ICS 77.040

H17

CNIA

中华人民共和国有色金属协会标准

CNIA/T XXX—XXXX

颗粒硅生产尾气中硅尘含量的测定

Test methods for silicon dust content in tail gas of granular polysilicon production

（送稿）

本稿完成日期：2018年06月

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：内蒙古神舟硅业有限责任公司。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

颗粒硅生产尾气中硅尘含量的测定

- 范围

本标准规定了颗粒硅生产尾气中硅尘含量的测定方法。

本标准适用于颗粒硅生产尾气中硅尘含量的测定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3723  工业用化学产品采样安全通则

GB/T 6681  气体化工产品采样通则

- 原理

一定体积颗粒硅生产尾气通过滤膜，将硅尘阻留在已知质量的滤膜上，由采样后滤膜的增量，求出单位体积尾气中硅尘的质量。

- 试剂或材料

  - 氮气：体积分数≥99.9  %。

  - 氢氧化钠溶液：5 g/L～10 g/L。

- 仪器设备

  - 滤膜，应采用过氯乙烯纤维滤膜（孔径0.45 μm）或其他测尘滤膜，直径为37 mm或40 mm。

  - 滤膜夹，滤膜夹示意图见图1。

  - 分析天平，精度0.1 mg。

  - 秒表或相当于秒表的计时器。

  - 无齿扁嘴镊子。

- 试验步骤

  - 滤膜的准备

    - 干燥：称量前，将滤膜置于干燥器内2 h以上。

压头

衬垫

底托

图1  滤膜夹示意图

    - 称量：用镊子取下滤膜两面的夹衬纸，将滤膜通过除静电器，除去滤膜的静电，置于分析天平上称量，记录质量m1 。

    - 安装：将滤膜放入滤膜夹，滤膜毛面应朝进气方向，滤膜放置应平整，确认滤膜无皱褶或裂隙后，放入已编好号的样品盒或密封袋备用。

  - 样品

    - 采样过程中的安全事项应符合GB/T 3723规定，采样原则及一般规定应符合GB/T 6681规定。

    - 从样品盒或密封袋中取出已知滤膜质量的滤膜夹，与工艺管道连接，连接时确认好方向，废气通入氢氧化钠溶液（4.2）。取样之前应先用氮气（4.1）充分吹扫气管路,吹扫后进行采样。

    - 采样流量为0.5 L/min～1.0 L/ min,采样过程应保持稳定的流量。用秒表计时，采样时间为10 min～30 min。采样后，收集在滤膜上的粉尘质量应为1 mg～10 mg。

    - 采样完毕，先用氮气（4.1）充分吹扫气管路，吹扫后将受尘面向上放置，取出滤膜夹，装入原样品盒或密封袋带回实验室，此过程应防止粉尘脱落或二次污染。

  - 测定次数

连续测定2次。

  - 滤膜的称重

在实验室中，用镊子将带尘滤膜从滤膜夹中取出，将滤膜受尘面向里对折1 次～3 次，置于干燥器内2 h以上，除静电后，在分析天平上准确称量，记录滤膜质量m2。

- 试验数据处理

温度为t℃的采样体积以L 表示, 按式（1）计算：

Vt=Q×t……………………………………………(1)

式中：

Q ——采样流量，单位为升每分（L/min）；

t ——采样时间，单位为分（min）。

标准采样体积以V0表示, 按式（2）计算：

V0=Vt×293273+t×P101.3……………………………………(2)

式中：

V0——标准采样体积，单位为升（L）；

Vt——在温度为t℃，大气压为P 时的采样体积，单位为升（L）；

t ——尾气的温度，单位为摄氏度（℃）；

P ——尾气的压力，单位为千帕（kPa）。

- 颗粒硅生产尾气中硅尘含量以其质量分数计，数值以mg/L示，按式（3）计算：

C=m2−m1V0……………………………………………(3)

式中：

C——硅尘浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

m2——采样后滤膜的质量，单位为毫克（mg）；

m1——采样前滤膜的质量，单位为毫克（mg）；

V0——标准采样体积，单位为升（L）。

取两次测定数值的平均值作为分析值。

- 试验报告

试验报告应包括以下内容：

- 试样；

- 本标准编号；

- 分析结果及其表示；

- 与基本分析步 骤的差异；

- 测定中观察到的异常现象；

- 试验日期；

- 其它。

_________________________________