201x—xx--xx发布	201x--xx--xx实施

前    言

本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本部分负责起草单位：金川集团股份有限公司。

本部分起草单位：金川集团股份有限公司

本部分起草人：

四氧化三钴化学分析方法

氯离子量的测定

离子选择性电极法

1范围

本部分规定了四氧化三钴中氯离子量的测定方法。

本部分适用于四氧化三钴中氯离子量的测定。测定范围：0.01 %～1.0 %。

# 2方法提要

试样用水加热浸取后，加入硝酸钠作为离子强度调节剂，在离子测定仪上，采用氯离子选择性电极，标准曲线法测定氯离子量，计算样品中氯离子含量。

# 3 试剂

如无特殊说明，所用试剂均为分析纯试剂，所用水为蒸馏水或去离子水。

3.1硝酸钠溶液（5 mol/L）。

3.2氯离子标准贮存溶液：称取0.1649 g氯化钠（基准试剂，预先经过550°C灼烧至恒重，并在干燥器中冷却至室温），置于400 mL烧杯中，加入20 mL水溶解，移入1000 mL容量瓶中，以水定容。此溶液1 mL含1 mg氯离子。

3.3氯离子标准溶液：移取10.00 mL氯离子标准贮存溶液（3.2）于100 mL容量瓶中，以水定容。此溶液1 mL含100 (g氯离子。

# 4 仪器

4.1离子测定仪，附搅拌器

4.2 氯离子选择性复合电极

4.3 温度补偿电极

4.4 控温电热板

5 分析步骤

5.1试料

根据样品中氯离子含量，按表1称取样品：

表1  样品称取

| wCl | 称样量/g |
| --- | --- |
| >0.5-1.0 | 0.500 |
| >0.2-0.5 | 1.000 |
| >0.01-0.2 | 2.000 |

# 5.2测定

5.2.1 将试料（5.1）置于400 mL烧杯中，加入50 mL-70 mL纯水，将烧杯置于电热板上，加热至溶液微沸，并保持40 min，取下，冷却，将溶液连同不溶物移入100 mL容量瓶中，加入2 mL硝酸钠溶液（3.1），以水定容，待测。

5.2.2 打开离子测定仪，预热30 min，将待测溶液（5.2.1）倒入干燥的200 mL烧杯中，插入氯离子复合电极（4.2）、温度补偿电极（4.3）和搅拌器，测定平衡电极电位值或氯离子浓度值。

# 5.3 空白试验

随同试料做空白试验。

# 6 工作曲线的绘制

移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL氯离子标准溶液（3.3），分别置于一组100 mL容量瓶中， 以下按5.2.1~5.2.2进行。

# 7分析结果的计算

按式（1）计算氯离子的质量分数wcl，数值以%数表示：

…………（1）

式中：

ρ2——样品溶液中测得的氯离子浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

ρ1——空白溶液中测得的氯离子浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

V ——稀释总体积，单位为升（L）；

m——称样量，单位为克（g）。

所得结果表示至小数点后两位。

8精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2重复性限

| wCl | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% | 0.002 | 0.008 | 0.015 | 0.07 | 0.10 |

8.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| wCl | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限（R）/% | 0.003 | 0.009 | 0.020 | 0.09 | 0.12 |

9  试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

—— 试样；

—— 使用的标准，YS/T XX-201X；

—— 使用的方法；

—— 分析结果及其表示；

—— 与基本分析步骤的差异；

—— 测定中观察的异常现象；

—— 试验日期。

# Text boxes

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXXX.1—201X

四氧化三钴化学分析方法

氯离子量的测定

离子选择性电极法

Method for chemical analysis of crude Nickel hydroxide

Determination of Chloride contentS

Ion selective electrode method

(讨论稿)

中华人民共和国工业和信息化部　发布

ICS 77.120.60

H 13