行业标准《多晶硅行业用无尘擦拭布中杂质含量的测定  电感耦合等离子光谱法》（工作组讨论稿）编制说明

- 工作简况

- 项目的必要性简述

随着多晶硅生产技术的进步，产品的质量越来越高，微污染对产品质量的影响越来越大。多晶硅生产过程中对环境的要求相当苛刻，污染的控制变得尤为重要。无尘擦拭布在多晶硅生产中主要用于磷检炉、硅芯炉的擦拭，洁净室及相关受控环境、设备必备的擦拭除尘产品，可快速、彻底的清洁物体表面，可避免损伤物体表面。

为避免无尘擦拭布接触设备表面造成二次污染，对无尘擦拭布的杂质含量需要进行严格控制。产品标准FZ/T 64056-2015《洁净室用擦拭布》中规定了擦拭布吸收容量、吸收时间、发尘量等技术指标。并在附录C中规定了离子含量的检测方法，但其检测设备为离子色谱仪。为准确的检测多晶硅用无尘擦拭布中杂质含量，制定此标准。

2、适用范围

2.1规定了电感耦合等离子体发射光谱法测定无尘擦拭布中硼、钙、铬、铁、钾、镁、钠、镍、磷、锌等多种杂质含量的方法。

2.2适用于多晶硅行业用无尘擦拭布中硼、钙、铬、铁、钾、镁、钠、镍、磷、锌含量的测定。

3、 任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发***年第**批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科函[****] ***号）的要求，《多晶硅行业用无尘擦拭布中杂质含量的测定  电感耦合等离子光谱法》由亚洲硅业（青海）有限公司牵头负责起草，计划编号：2018-031-T/CNIA，要求于2018年完成。

4、承研单位简况

亚洲硅业（青海）有限公司秉承“推广光伏产业、发展绿色能源”的时代责任感，利用青海当地丰富的水电和光照资源，扎根西部，以降低光伏发电成本，提高光伏产品质量为己任，引进国际先进的改良西门子法，建设年产23000吨高纯多晶硅生产项目。公司所属分析中心拥有三十万级、十万级、千级、局部百级的洁净分析环境。检测设备齐全，在化学检测领域拥有电感耦合等离子体质谱仪、电感耦合等离子体光谱仪、气相色谱仪、气相质谱联用仪、傅立叶变换红外光谱仪、傅立叶变换低温红外光谱仪、红外碳硫分析仪、手持式X荧光光谱仪、单点少子寿命测试仪、正置金相显微镜、自动烟尘（气）测试仪等先进的进口检测设备为公司的原料、中控样品及成品的检测和质量保证提供了可靠性及先进的硬件保障。同时分析中心在2013年5月被青海省政府授予“青海省多晶硅重点实验室”并于同年8月获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书。因此亚洲硅业（青海）有限公司具备该标准制定、起草及相关实验条件和分析能力。

4、主要工作过程

自任务下达后，2018年亚洲硅业（青海）有限公司分析中心成立了《多晶硅行业用无尘擦拭布中杂质含量的测定  电感耦合等离子光谱法》标准起草小组，项目小组根据标准制定遵循的原则，立即开展了相关国内外资料、标准的整理和研讨工作。同时组织相关技术人员进行了大量多晶硅用无尘擦拭布中杂质含量分析方法的实验工作，初步确立了采用电感耦合等离子体发射光谱法分析多晶硅用无尘擦拭布中杂质含量。同时结合公司对无尘擦拭布的使用情况，在分析实验的基础上进一步确立了方法标准的技术要素、仪器参数和性能指标等。

- 标准编制原则和确定标准主要内容的论据

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和GB/T 20001.4-2001《标准编写规则 第4部分： 化学分析方法》的要求进行编写。标准中简述了方法提要，确定了测定范围、所用试剂、制样要求、分析操作步骤、数据处理、以及分析方法评价（RSD）等技术内容。

- 第1章 范围

本标准规定了电感耦合等离子体发射光谱法测定无尘擦拭布中硼、钙、铬、铁、钾、镁、钠、镍、磷、锌等多种杂质含量的方法。

本标准适用于多晶硅行业用无尘擦拭布中硼、钙、铬、铁、钾、镁、钠、镍、磷、锌含量的测定，测定范围见表1。

- 表1 测定范围

| 元素 | 质量分数，μg/g | 元素 | 质量分数，μg/g |
| --- | --- | --- | --- |
| 硼 | 0.1～10.00 | 镁 | 0.01～10.00 |
| 钙 | 0.1～10.00 | 钠 | 0.01～10.00 |
| 铬 | 0.01～10.00 | 镍 | 0.01～10.00 |
| 铁 | 0.01～10.00 | 磷 | 0.01～10.00 |
| 钾 | 0.01～10.00 | 锌 | 0.1～10.00 |

- 第2章 规范性引用文件

对于本标准中直接引用到的标准，列入了第2章 规范性引用文件中，分别为GB/T 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》和GB/T 8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》

- 第3章 原理

称取一定量的试样，放入烧杯中，用5%硝酸溶液浸泡30min，试样溶液引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪，在选定的测定条件下，测定试液中各元素的含量。

- 第4章 试剂

- 4.1单元素标准贮存溶液：采用国内外可以量值溯源的有证标准样品，其质量浓度均为1000µg/mL。

- 4.2标准溶液：分别移取1.00mL硼、钙、铬、铁、钾、镁、钠、镍、磷、锌单元素标准贮存溶液（4.4）置于100mL全氟烷氧基树脂容量瓶中，加5%硝酸溶液（4.3）稀释至刻度，摇匀，此溶液中各元素含量均为10µg/mL。

- 第5章 仪器与设备

5.1关于“电感耦合等离子体原子发射光谱法” 使用功率750W～1350W，该设备具有测定下限低、多元素测定、测定范围广特点，能够满足分析要求。

- 第6章 干扰因素

6.1试样在剪取时用洁净的陶瓷剪刀，避免使金属剪刀，以防止对试样造成污染。

- 6.2防止环境对试样污染，在洁净环境下打开试样包装。

- 第8章 分析步骤

8.4.1  将试料（8.1）置于干净的聚四氟乙烯（PTFE）烧杯中，用5%硝酸溶液100mL（4.3）浸泡30min，转移至另一烧杯中（若溶液有悬浮物或杂质过滤），待测。

(1) 关于浸泡酸浓度和浸泡时间的选择：

实验设计：

A浸泡酸浓度确定：对同一个样品分别用纯水、2%硝酸溶液、5%硝酸溶液、10%硝酸溶液浸泡后比对检测，确定最佳酸浓度范围。

B浸泡时间确定：分别比对10min、30min、60min浸泡后杂质含量，确定最佳浸泡时间。每组样品分析3个平行测试，取其算术平均值，检测数据如表1

表1

| 浸泡液 | 浸泡 | 元素（ug/g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 时间 | B | Ca | Cr | Fe | K | Mg | Na | Ni | P | Zn |
| 纯水 | 10min | / | / | / | / | 0.172 | 0.075 | 0.454 | 0.055 | 0.228 | / |
|  | 30min | / | / | / | / | 0.19 | 0.08 | 0.48 | 0.026 | 0.279 | / |
|  | 60min | 0.089 | / | / | / | 0.261 | 0.094 | 0.534 | 0.01 | / | / |
| 2%硝酸 | 10min | / | / | / | / | 0.098 | 0.021 | 0.351 | 0.021 | / | / |
|  | 30min | / | 0.683 | / | / | 0.678 | 0.094 | 0.866 | 0.022 | / | 0.142 |
|  | 60min | / | 0.853 | / | / | 0.68 | / | 0.857 | / | 0.094 | 0.153 |
| 5%硝酸 | 10min | / | / | / | / | 0.995 | / | / | 0.019 | 0.296 | 0.537 |
|  | 30min | / | 1.022 | 0.012 | / | 0.819 | 0.178 | 0.544 | 0.053 | 0.101 | 0.054 |
|  | 60min | / | 1.01 | 0.02 | / | 0.68 | 0.168 | 0.857 | 0.045 | 0.094 | 0.06 |
| 10%硝酸 | 10min | / | / | / | / | 0.331 | 0.139 | 0.536 | / | / | 0.059 |
|  | 30min | / | 1.126 | 0.013 | / | 0.578 | 0.168 | 0.624 | 0.046 | 0.076 | 0.046 |
|  | 60min | / | 1.178 | 0.027 | / | 0.661 | 0.174 | 0.679 | 0.035 | 0.193 | 0.068 |
| 备注 | “/”表示未检出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表1检测数据可知：（a）纯水和2%硝酸溶液浸泡10min-60min，有较多元素未检出；（b）5%硝酸和10%硝酸浸泡10min，仍有较多元素未检出，浸泡30min，除B、Fe未检出，其余元素均能检测，且两种浓度酸溶液浸泡30min和60min各元素含量检测值稳定。

故：确定最佳浸泡酸为5%硝酸溶液，浸泡时间为30min。

（2）加标回收率

同一试样选择3片，用陶瓷剪刀剪取四角和中间共5片（剪成约2cm小片），用移液枪在每片上滴加1mL 10mg/L的硼、钙、铬、铁、钾、镁、钠、镍、磷、锌混合标液，晾干，用5%硝酸溶液，浸泡时间为30min，上机测定。检测数据如表2

表2

| 检测方法 | 编号 | 元素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | Ca | Cr | Fe | K | Mg | Na | Ni | P | Zn |
| 正常检测 | 样1 | / | 0.01 | 0.0123 | / | 0.0006 | 0.0018 | 0.0033 | 0.0436 | 0.0035 | 0.0421 |
|  | 样2 | / | 0.0346 | 0.0135 | / | 0.001 | 0.005 | 0.0078 | 0.0423 | 0.0042 | 0.0487 |
|  | 样3 | / | 0.0083 | 0.0143 | / | 0.0013 | 0.0016 | 0.0047 | 0.0398 | 0.0013 | 0.0259 |
|  | 平均值 | / | 0.0176 | 0.0134 | / | 0.001 | 0.0028 | 0.0053 | 0.0419 | 0.003 | 0.0389 |
| 加标检测 | 样1 | 0.4605 | 0.5887 | 0.4744 | 0.4282 | 0.4034 | 0.5372 | 0.461 | 0.4777 | 0.4731 | 0.4998 |
|  | 样2 | 0.4931 | 0.6405 | 0.5021 | 0.4618 | 0.3944 | 0.575 | 0.4625 | 0.5094 | 0.5255 | 0.5337 |
|  | 样3 | 0.5634 | 0.6542 | 0.5769 | 0.532 | 0.4957 | 0.6555 | 0.5565 | 0.5805 | 0.581 | 0.6038 |
|  | 平均值 | 0.5057 | 0.6278 | 0.5178 | 0.474 | 0.4312 | 0.5892 | 0.4933 | 0.5225 | 0.5265 | 0.5458 |
| 加标回收率 |  | / | 97.19 | 97.42 | / | 99.78 | 99.52 | 98.93 | 91.98 | 99.43 | 92.87 |

由表2数据可知：各元素加标回收率均在90%以上。

- 方法的精密度验证

按照实验方法对所选择的2个不同试样进行多次平行测定。实验结果表明，2个不同试样中杂质含量的精密度均能满足样品分析的要求，结果见表3、表4。

表3

| 编号 | 无尘擦拭布样1（单位：ug/g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | Ca | Cr | Fe | K | Mg | Na | Ni | P | Zn |
| 样1 | / | 1.198 | 0.013 | / | 0.02 | 0.335 | 0.521 | / | 0.034 | 0.214 |
| 样2 | / | 1.21 | 0.02 | / | 0.024 | 0.334 | 0.509 | / | 0.038 | 0.257 |
| 样3 | / | 1.199 | 0.015 | / | 0.021 | 0.342 | 0.519 | / | 0.034 | 0.249 |
| 样4 | / | 1.201 | 0.017 | / | 0.027 | 0.351 | 0.524 | / | 0.037 | 0.247 |
| 样5 | / | 1.21 | 0.019 | / | 0.025 | 0.32 | 0.508 | / | 0.034 | 0.25 |
| 样6 | / | 1.219 | 0.016 | / | 0.023 | 0.332 | 0.517 | / | 0.031 | 0.242 |
| 样7 | / | 1.208 | 0.02 | / | 0.024 | 0.348 | 0.515 | / | 0.033 | 0.249 |
| 样8 | / | 1.21 | 0.019 | / | 0.022 | 0.345 | 0.524 | / | 0.038 | 0.274 |
| 样9 | / | 1.215 | 0.018 | / | 0.02 | 0.35 | 0.517 | / | 0.036 | 0.261 |
| 样10 | / | 1.197 | 0.013 | / | 0.021 | 0.348 | 0.584 | / | 0.032 | 0.247 |
| 样11 | / | 1.215 | 0.017 | / | 0.02 | 0.35 | 0.579 | / | 0.034 | 0.249 |
| 平均值 | / | 1.207 | 0.017 | / | 0.022 | 0.341 | 0.529 | / | 0.035 | 0.249 |
| 标准偏差 | / | 0.008 | 0.003 | / | 0.002 | 0.01 | 0.027 | / | 0.002 | 0.015 |
| 重复性 | / | 0.02 | 0.008 | / | 0.006 | 0.03 | 0.08 | / | 0.006 | 0.04 |
| RSD（%） | / | 0.663 | 17.647 | / | 9.091 | 2.933 | 5.104 | / | 5.714 | 6.024 |

表4

| 编号 | 无尘擦拭布样2（单位：ug/g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | Ca | Cr | Fe | K | Mg | Na | Ni | P | Zn |
| 样1 | / | 0.854 | 0.018 | / | 0.068 | 0.062 | 0.251 | / | 0.134 | 0.124 |
| 样2 | / | 0.84 | 0.017 | / | 0.069 | 0.057 | 0.241 | / | 0.137 | 0.131 |
| 样3 | / | 0.875 | 0.018 | / | 0.07 | 0.062 | 0.267 | / | 0.124 | 0.13 |
| 样4 | / | 0.881 | 0.019 | / | 0.071 | 0.052 | 0.247 | / | 0.135 | 0.128 |
| 样5 | / | 0.892 | 0.016 | / | 0.073 | 0.053 | 0.249 | / | 0.131 | 0.127 |
| 样6 | / | 0.847 | 0.015 | / | 0.069 | 0.059 | 0.25 | / | 0.129 | 0.126 |
| 样7 | / | 0.889 | 0.017 | / | 0.068 | 0.062 | 0.218 | / | 0.127 | 0.131 |
| 样8 | / | 0.87 | 0.015 | / | 0.072 | 0.058 | 0.234 | / | 0.134 | 0.124 |
| 样9 | / | 0.835 | 0.018 | / | 0.071 | 0.061 | 0.257 | / | 0.134 | 0.129 |
| 样10 | / | 0.816 | 0.017 | / | 0.074 | 0.068 | 0.264 | / | 0.128 | 0.124 |
| 样11 | / | 0.85 | 0.016 | / | 0.073 | 0.07 | 0.254 | / | 0.137 | 0.126 |
| 平均值 | / | 0.859 | 0.017 | / | 0.071 | 0.06 | 0.248 | / | 0.132 | 0.127 |
| 标准偏差 | / | 0.024 | 0.001 | / | 0.002 | 0.005 | 0.014 | / | 0.004 | 0.003 |
| 重复性 | / | 0.07 | 0.003 | / | 0.006 | 0.01 | 0.04 | / | 0.01 | 0.008 |
| RSD（%） | / | 2.794 | 5.882 | / | 2.817 | 8.333 | 5.645 | / | 3.030 | 2.362 |

- 8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法获得：

表1 重复性限

| 质量分数/ug/g | 重复性限（r）/ug/g |
| --- | --- |
| 0.01～0.10 | 0.008 |
| 0.10～0.50 | 0.04 |
| 0.50～1.00 | 0.07 |
| 1.00～10.00 | 0.10 |

- 8.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%,再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得。

表2 再现性限

| 质量分数/μg/g | 再现性限（R）/μg/g |
| --- | --- |

三、标准水平分析

通过文献检索，网上查询，国内还没有统一的《多晶硅行业用无尘擦拭布中杂质含量的测定  电感耦合等离子光谱法》标准，经过检索，国际也无相关标准，本标准属于首次制定，规定了多晶硅用无尘擦拭布检测的方法，达到国内先进水平。

四、与我国有关的现行法律、法规和相关强制性标准的关系本标准属于多晶硅用无尘擦拭布中杂质含量的化学分析方法标准，与现行法律、法规和相关标准相协调、无冲突。本标准属于首次制定标准。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

编制组根据起草前确定的编制原则进行了标准起草，标准起草小组前期进行了充分的准备和调研，并做了大量调查论证、信息分析和实验工作，在主要技术内容上，行业内取得了较为一致的意见，标准起草过程中未发生重大分歧意见。

六、标准作为强制性标准或推荐性标的建议及其理由

本标准为多晶硅用无尘擦拭布化学分析方法标准之一，适用于多晶硅用无尘擦拭布中杂质含量分析的一般性通用要求，由于无尘擦拭布的应用领域的不同，对相关杂质指标及分析方法的要求也不尽相同，在订货过程中，供需双方还要对有特殊要求的杂质含量进行进一步的明确，建议本标准作为推荐性行业标准发布实施。

七、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

本标准为多晶硅用无尘擦拭布化学分析方法标准之一，为使标准能更好地发挥作用，提高生产无尘擦拭布企业的产品质量水平。建议针对标准《多晶硅行业用无尘擦拭布中杂质含量的测定  电感耦合等离子光谱法》制定切实可行的贯彻措施，使各相关单位的质检部门充分掌握标准中所规定的检测方法，让标准在无尘擦拭布的生产和应用过程中得以广泛推广。同时，对标准执行情况进行跟踪调查，及时发现标准执行中的问题，不断修改完善，提升标准水平，提高标准的科学性、合理性、协调性和可操作性。

八、代替或废止现行有关标准的建议

多晶硅生产中，无尘擦拭布做为一项重要的辅助材料，其产品质量对多晶硅的品质有直接的影响。该标准的制定，有利于生产单位对质量的管控，对保证行业内多晶硅产品质量具有重要的作用。本标准的发布和实施能有效的规范多晶硅生产和使用单位对无尘擦拭布中杂质含量的检测需求，这对于提高我国多晶硅的产品质量有深远的意义。

标准编制组

2018年8月15日