ICS 77.040

H21

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

代替GB/T 14146-2009

硅外延层载流子浓度的测试  电容-电压法

Determination of the carrier concentration of silicon epitaxial layer              by contactless C-V method

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（草案）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 14146-2009《硅外延载流子浓度测定 汞探针电容－电压法》。本标准与GB/T 14146-2009相比，主要有如下变动：

- 干扰因素增加了硅片表面处理、设备仪器的影响；

- 增加仪器评判内容，适当调整部分仪器精度；

- 细化测试环境要求；

- 增加样品处理方法；

- 增加无接触电容-电压法测试载流子浓度的方法。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC203/SC2）共同提出并归口。

本标准起草单位：南京国盛电子有限公司、有研半导体材料有限公司、semilab…

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 14146-2009。

硅外延层载流子浓度的测试   电容-电压法

- 范围

本标准规定了电容-电压法测试硅外延层载流子浓度的方法，包括汞探针电容-电压法和无接触电容-电压法。

本标准适用于同质的硅外延层载流子浓度的测试，测试范围为4×1013 cm-3～8×1016cm-3。本标准也可以用来测试硅抛光片衬底的载流子浓度。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14264  半导体材料术语

- 术语和定义

GB/T 14264 界定的术语和定义适用于本文件。

方法一  汞探针电容-电压法

- 方法原理

汞探针与硅外延片表面接触，形成一个肖特基势垒。在汞探针与硅外延片之间加一反向偏压，结的势垒宽度向外延层中扩展。结的势垒电容(C)及其电压(V)的变化率(dc/dv)与势垒扩展宽度(x)及其相应的载流子浓度[N(x)]有如公式（1）和公式（2）关系：

…………………………………………(1)

………………………………………………(2)

式中：

——势垒扩展宽度，单位为厘米（cm）；

——载流子浓度，单位为每立方厘米（cm-3）；

——势垒电容，单位为法（F）；

——电子电荷，1.602×10-19，单位为库仑（C）；

——相对介电常数，其值为11.75；

——真空介电常数，其值为8.859×10-14 ，单位为法每厘米（F/cm）；

——汞-硅接触面积，单位为平方厘米（cm²）。

只要测得,和，便可由式（1）和式（2）计算得到势垒扩展宽度处的。

- 干扰因素

  - 硅片表面和汞的沾污，毛细管的沾污或损伤会造成测试误差和测试不良。

  - C-V汞探针测量中的肖特基接触不良，常表现为漏电流大。不良的肖特基接触虽可得到载流子浓度，但会产生较大的测试误差。

  - 在电容测试中，测试的交流信号大于0.05Vrms可能会导致误差。

  - 确定补偿电容的标准片在电压应用范围内的浓度一致性不好，会导致补偿电容的的错误，进而影响测试浓度的准确性。

  - 硅片表面处理方法不同易造成测试误差。

  - 仪器校验、设备误差

- 试剂与材料

  - 氢氟酸(分析纯)。

  - 双氧水(分析纯)。

  - 去离子水，电阻率大于10MΩ·cm(25℃)。

  - 汞，纯度大于99.99%。

  - 氮气，纯度大于99.5%。

  - 烘烤设备

- 测试仪器

采用自动测试仪器进行，主要由以下几部分组成：

- 精密电压源：能提供0V到±200V连续变化的输出电压，精度高于0.1％。各级电压峰值变化不大于25mV。

- 精密电容器：在1MHz的测量频率下有高于0.25％的准确度。

- 数字伏特计：读值至少具有4位有效数字，测试电压范围±1V～±200V或更大，每级变化为10V或更小，灵敏度高于1mV，满量程时精度好于0.5％，满量程时额定再现性好于0.25％，输入阻抗大于100MΩ。

- 监控汞探针接触的正反向电流-电压特性装置：能提供反向0.1mA时200V和正向1mA时1.1V，灵敏度高于10μA/级。

- 测试环境

温度18℃～25℃，温度波动小于±2 ℃，相对湿度不大于65%，暗场测试。工频电源应有滤波装置，周围无腐蚀气氛及震动。

- 样品处理

通常对试样进行直接测量。若不能进行正常测量时，可对试样表面进行处理。处理后样品表面目检要求光亮洁净。

- 用HF：去离子水（1：0～1：10）处理30s,用去离子水冲10 min。

- 对p型片，直接测量，或在120℃±10℃烘烤30 min。

- 对n型片，在70℃～90℃的双氧水:去离子水（1：1～1：5）中煮10min。

- 用去离子水冲10min，甩干或用氮气吹干。

- 臭氧表面处理？

- 仪器校准

  - 电容仪校准

    - 电容器：电容器数量不小于2个，电容器间额定标准电容值的最小倍数不小于10（其值满足样品的测试范围）。在1MHz的测试频率下，精密度好于0.25％。

    - 电容仪设备要求：电容仪测量范围1PF～1000PF，每级间倍数小于10，测试频率0.9 MHz～1.1MHz，测试时交流信号不大于0.05Vrms。测量时连接屏蔽电缆。

    - 校验精度：电容仪测试电容器的精度不大于1％（满量程）

    - 校验程序：

- 将连接了屏蔽电缆的电容仪调零。

- 将一个电容器通过屏蔽电缆连接电容仪，测试1MHz频率下，得到电容值。

- 依次测量所有的电容器。

- 如测试值与标准值偏差不大于1％，测试重复性不大于0.25％，电容仪合格。如超出范围，按要求调整设备。

  - 补偿电容的校准

    - 测试补偿电容用片：载流子浓度小于1×101４cm-3，电压应用范围内纵向载流子浓度分布的偏差≤2％的硅片。

    - 将此硅片置于测试台上，并形成可靠的测试接触。

    - 设定一大概的补偿电容值，（如未知，则设为0）开始测试载流子浓度，并观察测试曲线的斜率。如斜率为正，按0.1PF的步进逐步增大补偿电容值，直至斜率第一次为负后再按0.02PF的步进逐步减小补偿电容值，直至斜率刚好有改变的现象，此时得到系统的补偿电容。如斜率为负值，按0.02PF的步进减小补偿电容，直至斜率第一次为正后再按0.1PF的步进逐步增大补偿电容值，直至斜率刚好有改变的现象。此时得到系统的补偿电容。

  - 确定汞探针有效接触面积

    - 已知装汞毛细管直径，由公式（3）计算得到汞探针的标定接触面积：

A=πd2400  ………………………………………………………（3）

式中：

A——汞探针管的标定面积，单位为平方厘米（cm2）；

d——汞探针管的标定直径，单位为毫米（mm）。

    - 用测试系统测量多个已知标定浓度为标准片的浓度值，通过式（4）计算每个标准片测量的汞探针的有效接触面积：

(Aeff)k=A(Navg)k(Nref)k  …………………………………………（4）

式中：

（Nref）k——第k个标准片的标定浓度，单位为每立方厘米（cm-3）；

（Navg）k——第k个标准片的测量浓度，单位为每立方厘米（cm-3）；

A——汞探针管的标定面积，单位为平方厘米（cm2）；

(Aeff)k——由第k个标准片的测量值计算得到的有效接触面积，单位为平方厘米（cm2）。

将(Aeff)k取平均值得到汞探针的接触面积Aeff。

    - 用取得的Aeff载入测试程序测量各标准片，其平均载流子浓度偏差应在2％之内。如超过，则对标片重新进行表面处理，取得Aeff值。

  - 低电阻电极的制备

硅片背面低电阻接触可由金属托盘与硅片背面通过真空吸力紧密接触形成。

- 测试步骤

  - 按GB/T1550测定外延片的导电类型，按GB/T14847测定外延层的厚度和按GB/T1552测定外延片的电阻率。

  - 将待测硅片置于测试台上，汞探针接触硅片正面形成肖特基接触，并做好另一电极的低电阻接触。

  - 在测试程序中载入补偿电容值，面积，测试电压。

  - 测试电压的选择：

- 硅片表面施加反向电压形成表面耗尽区域。

- 电压的范围应至少应包含取5个测量的C-V对值，以计算得到至少5个浓度－深度值，形成浓度分布曲线。

- 电压应小于最大的平区电压和击穿电压。

  - 开始测试，得到硅片表面载流子浓度分布曲线和平均载流子浓度。

  - 测量结果须满足如下三个条件，见附录A：

串联电阻Rs小于 1kΩ；

相角θ范围-87°～-90°；

反向漏电流密度Jr小于3 mA·cm-2。

- 精密度

本方法的精密度经过三个试验室巡回测试得到，使用浓度1×1014 cm-3～1×1016cm-3的n型硅片样品共6片，测试前经表面处理。

单实验室测定重复性：小于0.5%（RIS%）；

多实验室测定再现性: 小于±5%。

方法二  无接触电容-电压法

- 方法提要

当探头在特定装置的驱动下逐渐接近硅片表面，但不和硅片表面接触，由于探头和硅片表面距离很近，可以在硅片表面形成一个肖特基结。当在探头和硅片之间加一个电压，反向偏压可以使得结的势垒宽度向外延层扩展。硅中载流子浓度（NSC(W)）、结的势垒电容（Csc）、测试探头测试的电荷随时间变化量（dQ(t)）及其随电压（dV）的变化率有如下关系：

式中：

Ns ——耗尽层内掺杂浓度；

CSC ——通过不同电压输出计算出来的空间电荷区的电容值；

Cair ——在外加电压下硅片表层多数载流子呈积累态时，测量到的探头和硅片间的空气电容。Cair主要由探头和硅片间的空气间隙的距离决定，为保证测量的稳定性，测量时探头距离硅片的间隙是固定的，因此Cair值为固定的

V——施加在探头和硅片间的电压；

q——电子电荷；

A——测试探头的几何面积；

W——耗尽层宽度；

Q（t）——探头随着时间变化测量到的电荷电量。

- 试剂与材料

  - 去离子水。

  - 高纯氮气（纯度大于99.9999%）。

  - 氧气（纯度大于99.9999%）。

- 干扰因素

  - 硅片表面和探头上的颗粒沾污会影响测试的电容值，同时可能导致探头被击穿。

  - 硅片表面悬挂键和自然氧化层不均匀，导致测试结果偏差较大。

- 测量仪器

  - 电容仪或电容电桥：量程0pF～25pF，精度要求达到0.001pF或更好，测量频率为1MHz。

  - 直流电源：输出电压为+/-150V，连续可调，电压输出精度要求达到0.1V或更好。

  - 样品台：样品台用需要用金属材质制备，表面平整，然后加工一定数量的真空吸附沟槽，然后在样品台表面涂覆一层导电橡胶。通过真空吸附，硅片能够和样品台形成良好的欧姆接触。通过丝杠和伺服电机的连接，样品台能够前后、左右高精度移动。

  - 硅片定位探头，通过对硅片边缘扫描，确定硅片边缘的轮廓和参考面。

  - 测试探头装置：测试探头安装在一个升降速率可控的装置上，需要可充放气体的密封波纹管、有极佳平整表面的多孔陶瓷、带有补偿功能的复合电极。

  - 气控装置：能够精确调控气体压力的电子调压阀，控压精度达到或好于0.1psi。

  - 激发光源：红色LED光源，镶嵌在测试探头上。

  - 机械传递硅片装置，确保硅片洁净传递。

- 测试环境

除另有说明外，应在下列环境中测试：

- 环境温度：22℃±3℃；

- 环境湿度：40%±10%；

- 环境应有电磁屏蔽，去静电装置，工频电源应有滤波装置，周围无腐蚀性气氛及震动。

- 试样处理

试样可以直接测量，但是通过表面处理后测量结果会更加稳定。对于不同的外延层，处理方法也不一致。处理方法如下：

- 将样品在氮气气氛下升温至400℃-500℃恒温；

- 对于P型样品，在气氛中通入一定流量的氧气；对于N型样品，用鼓泡法通入一定量的水蒸气，其中氧气为携带气体；

- 加热及恒温过程中，腔体内射入紫外光，导致气氛内的氧气分解形成臭氧。臭氧可以钝化硅片表面，消除悬挂键；

- 恒温5 min-8 min后降温至室温。

- 测量步骤

  - 电容仪的校准

    - 把长度适当的屏蔽电缆接到电容仪上（此时电缆应不与标准电容连接），调节电容仪零点。

    - 将电缆与标准电容A连接，测量并记录电容值，拆除标准电容A。

    - 将电缆与标准电容器连接，测量并记录电容值，拆除标准电容B。

    - 如果电容仪读数低于7.1条要求，电容仪应进行调整。

  - 欧姆电极的制备

为了确保测试样品测试后可以回收利用，选择具有导电胶覆盖的样品台，硅片放置在样品台上，且通过真空吸附使得硅片和样品台充分接触形成欧姆接触。样品台需要定期维护，确保表面和硅片接触位置的平坦度，避免大颗粒落在样品台上，导致硅片在真空吸附后，颗粒位置“顶起”硅片，造成硅片表面“鼓包”，导致探头和硅片表面不平行。

  - 电容-电压曲线的测试

    - 测试探头和硅片距离的控制

      - 同时打开红色LED光源，让红外光激发硅片表面产生电子-空穴对，导致硅片导通。

      - 将测试探头逐步下降和硅片接近，同时施加固定电压后测量探头和硅片间的电容变化，电容值随着探头和硅片的距离变化，达到一个固定距离后，电容值也会固定。根据测量经验，在电容值达到13pF后探头停止下降，因此空气电容值定为13pF。

    - 测试电容-电压曲线

对通过直流电压对探头和硅片之间施加电压，同时电容仪上输出一个1MZ的微波电压，使得硅片处于深耗尽状态。通过记录不同电压下输出的电容的值，以及电压变化导致探头的电流值的变化。当施加电压达到一定值后，停止增加电压。然后逐渐降低电压，让电容放电导致硅片内从耗尽态恢复到平带状态。反复测量数次后，计算出平均的电容-电压曲线。在测量过程中，同时记录探头中电流随着时间的变化曲线。

    - 载流子浓度的计算

通过记录电容-电压曲线，可以获得不同时间对应的电容Csc值，dQ（t）通过探头上电流随时间的变化计算出来。由于探头的结构为固定结构，探头的面积为固定值，耗尽层深度可以由电容Csc值计算。

- 精密度

本方法的精密度经过三个实验室巡回测试得到，使用浓度1E14-1E16的N型硅抛光片共6片，测试前经过表面处理。

- 试验报告

试验报告包括以下内容：

- 试样编号；

- 外延片载流子浓度测量点位置或测量图；

- 硅外延片对应于测试点位置的载流子浓度；

- 测试探头的面积及有效面积的计算；

- 样品编号；

- 检测单位、检测者和检测时间。

- （规范性附录）
硅片接触良好测试

用以下3个指标评价测试时测试系统与硅片接触是否良好，符合以下3个指标的测试为有效测试：

- 串联电阻Rs

- 测试时，系统与硅片接触形成的二极管回路串联电阻，应小于1kΩ。确定方法如下：

- 电容仪调零；

- 硅片至测试台上，汞探针接触硅片表面，接触可靠。

- 如电容仪能测量相角θ，电容，则Rs（kΩ）按公式（A.1）计算：

…………………………………………（A.1)

- 式中：

- Rs——系统串联电阻，单位为欧姆（Ω）；

- θ——测试时的相角，单位为度（°）；

- ——测试时的电容，单位为皮法（PF）；

- ——测试时的频率，单位为兆赫（MHz）；

- 如电容仪能测量电容，电导，则Rs按公式（A.2）计算：

…………………………………（A.2）

式中：

——测试时的电导；

——测试时的频率，单位为兆赫（MHz）；

——测试时的电容，单位为皮法（PF）。

相角θ。

θ应满足在-87°～-90°。可由公式（A.3）得到。

……………………………………（A.3）

- 反向漏电流密度Jr

- 测试时，系统与硅片接触形成的二极管回路的反向漏电流。各应用电压下均应满足反向漏电流密度Jr小于3 mA·cm-2且反向漏电流的上升速率小于0.3 mA·V-1·cm-2。

- 系统连接监控汞探针接触的正反向电流-电压特性装置；

- 硅片至测试台上，汞探针接触硅片表面，接触可靠。

- 从1V给开始施加电压，逐步增加电压至希望的值，按公式（A.4）计算反向电流密度Jr和公式（A.5）计算反向漏电流随反向电压增长的速率。

- ……………………………………………………………（A.4）

- ………………………………………………………（A.5）

式中：

——为反向偏压V1下的电流，单位为毫安（mA）；

——汞探针的接触面积，单位为平方厘米（cm2）；

——电流密度随反向偏压增长的速率；

——电压下的电流密度，单位为毫安每平方厘米（mA/ cm2）；

——电压下的电流密度，单位为毫安每平方厘米（mA/ cm2）。

_________________________________