ICS 77.040

H17

中国有色金属工业协会标准

T/CNIA

T/ CNIA XXX—XXXX

多晶硅厂动火受限安全检测作业规范

The fire operation standard polysilicon plant Limited

（送审稿）

XXXX - XX - XX发布                                  XXXX - XX - XX实施

中国有色金属工业协会

中国有色金属工业学会

前    言

发布

前    言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准起草单位：新特能源股份有限公司

本标准主要起草人：

多晶硅厂动火受限安全检测作业规范

1  范围

本标准规定了多晶硅厂动火受限安全检测作业要求及管理规定。

本标准适用于多晶硅生产厂的动火受限作业检测。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 30000.1化学品分类和标签规范 第一部分：通则

GB 30871 化学品生产单位特殊作业安全规范

GB 50016 建筑设计防火规范

HG 30011生产区域受限空间作业安全规范

HG 30010 生产区域动火作业安全规范

GBZ 2.1  工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素

3  术语和定义

GB 30000.1界定的术语和定义适用于本文件。

4 工作程序

4.1   动火分析

4.1.1取样要求

4.1.1.1  装置区域内动火作业点周围空间气样的采样一般使用便携式仪器，取样点要有代表性，在较大的设备内动火，应采取上、中和下取样；在较长的物料管线上动火，应在彻底隔绝区域内分段取样；在设备外部动火作业，应进行环境分析，且分析范围不小于动火点10 m。

4.1.1.2  根据工艺安全规定的取样点位取样。

4.1.1.3  密闭空间采样使用球胆取样，充分置换后，采集样品用气相色谱分析。

一般根据设备用途、结构充装介质几方面来考虑。表1中是常用设备及部位取样点选择。

表1  常用设备及部位取样点选择

| 设备 | 采样分析点 |
| --- | --- |
| 立式贮罐 | 上、下人孔，排污口用胶皮管探至设备内 |
| 球罐 | 上、下人孔，排污口，外浮筒倒淋装置，为防外浮筒在物料处存在死角 |
| 塔 | 上、下人孔，底部排渣口，充装介质为比重较大的物料要增加取样点 |
| 水井 | 跟水面20cm用胶皮管探至适当位置 |
| 地沟 | 跟水面20cm用胶皮管探至适当位置 |
| 卧式贮罐 | 顶部人孔，下排污口，液位计倒淋阀处，用胶皮管探到设备内 |
| 管道内部 | 管道吹扫置换后，采样点一般由装置工艺技术人员确定采样点，并且创造好的取样条件。对于较长管线必须在管道两端、管道各倒淋阀口及高点气密放空阀进行取样，对不能探至管线内取样处，要求用钢锯（抹上黄油或机油）切一小口探至内部取样，来确保样品的代表性。（仅供参考） |

4.1.2  检测方法

4.1.2.1便携式仪器法

按仪器说明书中规定进行标定和检测。

4.1.2.2  气相色谱法

a） 仪器

采用带有气敏半导体检测器的气相色谱，色谱柱为长约1.5 m、内径3 mm-4 mm不锈钢柱，内装0.25 mm-0.4 mm 5A分子筛；检出限不大于0.2×10-6（体积分数）；载气为 空气（或氧气），流速20 mL/min-40 mL/min，也可采用惰性气体；进样体积0.5 mL-2 mL。

仪器的操作条件按照仪器使用说明书和检测灵敏度选定。

b） 标准样品

测定用标准样品通常为定值组分氢和稀释气体组长的混合气，但其余组分应对氢的测定不产生干扰；标准样品中氢的含量应与待测样品中氢的浓度相近，通常不大于被测样品含量的200 %，也不小于被测样品中氢含量的50 %；标准样品的稀释气应与待测样品气主成分相同。

c） 测定步骤

按照采样规范要求利用球胆或钢瓶取得代表性样品。将标准样品经采样管与仪器连接，开启试样充分吹扫取样系统直至取得代表样品后，转动取样阀，向仪器进样。测量仪器响应值（峰面积或峰高）。重复进样至少3次，直至响应值偏差小于5%时取其平均值A1。然后将样品经采样管与仪器连接。开启试样充分吹扫取样系统直至取得代表样品后，转动取样阀，向仪器进样。测量仪器响应值（峰面积或峰高）。重复进样至少3次，直至响应值偏差小于5%时取其平均值A2。

d） 结果处理

样品气体中氢气含量以体积分数表示：

φ=φ1×A2A1

式中：φ —样品气中氢的含量（体积分数），106

Φ1 —标准样品中氢的含量（体积分数），106

A1 —标准样品中氢的色谱峰面积，

A2 —样品中氢的色谱峰面积，

4.1.3  控制线

检测结果按照HG 30010 中规定的限制进行判定。

4.2  受限空间作业分析

4.2.1  取样要求

4.2.1.1  进入受限空间，使用便携式检测设备进行取样分析。

4.2.1.2  用气相色谱仪进行检测取样时，使用球胆取样，使用目标气体充分置换后，采集足够的样品用气相色谱仪分析。

4.2.1.3  由工艺技术人员安排，现场带领采样，分析人员到现场按确定的采样点进行采样，取样应有代表性，应特别注意作业人员可能工作的区域，取样点应包括空间顶端、中部和底部，取样时应停止任何气体吹扫，取样次序应是氧含量、易燃易爆气体、有毒有害气体。

4.2.1.4  取样深度原则上应符合HG 30011的要求。

4.2.1.5  色谱分析必须要求用取样品多次置换干净后送化验室分析，样品必须保留到作业结束为止，以便复查。

4.2.1.6  做塔罐内安全分析，第一次取样时必须将取样器深入设备内，取样时人员必须站在取样点的侧面或上风口，头不能伸进人孔内，还要与人口处保持一定安全距离。

4.2.1.7  当取样人员在受限空间外，无法完成足够取样时进入空间内进行初始取样，应制定特别的控制措施，符合工艺安全要求后方可进行检测；存在有毒有害气体的受限空间，必须携带便携式相应的检测报警器。

4.2.2  检测方法 （便携式仪器法）

按仪器说明书中规定进行标定和检测。

4.2.3  控制线

氧含量按照GB 30871中规定进行判定，有毒有害气体、粉尘按照GBZ 2.1 中规定进行判定。

4.2.4  注意事项

4.2.4.1  取样和检测应由培训合格的人员进行；必须使用国家现行有效的分析方法及检测仪器；检测仪器应在校验有效期内，每次使用前后应检查。

4.2.4.2  进入受限空间后的连续气体检测可使用便携式气体检测报警仪。气体环境可能发生变化时，应重新进行气体采样分析。

5  报告

报告至少应包括下列内容：

- 有关样品的全部信息，例如样品的名称，编号，采样点，采样日期和时间等；

- 分析结果：以体积分数表示的氢在试样中的含量；

- 分析日期；

- 分析员姓名和审核者姓名；

- 测定条件及测定时观察到的异常及说明；

- 使用的分析方法和分析仪器。