ICS 77.040

H17

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—201X

硅材料中氧含量的测试 惰性气体熔融红外法

Test method for the Oxygen Concentration in Silicon Materials by Inert Gas Fusion Infrared Detection Method

（预审稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC 203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC 203/SC2）共同提出并归口。

本标准起草单位：有研半导体材料有限公司、上海合晶硅材料有限公司

本标准主要起草人：王永涛、孙燕、 徐新华。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

硅材料中氧含量的测试 惰性气体熔融红外法

1.范围

本标准规定了采用惰性气体熔融及红外测量技术确定硅材料中氧含量的测试方法。

本标准适用于硅单晶、硅多晶中氧含量的测试，对其导电类型及电阻率没有要求；也可用于硅粉等材料中氧含量的确定。硅样品的物理形式可以包括粉末状、颗粒状、片状、块状；测试范围为(2.5E15 ~2.5E18 )atoms/cm3。

2.规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1557  硅材料中间隙氧含量的红外吸收测量方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 14264  半导体材料术语

ASTM E 135  金属、矿物及相关材料的化学分析中的术语（Terminology Relating to Analytical Chemistry for Metals, Ores, and Related Materials）

3.术语和定义

GB/T 14264界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

空白样品blank sample

氧含量低于设备测试极限的高纯硅样品，例如电子级区熔硅材料，用于确定设备的背景信号。

3.2

石墨坩埚 graphite crucible

为了保证良好的加热特性及最少的沾污，采用高纯等级的石墨材料制备成的坩埚。

3.3

高纯石墨粉添加剂 high purity graphite powder addition

为了得到最优化的熔融性能并促进样品中氧的释放而使用的高纯石墨粉添加剂。

3.4

熔融的惰性气体红外探测方法 inert gas fusion with infrared detection

一种分析方法，将分析样品置于一次性石墨坩埚内，并通入一定流量的惰性气体，使其在一定温度下熔融并充分释放气体，释放的气体被红外方法探测获得。

3.5

参考样品 reference sample

用做校准和确定检测极限的硅样品材料，参考样品中氧含量的确定应有可追溯性。本标准中的参考样品包括空白参考样品和有值参考样品。

3.6

样品 specimen

从参考样品或测试样品中裁下的符合尺寸要求的小块样品，将该样品投入到氧含量分析仪的载料口并进行后续的氧含量测试。对于用该方法测试氧含量的硅材料样品，通常情况下，测试试样来自于是一批产品，并被认为可以代表该批样品的质量。对于仲裁而言，抽样计划应在测试之前由供需双方约定，抽样计划的选择可参考GB/T 2828.1的相关规定 。

- 4　测试方法概述

- 4.1将预先称重的样品放置于高纯双层石墨坩埚中，并通入一定流量的惰性气体。样品在惰性气氛的高温下熔融，并充分释放出氧气，同时样品中的氮气和氢气以氮和氢的分子形式释放。样品中释放出的无论什么形式存在的氧，均与石墨坩埚中的碳结合生成一氧化碳（CO）；

- 4.2根据设备的不同，一氧化碳含量可以由一个非色散红外探测器直接测得，也可在惰性气体的输送下，将一氧化碳经过加热的稀土或氧化铜催化剂，氧化生成二氧化碳，然后被红外探测器测得。

- 4.3设备探测器根据气体的测试浓度含量输出线性信号，然后按照校准曲线修正空白和修正样品重量，并对样品的探测器输出和校准曲线之间进行比较，得到被测样品的氧含量数据。

5　干扰因素

5.1　由于纯度较低的气体中所含有的杂质可能会吸附硅样品释放的氧，因此建议仅使用大于99.99%以上高纯气体以提高测量准确性。

- 5.2 使用单层石墨坩埚会造成温度的波动，继而影响测试结果，而使用双层坩埚则会显著降低该影响。

5.3　石墨坩埚中的氧会随着测试的过程不断释放，从而影响测试结果，因此应使用高纯石墨制作的坩埚。

- 5.4 测试极限和校准曲线的建立是影响影响氧含量测试可靠性的关键。

- 5.5本标准的测试极限与设备的空白值有关，测试设备的不同及测试过程中的差异会对测试极限产生影响。

- 5.6 本标准中硅材料样品的不同形状、不同表面状态可能对测量重复性有影响。

- 5.7当样品表面积不同或粗糙度较高时，有可能存在表面氧化层的面积及吸附的氧含量不同而致使测量结果的不同，为了保证测量更准确，建议对硅单晶块状样品表面进行抛光，避免表面粗糙度不同带来的影响。

- 5.8制样时去除氧化膜后样品的保存方式和保存时间可能导致样品表面氧化膜厚度的变化，并可能吸附其它气氛中的物质，导致对测试结果带来影响。

- 5.9对于5.6-5.8中描述的干扰因素尤其对低氧含量的样品的可能是不容忽视的，建议在实际测试中有针对性的进行试验，并在操作规程中进行规定，以减少因此带来的影响。

- 5.10 无论是硅的微粒、块状或粉末，仪器中的原位脱气循环须在低于硅材料熔点的温度下进行，用于去除硅的表面氧化层，例如对未经化学处理的电子级硅片。加热时间控制在30s到50s之间，最佳的加热温度范围通常在700℃到1400℃之间。

- 5.11本标准测试的是硅材料中全部形态存在的氧，因此与通常使用傅里叶红外方法测试得到的硅中间隙氧含量的值存在差异。

- 6 试剂和材料

- 6.1 氢氧化钠，优级纯，用于吸收惰性气体载气中的二氧化碳。

- 6.2 无水高氯酸镁  (MgClO4 )，优级纯，用于吸收惰性气体载气中的水分。

- 6.3 铜屑，用于吸收惰性气体载气中的氧。

- 6.4 稀土氧化铜，用于氧化一氧化碳气体生成二氧化碳气体。

- 6.5氢氟酸溶液（HF（49%）:H2O=1:25）。

- 注：主要用于去除硅片表面的SiO2层，如果HF被纯水稀释，其腐蚀速率降低。为了提高腐蚀速率，可在溶液中加入硝酸。硝酸可将硅氧化生成二氧化硅，继而被HF腐蚀。

- 6.6 丙酮，优级纯。

- 6.7 纯水，电阻率>18MΩ•cm。

- 6.8 氦气，纯度99.99%，或纯度满足要求的氩气。

6.9 石墨坩埚，由高纯石墨材料制备的双层石墨坩埚。石墨坩埚要求结构致密，其纯度应在测试之前进行试验，以确保不对测试结果造成影响。

7　仪器设备

7.1氧含量分析仪及红外测试仪：

适用于硅晶片和各种金属，耐火材料，以及其它无机材料中氧含量的定量分析，其采用惰性气氛下的高温熔融。包括了电极脉冲炉、红外检测池、载气预净化装置、催化炉装置、气体计量装置。（见图1）

图1

7.2　电子天平

具备双向通讯功能，精度至少为0.001g，用于对被测样品进行重量称量。

7.3 操作系统：用于样品的融化、测量、数据采集、信息处理等过程控制和数据处理的计算机系统。

8　样品准备

- 8.1 样品制备包括了测试样品和参考样品的制备。

- 8.2 需使用无氧的切割（如台钻）或研磨材料将样品加工成适合的形状和尺寸。需要注意的是在加工样品过程中，要使用制冷水或选择低转速加工，以避免过热现象。样品质量在0.3g-1g。

8.3 将切割好的样品表面进行化学或化学机械抛光，使之成为镜面。

- 8.4 测试之前，需去除样品表面的氧化层，用HF溶液腐蚀，纯水进行漂洗，丙酮漂洗，干燥称重。

- 8.5 去除了氧化层的样品，仅可以使用干净的镊子进行处理，以避免引入新的沾污。

9　校准

9.1　空白样品校准和参考样品校准

9.1.1 使用空坩埚，执行10.4至10.6的操作。

9.1.2 重复9.1.1的操作3-5次，直至空白值标准差≤0.001ppma。

9.1.3 如果空白值一直不能稳定，需查找原因，并进行修理，然后重复9.1.1。

9.1.4进行空白值的输入并建立空白扣除。

91.5 使用已知氧含量的样品进行3-5次分析，并设定漂移校准值。

9.2 标准曲线的确定

使用至少2~3个可溯源氧含量的硅单晶参考样品及1个空白参考用品，执行10.3至10.7的操作，确定标准曲线。对于硅单晶的氧含量测试，建议使用由GB/T 1557方法确定氧含量的参考样品建立校准曲线，且应注意有值参考样品的范围应能覆盖待测样品的氧含量范围。

10　测试步骤

10.1　检查设备的工作状态，并对设备进行检漏分析，确保设备无漏气现象。

10.2 按照9.1和9.2确定的空白值及标准曲线进行设备设置。

10.3　称量0.3~1g的样品投入到设备的载料口中，样品质量精确到0.001g。

10.4 将一空的双层坩埚置于设备的下电极上，并升至测试位置。

10.5　根据设备的操作流程，开始测试，开启坩埚排气流程。

10.6　将样品传送到坩埚中，开始样品分析过程。可参照5.10进行表面氧化层的去除。

10.7 至少再重复10.3到10.6的操作2次，并计算其平均值及3个测试结果的标准差。

10.8商用的氧含量分析仪配有氧含量结果的输出装置。包括空白值补偿在内的所有计算均可通过设备的测试系统进行操作。相关的计算细节对于使用者是不可见的，仅对设备的制造商可见。操作者必须确保所有输入数据的准确性，例如样品质量的输入与样品的传输必须准确。

11　精密度

11.1　。

11.2　。

12　报告

测试报告应包括以下内容：

- 设备名称、操作者姓名及测试日期；

- 样品材质；

- 样品编号；

- 样品质量；

- 每一样品的所有测试数据，包括空白值在内；

- 操作和分析过程中的所有异常现象。

_________________________________