ICS 77.040

H17

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

硅中氯离子含量的测定  离子色谱法

Test method for chloride content of silicon— Ion chromatography method

（送审稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC203/SC2）共同提出并归口。

本标准起草单位：江苏中能硅业科技发展有限公司

本标准主要起草人：

硅中氯离子含量的测定  离子色谱法

- 范围

本标准规定了硅中氯离子含量的离子色谱测定方法。

本标准适用于测定棒状、块状、颗粒状和片状硅中氯离子含量的测定。测定范围:1μg/g～最大固浓度。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6679 固体化工产品采样通则

GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法

- 方法提要

将样品放置在高温管式炉中进行加热，样品熔化后其中的氯元素以氯化物的形式释放出来，使用装有水的鼓泡吸收瓶进行吸收后，再用离子色谱仪测定吸收液中的氯离子含量。

- 干扰因素

  - 高温管式炉中样品管、石英舟的纯度将会影响样品检测结果,要求纯度为99%以上。

  - 高温管式炉样品管、石英舟应保持洁净；使用前应进行充分煅烧，确保样品空白稳定后再进行样品的分析。

  - 高温管式炉样品管进、出口管线密封性要好,氩气充分置换系统,以防样品在高温下氧化。同时出口处设置冷却系统,以防石英管烧断。

  - 氩气的纯度和流速会对结果产生一定影响。

  - 样品冷却到室温后才能停止氩气,确保样品不被氧化。

- 试剂和材料

  - 水：除非另有说明，否则本测试方法中“水”即为符合规范GB/T 6682-2008中4.1一级水的要求。

  - 氯离子标准溶液(CRM)：浓度为1000 μg/mL。

  - 氩气：氩气的体积分数≥99.999 %。

- 仪器和设备

  - 离子色谱仪: 配备阴离子色谱柱。

  - 电子天平：感量0.1 mg。

  - 移液管：2mL、10mL、20 mL。

  - 高温管式炉：最高工作温度不低于1500℃。

  - 鼓泡吸收瓶：10mL。

  - 样品容器、样品管：材质为刚玉（Al2O3），Al2O3纯度≥99%。

- 取样

  - 使用洁净的器具，按GB/T 6679规定进行随机抽样。

  - 将抽取的样品破碎成几何尺寸为200μm ～3000 μm样品颗粒。

- 分析步骤

  - 吸收瓶准备

用水预先清洗鼓泡式吸收瓶至洗液电导率小于1.0μS/cm，置于洁净的环境中晾干备用。吸收前，装入水（10mL）的两个吸收瓶串联连接并密封保存。

  - 方法空白

- 随同样品做空白试验。

  - 分析试液的制备

- 称取一定量的样品（参见表1），精确至0.1mg，放入预先煅烧好的样品容器中，再放入高温管式炉中。准备两个吸收瓶并各装10mL水,串联连接到高温管式炉的排气口。调整氩气的流量为200 mL/min～300mL/min,氩气通过高温管式炉进入吸收瓶中。

- 将样品从室温加热升温至1500℃, 并在1500℃保持20 min,然后冷却到室温。使用离子色谱仪对吸收瓶中的溶液进行氯离子含量的测定。

- 氯离子浓度与建议样品重量

| 氯离子含量/μg/g | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品重量 g | 4 | 0.8 | 0.4 | 0.08 | 0.04 |

- 注1:样品的重量依据表1进行调整。

注2:离子色谱仪工作参考条件可参照附录A。

  - 校准曲线的配制

- 使用氯离子标准溶液，配制一套不少于6个浓度点的系列标准溶液，例如：0μg/mL、0.20μg/mL、0.40μg/mL、0.80μg/mL、1.00μg/mL。使用离子色谱仪分别进样，绘制校准曲线，所配制的标准系列工作溶液浓度值应尽量与样品溶液中待测元素的浓度值接近。

- 结果计算与表述

样品中氯离子含量wc (μg/g)按式（1）计算：

计算公式: wc=C1+C2−C0×Vm…………………… (1)

式中：

C1——第一个吸收瓶中氯离子的含量，单位为微克每毫升(μg/mL)；

C2——第二个吸收瓶中氯离子的含量，单位为微克每毫升(μg/mL)；

C0——两个吸收瓶中空白的氯离子含量总和，单位为微克每毫升(μg/mL)；

V——吸收瓶中的高纯水体积，单位为升（mL）；

m——测试样品的质量，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后两位。

- 精密度

  - 重复性限

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

- 重复性限

| 氯离子含量/μg/g | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 1.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限ｒ/μg/g | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |

  - 再现性限

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限(R)的情况不超过5％，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

- 再现性限

| 氯离子含量/μg/g | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 1.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限R/μg/g | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 |

- 质量保证与控制

  - 空白实验

每批样品至少测定两个实验室空白。实验室空白测定结果应低于方法检出限。否则，应查找原因。

  - 标准曲线

- 每次开机，须绘制标准曲线，标准曲线的线性相关系数应≥0.999。否则，应重新绘制标准曲线或追溯标准溶液的配置。

  - 吸附效率

- 吸收瓶的吸附效率应≥80%。即第二支吸收瓶所收集的组分应小于第一支吸收瓶的25%，否则应调整流量或吸附时间，重新采样。按公式（2）计算吸附瓶的吸附效率。

K=C1×V1C1V1+C2V2…………………… (2)

式中：

C1——第一个吸收瓶中氯离子的含量，单位为微克每毫升(μg/mL)；

C2——第二个吸收瓶中氯离子的含量，单位为微克每毫升(μg/mL)；

V1——第一个吸收瓶中吸收液体积，单位为毫升(mL)；

V2——第二个吸收瓶中吸收液体积，单位为毫升(mL)；

- 报告

试验报告应包括以下内容：

- 试验对象；

- 所使用的标准（包括发布或出版年号）；

- 所使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

- 结果；

- 观察到的异常现象；

- 试验日期；

- 其他。

附录 A

（资料性附录）

离子色谱仪工作参考条件

表A.1  离子色谱仪工作参考条件

| 泵流速 | 0.7mL/min |
| --- | --- |
| 定量环 | 20uL |
| 色谱柱 | Metrosep A supp5-150/4.0 |
| 自动进样器 | Intelligent Dosino 800 |
| 万通抑制模块切换时间 | 每10分钟切换一次 |
| 工作压力 | 9Mpa左右 |
| 蠕动泵速率 | 18r/min 0.3mL/min |
| 工作站 | MagIC NET 2.2 |
| 淋洗液 | 3.2mmol/L Na2CO3 和1mmol/L NaHCO3 |
| MSM再生溶液 | 100mmol/L H2SO4 |
| MSM冲洗液 | 高纯水 |

去除背景光谱中来自实验室环境、试剂或实验室器皿的痕量氯离子污染。

排气操作：排气时，将针阀拧松，在工作站手动设置中将泵的流速设置为2.0ml/min的流速，从针阀处用注射器抽气，直至针阀处淋洗液连续流出，无气泡。在将阀拧紧前，一定将流速改小为柱子的标准流速（0.7mL/min），避免损坏分离柱。