协会标准《多晶硅生产尾气净化用活性炭中杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》（讨论稿）编制说明

一、工作简况

1、项目背景和立项意义

近年来随着光伏产业的高速发展，活性炭的需求量日益增大，对其中杂质含量提出严格要求的同时也对其分析检测提出了新的要求。活性炭作为氢气净化的主要材料，其中的电活性元素硼、磷、铝和金属元素铬、铁、镍、铜、锌等杂质是影响氢气净化质量、影响多晶硅成品质量的重要因素。因此如何快速准确测定活性炭中硼、磷、铝、铬、铁、镍、铜、锌等杂质元素含量，是至关重要的。

现行国家标准GB/T 12496.19-2009 《木质活性炭试验方法 铁含量的测定》、GB/T 12496.20-2009 《木质活性炭试验方法 锌含量的测定》、GB/T 12496.21-2009 《木质活性炭试验方法 钙镁含量的测定》、GB/T 12496.22-2009 《木质活性炭试验方法 重金属含量的测定》、GB 29215-2012 《食品安全国家标准 食品添加剂 植物活性炭（木质活性炭）》中分别规定了铁、锌、钙、镁、铅含量的分析方法，而没有规定硼、磷、铝、铬、镍、铜元素的测定分析。GB/T 12496.19-2009 《木质活性炭试验方法 铁含量的测定》、GB/T 12496.20-2009 《木质活性炭试验方法 锌含量的测定》、GB/T 12496.21-2009 《木质活性炭试验方法 钙镁含量的测定》、GB/T 12496.22-2009 《木质活性炭试验方法 重金属含量的测定》，每个方法只能检测活性炭中某一项或两项杂质元素含量，且操作流程复杂，检验周期长，满足不了快速检测的需要。

因此，制定科学完善的分析方法标准，对活性炭中硼、磷、铝、铬、铁、镍、铜、锌杂质元素含量进行规范的检测和有效的质量控制，对多晶硅产业的发展有积极的促进作用和长远的现实意义。

2  任务来源

根据《关于下达2018年第一批协会标准制修订计划的通知》（中色协科字[2018] 23号）的要求，《多晶硅生产尾气净化用活性炭中杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》由内蒙古神舟硅业有限责任公司牵头负责起草，计划编号：2018-026-T/CNIA，要求于2019年完成。

3  标准项目编制单位简况

内蒙古神舟硅业有限责任公司是中国航天科技集团公司第八研究院（上海航天工业（集团）有限公司）、上海航天汽车机电股份有限公司为主投资的专业从事硅材料研发、多晶硅及下游产品生产及销售为一体的高新技术企业。公司于2007年5月在内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区注册成立，注册资金达22亿元人民币。公司以打造万吨级多晶硅生产能力，并拥有核心技术和自主知识产权的一流新能源企业为目标，分两期建设多晶硅项目。经过几年试生产和技改，公司在稳定生产工艺、品质改善、节能降耗等方面都取得了突破，已形成5000吨多晶硅年产能，整个装置实现了连续、稳定、经济生产。公司于2011年顺利通过了国家工信部等三部委组织的多晶硅行业准入审核，2014年进入国家工信部公告的符合《光伏制造行业规范条件》企业名单之列。

公司实验室固定资产投资近亿元，配备了目前世界上最为高端的诸多精密分析仪器，拥有电感耦合等离子体质谱仪、电感耦合等离子体光谱仪、原子吸收、离子色谱仪、气相色谱仪、气相色谱质谱联用仪、傅立叶变换红外光谱仪、傅立叶变换低温红外光谱仪、高频光电导少子寿命测试仪、微波寿命仪等多套设备。承担公司进厂原辅料、过程样品及成品的检测和质量保证工作，并在2015年8月获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书。

公司先后完成主责编制的行业标准《多晶硅生产尾气中硅烷含量的测定 气相色谱法》，协会标准《硅粉中硼、磷、铁、铝、钙、钛含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法》、《颗粒硅生产尾气中硅尘含量的测定》、《氯硅烷歧化反应用树脂催化剂》、《氯硅烷歧化反应用树脂催化剂中杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》编制， 进入报批阶段，并参加了多项国家标准、行业标准和协会标准的编制工作，具备了本标准编制及相关实验条件和分析能力。

4  主要工作过程

接到行业标准制定计划任务后，在全国有色金属标准化技术委员会的组织下，内蒙古神舟硅业有限责任公司成立了协会标准《多晶硅生产尾气净化用活性炭中杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》编制组，确定了编制组成员的任务分工和实验计划。编制组开展了相关国内外资料、标准的整理和研讨工作。同时组织相关技术人员进行了大量活性炭中硼、磷、铝、铬、铁、镍、铜、锌含量分析方法的实验工作，结合实际情况和具体的实验结果，对拟制定标准所涉及的内容、范围、适用性、可操作性、科学性等内容进行了认真研讨、论证和改进。通过试验，初步确立了方法标准的技术要素、仪器参数和性能指标等。

自2018年4月至8月，编制组组织分析技术人员开展了大量活性炭中硼、磷、铝、铬、铁、镍、铜、锌含量测定实验研究工作，对标准文本做了多次修改，2018年9月编制完成《多晶硅生产尾气净化用活性炭中杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》讨论稿。

二  标准编制原则和确定标准主要内容

- 编制原则

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和GB/T 20001.4-2001《标准编写规则 第4部分： 化学分析方法》的要求进行编写。标准中简述了方法原理，确定了测定范围、所用试剂、采样要求、分析操作步骤、数据处理、以及分析方法评价（RSD）等技术内容。

- 标准主要内容说明

  - 标准题目的确定

本标准的题目完全能够高度概括标准主旨和中心，能够反映出多晶硅生产尾气净化用活性炭中杂质含量的测定分析方法标准的作用。

2.2  范围

本标准规定了采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定多晶硅生产尾气净化用活性炭中杂质含量的分析检测方法，适用于多晶硅生产尾气净化用活性炭中杂质含量的测定。测定范围见表1：

表1 测定范围

| 元素 | 质量分数/% | 元素 | 质量分数/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 硼 | 0.0003～0.10 | 铁 | 0.0001～0.50 |
| 磷 | 0.0003～0.10 | 镍 | 0.0001～0.10 |
| 铝 | 0.0005～0.10 | 铜 | 0.0002～0.10 |
| 铬 | 0.0001～0.10 | 锌 | 0.0001～0.10 |

2.3  方法提要

试样用盐酸溶液煮沸，冷却后过滤，定容。试样溶液引入等离子体原子发射光谱仪，在选定的最佳测定条件下，测量试液中硼、磷、铝、铬、铁、镍、铜、锌的含量。

2.3  试验部分

2.3.1  试样

称取经粉碎至≤71μm（通过200目筛）的干燥试样1.00 g试样（6），称准至0.0001 g。

2.3.2测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

2.3.3分析试液的制备

将试料置于100 mL白金坩埚中，加盐酸25 mL，缓和煮沸5min，稍冷过滤于100 mL容量瓶中，并用热水分次洗涤残渣，滤液和洗液合并，冷却至室温，用水稀释至刻度，摇匀。必要时根据工作曲线范围，稀释待测溶液。

2.3.4系列标准溶液的配制

在一组100 mLPFA容量瓶中加入适量的硼、铬、镍、铜、锌标准溶液（4.20）和磷标准溶液（4.13）、铝标准溶液（4.14）、铁标准溶液（4.16），其介质和酸度与试样溶液一致，以水稀释到刻度，摇匀。以不加标准溶液的试样作为空白溶液，待测元素含量应在所做工作曲线范围之内，系列标准溶液的数量由精度要求决定，至少取6个点。

由于各单位进厂活性炭来源、批次等不同，杂质元素含量差异较大，各单位可根据各自活进厂性炭情况，合理设置标准溶液各元素点，因此本标准不规定具体标准溶液点设置。

2.3.5测定

2.3.5.1 各待测元素的推荐分析线见表2。

表2  待测元素的推荐分析线

| 元素 | 推荐谱线 | 元素 | 推荐谱线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硼 | 182.5 208.9 | 铁 | 259.9 |
| 磷 | 177.4 178.2 213.6 | 镍 | 234.6 341.4 |
| 铝 | 308.2 396.1 | 铜 | 324.7 327.3 |
| 铬 | 205.5 | 锌 | 202.5 206.2 213.8 |

在编制仪器分析方法时，选择各待测元素较灵敏的分析线3个到5个，在选择分析线下测试活性炭样品溶液的灵敏度，最终选择灵敏度高、干扰小的分析线作为推荐分析线。

2.3.5.2测定条件

根据仪器情况选择适宜的氩气流量。

将系列标准溶液引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪中，输入根据试验所选择的仪器最佳测定条件，在各元素选定的波长处，测定系列标准溶液中各元素的强度，当工作曲线的线性相关系数≥0.999时，即可进行分析试液的测定，根据光强度和浓度的关系计算机自动给出样品中各元素的质量浓度。

  - 方法的准确性和精密度验证

2.5.1  方法准确性

采用加标回收率进行方法准确性验证，以活性炭样品为空白，在样品中加入标准溶液后进行样品处理，回收率在90%～110%之间，见表3～10.说明本方法切实可行。

表3  加标回收率（B）

| 样品编号 | 加标值，μg/L | 实测值，μg/L | 加标回收率，% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 49.96 | 99.92 |
| 2 |  | 51.18 | 102.36 |
| 3 |  | 50.30 | 100.06 |
| 4 | 100 | 98.24 | 98.24 |
| 5 |  | 100.1 | 100.10 |
| 6 |  | 102.7 | 102.70 |
| 7 | 150 | 144.7 | 96.47 |
| 8 |  | 143.8 | 95.87 |
| 9 |  | 152.2 | 101.47 |
| 10 |  | 208.6 | 104.30 |
| 11 | 200 | 195.8 | 97.90 |
| 12 |  | 203.2 | 101.60 |

表4  加标回收率（P）

| 样品编号 | 加标值，mg/L | 实测值，mg/L | 加标回收率，% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2 | 0.200 | 100.00 |
| 2 |  | 0.195 | 97.50 |
| 3 |  | 0.190 | 95.00 |
| 4 | 0.5 | 0.483 | 96.60 |
| 5 |  | 0.495 | 99.00 |
| 6 |  | 0.478 | 95.60 |
| 7 | 1 | 1.015 | 101.50 |
| 8 |  | 1.000 | 100.00 |
| 9 |  | 0.960 | 96.00 |
| 10 | 2 | 1.933 | 96.65 |
| 11 |  | 1.947 | 97.35 |
| 12 |  | 2.066 | 103.3 |

表5  加标回收率（Al）

| 样品编号 | 加标值，mg/L | 实测值，mg/L | 加标回收率，% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2 | 0.1985 | 99.25 |
| 2 |  | 0.2015 | 100.75 |
| 3 |  | 0.2035 | 101.75 |
| 4 | 0.5 | 0.4995 | 99.90 |
| 5 |  | 0.5095 | 101.90 |
| 6 |  | 0.5085 | 101.70 |
| 7 | 1 | 1.038 | 103.80 |
| 8 |  | 0.9465 | 94.65 |
| 9 |  | 0.9685 | 96.85 |
| 10 | 2 | 2.034 | 101.70 |
| 11 |  | 2.066 | 103.30 |
| 12 |  | 2.104 | 105.20 |

表6  加标回收率（Cr）

| 样品编号 | 加标值，μg/L | 实测值，μg/L | 加标回收率，% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 49.83 | 99.66 |
| 2 |  | 49.41 | 98.82 |
| 3 |  | 51.06 | 102.12 |
| 4 | 100 | 102.3 | 102.30 |
| 5 |  | 100.8 | 100.80 |
| 6 |  | 98.14 | 98.14 |
| 7 | 150 | 139.5 | 93.00 |
| 8 |  | 141.9 | 94.60 |
| 9 |  | 151.9 | 101.27 |
| 10 | 200 | 200.3 | 100.15 |
| 11 |  | 203.4 | 101.70 |
| 12 |  | 199.2 | 99.60 |

表7  加标回收率（Fe）

| 样品编号 | 加标值，mg/L | 实测值，mg/L | 加标回收率，% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2.080 | 104.00 |
| 2 |  | 1.979 | 98.95 |
| 3 |  | 1.987 | 99.35 |
| 4 | 5 | 5.097 | 101.94 |
| 5 |  | 4.983 | 99.66 |
| 6 |  | 5.100 | 102.00 |
| 7 | 10 | 9.788 | 97.88 |
| 8 |  | 9.798 | 97.98 |
| 9 |  | 10.01 | 100.10 |
| 10 | 15 | 14.21 | 94.73 |
| 11 |  | 14.50 | 96.67 |
| 12 |  | 15.07 | 100.47 |

表8  加标回收率（Ni）

| 样品编号 | 加标值，μg/L | 实测值，μg/L | 加标回收率，% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 48.02 | 96.04 |
| 2 |  | 49.92 | 99.84 |
| 3 |  | 48.66 | 97.32 |
| 4 | 100 | 102.5 | 102.50 |
| 5 |  | 101.7 | 101.70 |
| 6 |  | 96.94 | 96.94 |
| 7 | 150 | 140.6 | 93.73 |
| 8 |  | 142.1 | 94.73 |
| 9 |  | 153.8 | 102.53 |
| 10 | 200 | 202.0 | 101.00 |
| 11 |  | 202.7 | 101.35 |
| 12 |  | 199.0 | 99.50 |

表9  加标回收率（Cu）

| 样品编号 | 加标值，μg/L | 实测值，μg/L | 加标回收率，% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 51.61 | 103.22 |
| 2 |  | 46.47 | 92.94 |
| 3 |  | 50.78 | 101.56 |
| 4 | 100 | 95.08 | 95.08 |
| 5 |  | 103.4 | 103.40 |
| 6 |  | 99.58 | 99.58 |
| 7 | 150 | 154.4 | 102.93 |
| 8 |  | 144.3 | 96.20 |
| 9 |  | 148.6 | 99.07 |
| 10 | 200 | 192.2 | 96.10 |
| 11 |  | 188.2 | 94.10 |
| 12 |  | 198.3 | 99.15 |

表10  加标回收率（Zn）

| 样品编号 | 加标值，μg/L | 实测值，μg/L | 加标回收率，% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 51.18 | 102.36 |
| 2 |  | 49.52 | 99.04 |
| 3 |  | 48.90 | 97.80 |
| 4 | 100 | 104.9 | 104.90 |
| 5 |  | 96.98 | 96.98 |
| 6 |  | 99.68 | 99.68 |
| 7 | 150 | 148.5 | 99.00 |
| 8 |  | 144.1 | 96.07 |
| 9 |  | 149.7 | 99.80 |
| 10 | 200 | 208.2 | 104.10 |
| 11 |  | 211.4 | 105.70 |
| 12 |  | 210.4 | 105.20 |

2.5.2  方法精密度

为了验证测定方法的精密度，分别对6个样品进行测定，计算其相对标准偏差，结果见表  。

2.6  外部比对验证试验

三  标准水平分析

本标准属于首次制定，规定了多晶硅生产尾气净化用活性炭中杂质含量的检测方法，可以一次样品处理，同时检测硼、磷、铝、铬、铁、镍、铜、锌含量，达到国内先进水平。

四  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准属于多晶硅生产尾气净化用活性炭中杂质含量检测的化学分析方法标准，与现行法律、法规和相关标准相协调、无冲突。本标准属于首次制定标准。

五  重大分歧意见的处理经过和依据

编制组根据起草前确定的编制原则进行了标准起草，标准起草小组前期进行了充分的准备和调研，并做了大量调查论证、信息分析和实验工作，在主要技术内容上，行业内取得了较为一致的意见，标准起草过程中未发生重大分歧意见。

六  标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准为多晶硅生产尾气净化用活性炭中杂质含量检测的化学分析方法标准之一，适用于多晶硅生产尾气净化用活性炭中杂质含量分析的一般性通用要求，建议本标准作为推荐性协会标准发布实施。

标准编制组

2018年9月5日