中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX-XXXX

氮化镓材料中镁含量的测定  二次离子质谱法

Test method for measuring magnesium content in gallium nitride materials—Secondary ion mass spectrometry

（预审稿）

XXXX-XX- XX 发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

ICS 77.040

H17

发布

- 前    言

- 本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

- 请注意本文件中的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

- 本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC 203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC 203/SC2）共同提出并归口。

- 本标准起草单位：中国电子科技集团公司第四十六研究所、

- 本标准主要起草人：马农农、何友琴、陈潇、王东雪、张鑫、刘立娜。

氮化镓材料中镁含量的测定 二次离子质谱法

  - 范围

本标准规定了氮化镓材料中镁含量的二次离子质谱测试方法。

本标准适用于氮化镓材料中镁含量（原子数）的定量分析，测定范围为大于5×1014cm-3。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22461　表面化学分析  词汇

  - 术语和定义

3.1 GB/T 22461界定的术语和定义适用于本文件。

3.2 相对灵敏度因子（RSF）  relative sensitivity factor

在定量分析过程中，如果待测样品与标准样品具有相同的基体组分，然后选择基体的某个组分元素与杂质元素进行比对测试，这是的灵敏度因子即为相对灵敏度因子。

  - 方法原理

在高真空条件下，氧离子源产生的一次离子，经过加速、纯化、聚焦后，轰击样品表面，溅射出多种粒子，将其中的离子（即二次离子）引出，通过质谱仪将不同荷质比的离子分开，记录并计算样品中镁与镓的二次离子强度比（Mg+/Ga+），利用相对灵敏度因子定量分析并计算出氮化镓中的镁含量。

  - 干扰因素

5.1  样品放入仪器样品室之前表面吸附的镁干扰镁的测试。

5.2  从二次离子质谱仪（SIMS）样品室吸附到样品表面的镁干扰镁的测试。

5.3  在样品架窗口范围内的样品表面应平整，以保证每个样品移动到分析位置时，其表面与离子收集光学系统的倾斜度不变，否则会降低测试的准确度和精密度。

5.4  测试的准确度和精密度随着样品表面粗糙度的增大而显著降低，可以通过对样品表面化学机械抛光或者化学腐蚀抛光降低表面粗糙度。

5.5  标准样品中镁的不均匀性会限制测试结果的准确性。

5.6  标准样品中镁标称浓度的偏差会导致测试结果的偏差。

5.7  仪器不同或者同一仪器的状态不同，会影响本方法的检测限。

  - 仪器及设备

6.1  扇形磁场二次离子质谱仪

扇形磁场二次离子质谱仪，应装备有氧一次离子源、能检测正二次离子的电子倍增器和法拉第杯检测器。

6.2  样品架

样品架应使样品的分析表面处于同一平面并垂直于引出电场（一般5000V±500V，根据仪器型号的不同而不同）。

  - 试样

7.1  标准样品

体掺杂的含有镁的氮化镓单晶标准样品，且镁的体浓度经过各方都认同的其他测试方法测定，镁浓度（原子数）范围为1×1016cm-3～10×1016cm-3,分布均匀性在5%以内。样品的分析面应进行化学腐蚀抛光或者化学机械抛光，使其平坦光滑（Ra≤2nm）。

7.2  空白样品

镁浓度（原子数）低于5×1014 cm-3的氮化镓单晶样品作为空白样品。空白样品应进行化学腐蚀抛光或者化学机械抛光，使其表面平坦光滑。

7.3  测试样品

测试样品应进行化学腐蚀抛光或者化学机械抛光，使其表面平坦光滑，样品尺寸应适合放入样品架内。

  - 试验步骤

8.1  样品装载

将样品装入二次离子质谱仪（SIMS）的样品架，检查确认样品平坦地放在窗口背面，并尽可能地多覆盖窗口。一次装入的样品应包括氮化镓空白样品、标准样品和测试样品。

8.2  仪器调试

按照仪器说明书开启仪器，二次离子质谱仪（SIMS）各项指标应达到仪器说明书规定的要求。

8.3  测定条件

8.3.1  使用聚焦良好的氧一次离子束，调节衬度光栏和视场光栏，得到最大的69Ga+离子计数率。在不扫描的情况下，法拉第杯检测器上得到的离子计数率应大于1×108s-1。

8.3.2  先根据氧一次离子束束斑大小，使用几百微米×几百微米的第一扫描测试条件（典型的条件是250μm×250μm），以除去样品表面自然氧化层中的镁；然后使用第二扫描测试条件，扫描面积应比第一扫描测试条件减少几倍（典型的第二扫描条件是50μm×50μm）。采用计数时间为1s。

8.4  样品测定

8.4.1  移动样品架，使测试时样品上形成的溅射坑在窗口的中心位置附近。

8.4.2  对中氧一次离子束，开始SIMS剖析。首先用第一扫描条件溅射样品50～100个磁场周期，直到镁的信号强度稳定，以除去样品表面自然氧化层中典型存在的残留的表面沾污。减小扫描面积到第二扫描条件，继续溅射样品，直到镁的信号强度稳定。

8.4.3  剖析结束后，记录电子倍增器上24Mg+的计数率和法拉第杯检测器上主元素69Ga+的计数率，对最后20个磁场周期的测试结果进行平均。

8.4.4  重复8.4.1～8.4.3步骤，对样品架上所有的样品进行测试。

8.4.5  每次剖析结束后，由记录的二次离子强度，计算出24Mg+离子计数率和69Ga+离子计数率之比(24Mg+/69Ga+)，记为Su（Mg）。

8.4.6  如果测试的空白样品中的Su（Mg）超过测试样品的20％～50％，则停止测试，分析造成仪器背景较高的原因。

  - 试验数据处理

9.1镁的相对灵敏度因子按式（1）计算：

…………………………………………（1）

式中：

RSF(Mg) －相对灵敏度因子

[Mg]－标准样品中镁的标定浓度（原子数），单位为原子数每立方厘米（cm-3）；

（24Mg+/69Ga+）－标准样品中24Mg+离子计数率和69Ga+离子计数率之比。

9.2  对测试样品，镁浓度按式（2）计算：用Su乘以从标准样品中得到的相对灵敏度因子RSF，将测得的离子计数比（24Mg+/69Ga+）转换成镁的浓度[Mg]u。

[Mg]u = Su（Mg）×RSF(Mg)……………………………………………（2）

式中：

[Mg]u－测试样品中镁的浓度（原子数），单位为原子数每立方厘米（cm-3）；

Su（Mg）－测试样品中24Mg+离子计数率和69Ga+离子计数率之比。

RSF(Mg) －相对灵敏度因子

  - 精密度

该方法单一实验室镁的测量精密度小于等于10%。

  - 试验报告

试验报告应包括以下内容：

- 样品来源及编号；

- 标准样品和测试样品的编号；

- 测试样品的取样位置；

- 镁的相对灵敏度因子；

- 测试样品和空白样品中的镁浓度。

- 本标准编号；

- 使用的仪器；

- 操作者及测试日期；

- 其他与本标准不一致的内容。