国家标准《锗单晶位错密度的测试方法》

编制说明（预审稿）

一、工作简况

1、立项目的和意义

低位错锗单晶是光电子与微电子的基础性材料，广泛应用于空间太阳能电池，地面太阳能电池（CPV）、高亮度LED以及其他半导体器件。以锗片为衬底的砷化镓太阳电池转换效率高达30%，远大于硅太阳电池，取代了硅太阳电池在空间的应用，目前，超过90%的空间电源都是锗基太阳能电池，使得其成为空间太阳电池的基础材料。

而太阳能电池使用的锗单晶要求直径100mm以上，位错密度低于1000/cm2，高效电池甚至要求单晶位错密度低于300/cm2，当单晶的位错密度低到这种状态时，对位错密度测量精度提出更高的要求，原来GB/T 5252标准中的九点测量方法获得的数据相对于整个断面上的平均值最大偏差高达40%。而位错密度过高或不均匀将严重影响太阳能电池光电转换效率和使用寿命，位错密度测量的不准确可能直接影响到电池产品的质量，这样容易引起供需双方的矛盾，给产品的销售和应用带来影响。

目前，用于制备低位错锗单晶的工艺有直拉法和垂直温度梯度法，直拉法由于存在单晶和坩埚的相对旋转，因此，单晶轴对称性较好，九点测量方法得到的位错密度数据和实际均值相差不是很大。而垂直温度梯度法（VGF）由于晶体没有旋转，晶体轴对称性由热场结构决定，比较容易存在非轴对称性，九点测量方法是否还能满足要求还需要大量数据进行验证。因此，需要对该标准进行修订，以便更好满足不同工艺生长的单晶以及不同直径单晶位错测量的要求。

该标准的修订将有利于精确测量不同工艺生长锗单晶的位错密度，得到准确的测量结果，满足产品销售和使用的要求，为锗产业的发展提供技术保障。目前，低位错锗单晶片每年需求大约100万片，产值4亿元，其中国内需求约20万片，随着地面能源的枯竭，以锗单晶片为衬底的太阳能电池将得到更大范围的应用，因此，该标准的修订有着很好的经济效益和社会效益。

2、任务来源

根据《国家标准委关于下达2017年第四批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2017]128号）的要求，由有研光电新材料有限责任公司等单位负责修订《锗单晶位错腐蚀坑密度测量方法》，计划编号20173473-T-610，要求完成时间2019年。

3、标准修订主编单位概况

有研光电新材料有限责任公司是有研科技集团公司（原北京有色金属研究总院)控股的先进光电材料生产企业，由北京国晶辉红外光学科技有限公司和国瑞电子材料有限责任公司在2010年合并组建。北京国晶辉红外光学科技有限公司的前身是有研总院锗研究室，成立于1955年的锗研究室为国内锗材料的发展和进步做出重大的贡献，在1956年研制出国内第一颗金属锗，1964年建成第一条锗生产线，研制出国内各种用途的锗单晶，制定了第一批锗材料标准。目前公司拥有国内最大的红外锗单晶生产线，年产能力达20吨，承担了多项国家科研项目，在红外锗单晶和太阳能电池用低位错锗单晶研制和生产方面都取得多项重要成果，填补多项国内空白，并多次获得国家级和省部级科技奖。

公司拥有一批高素质的科研、生产和管理专业人才，有教授3人，高级工程师2人，有完整的红外锗和低位错锗生产及测量设备和仪器，多年来凭借公司自身的技术和市场优势，为国内外客户提供了大量的优质产品和良好的服务。修订单位雄厚的技术实力和扎实的基础将为完成本标准的修订工作提供足够的技术保障。

4、主要工作过程

立项之后，成立了标准修订小组，落实制样、检测、和参与单位沟通等工作。期间对云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、南京中锗科技有限公司、中电集团第四十六研究所等7家单位发送标准修订意见征集表进行意见征集。此外，向云南临沧鑫圆锗业股份有限公司副主编单位征求修订内容实验分析数据，4月份得到反馈数据，并于2018年4月形成了讨论稿。

2018年4月24日，由全国有色金属标准化技术委员会组织，在北京召开《锗单晶位错密度的测试方法》第一次工作会议，共有云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、南京中锗科技有限公司、中电集团第四十六研究所、东莞中稼半导体科技有限公司等8家单位的15名专家参加了本次会议，与会专家对标准讨论稿从标准技术内容和文本质量等方面进行了充分的讨论。会议中对范围、制样、试验步骤等进行了部分修改。2018年5月编制组根据专家意见修改后将征求意见稿及编制说明发相关单位征求意见（具体见意见汇总处理表），并陆续组织开展验证试验工作。

- 标准编制原则和确定主要内容的依据

1、编制原则

1）标准的编写格式按国家标准GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的统一规定和要求进行编写。

2）考虑用户的当前使用要求及以后技术发展的潜在使用要求。

3）考虑国内生产企业的生产现状及技术发展趋势。

2、标准主要内容的确定依据

本次标准修订主要根据产品的实际水平，结合原标准在使用过程中存在的问题进行的，具体如下：

- 标准名称由《锗单晶位错腐蚀坑密度测量方法》改为《锗单晶位错密度的测试方法》。在标准的试验中，用单位面积上的腐蚀坑数目即“位错腐蚀坑密度”来表示“位错密度”。而目前，在锗行业中习惯用“位错密度”表征锗材料中线缺陷的大小，因此，原标准名称的修改并未改变本标准在锗单晶导电型号及位错类型等指标的适用范围。

- 关于删除1 范围中“n型和p型”及“或其他缺陷”的说明：锗单晶按导电类型分类分为N型和P型，位错密度的测试包含其他缺陷的测试，此处说明略显赘余，经各专家讨论后删除。

- 关于删除原标准中2.1-2.8定义部分内容，增加规范性引用文件GB/T 14264、GB/T 8756的说明：原标准中给出的2.1-2.8术语和定义部分内容在GB/T 14264 半导体材料术语、GB/T 8756 锗晶体缺陷图谱中都有说明，在原标准中列出略显赘余，因此将原标准中2.1-2.8术语和定义部分内容删除，将GB/T 14264、GB/T 8756作为规范性引用文件在标准中说明。

- 关于将“小角度晶界”改为“小角晶界”，将“小角晶界”、“位错排”在术语和定义中定义，保留原标准中小角晶界、位错排、（100）、（111）、（113）晶向位错形貌图的说明：为方便标准使用者不同晶向位错形貌对比及小角晶界、位错排的认识，将原标准中小角晶界、位错排、（100）、（111）、（113）晶向位错形貌图在此标准中保留。按GB/T 14264 半导体材料术语中对“小角晶界”描述，不存在“小角度晶界”的说法，将“小角度晶界”改为“小角晶界”。“小角晶界”、“位错排”在GB/T 14264 半导体材料术语皆有说明，并适用于本标准，所以不在术语和定义中复述。

- 关于将原标准4 试样制备中切断晶向偏离要求小于6º改为偏离度应小于2º的说明：原标准中，晶向偏离要求小于6°，在生产及科研试验中，多次对不同偏离角度的测试片进行位错密度测试实验，积累大量数据。并从数据中得出当切断面和正晶向偏离大于3°时，位错密度测量值同正晶向测量值偏差大于20%，偏离小于2°时，测量值偏差小于7.3%。经第一次工作会议各专家讨论，随着生产加工工艺的进步及检测技术的革新，和正晶向偏离角度小于2°的测试片加工简单易行。因此将讨论稿中晶向偏离要求由“小于3°”改为“偏离度应小于2°”

- 关于在原标准4.2 研磨中增加细化所用研磨金刚砂或白钢玉粉的粒度，细化研磨程度的说明：试验中，相同粒度的白刚玉粉与金刚砂研磨效果相当，所以将“用金刚砂研磨”改为“用金刚砂或白刚玉粉研磨”。规定粒度范围为W14及以下，可以同时保证研磨效率最高及腐蚀后位错形貌清晰、衬底无干扰。由于测试样片切割时造成的机械损伤层厚度不均，很难通过细化研磨厚度、重量来限定研磨程度，所以将“自然光下无可见的机械划痕”作为研磨完成依据。

- 关于将5.3 位错腐蚀坑的显示中所用试剂纯度“化学纯”改为“分析纯及以上”的说明：对于标准中所采用的化学试剂纯度来讲，不同化学试剂生产厂家出厂质量不同，个别厂家不能保证化学试剂化学纯纯度要求，影响位错密度测试结果。经第一次工作会议各专家讨论决定将标准中规定的化学试剂纯度要求提高一个等级，以规避风险。

- 关于修改化学试剂“体积分数”为“质量分数”说明：原标准中所采用的化学试剂纯度都是用体积分数表示。经查证各试剂所对应国家标准中，此标准中用到的化学试剂都应是质量分数，并向化学试剂生产厂商求证属实。因此将化学试剂“体积分数”改为“质量分数”。

- 关于增加5 试剂章节及加入纯水的要求的说明：根据有色金属试验方法标准编写示例的有关规定，试验中对试剂的规定需单独列举，所以将原标准4.3 位错腐蚀坑的显示中对所用试剂的要求单独设“5 试剂”章节。在腐蚀液配置过程中，使用低纯度水配置将引入大量杂质离子，影响腐蚀效果。所以在试剂章节中加入配置腐蚀液所用纯水的规定。按GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法中三级水（用于一般化学分析试验）执行，规定纯水电阻率为2MΩ·cm及以上。

- 关于增加抛光液温度和抛光时间要求的说明：抛光液的温度及抛光时间直接关系到测试片抛光面的光洁度及粗糙度，不恰当的抛光液温度及抛光时间不能很好的去除因研磨带来的机械损伤层，影响测试片镜面效果，导致最终出现与晶体内部缺陷无关的腐蚀坑。通过以往大量实验积累，增加抛光液温度50℃～60℃，抛光时间30S。

- 关于增加腐蚀液温度和修改腐蚀时间要求的说明：腐蚀液的温度及腐蚀时间直接关系到腐蚀速率，影响择优腐蚀效果、位错衬底形貌、位错腐蚀坑显现程度。原标准中未规定腐蚀温度具体范围，只规定了腐蚀时间，腐蚀液温度的高或低可造成相邻位错叠加及位错未完全显现的结果，造成位错测量偏差。因此，考虑到腐蚀液温度越低，反应速率越低，择优化学腐蚀效果越明显。结合不同厂家对于腐蚀液冷却方式及效率不同，从而对最终冷却的温度范围不同的结果。经过多次实验论证在原来标准中将(100)晶面和(113)晶面的腐蚀条件中增加腐蚀液温度范围为(10±5)℃，修改腐蚀时间为5min～10min，增加(111)晶面腐蚀温度范围70℃～80℃。

- 关于在原标准4.6清洁处理中细化热水的温度及洗净程度要求及安全操作要求的说明：根据实验室用水习惯，保证晶面上化学药品冲洗干净，测试样片不被氧化、避免操作人员接触到化学药品，规定用加热至40～60℃流动的热水冲洗晶面5～10s。考虑到安全操作事项，增加“在通风柜中”操作的规定。

- 关于将原表传5 设备中金相显微镜视场面积参数做细化要求的说明：为保证不同品牌尤其国产金相显微镜在位错密度测试项目上的通用性，第一次工作会议与会专家建议修改其放大倍数要求及视场面积选择。为此，我们调研了宁波永新等国产金相显微镜设备，均能达到我们现用进口金相显微镜及标准中规定的参数要求。因此，对会议讨论中提出的显微镜参数要求及视场面积选择不予修改。

- 关于位错密度测试点位置表 单晶直径增加到150mm的说明：随着锗生产工艺的不断进步，美国AXT、Umicore公司、云南中科鑫圆等国内外低位错锗单晶生产厂家6英寸低位错锗单晶的生产已趋于成熟，因此将原标准中的读取位置表 单晶直径增加到150mm。

- 关于平均位错密度计算公式中显微镜计算系数C的补充说明：征求意见期间，相关单位提出对显微镜计算系数定义及计算方法问题。此标准显微镜计算系数即根据位错密度事先选定的相应视场面积下，读取出来位错密度的修正系数。计算方法为C=1/S,S为显微镜的视场面积。

- 关于细化测试结果精密度的说明：原标准中指出九点法测得的平均密度相对于整个断面上的平均值，允许误差不大于40%。此误差值是从有限个实验样本中得出的九点法单次测量平均值与断面平均值的最大偏差值，未考虑到误差值之间的标准偏差，因此此处宜用3δ原则进行测试误差分析。并且制定该标准时，国内还没有研制出位错密度低于1000/cm2的大直径单晶，当时的拉晶方法只有直拉法，直拉法由于单晶轴对称性较好，九点测量法得到的位错密度数据和实际均值相差不是很大。目前，随着单晶生长工艺的发展，垂直温度梯度法（VGF）已经成为一种重要的大直径低位错锗单晶制备方法，该方法由于晶体没有旋转，晶体轴对称性由热场结构决定，比较容易存在非轴对称性，所以在修订标准过程中细化直拉法及VGF法位错在＜1000/cm2、≥1000/cm2测量结果的精密度。2018年9月，我方分别选取位错密度＜1000/cm2、≥1000/cm2的两片直拉法直径100mm测试片发云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、南京中锗科技有限责任公司、中国电子科技集团公司第四十六研究所、国合通用测试评价认证股份公司四家公司进行验证试验。复验分析在实验报告中说明。可以得出当位错密度＜1000/cm2时，精密度＞40%，当位错密度≥1000/cm2时，精密度≤0%。按照方法标准中测量结果的不确定性，讨论会议中讨论将“允许误差”改为“测量误差”更为合适。

三、标准水平分析

本标准为第二次修订，为推荐性国家标准，达到国内先进水平。

四、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准是对GB/T 5252-2006《锗单晶位错腐蚀坑密度测量方法》的修订，仅修订试验技术内容和格式，与现行的法律、法规及国家标准、国家军用标准、行业标准没有冲突。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

在本标准修订过程中，没有出现重大分歧意见。

- 贯彻标准的要求和措施建议

本标准将作为推荐性国家标准实施。

- 废止现行有关标准的建议

本标准颁布后，将代替GB/T 5252-2006《锗单晶位错腐蚀坑密度测量方法》，原标准废止。

- 其他应予说明的事项

本标准作为推荐性国家标准供大家使用，若对结果有疑义，以供需双方商议的测试方法为准。