ICS ICS 77.120.10

H 12

YS

中华人民共和国有色金属行业行业标准

YS/T 806—201X

代替YS/T 806—2012

铝及铝合金分析方法 元素含量的测定

X射线荧光光谱法

Methods for analysis of aluminium and aluminium alloys –

Determination of element content –

X - ray fluorescence spectrometry

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

- 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

- 本标准代替YS/T 806-2012 《铝及铝合金中稀土分析方法X-射线荧光光谱法测定镧、铈、镨、钕、钐含量》，本标准与YS/T 806-2012相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

- ——新增测量元素硅、铁、铜、镁、锰、锌、镓、镍、钛、铬、钒、铅、锡、锶、钙；

- ——新增硅、铁、铜、镁、锰、锌、镓、镍、钛、铬、钒、铅、锡、锶、钙测定范围。

- 本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

- 本标准起草单位：包头铝业有限公司、中国铝业郑州有色金属研究院有限公司、中铝矿业有限公司。

- 本标准主要起草人：

- 本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- ——YS/T 806-2012

铝及铝合金分析方法 元素含量的测定

X射线荧光光谱法

范围

本标准规定了铝及铝合金中硅、铁、铜、镁、锰、锌、镓、镍、钛、铬、钒、铅、锡、锶、钙、镧、铈、镨、钕、钐含量的测定方法。

本标准适用于铝及铝合金中硅、铁、铜、镁、锰、锌、镓、镍、钛、铬、钒、铅、锡、锶、钙、镧、铈、镨、钕、钐含量的测定，测定范围见表1：

表1 测定范围

| 元素 | 质量分数/% | 元素 | 质量分数/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 硅 | 0.010～8.60 | 钒 | 0.0015～0.060 |
| 铁 | 0.010～1.20 | 铅 | 0.0050～0.20 |
| 铜 | 0.0020～0.30 | 锡 | 0.0060～0.20 |
| 镁 | 0.0020～0.60 | 锶 | 0.0050～0.065 |
| 锰 | 0.0010～0.40 | 钙 | 0.0010～0.030 |
| 锌 | 0.0020～0.40 | 镧 | 0.020～0.250 |
| 镓 | 0.0020～0.065 | 铈 | 0.050～0.600 |
| 镍 | 0.0010～0.20 | 镨 | 0.005～0.065 |
| 钛 | 0.0025～0.20 | 钕 | 0.020～0.250 |
| 铬 | 0.0010～0.20 | 钐 | 0.001～0.015 |

方法原理

在包含某种待测元素的样品中，照射一次X射线，就会产生待测元素的荧光X射线。荧光X射线的强度会随着待测元素含量的变化而改变，待测元素含量高，荧光X射线的强度就会变强。根据此原理，如果预先知道已知浓度样品的荧光X射线强度，就可以计算出样品中待测元素的含量。

仪器设备

3.1 波长色散型X射线荧光光谱仪：端口铑靶X射线管。

3.2 试样加工设备：车床或铣床。

环境

4.1 不应受阳光照射及其他辐射源的辐射。

4.2 不应受大的震动及气体腐蚀。

4.3 分析室洁净无尘，温度、湿度按仪器要求控制。

试样

使用X射线荧光光谱仪分析试样时，应保证试样能将样品杯孔径完全覆盖，试样的厚度应保证不被X射线击穿。试样分析面用车床或铣床加工成光洁的表面。试样车削时可用无水乙醇冷却、润滑，不应用其他润滑剂。

分析步骤

6.1  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.2  校正试验

随同试样分析同类型的标准样品。

6.3  仪器校正

6.3.1  标准曲线的绘制

选择国家级或公认的权威标准样品绘制工作曲线，每个元素都应有一个具有足够的含量范围又有一定梯度的标准系列。如上述标样不能满足时，应加配相近的样品补充。

6.3.2  背景校正

对于常量元素可选择测量一个或两个背景。

6.3.3  仪器漂移校正

通过监控样测量校正仪器漂移。

6.3.4  校准

对有谱线重叠干扰的元素，应进行谱线重叠干扰校正。

6.4  X射线荧光光谱测量

6.4.1  仪器准备

将X射线荧光光谱仪预热使其稳定。根据X射线管型号调节管电压和管电流。根据X射线荧光光谱仪的型号选定工作参数。

6.4.2  测量监控样品

设置监控样品名，测量监控样品中分析元素的X射线强度。监控样品中分析元素的参考强度应与标准样品在同一次开机中测量，以保证仪器漂移校正的有效性。

6.4.3  测量标准样品

输入标准样品名，测量标准样品中分析元素的X射线强度。

6.4.4  测量未知样品

启动定量分析程序，测量监控样品，进行仪器漂移校正。测量与未知样品同批制备的标准样品。标准样品中元素的分析结果满足表2规定的重复性要求。输入未知样品名，测量已知样品。

试验数据的处理

测量标准样品的X 射线强度，得到强度与浓度的一次或二次方程。二次方程可通过最小二乘法计算。求出校准曲线常数a 、b 、c ，并保存在计算机的定量分析软件中。根据未知样品的X 射线强度，由计算机分析软件计算含量并自动打印出测量结果。

精密度

8.1  重复性

表2 重复性限

| 元素 | 质量分数/% | 重复性限r/% | 元素 | 质量分数/% | 重复性限r/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硅 | 0.011 | 0.0020 | 钒 | 0.0004 | 0.0002 |
|  | 0.129 | 0.0043 |  | 0.0046 | 0.0005 |
|  | 3.01 | 0.0709 |  | 0.032 | 0.0021 |
|  | 8.52 | 0.1006 |  | 0.055 | 0.0035 |
| 铁 | 0.011 | 0.0021 | 铅 | 0.0056 | 0.0005 |
|  | 0.079 | 0.005 |  | 0.052 | 0.0025 |
|  | 0.447 | 0.010 |  | 0.1401 | 0.0080 |
|  | 1.21 | 0.0174 |  | 0.1934 | 0.0116 |
| 铜 | 0.0025 | 0.0002 | 锡 | 0.0065 | 0.0004 |
|  | 0.0146 | 0.0022 |  | 0.054 | 0.0034 |
|  | 0.1015 | 0.0068 |  | 0.1436 | 0.0105 |
|  | 0.28 | 0.010 |  | 0.2005 | 0.0144 |
| 镁 | 0.0022 | 0.0003 | 锶 | 0.0059 | 0.0005 |
|  | 0.0608 | 0.0040 |  | 0.0192 | 0.0011 |
|  | 0.29 | 0.0166 |  | 0.0416 | 0.0017 |
|  | 0.56 | 0.0343 |  | 0.0635 | 0.0036 |
| 锰 | 0.0064 | 0.0002 | 钙 | 0.0015 | 0.0005 |
|  | 0.0635 | 0.0013 |  | 0.0112 | 0.0014 |
|  | 0.1046 | 0.0057 |  | 0.0170 | 0.0021 |
|  | 0.39 | 0.0140 |  | 0.0343 | 0.0042 |
| 锌 | 0.0022 | 0.0002 | 镧 | 0.022 | 0.0023 |
|  | 0.0139 | 0.0022 |  | 0.069 | 0.0035 |
|  | 0.25 | 0.014 |  | 0.245 | 0.0038 |
|  | 0.38 | 0.021 | 铈 | 0.056 | 0.0028 |
| 镓 | 0.0022 | 0.0002 |  | 0.182 | 0.0051 |
|  | 0.0148 | 0.0010 |  | 0.592 | 0.0070 |
| 镓 | 0.0266 | 0.0018 | 镨 | 0.0062 | 0.0010 |
|  | 0.0624 | 0.0030 |  | 0.0185 | 0.0012 |
| 镍 | 0.0012 | 0.0003 |  | 0.0634 | 0.0016 |
|  | 0.0135 | 0.0025 | 钕 | 0.020 | 0.0022 |
|  | 0.0480 | 0.0040 |  | 0.064 | 0.0031 |
|  | 0.1905 | 0.0096 |  | 0.214 | 0.0037 |
| 钛 | 0.0022 | 0.0002 | 钐 | 0.0010 | 0.00022 |
|  | 0.0139 | 0.0025 |  | 0.0035 | 0.00027 |
|  | 0.1201 | 0.0068 |  | 0.0113 | 0.00075 |
|  | 0.1976 | 0.009 |  |  |  |
| 铬 | 0.0011 | 0.0003 |  |  |  |
|  | 0.0070 | 0.0007 |  |  |  |
|  | 0.0475 | 0.0030 |  |  |  |
|  | 0.1940 | 0.0092 |  |  |  |

| 元素 | 质量分数/% | 重复性限r/% | 元素 | 质量分数/% | 重复性限r/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硅 | 0.011 | 0.0020 | 钒 | 0.0004 | 0.0002 |
|  | 0.129 | 0.0043 |  | 0.0046 | 0.0005 |
|  | 3.01 | 0.0709 |  | 0.032 | 0.0021 |
|  | 8.52 | 0.1006 |  | 0.055 | 0.0035 |
| 铁 | 0.011 | 0.0021 | 铅 | 0.0056 | 0.0005 |
|  | 0.079 | 0.005 |  | 0.052 | 0.0025 |
|  | 0.447 | 0.010 |  | 0.1401 | 0.0080 |
|  | 1.21 | 0.0174 |  | 0.1934 | 0.0116 |
| 铜 | 0.0025 | 0.0002 | 锡 | 0.0065 | 0.0004 |
|  | 0.0146 | 0.0022 |  | 0.054 | 0.0034 |
|  | 0.1015 | 0.0068 |  | 0.1436 | 0.0105 |
|  | 0.28 | 0.010 |  | 0.2005 | 0.0144 |
| 镁 | 0.0022 | 0.0003 | 锶 | 0.0059 | 0.0005 |
|  | 0.0608 | 0.0040 |  | 0.0192 | 0.0011 |
|  | 0.29 | 0.0166 |  | 0.0416 | 0.0017 |
|  | 0.56 | 0.0343 |  | 0.0635 | 0.0036 |
| 锰 | 0.0064 | 0.0002 | 钙 | 0.0015 | 0.0005 |
|  | 0.0635 | 0.0013 |  | 0.0112 | 0.0014 |
|  | 0.1046 | 0.0057 |  | 0.0170 | 0.0021 |
|  | 0.39 | 0.0140 |  | 0.0343 | 0.0042 |
| 锌 | 0.0022 | 0.0002 | 镧 | 0.022 | 0.0023 |
|  | 0.0139 | 0.0022 |  | 0.069 | 0.0035 |
|  | 0.25 | 0.014 |  | 0.245 | 0.0038 |
|  | 0.38 | 0.021 | 铈 | 0.056 | 0.0028 |
| 镓 | 0.0022 | 0.0002 |  | 0.182 | 0.0051 |
|  | 0.0148 | 0.0010 |  | 0.592 | 0.0070 |
| 镓 | 0.0266 | 0.0018 | 镨 | 0.0062 | 0.0010 |
|  | 0.0624 | 0.0030 |  | 0.0185 | 0.0012 |
| 镍 | 0.0012 | 0.0003 |  | 0.0634 | 0.0016 |
|  | 0.0135 | 0.0025 | 钕 | 0.020 | 0.0022 |
|  | 0.0480 | 0.0040 |  | 0.064 | 0.0031 |
|  | 0.1905 | 0.0096 |  | 0.214 | 0.0037 |
| 钛 | 0.0022 | 0.0002 | 钐 | 0.0010 | 0.00022 |
|  | 0.0139 | 0.0025 |  | 0.0035 | 0.00027 |
|  | 0.1201 | 0.0068 |  | 0.0113 | 0.00075 |
|  | 0.1976 | 0.009 |  |  |  |
| 铬 | 0.0011 | 0.0003 |  |  |  |
|  | 0.0070 | 0.0007 |  |  |  |
|  | 0.0475 | 0.0030 |  |  |  |
|  | 0.1940 | 0.0092 |  |  |  |

8.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3 允许差

| 元素 | 质量分数/% | 允许差/% | 元素 | 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硅 | 0.010～0.050 | 0.0035 | 铬 | 0.0010～0.0050 | 0.0005 |
|  | ＞0.050～0.075 | 0.0070 |  | ＞0.0050～0.010 | 0.0008 |
|  | ＞0.075～0.100 | 0.010 |  | ＞0.010～0.030 | 0.0020 |
|  | ＞0.100～0.30 | 0.015 |  | ＞0.030～0.070 | 0.005 |
|  | ＞0.30～0.50 | 0.030 |  | ＞0.070～0.10 | 0.008 |
|  | ＞0.50～1.00 | 0.040 |  | ＞0.10～0.20 | 0.010 |
|  | ＞1.00～3.00 | 0.100 | 钒 | 0.0015～0.0050 | 0.0005 |
|  | ＞3.00～5.00 | 0.200 |  | ＞0.0050～0.010 | 0.0010 |
|  | ＞5.00～7.00 | 0.300 |  | ＞0.010～0.050 | 0.0050 |
|  | ＞7.00～9.00 | 0.350 |  | ＞0.050～0.060 | 0.010 |
| 铁 | 0.010～0.05 | 0.0030 | 铅 | 0.0050～0.010 | 0.002 |
|  | ＞0.05～0.10 | 0.010 |  | ＞0.010～0.025 | 0.003 |
|  | ＞0.10～0.50 | 0.015 |  | ＞0.025～0.050 | 0.005 |
|  | ＞0.50～1.20 | 0.03 |  | ＞0.050～0.10 | 0.010 |
| 铜 | 0.0020～0.0050 | 0.001 |  | ＞0.10～0.20 | 0.015 |
|  | ＞0.0050～0.010 | 0.0015 | 锡 | 0.0060～0.010 | 0.001 |
|  | ＞0.010～0.050 | 0.002 |  | ＞0.010～0.025 | 0.002 |
|  | ＞0.050～0.10 | 0.006 |  | ＞0.025～0.050 | 0.005 |
|  | ＞0.10～0.25 | 0.015 |  | ＞0.050～0.10 | 0.010 |
|  | ＞0.25～0.30 | 0.02 |  | ＞0.10～0.20 | 0.020 |

| 镁 | 0.0020～0.100 | 0.010 | 锶 | 0.0050～0.020 | 0.001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＞0.100～0.25 | 0.015 |  | ＞0.020～0.065 | 0.003 |
|  | ＞0.25～0.60 | 0.020 | 钙 | ＞0.0010～0.010 | 0.001 |
| 锰 | 0.0010～0.010 | 0.0015 |  | ＞0.010～0.050 | 0.003 |
|  | ＞0.010～0.025 | 0.0025 | 镧 | 0.020～0.025 | 0.003 |
|  | ＞0.025～0.050 | 0.0050 |  | ＞0.025～0.050 | 0.007 |
|  | ＞0.050～0.10 | 0.010 |  | ＞0.050～0.075 | 0.010 |
|  | ＞0.10～0.25 | 0.020 |  | ＞0.075～0.100 | 0.012 |
|  | ＞0.25～0.40 | 0.030 |  | ＞0.100～0.25 | 0.015 |
| 锌 | 0.0020～0.0050 | 0.0005 | 铈 | 0.050～0.075 | 0.010 |
|  | ＞0.0050～0.010 | 0.001 |  | ＞0.075～0.100 | 0.012 |
|  | ＞0.010～0.025 | 0.003 |  | ＞0.100～0.25 | 0.015 |
|  | ＞0.025～0.100 | 0.005 |  | ＞0.25～0.50 | 0.03 |
|  | ＞0.100～0.40 | 0.020 | 镨 | 0.0050～0.0075 | 0.001 |
| 镓 | 0.0020～0.010 | 0.001 |  | ＞0.0075～0.010 | 0.0012 |
|  | ＞0.010～0.025 | 0.002 |  | ＞0.010～0.025 | 0.003 |
|  | ＞0.025～0.050 | 0.003 |  | ＞0.025～0.050 | 0.007 |
|  | ＞0.050～0.070 | 0.005 |  | ＞0.050～0.065 | 0.010 |
| 镍 | 0.0010～0.0050 | 0.001 | 钕 | 0.020～0.050 | 0.007 |
|  | ＞0.0050～0.0250 | 0.003 |  | ＞0.050～0.075 | 0.010 |
|  | ＞0.0250～0.050 | 0.005 |  | ＞0.075～0.100 | 0.012 |
|  | ＞0.050～0.10 | 0.007 |  | ＞0.100～0.25 | 0.015 |
|  | ＞0.10～0.20 | 0.015 | 钐 | 0.0010～0.0025 | 0.0003 |
| 钛 | 0.0025～0.0050 | 0.0010 |  | ＞0.0025～0.025 | 0.003 |
|  | ＞0.0050～0.010 | 0.005 |  | ＞0.025～0.050 | 0.007 |
|  | ＞0.010～0.030 | 0.010 |  | ＞0.050～0.075 | 0.010 |
|  | ＞0.030～0.10 | 0.015 |  |  |  |
|  | ＞0.10～0.20 | 0.020 |  |  |  |

质量保证与控制

检验时，用标准样品或控制样品进行校核，或每半年至少用标准样品或控制样品对分析标准有效性校核一次。当过程失效时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——本标准编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

_________________________________