《锆及锆合金化学分析方法 第4部分：铬量的测定

二苯卡巴肼分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法》

编制说明

一、  工作简况

1.1  任务来源及计划要求

根据国标委《国家标准委关于下达2017年第四批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合〔2017〕128号）精神的文件精神，根据全国有色金属标准化技术委员会2018年3月14-3月16日昆明会议的“《锆及锆合金化学分析方法》标准任务落实会会议纪要”要求,批准由西北有色金属研究院负责起草国家标准《锆及锆合金化学分析方法 第4部分：铬量的测定 二苯卡巴肼分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法》国家标准，项目计划编号为20173519-T-610，项目要求2018年度完成。

1.2  调研和分析工作的情况

锆是一种重要的稀有金属，具有较高的抗腐蚀性能、极高的熔点、超高的硬度和强度等特性，被广泛用在航空航天、军工、核反应、原子能等领域。锆的热中子俘获截面小，有突出的核性能，是发展原子能工业不可缺少的材料，国内的大型核电站普遍都用锆材。

铬量作为锆及锆合金中的加入元素，锆中铬的加入在不降低核性能的基础上，提高了各牌号锆合金的腐蚀性能，力学性能等。因此锆中铬的测定尤为重要，而且GB/T13747.4-1992已实施二十六年，有必要对其尽快修订，保证标准制/修订的连续性。

本研究采用两种不同方法，方法一试料以硫酸-硫酸铵溶解，用高锰酸钾氧化铬，在尿素存在下，过量的高锰酸钾用亚硝酸钠分离，铬与二苯基卡巴肼生成红紫色络合物，于分光光度计波长540nm处，测量其吸光度。方法二用盐酸和氢氟酸溶解试料，滴加硝酸氧化。用电感耦合等离子体原子发射光谱法进行测定，按工作曲线法计算铬的质量浓度，以质量分数表示测定结果。方法的测定范围为0.002%-0.20%，方法灵敏度高、重现性好，实用性强。

1.3  起草单位情况

西北有色金属金属研究院成立于1965年。是我国重要的稀有金属材料研究基地和行业技术开发中心、是国内稀有金属科研生产基地项目和稀有金属材料加工国家工程研究中心、金属多孔材料国家重点实验室、超导材料制备国家工程实验室、中国有色金属工业西北质量监督检验中心、层状金属复合材料国家地方联合工程研究中心等的依托单位，地处西安、宝鸡两地六区。研究院现有资产总值64.6亿元，仪器设备3000多台套，占地3428亩，正式职工2874人，其中科技人员近千余人，有中国工程院院士1人，教授、高工200多人，博士、硕士300余名。形成了以钛产业为主业，覆盖超导材料、金属纤维及制品、稀贵金属材料等产业的多元化格局，其产品广泛应用于航空、航天、航海、信息、电子、能源、环保等国民经济重要领域。

材料分析中心其前身可追溯至成立于1966年11月的西北有色金属研究院第三研究室（金属物理研究室）和第二研究室（化学分析研究室）。在四十多年的发展中，中心完成各类课题320项，获奖成果24项，其中省部级科技进步二等奖4项、三等奖9项，市局级科技进步一等奖1项、二等奖1项。制/修订国家、国家标准50多项；主持了《钛及钛合金化学分析方法》、《锆及锆合金化学分析方法》等标准方法，研制了《钛合金化学成分标准物质》一套，并获得科技部三等奖；申报专利10余项，发表论文500余篇。中心资质齐全，通过了CMA、CAL、CNAS、DiLAC认证，是全国(稀有金属)质量控制与评价实验室、中国有色金属工业西北质量监督检验中心、陕西省有色金属产品质量监督检验站、陕西省有色金属材料分析检测与评价中心、陕西省核工业用金属材料分析检测与评价中心的主体，同时也承担了钛及钛合金生产许可证、铜及铜合金管材生产许可证检验机构。中心主要业务：有色金属的矿冶产品和加工材、贵金属及其加工产品及钢铁类产品的化学成份分析及物理性能测试任务，授权承接国家和省级技术监督部门规定的定期检验、监督抽查、产品鉴定及企事业单位的委托检验和仲裁检验，同时提供技术咨询、实验室规划设计，分析方法研究，标准试样研制和人员培训等服务项目。中心现有资产4200万元，各类检测设备60台套。

1.4  主要工作过程

根据任务落实会议精神，我院材料分析中心成立《钛锆化学分析方法》修订课题小组，完成相应的方法研究工作，汇总各验证单位数据，完成标准撰写工作。

1.4.1  2018年3月14日～3月16日在云南省昆明市组织召开有色金属标准工作会议。形成《钛锆化学分析方法》标准任务落实会会议纪要，确定了由西部金属材料股份有限公司为第一验证单位，广东省工业分析检测中心、西部新锆核材料科技有限公司和深圳市中金岭南有色金属股份有限公司为第二验证单位。

1.4.2  2018年4月组建《钛锆化学分析方法》起草小组：撰写开题报告，落实课题组长及课题成员的任务，确定标准编审原则。

1.4.3  2018年5-6月完成相应的分析方法样品收集和研究内容，形成相应的征求意见稿、研究报告、征求意见表等，6月25日连同验证样品一起分别寄往各验证单位。

1.4.4  截止2018年7月17日，陆续收到西部新锆核材料科技有限公司和深圳市中金岭南有色金属股份有限公司的研究报告及反馈意见，汇总完成标准讨论稿、试验报告、意见汇总表及编制说明。

1.4.5  2018年7月25日～7月27日，参加全国稀有金属标准化技术委员会在哈尔滨召开的标准讨论会；会上各位专家对标准提出了以下修改意见：

（1）2.5.4.2样品分取10ml 时，补加1ml硫酸（1.1.3），以便统一酸度；

（2）删除2.4.1“锆及锆合金的取样应按照已颁布的相应标准方法进行”；

（3）公式修改；

（4）加入结果保留位数要求－计算结果保留两位有效数字；

（5）3.5.6.1推荐分析波长267.7nm改为267.739nm，并调节位置到3.5.6.2；

- 分光光度法标准曲线加入1mL点；

- “加入0.5mL硝酸（3.2.1）氧化”改为“加入0.5mL硝酸（3.2.1）”；

- 编制说明1.2删除用锆和锆合金作核潜艇的核燃料包套和压力管；

- 试验报告检出限和检测下限修改；

- ICP-AES法基体干扰试验数据重做；

- 试验报告条款修改。

- 标准编制原则

（1）以满足我国锆及锆合金实际生产和使用的需要为原则。提高标准的适用性。

（2）以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性。

（3）充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

（4） 完全按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T20001.4-2015《标准编写规则 第四部分：试验方法标准》的要求对本部分进行了编写。

（5）本标准的制定有利于促进国内外锆及锆合金市场公平贸易并与国际金属铬的检验分析接轨，具有可操作性。

（6）本标准与原标准相比有以下优点：增加了电感耦合等离子体原子发射光谱法，操作简便，效率更高。

三、标准主要内容的确定依据

本标准参照GB/T 13747.4-1992的方法《锆及锆合金化学分析方法 二苯卡巴肼分光光度法测定铬量》，并结合现阶段实验室采用的分析方法，经过和生产单位及多个实验室调研确定的。

3.1 修改了测定方法

将标准名称《锆及锆合金化学分析方法 二苯卡巴肼分光光度法测定铬量》修改为《锆及锆合金化学分析方法 第4部分：铬量的测定 二苯卡巴肼分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法》，标准正文做相应修改。

3.2 增加了前言

符合GB/T 1.1-2009的要求。

3.3 删除了引用标准的描述

3.4 增加了实验室用水的要求

除另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和二级水。

3.5 增加了试样取样的要求

锆及锆合金的取样应按照已颁布的相应标准方法进行。

3.6 增加了方法二电感耦合等离子体原子发射光谱法

3.7 增加了精密度要求

3.8 实验条件的确定

（1）二苯卡巴肼分光光度法

3.8.1  波长的选择

取20μg、80μg标准溶液按样品处理方法显色，用分光光度计在波长400 nm-640 nm范围内扫描吸收光谱，见图1。

结果显示：在530 nm-560 nm处吸光度值比较稳定，其最大吸收波长为540 nm，故本法选择540 nm为测量波长。

图1 吸收曲线

3.8.2  显色剂加入量对吸光度值的影响

显色剂二苯基碳酰二肼不足时，会导致显色反应不充分，从而导致测定结果不准确。取50μg标准溶液按样品处理，到加入显色剂时按不同量加入。从图2中可以看出随着二苯基碳酰二肼加入量的不断增加，吸光度逐渐增大，当二苯基碳酰二肼的加入量达到5mL时，吸光度值达到最大，说明在二苯基碳酰二肼的加入量5mL时，铬与二苯基碳酰二肼反应完全。

图2显色剂用量实验

3.8.3  工作曲线的绘制

工作曲线中Cr含量及对应的吸光度值见表1。

表1 工作曲线

| Cr含量/μg |  | 0 | 5 | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 |  | 0 | 0.025 | 0.057 | 0.166 | 0.294 | 0.406 | 0.568 |

线性方程1，y = 0.0057x - 0.0009 ，R2 = 0.9995。

3.8.4  精密度试验

对金属锆系列样品中的Cr含量，采用拟定的分析方法进行11次独立地测定,计算平均值及相对标准偏差，得到方法的精密度，测定结果见下表2。

表2 精密度试验结果

| 样品 | Cr测定结果/% | 平均值/% | SD | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cr1 | 0.0032，0.0031，0.0029，0.0028，0.0030，0.0029，0.0030，0.0033，0.0028，0.0029，0.0029 | 0.0030 | 0.00016 | 5.37 |
| Cr2 | 0.0182，0.0180，0.0180，0.0179，0.0181，0.0182，0.0180，0.0179，0.0182，0.0181，0.0179 | 0.0180 | 0.00012 | 0.67 |
| Cr3 | 0.1182，0.1178，0.1175，0.1174，0.1181，0.1178，0.1178，0.1179，0.1182，0.1180，0.1173 | 0.1178 | 0.00031 | 0.26 |

3.8.5加标回收试验

对金属锆系列样品加入一定量的Cr标准溶液，按试验方法进行Cr的加标回收试验，以考察方法的准确度，结果见表3。

| 样品 | 加入Cr量/μg | 测得值/μg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Cr1 | 0 | 59 | / |
|  | 60 | 118.6 | 99.3 |
|  | 120 | 177.8 | 98.0 |
| Cr2 | 0 | 181 | / |
|  | 200 | 380.2 | 99.6 |
|  | 400 | 579.8 | 99.7 |
| Cr3 | 0 | 1180 | / |
|  | 1000 | 2178 | 99.8 |
|  | 2000 | 3188 | 100.4 |

表3 加标回收试验

从表2、表3可以看出：针对含铬量0.003%~0.20%的锆样品，本方法的相对标准偏差均小于6%，证明该法精密度好，回收率98.5%~101.0%。

验证单位验证数据见表4：

表4 验证单位验证数据

|  | 样品 | Cr测定结果/% | 平均值/% | SD | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | Cr1 | 0.0029，0.0032，0.0031，0.0029，0.0031，0.0027，0.0032，0.0028，0.0033 | 0.0030 | 0.00020 | 6.78 |
|  | Cr2 | 0.0187，0.0175，0.0176，0.0184，0.0189，0.0184，0.0183，0.0184,0.0180 | 0.0182 | 0.00046 | 2.51 |
|  | Cr3 | 0.1121，0.1116，0.1212，0.1264，0.1211，0.1234，0.1241，0.1156，0.1164 | 0.1191 | 0.0054 | 4.50 |
| 西部新锆核材料科技有限公司 | Cr1 | 0.00312，0.00251，0.00274，0.00303，0.00254，0.00267，0.00315，0.00284，0.00263，0.00309，0.00293 | 0.00284 | 0.00023 | 8.35 |
|  | Cr2 | 0.0179，0.0185，0.0174，0.0168，0.0180，0.0182，0.0169，0.0184，0.0172，0.0187，0.0164 | 0.0177 | 0.00077 | 4.38 |
|  | Cr3 | 0.1176，0.1167，0.1188，0.1182，0.1201，0.1183，0.1175，0.1159，0.1187，0.1185，0.1195 | 0.1182 | 0.00120 | 1.02 |
| 广东省工业分析检测中心 | Cr1 | 0.0027,0.0030,0.0025,0.0027,0.0031,0.0027,0.0026,0.0026,0.0028,0.0027,0.0025 | 0.0027 | 0.00019 | 7.04 |
|  | Cr2 | 0.0169,0.0172,0.0165,0.0170,0.0175,0.0172,0.0168,0.0165,0.0168,0.0172,0.0170 | 0.0170 | 0.00031 | 1.82, |
|  | Cr3 | 0.121,0.115,0.121,0.118,0.120,0.116,0.118,0.114,0.119,0.121,0.116 | 0.118 | 0.0025 | 2.12 |
| 西部金属材料股份有限公司 | Cr1 | 0.0030，0.0031，0.0031，0.0031，0.0030，0.0029，0.0030，0.0033，0.0033，0.0029，0.0032 | 0.0031 | 0.00014 | 4.55 |
|  | Cr2 | 0.0188，0.0180，0.0185，0.0179，0.0181，0.0182，0.0180，0.0178，0.0182，0.0181，0.0183 | 0.0182 | 0.00028 | 1.56 |
|  | Cr3 | 0.1192，0.1185，0.1177，0.1174，0.1181，0.1178，0.1178，0.1189，0.1182，0.1186，0.1171 | 0.1181 | 0.00064 | 0.54 |

与其他家数据对比说明本方法测定结果准确、可行。并由以上数据得到重复性和再现性如下：

重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表5数据采用线性内插法或外延法求得：

表5 重复性限

| wCr/ % | 0.0030 | 0.018 | 0.118 |
| --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.0005 | 0.001 | 0.007 |

再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表6数据采用线性内插法或外延法求得：

表6 再现性限

| wCr/% | 0.0030 | 0.018 | 0.118 |
| --- | --- | --- | --- |
| R / % | 0.0007 | 0.002 | 0.008 |

3.8.6 结论

以上试验结果证明：该分光光度法方法针具有较好的精密度和准确度，且方法简单实用，能够满足纯锆中0.002%~0.20%铬量的测定。

（2）电感耦合等离子体原子发射光谱法

3.8.7元素分析线

由于元素的谱线非常复杂,因此选择合适的谱线至关重要。所选用的分析线必须没有光谱干扰而且是灵敏的。分别对铬标准溶液，基体溶液，基体溶液加铬标准溶液进行谱图扫描，确定了铬分析谱线（推荐267.716）,数据见表7。

表7  元素分析谱线

| 元素 | 分析谱线(nm) | 左背景点 | 右背景点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cr | 267.716 | 267.689 | 267.739 |

3.8.8测量参数

利用仪器优化程序，考察射频发射功率、雾化器压力、辅助气流量、进样泵速等对铬元素发射强度的影响，选择了折中的仪器测定参数，见表8。

表8 仪器测量参数

| 功率 W | 辅助气流量 （L/min） | 雾室压力 Pa | 进样泵速 （r/min） | 积分时间 s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1150 | 0.5 | 30 | 50 | 5-15 |

3.8.9  仪器短时稳定性

铬元素最大质量浓度（2 μg/mL）溶液连续测定5次，其发射光绝对强度的相对标准偏差表示仪器短时稳定性，经试验铬元素发射光绝对强度的相对标准偏差（RSD%）为0.26，小于通常要求的1%。

3.8.10  元素检出限和定量下限的确定

按工作曲线配制空白溶液，对空白溶液连续测定11次，以3倍的11次空白溶液标准偏差为元素的检出限，以10倍的11次空白溶液标准偏差作为检测下限。数据列在表9中。

表9元素检出限和检测下限

| 元素 | 分析谱线 (nm) | 检出限 (μg/mL) | 检测下限(μg/mL) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cr | 267.716 | 0.03 | 0.10 |

3.8.11  工作曲线与线性回归分析

按仪器工作条件，将配制好的工作曲线于电感耦合等离子体发射光谱仪上进行测定。结果列于表10。

表10 工作曲线与线性回归

| 元素 | 分析谱线 (nm) | 工作曲线 | 相关系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cr | 267.716 | 工作曲线 y = 463x - 71.435 | 0.9993 |

图3  标准曲线

从图3可以看出：工作曲线线性好，相关系数在0.999以上。

3.8.12  干扰试验

采用ICP-AES法测定锆及锆合金中的铬量，按照锆及锆合金现有产品标准中涉及含Cr的所有锆合金牌号，确定共存元素并进行锆基体及Fe、Nb、Sn等共存元素的干扰试验。结果显示共存元素干扰小，可忽略。

3.8.13  基体的影响

考察了不同量的Zr基体0、1.0，5.0，20.0（mg/mL）对Cr（5μg/mL）测定强度的影响，结果见表11和图4。

由表11可见：Zr基体对于Cr的测定有一定程度的负干扰，其干扰变化明显。因此本实验采用基体匹配工作曲线，以消除基体的干扰。

表11基体干扰试验

| Zr基体(mg/mL) |  | 0 | 1.0 | 5.0 | 20.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cr（强度） |  | 1301.49 | 1253.73 | 1062.69 | 859.70 |
| 测定Cr的质量浓度（μg/mL） |  | 5.00 | 4.82 | 4.08 | 3.30 |

图4  锆基体干扰

3.8.14  精密度试验

对搜集到的锆合金系列样品（Cr1、Cr2、Cr3）中的铬含量，采用拟定的分析方法进行11次独立地测定,计算平均值及相对标准偏差，得到方法的精密度，测定结果见下表12。

表12 精密度试验结果

| 样品编号 | Cr测定结果/% | 平均值/% | SD | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cr1 | 0.0033，0.0032，0.0030，0.0031，0.0034，0.0030，0.0033，0.0030，0.0031，0.0034，0.0033 | 0.0032 | 0.00016 | 4.95 |
| Cr2 | 0.0182，0.0183，0.0184，0.0185，0.0178，0.0180，0.0181，0.0182，0.0179，0.0181，0.0178 | 0.0181 | 0.00023 | 1.28 |
| Cr3 | 0.1168，0.1200，0.1182，0.1175，0.1180，0.1174，0.1169，0.1175，0.1195，0.1177，0.1185 | 0.1180 | 0.0010 | 0.85 |

从表12结果可以看出：针对含铬量为0.003%～0.20%的锆合金样品，本方法的相对标准偏差在0.85%-4.95%之间，证明该法精密度较好。

采用格拉布斯检验方法，对表12数据进行异常值情况分析，结果见表13。，

表13 不同铬含量水平样品分析结果异常值分析

| 编号 | /% | 标准偏差S/% | G1/% | Gn/% | 舍弃界限值n=11，a=0.05 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cr1 | 0.0032 | 0.00016 | 1.25 | 1.25 | 2.234 | 无异常值 |
| Cr2 | 0.0181 | 0.00023 | 1.30 | 1.74 | 2.234 | 无异常值 |
| Cr3 | 0.1180 | 0.0010 | 1.00 | 2.20 | 2.234 | 无异常值 |

根据格拉布斯检验方法，查表得：n=11，a=0.05时，舍弃界限值为2.234。由表13数据可知，不同铬含量水平样品的11次测定数据无异常值，表明该方法重复性好，精密度高。

3.8.15 准确度试验

于锆合金样品Cr1，Cr2，Cr3中加入一定量的铬标准溶液，按试验方法进行铬的加标回收试验，以考察方法的准确度，结果见表14。

表14 加标回收试验

| 样品 | 加入Cr量/ug | 测得Cr值/ug | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Cr1 | 0 | 16.0 | / |
|  | 15 | 30.5 | 97.8 |
|  | 25 | 41.5 | 102.8 |
| Cr2 | 0 | 91.1 | / |
|  | 100 | 192.5 | 101.6 |
|  | 200 | 291.6 | 100.5 |
| Cr3 | 0 | 592.5 | / |
|  | 500 | 1092 | 99.9 |
|  | 1000 | 1588 | 99.2 |

验证单位验证数据见表15：

表15 验证单位验证数据

|  | 样品 | Cr测定结果/% | 平均值/% | SD | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | Cr1 | 0.0028，0.0031，0.0031，0.0029，0.0031，0.0033，0.0034，0.0032，0.0033 | 0.0031 | 0.00019 | 6.18 |
|  | Cr2 | 0.0186，0.0179，0.0191，0.0183，0.0179，0.0180，0.0183，0.0191，0.0182 | 0.0184 | 0.00047 | 2.53 |
|  | Cr3 | 0.1189，0.1178，0.1110，0.1079，0.1063，0.1061，0.1126，0.1230，0.1134 | 0.1130 | 0.0059 | 5.24 |
| 西部新锆核材料科技有限公司 | Cr1 | 0.00299，0.00325，0.00339，0.00298，0.00301，0.00322，0.00291，0.00309，0.00282，0.00331，0.00312 | 0.00310 | 0.00018 | 5.72 |
|  | Cr2 | 0.0183，0.0186，0.0179，0.0183，0.0178，0.0182，0.0179，0.0189，0.0181，0.0174，0.0185 | 0.0182 | 0.00042 | 2.30 |
|  | Cr3 | 0.1177，0.1183，0.1179，0.1184，0.1168，0.1164，0.1163，0.1171，0.1185，0.1182，0.1181 | 0.1176 | 0.00082 | 0.69 |
| 广东省工业分析检测中心 | Cr1 | 0.0026，0.0026，0.0026，0.0028，0.0026，0.0024，0.0029，0.0029，0.0026，0.0028，0.0026 | 0.0027 | 0.00016 | 5.8 |
|  | Cr2 | 0.0175，0.0185，0.0171，0.0172，0.0173，0.0174，0.0161，0.0170，0.0162，0.0175，0.0162 | 0.0171 | 0.00071 | 4.2 |
|  | Cr3 | 0.1113，0.1088，0.1084，0.1156，0.1109，0.1165，0.113，0.1145，0.1184，0.1184，0.1116 | 0.1134 | 0.00355 | 3.1 |
| 西部金属材料股份有限公司 | Cr1 | 0.0033，0.0032，0.0030，0.0031，0.0034，0.0030，0.0033，0.0030，0.0031，0.0034，0.0033 | 0.0032 | 0.00016 | 4.95 |
|  | Cr2 | 0.0182，0.0183，0.0184，0.0185，0.0178，0.0180，0.0181，0.0182，0.0179，0.0181，0.0178 | 0.0181 | 0.00023 | 1.28 |
|  | Cr3 | 0.1168，0.1200，0.1182，0.1175，0.1180，0.1174，0.1169，0.1175，0.1195，0.1177，0.1185 | 0.1180 | 0.0010 | 0.85 |

与其他家数据对比说明电感耦合等离子体原子发射光谱法测定结果准确、可行。并由以上数据得到重复性和再现性如下：

重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表16数据采用线性内插法或外延法求得：

表16重复性限

| wCr/ % | 0.0030 | 0.018 | 0.118 |
| --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.0005 | 0.001 | 0.008 |

再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表16数据采用线性内插法或外延法求得：

表16 再现性限

| wCr/% | 0.0030 | 0.018 | 0.118 |
| --- | --- | --- | --- |
| R / % | 0.0008 | 0.002 | 0.009 |

3.8.16 结论

以上试验结果证明：以上数据分析，各家单位采用GB/T 13747.4–201×《锆及锆合金化学分析方法 第4部分：铬量的测定 二苯卡巴肼分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 试验验证报告》对锆及锆合金中铬的测定结果的精密度均较高，一致性好。

3.9 补充了试验报告条款

试验报告

试验报告至少应包括以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（GB/T 13747.4—201X）；

——所有的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

四、标准水平分析

4.1 采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国外无相同类型的国际标准

4.2 国际、国外同类标准水平

经查，国外无相同类型的国际标准

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突

六、涉及国内外专利处置情况

经查，本标准不涉及国内外专利。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无

八、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议颁布本标准为推荐性有色国家标准，供相关组织参考采用。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无

十、 废止现行有关标准的建议

代替GB/T 13747.4-1992。

- 其他说明事项

本标准在原有标准的基础上，增加了电感耦合等离子体原子发射光谱法，为以后大规模生产时需要的高效性提供了保证，并且减少了人为因素的影响，使结果的稳定性进一步提升，并且更符合现阶段大多数实验室的检测手段。并且减少了有机试剂的使用，有利于节能减排和环境保护。