ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

GB/T 13747.27—201X

锆及锆合金化学分析方法

第27部分：痕量杂质元素的测定

电感耦合等离子体质谱法

Methods for chemical analysis of zirconium and zirconium alloys

Determination of trace impurities content —

Inductively coupled plasma mass spectrometry

(预审稿)

20××-××-××发布

- 20××-××-××实施实施实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

前    言

GB/T 13747-201X《锆及锆合金化学分析方法》分为27部分：

本部分为GB/T 13747-201X的第27部分。

本部分由中国有色工业协会（SAC/TG 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：西北有色金属研究院。

本标准参与起草单位：西北有色金属研究院、宝钛集团有限公司、广东省工业检测中心、北矿检测技术有限公司、有研亿金新材料有限公司、国核宝钛锆业股份公司、国标（北京）检验认证有限公司

本标准主要起草人：王金磊、马晓敏、孙宝莲、罗琳。

锆及锆合金化学分析方法

第27部分：痕量杂质元素的测定

电感耦合等离子体质谱法

1 范围

本部分规定了锆及锆合金中铝、硼、钴、铜、铬、铪、镁、锰、钼、镍、铅、锡、钛、铀、钒和钨含量的测定条件和测定方法。

本部分适用于锆及锆合金中铝、硼、钴、铜、铬、铪、镁、锰、钼、镍、铅、锡、钛、铀、钒和钨含量测定。其中铝、钴、铜、铬、铪、镁、锰、钼、镍、铅、锡、钛、铀、钒和钨的测定范围（质量分数）为0.0001%~0.010%；硼的测定范围（质量分数）为0.00005%~0.010%。

2 原理

试料经硝酸和氢氟酸溶解。用电感耦合等离子体质谱法测定铝、硼、钴、铜、铬、铪、镁、锰、钼、镍、铅、锡、钛、铀、钒和钨的含量；以内标法校正基体的影响。按工作曲线法计算各元素的质量浓度，以质量分数表示测定结果。

3 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和实验室一级水。

3.1 氢氟酸（ρ 1.13g/mL）。

3.2 硝酸（ 1.42 g/mL）。

3.3 铝、硼、钴、铜、铬、铪、镁、锰、钼、镍、铅、锡、钛、铀、钒、钨和铥标准贮存溶液（国家标准样品/国家标准物质），质量浓度为1000μg/mL。

3.4 混合标准溶液A：分别移取1.00 mL铝、钴、铜、铬、镁、锰、镍、铅、铀和钒标准贮存溶液于100 mL容量瓶中，补加2 mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL 分别含铝、钴、铜、铬、镁、锰、镍、铅、铀和钒各10μg。

3.5 混合标准溶液B：移取10.00mL混合标准溶液A于100mL塑料容量瓶中，补加2mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL 分别含铝、钴、铜、铬、镁、锰、镍、铅、铀和钒各1μg。

3.6 混合标准溶液C：分别移取1.00 mL硼、铪、钼、锡、钛和钨标准贮存溶液于100 mL容量瓶中，补加2mL硝酸（3.2）和1mL氢氟酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL 分别含硼、铪、钼、锡、钛和钨各10μg。

4.7 混合标准溶液D：移取10.00mL混合标准溶液C于100mL塑料容量瓶中，补加2mL硝酸（3.2）和1mL氢氟酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL 分别含硼、铪、钼、锡、钛和钨各1μg。

4.8 铥内标溶液：移取1.00ml铥元素标准储存液（3.3）于1000mL塑料容量瓶内，补加2mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL 含铥1μg。

4.9  液氩或高纯氩气（纯度≥99.99％）。

4 仪器设备

电感耦合等离子体质谱仪：质量分辨率优于（0.8±0.1）amu，仪器参数及使用条件参见附录A。

5样品

试样应加工成边长不超过2mm的碎屑。

6 试验步骤

6.1 试料

称取0.10g试样（6），精确至0.0001g。

6.2测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3空白试验

随同试料作空白试验。

6.4测定

6.4.1 将试料（6.1）置于聚四氟乙烯烧杯中，加入3mL硝酸（3.2），加入1mL氢氟酸（3.1），低温加热至样品完全溶解，取下冷却至室温。移入100mL塑料容量瓶中，加入内标溶液（3.8）2mL，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2 将试液（6.4.1）于ICP-MS质谱仪上选定的质量数处，测量试液及随同试料空白溶液的强度值，从工作曲线（6.5）计算出被测元素的质量浓度。

6.5工作曲线的绘制

6.5.1 曲线1：于一系列100mL塑料容量瓶中，加入0mL、0.20mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、5.00mL、10.00mL混合标准溶液B（3.5），加入2.0mL内标溶液（3.8），加入2mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。该标准溶液对应含铝、钴、铜、铬、镁、锰、镍、铅、铀和钒的浓度依次为0ng/mL、2 ng /mL、5 ng /mL、10 ng /mL、20 ng /mL、50 ng /mL、100 ng /mL。

6.5.2 曲线2：于一系列100mL塑料容量瓶中，加入0mL、0.20mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、5.00mL、10.00mL混合标准溶液D（3.7），加入2.0mL铥内标溶液（3.8），加入2mL硝酸（3.2）和1mL氢氟酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。该标准溶液对应含硼、铪、钼、锡、钛和钨的浓度依次为0ng/mL、2 ng /mL、5 ng /mL、10 ng /mL、20 ng /mL、50 ng /mL、100 ng /mL。

6.5.3 于ICP-MS质谱仪上选定的质量数处，进行测定。以各待测元素的质量浓度为横坐标，测定强度值为纵坐标绘制工作曲线。工作曲线线性的线性相关系数应不小于0.9995。

7 分析结果的计算

待测元素含量以元素的质量分数wx计，以%表示，按式（1）计算：

………………………（1）

式中：

ρx——试液中被测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ0——空白溶液中待测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V ——试液总体积，单位毫升（mL）；

m ——试料质量，单位为克（g）。

分析结果铝、钴、铜、铬、铪、镁、锰、钼、镍、铅、锡、钛、铀、钒和钨元素应表示至小数点后四位；硼元素应表示至小数点后五位。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）采用线性内插法求得。

表1重复性限

| 元素 | wi/% | r/% |
| --- | --- | --- |
| Al | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| B | 0.00005～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Co | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Cu | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Cr | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Hf | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Mg | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Mn | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Mo | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Ni | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Pb | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Sn | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Ti | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| U | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| V | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| W | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）采用线性内插法求得。

表2再现性限

| 元素 | wi/% | R/% |
| --- | --- | --- |
| Al | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| B | 0.00005～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Co | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Cu | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Cr | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Hf | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Mg | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Mn | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Mo | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Ni | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Pb | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Sn | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| Ti | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| U | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| V | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |
| W | 0.0001～0.0010 |  |
|  | 0.0010～0.010 |  |

9  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——所使用的标准（GB/T 13747.12—201X）；

——结果；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

(资料性附录)

仪器工作条件

A.1 仪器工作条件

仪器工作条件如下：

功率（W）1200；雾化气流量1.2 L/min；泵速（rpm）24；

积分时间（ms）：1000；

扫描方式：Peak Hopping。

附录B

(资料性附录)

元素同位素

B.1  元素质量数选择

元素质量数见表B.1。

表B.1 测定元素质量数

| 元素 | 质量数 |
| --- | --- |
| Al | 27 |
| B | 11 |
| Co | 59 |
| Cu | 63 |
| Cr | 52 |
| Hf | 180 |
| Mg | 24 |
| Mn | 55 |
| Mo | 98 |
| Ni | 60 |
| Pb | 208 |
| Sn | 118 |
| Ti | 49 |
| U | 238 |
| V | 51 |
| W | 184 |