前    言

GB/T 15076《钽铌化学分析方法》分为16个部分：

——第1部分：铌中钽含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第2部分：钽中铌含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法和色层分离重量法

——第3部分：铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第4部分：铁含量的测定 1,10-二氮杂菲分光光度法

——第5部分：钼含量和钨含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第6部分：硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第7部分：铌中磷含量的测定 4-甲基-戊酮-[2]萃取分离磷钼蓝分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第8部分：碳含量和硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法

——第9部分：钽中铁、铬、镍、锰、钛、铝、铜、锡、铅和锆含量的测定  直流电弧原子发射光谱法

——第10部分：铌中铁、镍、铬、钛、锆、铝和锰含量的测定 直流电弧原子发射光谱法

——第11部分：铌中砷、锑、铅、锡和铋含量的测定 直流电弧原子发射光谱法

——第12部分：钽中磷含量的测定 乙酸乙酯萃取分离磷钼蓝分光光度法

——第13部分：氮含量的测定 惰气熔融热导法

——第14部分：氧含量的测定 惰气熔融红外吸收法

——第15部分：氢含量的测定 惰气熔融红外吸收/热导法

——第16部分：钠含量和钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法

本部分为GB/T 15076的第2部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分代替GB/T 15076.2-1994《钽铌化学分析方法  钽中铌含量的测定》。

本部分与GB/T 15076.2-1994相比，主要技术内容变化如下：

——改变了测定方法，由方法一 萃取、色层分离-DSPCF分光光度法修改为方法一 电感耦合等离子体原子发射光谱法（见第3章，1994年版的第1篇）；

——扩大了测定范围，方法一的测定范围由0.0010％～1.50％修改为0.0010％～2.00％；方法二的测定范围由＞1.50％～6.00％修改为＞2.00％～20.00％（见第1章，1994年版的第1章和第9章）；

——取消了引用标准（见1994年版的第2章）；

——增加了样品条款（见第2章）；

——增加了精密度条款（见3.6和4.6）

——增加了试验报告条款（见第5章）。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：宁夏东方钽业股份有限公司、广东广晟稀有金属光电新材料有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、西部金属材料股份有限公司、九江有色金属冶炼有限公司、广东省工业分析检测中心。

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 15076.2-1994。

钽铌化学分析方法                                         第2部分:钽中铌含量的测定                                             电感耦合等离子体原子发射光谱法和色层分离重量法

# 范围

本部分规定了钽中铌含量的测定方法。

本部分适用于钽及氢氧化钽、氧化钽、碳化钽和氟钽酸钾中铌含量的测定。方法一 电感耦合等离子体原子发射法测定范围：0.0010%～2.00%；方法二 色层分离重量法测定范围：＞2.00%～20.00%。

# 样品

2.1  碳化钽粒度小于150μm。

2.2  钽粉应预先在80℃～150℃真空烘干4h，冷却至室温，并用复合铝箔袋真空包装；氢氧化钽和氧化钽以及氟钽酸钾应预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

2.3  钽锭从铸锭顶部10cm处至中部任一部位，用刨床去除表皮后刨屑取样，其中碎屑颗粒大小要均匀，并且颗粒要尽量小。

# 方法一 电感耦合等离子体原子发射光谱法

3.1  方法原理

试料用硝酸和氢氟酸溶解，在稀酸介质中，以氩等离子体为离子化源，直接进行电感耦合等离子体原子发射光谱测定。

3.2  试剂和材料

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂和实验室二级水。

3.2.1  氢氟酸（ρ1.14g/mL）。

3.2.2  硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.2.3  金属钽：wTa≥99.99%，wNb≤0.0001%。

3.2.4  铌标准贮存溶液：称取1.0000g金属铌(wNb2O5≥99.99%)于250mL聚四氟乙烯烧杯中，加入20mL氢氟酸(3.2.1)，滴加硝酸（3.2.2），低温缓慢加热溶解至清亮。浓缩体积至10mL，用水稀释到100mL，冷却，移入l000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铌。贮存于聚乙烯容量瓶中。

3.2.5  铌标准溶液：移取10.00 mL铌标准贮存溶液(3.2.4)于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液lmL含l00μg铌。贮存于聚乙烯容量瓶中。

3.2.6  氩气：体积分数不小于99.99%。

3.3  仪器

3.3.1  电感耦合等离子体原子发射光谱仪，配耐氢氟酸进样系统，分辨率<0.006nm（200nm处）。

3.3.2  推荐铌元素分析线的波长为295.088nm。

3.4  试验步骤

3.4.1  试料

按表1称取样品（2），精确至0.0001g。

表1

| 铌的质量分数/% | 试料/g | 分取试液体积/mL | 补加硝酸（3.2.1）/mL | 补加氢氟酸（3.2.2）/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0010～0.10 | 1.00 | 全量 | - | - |
| ≥0.10～2.00 | 0.50 | 20.00 | 2 | 2 |

3.4.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

3.4.3  空白试验

称取与试料对等的金属钽（3.2.3），随同试料做空白试验。

3.4.4  分析试液的制备

3.4.4.1  将试料（3.4.1）置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，以少许水湿润。

3.4.4.2  缓慢加入4mL氢氟酸（3.2.1），缓慢滴加4mL硝酸（3.2.2），待剧烈反应停止后，低温加热至试料溶解完全，取下冷却至室温；当氧化物用此法不易溶解至澄清时，可采用热压消解装置溶解样品。将溶液移入100mL聚乙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.4.4.3  按表1分取部分溶液于100mL聚乙烯容量瓶中，并补加氢氟酸（3.2.1）和硝酸（3.2.2），用水稀释至刻度，混匀。

3.4.5  工作曲线的绘制

3.4.5.1  0.0010%≤wNb＜0.10%

按表1称取6份与试料对等的金属钽（3.2.3），分别置于6个100mL聚四氟乙烯烧杯中，分别加入0mL、0.10mL、0.50mL、2.50mL、5.00mL、10.00mL铌标准溶液（3.2.5），以下步骤按3.4.4.2条操作。

3.4.5.2  0.10%≤wNb≤2.00%

按表1称取6份与试料对等的金属钽（3.2.3），分别置于6个100mL聚四氟乙烯烧杯中，分别加入0mL、0.10mL、0.50mL、1.00mL、1.50mL、2.00mL铌标准贮存溶液（3.2.4），以下步骤按3.4.4.2条操作。

3.4.6  测定

仪器优化后，按推荐的分析线，由低到高测量绘制工作曲线的标准系列中被测元素的发射光强度。以质量浓度为横坐标，分析线发射光强度为纵坐标，计算机自动绘制工作曲线。当工作曲线的线性关系达到0.999以上时，测量试料空白（3.4.3）溶液与试料溶液（3.4.4.3）中被测元素的发射光强度，计算机自动由工作曲线计算出被测元素的质量浓度。

3.5  试验数据处理

铌含量以铌的质量分数wNb计，按式（1）计算:

………………………………（1）

式中：

ρ1——试液中铌的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——空白溶液中铌的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V2——测定试液体积，单位为毫升（mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

当wNb＜1.00%时，所得结果保留两位有效数字；wNb≥1.00%时，所得结果保留至小数点后两位。

3.6  精密度

3.6.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2

| 铌的质量分数/% | 0.0018 | 0.020 | 0.033 | 0.17 | 0.88 | 1.89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0003 | 0.0014 | 0.0020 | 0.0080 | 0.037 | 0.078 |

3.6.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3

| 铌的质量分数/% | 0.0018 | 0.020 | 0.033 | 0.17 | 0.88 | 1.89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0005 | 0.0022 | 0.0026 | 0.012 | 0.059 | 0.13 |

# 方法二 色层分离重量法

4.1  方法原理

试料用氢氟酸和硝酸溶解，采用纸上色层分离法使铌与钽及其他杂质分离，灼烧后称量铌量。

4.2  试剂和材料

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂和实验室二级水。

4.2.1  氢氟酸（ρ1.14g/mL）。

4.2.2  硝酸（ρ1.42g/mL）。

4.2.3  氨水（ρ0.90g/mL）。

4.2.4  4-甲基-戊酮－[2]（MIBK）。

4.2.5  丁酮。

4.2.6  鞣酸。

4.2.7  硝酸铵。

4.2.8  展开剂：在250mL聚乙烯烧杯中，加入44mL4-甲基-戊酮－[2]（4.2.4）、44mL丁酮（4.2.5）、6mL氢氟酸（4.2.1）和6mL硝酸（4.2.2），混匀，贮存于聚乙烯瓶中。

4.2.9  鞣酸溶液（50g/L）。

4.2.10  硝酸铵溶液（100g/L）。

4.2.11  色层纸：中速层析滤纸，220mm×280mm，其长度的2/3浸以硝酸铵溶液（4.2.10），烘干备用。

4.3 仪器和装置

4.3.1  湿度控制箱：用聚乙烯板焊接而成，高35cm，直径40cm的带盖圆形可密闭容器。

4.3.2  色层筒：取两个1000mL的广口塑料瓶，切掉瓶口小直径部分，分别作为盖和底。

4.3.3  中和器：大号干燥器，筛板下盛有氨水（4.2.3）。

4.3.4  喷雾器：内装鞣酸溶液（4.2.9）。

4.4  试验步骤

4.4.1 试料

按表4称取样品（2），精确至0.0001g。

表4

| 铌的质量分数/% | 试料量/g |
| --- | --- |
| >2.00～6.00 | 0.10 |
| ≥6.00～20.00 | 0.05 |

4.4.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

4.4.3  空白试验

随同试料做空白试验。

4.4.4  测定

4.4.4.1  将试料（4.4.1）置于30mL铂坩埚中，加入1毫升纯水，1～3mL氢氟酸（4.2.1），缓慢滴加约0.3毫升硝酸（4.2.2），低温加热，使试料完全溶解，蒸发试液至0.5～0.8mL。

4.4.4.2  用塑料吸管吸取试液，涂在色层纸（4.2.11）未浸硝酸铵的部分，涂带距色层纸底边3cm，涂带宽2.5cm～3cm。低温烘干，用氢氟酸（4.2.1）洗坩埚两次，每次0.5mL，用丁酮（4.2.5）洗坩埚三次，每次0.5mL，洗液依次涂于原涂带上，边涂边烘干涂带，将色层纸卷成圆筒。

4.4.4.3  将色层纸以涂带为下方，垂直放入湿度控制箱（4.3.1），箱内放入一盛有400mL沸水的500mL烧杯，润湿纸筒15min～20min。（在气候潮湿的地区，此条可省略）。

4.4.4.4  取出纸筒，立即放入盛有液层高度为1cm展开剂（4.2.8）的色层筒（4.3.2）内。密封后在室温高于15℃展开约2.5h。待展开剂前沿上升到距纸顶端约2cm时，取出，烘干。放入中和器（4.3.3），中和至纸上不冒白烟。

4.4.4.5  用喷雾器（4.3.4）喷洒鞣酸溶液，使铌带显色，烘干。剪下橙黄色铌带。

4.4.4.6  将剪下的色层纸置于已恒重的30mL瓷坩埚中，在高温电炉上灰化后，置于850℃马弗炉中,开门灼烧至白，关门灼烧15min，取出，置于干燥器中冷却。在分析天平上称量，并反复灼烧至恒重。

4.4.4.7 在相同位置上按铌带宽度剪下随同试料的空白色层纸，以下按4.4.4.6条操作。

4.5  试验数据处理

铌含量以铌的质量分数wNb计，按式（2）计算:

…………………………（2）

式中：

m1——坩埚与灼烧物的总质量，单位为克（g）；

m2——盛灼烧物坩埚的质量，单位为克（g）；

m3——坩埚与空白的总质量，单位为克（g）；

m4——盛空白坩埚的质量，单位为克（g）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

0.699——五氧化二铌换算成铌的系数。

所得结果保留至小数点后两位。

4.6  精密度

4.6.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表5数据采用线性内插法或外延法求得：

表5

| 铌的质量分数/% | 2.97 | 5.91 | 9.97 | 13.76 | 18.91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.40 |

4.6.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表6数据采用线性内插法或外延法求得：

表6

| 铌的质量分数/% | 2.97 | 5.91 | 9.97 | 13.76 | 18.91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 0.41 | 0.50 |

5  试验报告

- 试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

- ——试验对象；

- ——所使用的标准（包括发布或出版年号）；

- ——所使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

- ——结果；

- ——观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

发布

国  家  市  场  监  督  管  理  总  局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

××××-××-××实施

××××-××-××发布

钽铌化学分析方法                   第2部分:钽中铌量的测定                           电感耦合等离子体原子发射光谱法

和色层分离重量法

Methods for chemical analysis of tantalum and niobium—                Part 2:Determination of niobium content in tantalum—               Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry and stratography gravimetry

（预审稿）

GB/T 15076.2—××××

代替GB/T 15076.2-1994

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 14