中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 笑嘻嘻.4—201×

高铋铅化学分析方法

第4部分：锑含量的测定

火焰原子吸收光谱法和硫酸铈滴定法

Methods for chemical analysis of bismuth-rich lead —

Part4：Determination of antimony content—

The flame atomic absorption spectrometric method and cerium sulfate

titration method

（审定稿）

Chemical analysis for alloys——Determination of  content

第 部分：电感耦合等离子体发射光谱法

Part ：Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS

- 前    言

YS/T 笑嘻嘻-201X《高铋铅化学分析方法》分为6个部分：

——第1部分：铅含量的测定 Na2EDTA滴定法；

——第2部分：铋含量的测定 Na2EDTA滴定法；

——第3部分：金和银含量的测定 火试金法；

——第4部分：锑含量的测定 火焰原子吸收光谱法和硫酸铈滴定法；

——第5部分：铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第6部分：锡含量的测定 碘酸钾滴定法。

本部分为YS/T XXXX-201X的第4部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分负责起草单位：北矿检测技术有限公司。

- 本部分方法1起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司。

- 本部分方法2起草单位：国家有色贵重金属产品质量监督检验中心（湖南）。

本部分方法1参加起草单位： 广东省韶关市质量计量监督检测所、国标（北京）检验认证有限公司、长沙矿冶研究总院有限责任公司分析检测中心、金隆铜业有限公司、北矿检测技术有限公司、广西中检检测技术服务有限公司、铜陵有色集团控股有限公司检测研究中心、富民薪冶工贸有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、江铜集团铅锌金属有限公司、连云港出入境检验检疫局、湖南金旺铋业股份有限公司。

本部分方法2参加起草单位：北矿检测技术有限公司、白银有色集团股份有限公司、广东省工业分析检测中心、铜陵有色金属集团控股有限公司、锡矿山闪星锑业有限公司、长沙矿冶研究院、广西壮族自治区分析测试研究中心、广西中检检测技术服务有限公司、连云港出入境检验检疫局、山东恒邦冶炼股份有限公司、五矿铜业（湖南）有限公司

本部分方法1主要起草人： 谭秀丽 黄萍 袁齐 *  墨淑敏 王长华 杨炳红 * * * 张威 吴雪英 叶玲玲 龚昌合 胡瑞芬 李艳萍 郑洪毅 * * 唐华全 代斌 赵秀荣 张萍萍 万晟华 于伟

本部分方法2主要起草人：谢磊、杨华东、陈殿耿、肖刘萍、陈瑾霞、黄葡英、吴勇、肖菲、蒯丽君、魏晶晶、李玉红、程浩宇、吴东华、王冬珍、谢辉、许彬、黎颖、钟贵远、秦立俊、胡爱娜、夏兵伟、黄一帆、邓海航、赵秀荣、刘学言、张萍萍

高铋铅化学分析方法

第4部分：锑含量的测定

火焰原子吸收光谱法和硫酸铈滴定法

1  范围

本部分规定了高铋铅中锑含量的测定方法。

本部分适用于高铋铅矿中锑含量的测定。方法1测定范围：0. 10%～5.00%；方法2测定范围：4.00%~8.00%。

2  方法1 火焰原子吸收光谱法

2.1 方法提要

试料用酒石酸-硝酸混合酸分解，采用硫酸沉淀分离溶液中高浓度的铅，消除铅对原子吸收光谱法测定锑产生的光谱重叠干扰，在酒石酸-硝酸混合酸介质中，使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长锑217.6 nm处，测量其吸光度。

2.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

2.2.1  酒石酸。

2.2.2  硝酸 (ρ 1.42 g/mL)。

2.2.3  硫酸（ρ 1.84 g/mL）。

2.2.4  硫酸（1+3）。

2.2.5  硫酸（1+5）。

2.2.6  氟化铵溶液（400 g/L）。

2.2.7  酒石酸-硝酸混合溶液(A)：称取15 g 酒石酸溶于500 mL (1+3)硝酸中。

2.2.8  酒石酸-硝酸混合溶液(B)：称取10 g 酒石酸溶于1000 mL（4+96）硝酸中。

2.2.9  锑标准贮存溶液：称取0.500 0 g金属锑(wSb=（c−c0)⋅V0⋅V2×10−6m⋅V1×100Sb≥99.99%)，置于250 mL烧杯中，加入20 mL 硫酸(2.2.3)，加热至完全溶解，取下稍冷却，趁温热加入40 mL硫酸(2.2.3)，摇匀，微热溶解盐类，冷却至室温，用硫酸(2.2.4)移入500 mL容量瓶中并稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg锑。

2.2.10 锑标准溶液：移取25.00 mL锑标准溶液(2.2.9)于250ml 容量瓶中，用酒石酸-硝酸混酸(2.2.8)稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 ug锑。

2.3  仪器

原子吸收光谱仪，附锑空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——特征浓度:在于测量溶液的基体相一致的溶液中，锑的特征浓度分别不大于  0.4µg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将标准曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.70。

2.4  试样

试样应加工至4 mm以下，用磁铁除去加工时带入的铁屑，然后通过0.425 mm筛，筛上、筛下分别称重后，备用。

2.5  分析步骤

2.5.1  试料

用四分法按筛上、筛下质量比称取2.00 g试样，精确至0.000 1 g。

2.5.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

2.5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

2.5.4  测定

2.5.4.1将试料（2.5.1）置于300 mL烧杯中，加入40 mL酒石酸-硝酸（2.2.7），盖上表面皿，于低温加热数分钟，加入1 mL氟化铵溶液（2.2.6）继续加热至试样溶解完全。试样加入5 mL硫酸（2.2.5），空白溶液加入3 mL硫酸（2.2.5），于低温处保温10 min，取下冷却，用酒石酸-硝酸 (2.2.8）定容于200 mL容量瓶中。混匀。

2.5.4.2试液分取

根据表1分取上清试液，用酒石酸-硝酸（2.2.8）稀释至刻度，混匀。

表1试液分取体积

| 锑含量/% | 定容体积/ /mL | 分取试液体积//mL | 测量时试液体积//mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1～0.5 | 200 | 10 | 50 |
| 0.5～2.0 | 200 | 5 | 100 |
| 2.0～5.0 | 200 | 2 | 100 |

2.5.4.3 于原子吸收光谱仪波长217.6nm处，用空气－乙炔火焰，以水调零，测量溶液吸光度，减去随同试料的空白溶液吸光度，从工作曲线上查出相应的锑浓度。

2.5.5 工作曲线的绘制

2.5.5.1 移取0、1.00 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL、12.00 mL锑标准溶液（2.2.10），分别置于一组100 mL容量瓶中，用酒石酸-硝酸（2.2.8）稀释至刻度，混匀。该标准溶液所对应的锑的浓度为0 μg/mL、1.00 μg/mL、2.00 μg/mL、4.00 μg/mL、6.00 μg/mL、8.00 μg/mL、10.00 μg/mL、12.00 μg/mL。

- 2.5.5.2  使用空气－乙炔火焰，于火焰原子吸收光谱仪波长217.6nm处，以水调零，测量系列标准溶液吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，以锑浓度为橫坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

- 2.6  分析结果的计算

锑含量以锑的质量分数wSb计，按公式（1）计算：

wSb=(ρ−ρ0)⋅V⋅V2×10−6m⋅V1×100      .…………………………….. （1）

式中：

ρ——自工作曲线上查得的测定试液中锑的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——自工作曲线上查得的空白溶液中锑的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

计算结果表示到小数点后两位。

2.7  精密度

2.7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2  重复性限

| wSb/ % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % |  |  |  |  |  |

2.7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| wSb/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % |  |  |  |  |  |

3  方法2：硫酸铈滴定法

3.1 方法提要

试料经硝酸-酒石酸溶解，先用硫酸碳化酒石酸，后用硝酸除碳，以硫酸联胺作还原剂将五价锑还原为三价。在盐酸介质中，加磷酸掩蔽高价铁离子，以甲基橙、亚甲基蓝为指示剂，在80℃～90℃用硫酸铈标准滴定溶液滴定至溶液的红色褪尽，突变亮蓝色（铁高时为黄绿色）为终点。

3.2 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.2.1硫酸联胺。

3.2.2酒石酸。

3.2.3盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2.4硫酸（ρ1.84g/mL）。

3.2.5硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.2.6磷酸（ρ1.70g/mL）。

3.2.7无水乙醇。

3.2.8硫酸（1+1）。

3.2.9硝酸（1+3）。

3.2.10硝酸（5+95）。

3.2.11溶样酸（100g/L）：称取100g酒石酸（3.2.2），溶于1000mL硝酸（3.2.9）中。

3.2.12硫酸铈标准滴定溶液。

3.2.12.1配制：称取10g硫酸铈［Ce（SO4）2・4H2O］，置于1000mL烧杯中，加人30mL硫酸（3.2.4），搅拌均匀，在电炉上逐渐升温加热溶成糊状，冒硫酸白烟约20min，取下冷却，加入280mL硫酸（3.2.8），再缓缓加入400mL水，搅拌溶解至清亮，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.2.12.2标定：称取0.050g金属锑（wSb≥99.99%），精确至0.0001g，置于500 mL锥形瓶中, 加入20 mL硫酸（3.2.4），加热溶解清亮后，继续加热至冒浓白烟5 min～10 min，取下冷却。加入0.6g硫酸联胺（3.2.1），用少量水吹洗瓶壁，加热至锥形瓶口以下无白烟，取下冷却。用少量水吹洗瓶壁，沿瓶壁缓慢加入60mL水、5mL磷酸（3.2.6），摇匀，煮沸取下，立即加入20 mL盐酸（3.2.3），滴加2滴甲基橙指示剂（3.2.13），4滴亚甲基蓝指示剂（3.2.14），在保持溶液80 ℃～90 ℃的温度下，用硫酸铈标准滴定溶液（3.2.12.1）滴至溶液的红色褪尽，突变亮蓝色为终点。随同标定做空白试验。

按式（2）计算硫酸铈标准滴定溶液（3.2.12）的实际浓度：

c=m0V1−V0×60.88×10−3………………………………………（2）

式中：

c——硫酸铈标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m0——金属锑的质量，单位为克（g）；

V1——滴定锑消耗硫酸铈标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——标定中空白溶液消耗硫酸铈标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

60.88——锑（1/2Sb）的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

平行标定四份，其极差值不大于6×10-5mol/L时，取其平均值，否则重新标定。

3.2.13 甲基橙指示剂（1g/L）：称取0.1 g甲基橙，溶于70℃的水中，用水稀释至100 mL。

3.2.14 亚甲基蓝指示剂（1g/L）：称取0.1 g亚甲基蓝溶于50 mL无水乙醇（3.2.7）中，用水稀释至100 mL。

3.3 试样

将试样加工至4mm以下，用磁铁除去加工时带入的铁屑，然后过0.425mm筛，筛上、筛下分别称重后，备用。

3.4 分析步骤

3.4.1 试料

称取2.00g试样，精确至0.0001g。

3.4.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

3.4.3 空白试验

随同试样做空白试验。

3.4.4 测定

3.4.4.1将试料（3.4.1）置于300mL烧杯中，加入50mL溶样酸（3.2.11），加热至试样分解完全，煮沸，驱除氮的氧化物，取下冷却。用硝酸（3.2.10）冲洗杯壁和表面皿，将试液转移至100mL容量瓶中，定容，摇匀，静置。

3.4.4.2移取25.00mL试液置于500mL锥形瓶中，用少量水吹洗瓶壁，加入20ml硫酸（3.2.4），摇匀，置于电炉上先低温蒸干水分，再高温加热至酒石酸碳化，逐滴加入硝酸（3.2.5）至碳消化完全，继续加热至冒浓白烟5min~10min，取下冷却，溶液呈无色或浅黄色（铁高时）。

3.4.4.3加入0.6g硫酸联胺（3.2.1），用少量水吹洗瓶壁，加热至锥形瓶口以下无白烟，取下冷却。

3.4.4.4用少量水吹洗瓶壁，沿瓶壁缓慢加入60mL水、5mL磷酸（3.2.6），摇匀，煮沸取下，立即加入20 mL盐酸（3.2.3），滴加2滴甲基橙指示剂（3.2.13），4滴亚甲基蓝指示剂（3.2.14），在保持溶液80℃～90℃的温度下，用硫酸铈标准滴定溶液（3.2.12）滴至溶液的红色褪尽，突变亮蓝色（铁高时为黄绿色）为终点。

3.5分析结果的计算

锑含量以锑的质量分数WSb计，按式（3）计算：

ωSb=c⋅V2−V3⋅V4×60.88×10−3m⋅V5×100……………………………（3）

c——硫酸铈标淮滴定溶液的物质的量浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V2——滴定试液所消耗硫酸铈标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V3——滴定空白溶液所消耗硫酸铈标准滴定液的体积，单位为毫升（mL）；

V4——试样定容体积，单位为毫升（mL）；

60.88——锑（1/2Sb）的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

V5——试样分取体积，单位为毫升（mL）。

计算结果表示至小数点后两位。

3.6 精密度

3.6.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按以下表1数据采用线性内插法或外延法求得：

表4重复性限

| wSb/% | 4.01 | 5.14 | 6.18 | 6.96 | 7.79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

3.6.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表5再现性限

| wSb/% | 4.01 | 5.14 | 6.18 | 6.96 | 7.79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

4 试验报告

试验报告至少给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（YS/TXXXX.5-201X）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。