YS/T 341.5—201X

镍精矿化学分析方法

第5部分：铜、铅、锌、镁、镉和砷含量

的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of nickel concentrates—

Part 5：Determination of copper, lead, zinc, magnesium, cadmium and arsenic contents—inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method

(送审稿)

XXXX-XX-XX发布

- XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.040.30

D 42

- 前    言

YS/T 341-201X 《镍精矿化学分析方法》共分为 5个部分：

——第1部分：镍含量的测定  丁二酮肟沉淀分离—EDTA滴定法；

——第2部分：铜含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第3部分：氧化镁含量的测定  EDTA滴定法；

——第4部分：锌含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第5部分：铜、铅、锌、镁、镉和砷含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

本部分为YS/T 341-201X的第5部分。

本部分是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本部分起草单位：北矿检测技术有限公司、金川集团股份有限公司

本部分参加起草单位：广东省工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、浙江铜富冶和鼎铜业有限公司、浙江富冶集团有限公司。

本部分主要起草人：马丽、阮桂色、李颖、喻生洁、任利华、黄葡英、李玉红、谢辉、王长华、墨淑敏、张亮亮、蒙文飞、古行乾、杨建兵 、纪喜生、韩娇艳、王凌燕、魏雅娟、叶玲玲、谢柏华、周良、刘娟、夏珍珠、李伟成、廖家章。

镍精矿化学分析方法

第5部分：铜、铅、锌、镁、镉和砷含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

1  范围

本部分规定了镍精矿中铜、铅、锌、镁、镉和砷含量的测定方法。

本部分适用于镍精矿中铜、铅、锌、镁、镉和砷含量的测定。测定范围见表1。

表1 测定范围

| 元素 | 测定范围w/% | 元素 | 测定范围w/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Cu | 0.50～6.00 | Mg | 1.00～9.00 |
| Pb | 0.020～5.00 | Cd | 0.010～1.00 |
| Zn | 0.025～2.00 | As | 0.020～1.00 |

2  方法提要

试样用硝酸、盐酸、氢氟酸和高氯酸分解，在稀盐酸介质中，在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，于各元素选定的波长处测定其发射强度，按标准工作曲线计算各元素的质量分数。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1  硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.2  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.3  氢氟酸（ρ1.15g/mL）。

3.4  高氯酸（ρ1.67g/mL）。

3.5  盐酸（1+1）。

3.6  硝酸（1+1）。

3.7  氢氧化钾（10g/L）。

3.8  铜标准贮存溶液：称取1.0000g金属铜（wCu≥99.99%）于300mL烧杯中，加入40mL硝酸（3.6），低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，加入60mL硝酸（3.6），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铜。

3.9  铅标准贮存溶液：称取1.0000g金属铅（wPb≥99.99%）于300mL烧杯中，加入40mL硝酸（3.6），低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，加入60mL硝酸(3.6)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铅。

3.10  锌标准贮存溶液：称取1.0000g金属锌（wZn≥99.99）于300mL烧杯中，加入40mL硝酸(3.6)，低温溶解，加热除去氮的氧化物，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，加入60mL硝酸（3.6），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锌。

- 3.11  镁标准贮存溶液：称取1.6584g氧化镁（wMgO≥99.99％，预先在700℃灼烧4h，稍冷后置于干燥器中冷却至室温）于300mL烧杯中，加入20mL水，滴加盐酸（3.5）至溶解完全，加入100mL盐酸(3.5)，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镁。

3.12  镉标准贮存溶液:称取1.0000g金属镉（wCd≥99.99%），置于300mL烧杯中，加入40mL硝酸（3.6）盖上表皿，加热至完全溶解，煮沸驱除氮的氧化物，取下冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，加入60mL硝酸（3.6），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1 mg镉。

3.13  砷标准贮存溶液：称取0.1320g三氧化二砷(wAs2O3≥99.99％，预先在100℃～105℃下烘1小时，置于干燥器中冷却至室温)于100mL烧杯中，加入5mL氢氧化钾（3.7），低温加热溶解后，用硝酸（3.6）中和至微酸性，并过量10mL，冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg砷。

3.14  铜、铅、锌、镁、镉、砷混合标准溶液：分别移取10.00mL标准贮存溶液（3.8-3.13）于100mL容量瓶中，加入10mL盐酸(3.2)，用水稀释至刻度，混匀。此混合标准溶液1mL分别含100g铜、铅、锌、镁、镉、砷。

4  仪器设备

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

——仪器的实际分辨率：200nm处光谱分辨率应小于0.01nm。

——各元素的推荐分析谱线见表2。

表2  各元素的推荐分析谱线

| 元素 | Cu | Pb | Zn | Mg | Cd | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谱线波长λ/nm | 327.395 | 220.353 | 206.200 | 280.270 | 214.439 | 188.980 |

5  试样

5.1 试样粒度应不大于96μm。

5.2 试样应在100℃～105℃烘干2 h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

6  试验步骤

6.1  试料

称取0.10g试样，精确至0.0001g。

6.2  平行试验

平行做两份试验。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1  将试料（6.1）置于300mL聚四氟乙烯烧杯中，加入15mL硝酸(3.1)， 低温加热溶解5min～10min，加入5mL盐酸（3.2）、5mL氢氟酸（3.3）、3mL高氯酸（3.4），低温加热冒白烟至湿盐状，加入5mL盐酸(3.2)，用少量水冲洗杯壁，加热溶解盐类，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2  按表3分取试液，并补加盐酸（3.2）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

表3 试液总体积、分取体积、测定体积及补加盐酸体积

| 质量分数 w/% | 试液总体积 mL | 分取体积 mL | 测定体积 mL | 补加盐酸体积 mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <1.00 | 100 | — | 100 | — |
| ≥1.00 | 100 | 10 | 100 | 4.5 |

6.4.3  在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，仪器运行稳定后，在选定的仪器工作条件下，与标准溶液系列同时测定铜、铅、锌、镁、镉、砷的发射强度，由工作曲线计算出各测定元素的质量浓度。

6.5  工作曲线的绘制

移取0mL、0.50mL、1.00mL、2.50mL、5.00mL、10.00mL混合标准溶液（3.14）于一组100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.5），用水稀释至刻度，混匀。

在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，在选定的仪器工作条件下，测量标准系列溶液的发射强度。分别以被测元素的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  试验数据处理

被测元素的含量以被测元素的质量分数wx计，按公式（1）计算：

wx=(ρx−ρ0)⋅V⋅V2×10−6m⋅V1×100%  ………………………………（1）

式中：

x——被测元素，铜、铅、锌、镁、镉和砷；

ρx——试液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

铜、铅、锌、镁、镉和砷元素计算结果表示到小数点后两位，若质量分数小于0.10%时，保留两位有效数字。

8  精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法或外延法求得：

表4 重复性限

| wCu/% | 0.45 | 1.65 | 2.85 | 5.13 | 6.44 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.03 | 0.06 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | / |
| wPb/% | 0.032 | 0.097 | 0.36 | 1.63 | 3.30 | 5.08 |
| r/% | 0.005 | 0.010 | 0.03 | 0.09 | 0.14 | 0.24 |
| wZn/% | 0.027 | 0.12 | 0.79 | 1.63 | 2.11 | / |
| r/% | 0.004 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | / |
| wMg/% | 0.90 | 2.05 | 3.89 | 6.31 | 8.92 | / |
| r/% | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.26 | / |
| wCd/% | 0.012 | 0.13 | 0.24 | 0.66 | 0.98 | / |
| r/% | 0.001 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | / |
| wAs/% | 0.025 | 0.15 | 0.31 | 0.63 | 0.90 | / |
| r/% | 0.004 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | / |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表5数据采用线性内插法或外延法求得：

表5 再现性限

| wCu/% | 0.45 | 1.65 | 2.85 | 5.13 | 6.44 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.04 | 0.09 | 0.18 | 0.28 | 0.29 | / |
| wPb/% | 0.032 | 0.097 | 0.36 | 1.63 | 3.30 | 5.076 |
| R/% | 0.005 | 0.013 | 0.03 | 0.10 | 0.15 | 0.26 |
| wZn/% | 0.027 | 0.12 | 0.79 | 1.63 | 2.11 | / |
| R/% | 0.006 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | / |
| wMg/% | 0.90 | 2.05 | 3.89 | 6.31 | 8.92 | / |
| R/% | 0.06 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.30 | / |
| wCd/% | 0.012 | 0.13 | 0.24 | 0.66 | 0.98 | / |
| R/% | 0.002 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | / |
| wAs/% | 0.025 | 0.15 | 0.31 | 0.63 | 0.90 | / |
| R/% | 0.007 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | / |

9  试验报告

试验报告至少给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（YS/T 341.5-201X）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。