ICS 73.060.10

D 31

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 1047.13—201×

铜磁铁矿化学分析方法

第13部分：汞量的测定

固体进样直接测定法

Methods for chemical analysis of copper magnetite

—Part 13： Determination of mercury contents

--Solid  sampling and direct mercury analysis method

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

YS

中华人民共和国工业和信息化部　发布

前   言

YS/T XXXX.6-201X 《铜磁铁矿化学分析方法》共分为 13个部分：

——第1部分：铜量的测定  2, 2′-联喹啉分光光度法和火焰原子吸收光谱法；

——第2部分：全铁量的测定  重铬酸钾滴定法；

——第3部分：铜量和铁量的快速测定  硫代硫酸钠滴定法；

——第4部分：硫量的测定  高频燃烧红外线吸收光谱法；

——第5部分：磷量的测定  滴定法；

——第6部分：铜、全铁、二氧化硅、三氧化铝、氧化钙、氧化镁、二氧化钛、氧化锰和磷量的测定  波长色散X射线荧光光谱法；

——第7部分：铜、锰、铝、钙、镁、钛和磷量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第8部分：二氧化硅量的测定  重量法；

——第9部分：金属铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法；

——第10部分：氧化亚铁量的测定  重铬酸钾滴定法；

——第11部分：磁性铁量的测定  重铬酸钾滴定法；

——第12部分：硫量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第13部分：汞量的测定 固体进样直接测定法。

本部分为YS/TXXXX-201X的第13部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分的附录A为资料性附录。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准由中华人民共和国鲅鱼圈出入境检验检疫局负责起草。

本部分起草单位：中华人民共和国鲅鱼圈出入境检验检疫局、xxxxxxxx。

本部分参加起草单位：

本部分起草人：。

铜磁铁矿化学分析方法

第13部分：汞量测定

固体进样直接测定法法

1 范围

本部分规定了铜磁铁矿中汞量的测定方法。

本部分适用于铜磁铁矿中汞量的测定。测定范围（质量分数）：0.010 μg /g~12.0 0μg /g。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 10322.1 铁矿石  取样和制样方法

GB/T 33087 仪器分析用高纯水规格及试验方法

3 方法提要

在氧气气氛中，试样在分解炉中经干燥和高温热分解后，汞被原子化，汞蒸气被氧气流带入单波长光学吸收池，在波长253.7 nm 处测量汞的吸光度（峰高或峰面积），采用标准曲线法计算汞量。

4 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂，所用水均为符合GB/T 33087规定。

- 硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

- 硝酸 (1+19)。

- 重铬酸钾溶液（10g/L）：称取1g重铬酸钾，溶于100 mL水中

- 汞标准贮存溶液：称取1.354克预先用五氧化二磷干燥24 h的二氯化汞，溶于少量水中，加入50 mL

硝酸（4.1）、10 mL重铬酸钾溶液（4.3），用水定容至1000 mL，混匀。此溶液每毫升含汞1000 μg。或者直接使用有证标准物质。

- 汞标准溶液A：准确移取2.00 mL汞标准贮存溶液（4.4）于100 mL的容量瓶中，加入1mL重铬

酸钾溶液（4.3），用硝酸溶液（4.2）定容，混匀。此溶液每毫升含汞20 μg。

- 汞标准溶液B：准确移取5.00 mL汞标准溶液A（4.5）于100 mL的容量瓶中，加入1 mL重铬酸

钾溶液（4.3），用硝酸溶液（4.2）定容，混匀。此溶液每毫升含汞1μg。

4.7  氧气（≥99.99％）。

5  仪器

直接测汞仪：汞检测下限应不大于1.0 ng，上限应不小于1200 ng。

6  试样

6.1 试样

按GB/T 10322.1规定进行取样和样品制备，其粒度应不大于160 μm。

6.2 预干燥试样的制备

在干燥氮气流中，于105 ℃下干燥2 h，置于干燥器中冷却至室温。

分析步骤

- 7.1 试料

称取0.10 g试样，精确至0.0001 g。

- 7.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

- 7.3 测定

- 样品测定前必须对仪器进行空白测定，即在不进样品的情况下，按照设定的仪器条件（参见附录表A.1）进行测试。当空白吸光值小于0.0030时，可进行样品测试；否则应重复测定仪器空白值至满足要求。将试料（7.1）置于样品舟中，按照设定的仪器条件（参见附录表A.1）进行测试，从标准曲线上读取试样相应的汞质量。

  - 标准曲线的绘制

7.4.1 标准曲线A

7.4.1.1 移取0.00 mL、1.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、20.00 mL、30.00 mL、40.00 mL、50.00 mL、60.00 mL汞标准溶液A置于一组100 mL容量瓶中，加入1 mL重铬酸钾溶液（4.3），用硝酸溶液（4.2）定容，混匀。当进样量为100 μg，此标准溶液系列对应的汞含量为0 μg/mL、20 ng、100 ng、200 ng、400 ng、600 ng、800 ng、1000 ng、1200 ng。

7.4.1.2 分别吸取100 μL汞标准工作溶液系列于样品舟中，在253.7 nm处分别测定其吸光度。每个标准曲线点重复测量2次，取其平均值，以相应汞的质量（ng）为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制标准曲线A。

7.4.2 标准曲线B

7.4.2.1移取0.00 mL 、1.00 mL 、5.00 mL、10.00 mL、20.00 mL、30.00 mL、40.00 mL、50.00 mL汞标准溶液B置于一组100 mL容量瓶中，分别加入1 mL重铬酸钾溶液（4.3），用硝酸溶液（4.2）定容，混匀。当进样量为100 μg，此标准溶液系列对应的汞含量为0 ng、1 ng、5ng、10 ng、20 ng、30 ng、40 ng、50 ng。

7.4.2.2 分别吸取100 μL标准溶液系列于样品舟中，在253.7 nm处分别测定其吸光度。每个标准曲线点重复测量2次，取其平均值，以相应汞的质量（ng）为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制标准曲线B。

- 分析结果的计算

汞的含量以质量分数计，数值以μg /g表示，按式(1)计算：

wHg=mm0×103       ……………………………………………………（1）

式中：

m  —— 从标准曲线上查得的汞的质量，单位为纳克(ng)；

m0  —— 试样的质量，单位为克(g)。

计算结果保留三位有效数字，若结果小于1时，计算结果保留两位有效数字。

- 精密度

由9个实验室对6个水平的试样按照GB/T 6379.2规定进行方法精密度试验，其结果见表1。

表1  方法精密度

| w（μg /g） | r (μg /g) |  | R (μg /g) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.010 ~12.00 |  | r=0.0273m+0.0093 | R=0.0446m+0.04 |
| 注： m—为两次测定结果的平均值； r—实验室内允许差（重复性限）； R—实验室间允许差（再现性限）。 |  |  |  |

10 试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准 GB/T 1047.13—;

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

- 附录A
（资料性附录）
固体进样直接测汞仪（汞齐化型）测量条件

固体进样直接测汞仪（汞齐化型）测定铜磁铁矿中汞含量推荐的测量条件见表A.1。

表A.1仪器工作条件

| 干燥温度 ( ℃ ) | 200 |
| --- | --- |
| 干燥时间 ( s ) | 60 |
| 分解温度 ( ℃ ) | 650 |
| 分解时间 ( s ) | 90 |
| 催化管加热温度 ( ℃ ) | 565 |
| 驱气吹扫管路时间 ( s ) | 60 |
| 齐化管加热温度 ( ℃ ) | 850 |
| 齐化管加热时间 ( s ) | 12 |
| 信号记录 ( s ) | 30 |
| 载气流量 ( mL/min ) | 120 |

_________________________________