中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

ICS 77.120.60

H  13

中华人民共和国国家标准

GB/T 8151.22-201X

201×-××-××发布

201×-××-××实施

锌精矿化学分析方法

第XX部分：锌、铜、铅、铁、铝、钙和镁量的测定

波长色散X射线荧光光谱法

Methods for chemical analysis of zinc concentrates

—— Part XX: Determination of zinc, copper,lead, , iron ，aluminium ,calcium,magnesium content

—— Wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometric method

（预审稿）

2019-3-20

- 前    言

GB/T 8151《锌精矿化学分析方法》分为XX个部分:

——第1部分：锌量的测定  沉淀分离Na2EDTA滴定法和萃取分离Na2EDTA滴定法；

——第2部分：硫量的测定  燃烧中和滴定法；

——第3部分：铁量的测定  Na2EDTA滴定法；

——第4部分：二氧化硅量的测定  钼蓝分光光度法；

——第5部分：铅量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第6部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第7部分：砷量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法；

——第8部分：镉量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第9部分：氟量的测定  离子选择电极法；

——第10部分：锡量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法；

——第11部分：锑量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法；

——第12部分：银量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第13部分：锗量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法和苯芴酮分光光度法；

——第14部分：镍量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第15部分：汞量的测定  原子荧光光谱法；

——第16部分：钴量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第17部分：锌量的测定  氢氧化物沉淀-Na2EDTA滴定法；

——第18部分：锌量的测定  离子交换-Na2EDTA滴定法

——第19部分：金和银量的测定 铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法；

——第20部分：铜、铅、铁、砷、镉、锑、钙和镁量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第21部分：铊量的测定  电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第22部分：锌、铜、铅、铁、铝、钙和镁量的测定  波长色散X 射线荧光光谱法；

——第23部分：汞量的测定  固体进样直接测定法。

本部分为GB/T 8151的第XX部分。

本部分按照GB/T 1.1——2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：中华人民共和国鲅鱼圈出入境检验检疫局、……………………。

本部分起草单位：中华人民共和国鲅鱼圈出入境检验检疫局、……………………。

本部分参加起草单位：xxxxxxx、xxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxx、………………。

本部分主要起草人：xxx、xxx、xxx、…………………。

1  范围

锌精矿化学分析方法

第XX部分：锌、铜、铅、铁、铝、钙和镁量的测定

波长色散X射线荧光光谱法

GB/T 8151 的本部分规定了波长色散X射线荧光光谱法测定锌精矿及其焙砂中的锌、铜、铅、铁、铝、钙和镁量的方法。

本部分适用于锌精矿及其焙砂中锌、铜、铅、铁、铝、钙和镁含量的测定。测定范围见表1。

表 1  锌精矿中各成分的测定范围

| 元 素 | 测定范围（质量分数）/% |
| --- | --- |
| Zn | 35.00~70.00 |
| Cu | 0.20～4.00 |
| Pb | 0.50～4.00 |
| S | 10.50~39.00 |
| Fe | 5.00～25.00 |
| Al | 0.20～5.00 |
| Ca | 0.20~5.00 |
| Mg | 0.10~7.50 |
| - 注：本标准方法中锌的测定不作为仲裁方法，仲裁方法见GB/T 8151.1。 |  |

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数字修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 6379.6  测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）  第6部分：准确度值的实际应用

GB/T 14261   散装浮选锌精矿取样、制样方法

GB/T 16597  冶金产品分析方法  X射线荧光光谱法通则

GB/T 27674-2011 硫化铜、铅和锌精矿  试样中湿存水分的测定  重量法（ISO 9599:2015）

- 3 方法提要

在阶梯温度下，混合氧化剂将单质元素和低价元素氧化成高价元素。按1：10稀释比将试料与四硼酸锂-偏硼酸锂混合熔剂熔铸成试料片，在仪器最佳测量条件下测量试料片中待测元素特征谱线的X射线荧光强度，并进行元素间干扰效应校正，从校准曲线上得出试料片中待测元素或待测元素氧化物的浓度，再计算出试料中待测元素或待测元素氧化物的含量。

4 试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

4.1 标准试料：与试料（化学组成）同类型的系列铜、铅、锌硫化矿及其精矿有证标准物质。

4.2 混合熔剂

四硼酸锂-偏硼酸锂混合熔剂（67%Li2B4O7+33%LiBO2 ,）：在550 ℃下灼烧4 h，稍冷，置于干燥器中冷却至室温。

4.3 混合氧化剂：将在90℃下干燥2 h的硝酸铵和在105 ℃下干燥2 h的硝酸钠和硝酸锂按1:1:2的比例混合均匀，储存于试剂瓶中，备用。

4.4 二氧化硅：使用前，在105 ℃下干燥2 h。

4.5 溴化锂溶液：500g/L。

4.6 氩甲烷混合气体：体积分数为90%的氩气和体积分数为10%的甲烷。

5 仪器和设备

5.1 波长色散X射线荧光光谱仪：符合GB/T 16597规定。

5.2 铂-金坩埚（95%Pt+5%Au）：30 mL。

5.3 铂-金模具（95%Pt+5%Au）：上端内径42 mm，下端内径40 mm，高3 mm。

5.4 熔样炉：温度可控制在1200 ℃±50 ℃。

6 试样

6.1 试样

按照GB/T 14261规定进行取样和样品制备，其粒度应小于100 μm。

6.2 预干燥试样的制备

于105 ℃~110 ℃下干燥2 h，置于干燥器中冷却至室温。(ISO 9599:2015)

7 分析步骤

7.1 测定次数

按照附录A至少独立进行两次测定，取其平均值。

7.2 验证试验

随同试料分析与试料同类型的未参加标准曲线制作的有证标准物质（CRM）或标准物质(RM)。

7.3 试料

7.4 试料片的制备

7.4.1 配料

称取8.000g混合熔剂（4.2）， 将其一半置于铂黄坩埚（5.2）中，铺平，加入0.2000g试样（6.2）、2.0000g混合氧化剂（4.3）、0.2000 g二氧化硅（4.4），再加入剩余的那一半混合熔剂。

7.4.2 熔融

从室温渐渐加热至700℃，并保持该温度(预氧化)15min，冷却，加入6滴溴化锂溶液(4.5），再继续升温至1050℃， 并保持该温度10 min,在保温过程中，小心转动坩埚至少两次，使粘附在坩埚壁上的小熔珠及样品进入熔体中，并将熔体中的气泡赶尽。

注：如果熔体的流动性不佳，滴加数滴溴化锂溶液，继续熔融约2 min，以保证熔体的流动性不影响脱模。

7.4.3 浇铸

将熔融物浇铸到1100 ℃铂-金模具（5.3）中，在空气中冷却至脱模。

7.4.4 检查

熔融好试料片表面应平整、光洁，没有不熔物、结晶或气泡，否则，按上述方法重新熔融。

7.4.5 保存

将试料片密封于塑料袋中并置于干燥器中保存。

7.5 测定

7.5.1 测定条件

调节仪器，使其处于最佳测量条件（参见附录B）。

7.5.2 校准曲线的制作

选择能覆盖被测物含量范围的至少5个同类型的有证标准物质（4.1）作为标准试料(参见附录C)，先按照7.4制备标准试料片，并按式（1）计算出标准试料片中待测元素或待测元素氧化物的浓度wBi。

wBi=mB⋅CBimBi×100%         ………………………………………（1）

式中：

mB——标准试料的质量，单位克（g）；

mB1——标准试料片的质量，单位克（g）；

CBi——标准试料中待测元素或待测元素氧化物i的含量，以质量分数（%）表示。

在仪器最佳测量条件下，测量标准试料片中待测元素的X射线荧光强度。以标准试料片中待测元素或待测元素氧化物的浓度为横坐标，X射线荧光强度为纵坐标，绘制校准曲线。

可选择理论α系数法、基本参数法、经验α系数法等方法之一对校准曲线进行校正。

7.5.3 校准曲线漂移校正

仪器稳定后，选择不少于2个标准试料片，采用两点校正法校正仪器漂移。可根据仪器的稳定性确定仪器漂移校正的时间间隔。

7.5.4 试料片测量

在仪器最佳测量条件下，测量试料片中待测元素的X射线荧光强度，从标准曲线上得出试料片中各待测元素或待测元素氧化物的浓度。

8 结果表示

试样中各待测元素或待测元素氧化物量以质量百分数wi计，数值以%表示，按式（2）计算：

wi=m1⋅Cim×100%         ………………………………………（2）

式中：

m——试料的质量，单位克（g）；

m1——试料片的质量，单位克（g）；

Ci——试料片中待测元素或待测元素氧化物i的含量，以质量分数（%）表示。

计算结果大于1%时，保留至小数点后两位；计算结果小于1%时，保留两位有效数字。

- 9 精密度

由8个实验室对8个水平的试样按照GB/T6379.2规定进行方法精密度试验，其结果见表2。

表2 精密度

| 成分 | 测量范围/% | r/% | R/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Zn | 35.00~70.00 | 0.48 | 0.52 |
| Cu | 0.20～4.00 | r=0.0452m+0.0085 | R=0.0868m−0.0143 |
| Pb | 0.50～4.00 | r=0.031m+0.0286 | R=0.0367m+0.0585 |
| S | 10.50~39.00 | 0.51 | 0.67 |
| Fe | 5.00～25.00 | 0.18 | 0.25 |
| Al | 0.20～5.00 | 0.055 | 0.083 |
| Ca | 0.20~5.00 | r=0.0307m+0.0078 | R=0.0498m+0.0013 |
| Mg | 0.10~7.50 | 0.025 r=0.0375m+0.0074 | 0.036 R=0.0384m+0.0122 |
| 注 m—待测元素或待测元素氧化物量测定结果的算术平均值； r—实验室内允许差（重复性限）； R—实验室间允许差（再现性限）。 |  |  |  |

10  分析结果的验收

按照GB/T 6379.6规定进行。

10.1 准确度的检查

采用有证标准物质（CRM）或标准物质（RM）检查分析方法的准确度，将CRM/RM的分析结果(μC)与证书值或标准值AC进行比较。

当μC−AC≤C时，分析结果与证书值/标准值无显著差异。

当μC−AC>C时，分析结果与证书值/标准值有显著差异。

C为95%置信度下，μc−Ac的临界值，按式（2）计算：

C=12R2−n−1nr2+8uCRM2           ……………………………………（2）

式中

r—— 分析方法的重复性限；

R ——分析方法的再现性限；

n ——独立测定CRM/RM的次数；

μCRM —— CRM证书值的标准不确定度。

10.2 分析结果的确定

按式（1）计算独立测定的重复试验结果，按照GB/T 11792（附录A）规定的方法将其与分析方法的重复性限（r）进行比较，得出最终试验结果w。

11 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准GB/T 3884.19-201X；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附 录 A

（规范性附录）

试样分析值接受程序流程图

试样分析值接受程序如下：

μ= 中位值（X1，X2，X3，X4）

Xmax-Xmin≤1.2r

Xmax-Xmin≤1.3r

再次测定

再次测定

从独立的重复试验结果开始

否

否

否

是

是

是

│X1-X2│≤r

注：r与9中规定一致。

图A.1 试样分析值接受程序流程图

- 附 录 B
（资料性附录）
波长色散X射线荧光光谱仪的测量条件

波长色散X射线荧光光谱仪的推荐测量条件见表B1。

表B1 测量条件

| 元素 | 分析谱线 | 晶体 | 准直器/mm | 探测器 | 管压/kV | 管流/mA | 2θ角° | 计数时间/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn | # ZnKα1 | # LiF220 | 0.23 | SC | 60 | 60 | 60.569 | 60 |
| Cu | # CaKα1 | LiF200 | 0.23 | SC | 50 | 9 | 45.016 | 10 |
| Pb | # PbLβ1 | LiF200 | 0.46 | SC | 60 | 50 | 28.261 | 60 |
| Fe | # FeKα1 | LiF220 | 0.23 | SC | 50 | 6 | 85.747 | 10 |
| Al | # AlKα1 | PET | 0.46 | FC | 30 | 100 | 144.653 | 60 |
| Ca | # CaKα1 | LiF200 | 0.46 | FC | 60 | 60 | 113.104 | 60 |
| Mg | # MgKα1 | XS-55 | 0.46 | FC | 30 | 100 | 20.554 | 60 |

附 录 C
（资料性附录）

标准试料片的制备

C1  由标准物质制备的标准试料片

表C1   标准试料片标准值

| 样品编号 | 被测元素/% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zn | Cu | Pb | S | Fe | Al | Ca | Mg |
| A050 | 58.200 |  |  |  | 3.090 |  | 0.55 | 0.170 |
| A060 |  |  | 3.288 | 14.570 | 10.613 | 1.801 |  |  |
| A102 |  | 0.640 | 9.788 | 29.101 |  |  |  |  |
| A160 | 65.967 |  |  |  |  | 0.35 | 0.270 | 1.208 |
| A172 | 27.018 | 1.106 |  | 25.220 | 8.503 | 0.648 |  |  |
| A199 | 35.140 | 1.720 | 7.290 |  |  |  | 0.69 | 0.590 |
| A211 |  | 0.220 | 1.790 | 17.430 |  |  |  |  |
| A228 |  | 2.700 |  |  |  |  | 2.38 |  |
| A230 | 50.240 |  | 0.620 |  | 5.000 |  |  |  |
| A243 |  |  |  |  |  |  | 2.98 |  |
| A245 | 45.440 |  |  | 27.230 |  | 1.35 |  | 0.350 |
| A251 |  |  |  |  | 17.1 | ？ | 2.1 | 1.2 |
| 水平样品范围 | 27~66 | 0.2~2.7 | 0.6~10 | 14~29 | 3~11 | 0.3~1.8 | 0.2~3.0 | 0.2~1.2 |
| YS/T320-2007范围 | ≥40-55 | ≤0.8-1.5 | ≤1.0-2.5 |  | ≤6-14 |  |  |  |
| 校准曲线 | 23.86-71.13 | 0.14-2.80 | 0.47-12.79 | 10.26-39.52 | 2.10-19.6 | 0.10-4.13 | 0.23-4.65 | 0.095-3.5 |
| 注1：A代表原样品编号2017-，A050即为2017-050。 注2：A251为3/4(2017-251)+1/4(A4)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- C2 由基准试剂制备的高锌标准试料片

C2.1 氧化锌中锌含量：

wCu=MZnMZnO×100%=65.3781.37×100%=80.34%

B2.2 硫酸钾中硫含量：

ws=MSMK2SO4×100%=32.07174.27×100%=18.40%

- C2.3试料片质量计算：

- 试料质量：0.2000g；

- 二氧化硅质量：0.2000g；

- 混合熔剂质量：8.0000g;

- 混合氧化剂（硝酸铵、硝酸钠、硝酸锂）质量

- 硝酸铵：0.5000g。分解挥发，在试料片中质量为0g。

- 硝酸钠：0.5000g。 NaNO3分解物 NaO留在试料片中，质量为0.2294g。

- NaNO3                             NaO

- 22.99+14.00+48.00=84.99     22.99+16=38.99

- 0.5000g                         0.2294

硝酸锂：1.0000g。LiNO3分解物Li2O留在试料片中，质量为0.2167g。

2LiNO3                 Li2O

68.94×2=137.88       6.94×2+16=29.88

1.0000g                   0.2167g

- 硫变成硫酸盐增重(忽略不计)：

- S→SO42−

- 32.07       96.07

试料重×硫含量  增重后质量

试料片质量为：试料+混合熔剂+二氧化硅+NaO+Li2O=0.2000+8.0000+0.2000+0.2294+0.2167=8.8461

- _____________________