ICS 77.120.60

H13

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—20XX

掺锡氧化铟粉化学分析方法

第3部分：物相分析

X射线衍射分析法

Methods for chemical analysis of tin-doped indium oxide powder—

Part 3:phase analysis —

X-ray diffraction method

（本稿完成日期：2019年4月）

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

YS/T ****《掺锡氧化铟粉化学分析方法》共分为 3 个部分：

——第 1 部分：铁、铝、铅、镍、铜、镉、铬、铊含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第 2 部分：硅含量的测定 钼蓝光度法；

——第 3 部分：物相分析 X射线衍射分析法。

本部分为YS/T **** 的第 3 部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分负责起草单位：广西壮族自治区冶金产品质量检验站

本部分参加起草的单位：广西晶联光电材料有限责任公司、广西壮族自治区地质矿产测试研究中心、广东省工业分析检测中心、广西壮族自治区分析测试研究中心、桂林理工大学南宁分校、南宁奥博斯检测科技有限责任公司、洛阳晶联光电材料有限责任公司

本部分主要起草人：黄肇敏、李凤、黄誓成、韦丛中、李扬、黎颖、周素莲、黄基宁、黄一帆、毛香恩、薛超、张凤英、孙大翔、陈进中、刘永强

掺锡氧化铟粉化学分析方法                                                                    第3部分：物相分析                                         X射线衍射分析法

- 1  范围

本部分规定了应用X射线衍射法对掺锡氧化铟粉进行物相分析的原理、仪器设备与测试条件、试样、试验步骤、试验数据处理、试验报告。

本部分适用于以99.99%金属铟、锡为原料生产的掺锡氧化铟粉中物相的分析。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本标准。

JJG 629   多晶X射线衍射仪检定规程

GB/T 20510   氧化铟锡靶材

- 3  原理

每一种物质的晶体都有其特定的X射线衍射图谱，由此根据特征X射线射到样品表面上获得衍射图谱或数据，确定样品中所含的物相成分。

- 4  仪器与测试条件

- 4.1 仪器：粉末多晶X射线衍射仪。

衍射仪经JJG 629 多晶X射线衍射仪检定规程检定，综合稳定度应优于1%。

- 4.2 环境条件：工作环境温度10℃～35℃，环境相对湿度30%～80%。

- 4.3测试条件：

（1）Cu Kα辐射；

（2）X光管管压40 kV，管流40 mA；

（3）发散狭缝1/4°，散射狭缝1/2°，接收狭缝7.5 mm；

（4）扫描范围（2θ）：20°～70°；

注：条件（2）、条件（3）以及扫描速度等可根据所使用X射线衍射仪确定。

- 试样

5.1 试样要求

- 5.1.1试样粒度应为300目以下。

- 5.1.2 试样在烘箱中经105 ℃±5 ℃干燥 1 h，置于干燥器中冷却至室温。

5.2 试样制备

- 向玻璃样品板中加入适量样品，将样品压实、压平，使衍射面的样品表面平整、疏密度相同、且衍射面与样品面在同一平面。

- 6  试验步骤

- 6.1 平行试验

- 平行做两份试验。

- 6.2 测定

- 6.2.1  按照仪器操作规程开机，并使主机预热15 min～30 min。

6.2.2  在测试条件下按照仪器操作规程进行扫描测定。

- 7  试验数据处理

测试结果用分析软件进行处理（包括寻峰、检索等），并与衍射的PDF卡片库中标准谱图进行比较，进而确定样品中所含的物相成分。

掺锡氧化铟粉中可能含有的物相为：二氧化锡，三氧化二铟，铟锡固溶体。通常，掺锡氧化铟粉中二氧化锡为四方晶型、三氧化二铟为立方晶型、铟锡固溶体为立方晶型。掺锡氧化铟粉中的物相衍射谱图见附录A。

8  试验报告

试验报告至少应包括以下内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（资料性附录）

掺锡氧化铟粉中的物相衍射谱图

A.1 混合法掺锡氧化铟粉（FIn90Sn10）衍射谱图（图1）

图1 混合法掺锡氧化铟粉衍射谱图

A.2  共沉淀法掺锡氧化铟粉（FIn90Sn10）衍射谱图（图2）

图2  共沉淀法掺锡氧化铟粉衍射谱图

A.3   三氧化二铟衍射谱图（图3）

图3  三氧化二铟衍射谱图

A.4  二氧化锡衍射谱图（图4）

图4  二氧化锡衍射谱图

A.5 氧化铟锡靶材衍射谱图（图5）

图5  氧化铟锡靶材衍射谱图

_________________________________