有色金属工业协会标准2018-037-T/CNIA

冶炼副产品硫酸镍化学分析方法

第3部分：砷、铅、锌、钴量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

编制说明

北方铜业股份有限公司

2019年4月

冶炼副产品硫酸镍化学分析方法

第3部分：砷、铅、锌、钴量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

一、工作简况

1.1 任务来源

根据有色标秘[2018]53号文和中国有色金属工业协会“关于下达2018年第二批协会标准制修订计划的通知”（中色协科字[2018] 75号文）文件要求，《冶炼副产品硫酸镍化学分析方法 第3部分：砷、铅、锌、钴量的测定》（计划编号为2018-037-T/CNIA）由中条山有色金属集团有限公司（北方铜业股份有限公司）负责起草，要求于2019年1月底前，起草单位完成验证报告；2019年3月预审，2019年6月审定，计划完成年限2019年。

1.2 方法概况

1.2.1 项目的必要性

硫酸镍是重要的化工原料，主要应用于电镀镍、化学镀镍、充电电池等行业；随着电镀、化学镀及电池等行业的快速发展，对硫酸镍产品的需求增幅强劲，特别是随着电子产业的迅猛发展，为其提供动力源的镍-镉、镍-氢电池的需求量增加，市场前景十分广阔。由于冶炼副产品硫酸镍属于铜冶炼过程的中间粗产品，产量规模相对较小，一般不进行精制除杂，故产品质量难以达到《工业硫酸镍》标准要求。目前，我国没有统一的国家标准或行业标准对于铜冶炼副产品硫酸镍进行规范，导致该产品交易时缺乏有效标准依据，故有必要制定符合冶炼副产品硫酸镍分析标准。

1.2.2 适用范围

本部分适用于冶炼副产品硫酸镍中砷、铅、锌、钴量的测定。测定范围：As:0.001 %～0.60 %；铅：0.001 %～0.050 %；锌：0.001 %～2.00 %；钴：0.001 %～0.40 %。

1.2.3可行性

中条山有色金属集团有限（北方铜业股份有限公司）成立于1956年，是以铜为主、多业并举，集采选冶炼、加工贸易、发电运输、建筑建材、机械制造、科研设计为一体的华北地区最大的铜联合企业，为山西省人民政府授权资产经营企业，我国重要产铜基地之一。主持和参与完成113项国际国家行业协会标准的制修订工作。连续多年荣获山西省“科技奉献特等奖”，2013年被确定为山西省首批创新型企业，2014年被中国有色标准化技术委员会确定为“国际标准创新研发示范基地”。

工业硫酸镍作为重要的化工原料，在材料、能源及化工行业需求增幅强劲，市场前景十分广阔。不同的生产工艺生产出的副产品硫酸镍的品质也存在差异，易导致供需双方在贸易环节产生争议。为规范冶炼副产品硫酸镍的生产和贸易，合理利用有限资源，急需制定冶炼副产品硫酸镍的相关分析标准。本次的标准制定可填补了这方面的空白，为冶炼副产品硫酸镍检验、销售等提供标准，规范市场。

1.2.4 要解决的主要问题

目前国内尚无统一的冶炼副产品硫酸镍化学分析方法，掌握其中砷、铅、锌、钴的含量，及时对工艺进行调整，利于贸易结算。治炼副产品硫酸镍中的杂质含量的测定都是按照HG/T2824－2009工业硫酸镍标准规定的试验方法进行的，采用火焰原子吸收光谱法逐个测定硫酸镍中砷、铅、锌、钻的含量，但是采用电感耦合等离子体原子发射光谱法连续测定砷、铅、锌、钴的含量却鲜见报道。采用电感耦合等离子体原子发射光谱法能够快速准确的对杂质元素进行连续测定。本标准的制定，及时解决了冶炼副产品硫酸镍中砷、铅、锌、钻的含量的测定，对保障该产品的质量也具有重要意义。

1.3 本标准编制单位、起草人

由中条山有色金属集团有限（北方铜业股份有限公司）负责起草，主要起草人为XX，主要负责本标准的方法制定、资料收集、技术参数的确定及标准条款的编写工作。

一验（独立实验室验证）单位为金川集团股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司检测研究中心、大冶有色设计研究院有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司，参加二验（协同试验）的单位为紫金矿业集团股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、江西铜业股份有限公司、北矿检测技术有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、峨眉山市峨半纯材料有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司。主要起草人XX。

1.4 主要工作过程

2018年8月21日-23日，全国有色金属标准化技术委员会在宁夏银川召开了有色金属标准工作会议。会议对有色金属协会标准《冶炼副产品硫酸镍化学分析方法 第3部分：砷、铅、锌、钴量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》进行了任务落实，会议确定了标准制定的起草单位和参与验证单位，落实了标准计划项目的进度安排和分工。

1.4.1  2018年4月11日，中条山有色金属集团有限（北方铜业股份有限公司）接收任务后，组建《冶炼副产品硫酸镍化学分析方法 第3部分：砷、铅、锌、钴量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》协会标准起草小组，主要由技术人员组成。

1.4.2  由于该标准为首次制定，2018年9月标准起草小组查阅国内外硫酸镍相关资料和标准，以及国内几家硫酸镍生产和使用单位意见，最终选择测定方法，形成了标准草案。标准草案完成后，在起草小组及公司内部进行了多次交流，广泛征求意见，对本标准进行了认真的修改和完善，最后形成了该标准的讨论稿。

1.4.3  2018年9月至12月，起草小组进行试验验证，形成试验报告，并将试验报告和标准文本发送至各验证单位，各单位开始验证工作。

1.4.4  2019年4月17日-19日，全国有色金属标准化技术委员会在桐乡召开了有色金属标准工作会议，对《冶炼副产品硫酸镍化学分析方法 第3部分：砷、铅、锌、钴量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》进行了标准进行了预审，提出修改意见。见表1\表2。

表1意见汇总表

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 样品的相对标准偏差，元素加标回收率与起草方基本符合，但起草方所准备的样品中Pb量的测定与起草方之间存在系统偏低现象，4#的Pb与起草方有差异，原因待查；建议标准的配置能根据样品中的元素含量高低进行配置，减少试样的分取个数，简化实际操作。 | 大冶有色 | 不采纳 | 元素的测定范围太宽，必须进行分取 |
| 2 | - | 1、基体干扰的影响试验中，镍基体对对待测元素Pb、Zn、Co的测定存在干扰。建议对含量<0.005%的Zn、Co，<0.01%的Pb采用标准加入法测定，对>0.005% Zn、Co和>0.01%的Pb分取后采用标准曲线法测定。 2、共存元素干扰的影响试验中，应该包含镍和铜及硫酸根在内的所有共存元素，建议补充。 3、建议采用HG/T2824-2009工业硫酸镍的方法对待测元素低含量段的样品进行方法对照试验。 | 金川集团股份有限公司 | 第一条、第三条不采纳，第二条采纳 | 有干扰元素的选择干扰小的元素谱线；第二条补充硫酸根的条件试验；第三条做的加标回收试验结果较好。 |
| 3 | - | 本方法测定冶炼副产品硫酸镍中铅，实验过程中3#、4#、5#样品溶液沉淀量较多，3#、4#、5#样品测定值与推荐值有较大差异，可能为硫酸根对铅的影响，建议采用其他方法测定铅。 | 桂林矿产 | 采纳 | 补充硫酸根的条件试验 |
| 4 | - | 1 根据我司试验情况，硫酸镍基体可能会对待测元素（特别是铅、钴）存在干扰，鉴于试验样品中含大量的硫酸镍，建议起草方对标准曲线进行基准匹配。 2 样品中含有大量硫酸根，上机溶液中硫酸根残留量是否对雾化效率有影响，建议起草方补充试验证明。 | 紫金矿业 | 采纳 | 补充硫酸根的条件试验 |
| 5 | - | 1.共存元素未做单元素的干扰试验，3#、4#、5#样品中铁元素含量较高，最高达到6%左右，建议补充单元素的干扰和单元素带基体的干扰试验；杂质元素的干扰量上限不够. 2.此验证报告中铅的测定所使用的谱线为220.353。从比对结果来看，采用原液测定铅的结果存在系统偏低，表明基体对铅的测定有一定的抑制作用，而稀释后的测定结果与质谱法的测定结果基本吻合。 | 北矿检测 | 采纳 | 本单位已做铁的干扰试验，铁的最大加入量为100mg，实验数据表明，共存元素铁对待测元素的干扰较小 |
| 6 | 6.4.1 | 本方法准确度高，精密度好，满足测定要求。1、分析时发现样品有溶化，水份析出现象。2、加酸蒸至湿盐状取下结果相对偏低，我们认为煮至小体积剩余10ml左右取下为宜。 | 山东恒邦 | 不采纳 | 样品浸出时浸出体积在20～30mL之间，浸出后就不容易出现析出现象；如果加酸蒸至10ml左右取下，那里面的HF可能不能完全赶尽 |
| 7 | - | 除1#样品中的Zn和1#、2#、3#、4#、5#样品中的铅的结果与中条山集团有色金属有限公司提供的《试验报告》中的结果存在偏差。 通过实验，样品经过硝酸、盐酸、氢氟酸、高氯酸溶解，在硝酸介质中，加入氯化钡溶液，样品溶液中会出现大量白色沉淀，说明样品溶解后溶液中还存在大量硫酸根，是否对Pb的测定产生影响。 | 长沙矿冶 | 采纳 | 补充硫酸根的条件试验 |
| 8 | - | 回函同意，无意见。 | 铜陵有色 | - | - |
| 9 | - | 回函同意，无意见。 | 中金岭南 | - | - |
| 10 | - | 回函同意，无意见。 | 江西铜业 | - | - |
| 11 | - | 回函同意，无意见。 | 峨半 | - | - |

表2 共存元素铁对测定的影响

| 共存杂质元素 | 标准溶液加入量（mL） | 测得量（μg/mL） |
| --- | --- | --- |
|  |  | As | Pb | Zn | Co |
| Fe100mg | 1.00 | 0.9768 | 0.9927 | 0.9820 | 0.9980 |
|  | 5.00 | 4.715 | 4.739 | 4.836 | 4.745 |
|  | 10.00 | 9.558 | 10.03 | 9.736 | 9.401 |

试验表明：共存元素铁对测定元素的干扰较小。

二、标准编制原则

本标准是根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求进行编写的。编制本标准的目的是以能满足冶炼副产品硫酸镍中铜含量的准确快速测定要求为基础。编制本标准的原则是准确、具有一定的先进性和操作简单性。根据国情制订技术规范并力求与国外先进技术接轨。

三、标准主要内容的确定依据

3.1测定范围的确定

根据北方铜业股份有限公司、金川集团股份有限公司和铜陵有色金属集团控股有限公司检测研究中心等单位提供的冶炼副产品硫酸镍试样以及在实际生产中遇到的样品，以此为依据确定元素含量的范围：As:0.001 %～0.60 %；铅：0.001 %～0.050 %；锌：0.001 %～2.00 %；钴：0.001 %～0.40 %。

3.2干扰及消除

冶炼副产品硫酸镍中含镍、铜、铁等元素，根据拟定各元素的干扰上限，我们分别设计了单元素干扰和共存元素干扰试验。各元素加入量如表3、表4。

表3基体对测定元素的干扰

| 基体 | 标准溶液加入量（mL） | 测得量（μg/mL） |
| --- | --- | --- |
|  |  | As | Pb | Zn | Co |
| Ni500mg | 1.00 | 0.9468 | 0.9745 | 0.9874 | 1.091 |
|  | 5.00 | 4.828 | 4.938 | 4.923 | 5.080 |
|  | 10.00 | 9.964 | 9.944 | 9.971 | 10.11 |

表4 共存元素对测定的干扰

| 共存杂质元素 | 标准溶液加入量（mL） | 测得量（μg/mL） |
| --- | --- | --- |
|  |  | As | Pb | Zn | Co |
| Cu100mg | 1.00 | 0.9978 | 1.063 | 0.9983 | 0.9952 |
|  | 5.00 | 4.957 | 5.052 | 4.908 | 4.932 |
|  | 10.00 | 9.938 | 10.05 | 9.922 | 9.981 |
| Cd2mg、Cr2mg、Fe2mg、Sb2mg、Ca2mg、Mg2mg、Al2mg、Mn2mg、Sn2mg、Bi2mg | 1.00 | 0.9898 | 0.9942 | 0.9978 | 0.9878 |
|  | 5.00 | 4.930 | 4.966 | 4.944 | 4.988 |
|  | 10.00 | 9.987 | 9.997 | 9.996 | 10.02 |

3.3重复性及再现性

冶炼副产品硫酸镍中砷、铅、锌、钴量测定的原始数据及原始数据统计检验过程见《实验数据及处理》第1部分至第3部分。剔除离群值后，重复性、再现性计算结果见表5。

表5 重复性和再现性

| 统计量 | 砷 |
| --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| T1 | 0.1449 | 3.4892 | 15.125 | 28.38 | 72.193 |
| T2 | 0.00018 | 0.09250 | 2.08038 | 6.11123 | 39.50264 |
| T3 | 119 | 132 | 110 | 132 | 132 |
| T4 | 1289 | 1452 | 1210 | 1452 | 1452 |
| T5 | 0.0000011 | 0.0000011 | 0.0005897 | 0.0021074 | 0.0052846 |
| Sr2 | 0.00000001 | 0.00000001 | 0.00000590 | 0.00001756 | 0.00004404 |
| SL2 | 0.00000001 | 0.00000221 | 0.00000641 | 0.00007713 | 0.00015372 |
| SR2 | 0.000000020 | 0.000002218 | 0.00001231 | 0.000094692 | 0.000197755 |
| Sr | 9.97729E-05 | 9.58732E-05 | 0.002428399 | 0.004190642 | 0.006636155 |
| SR | 0.000142943 | 0.001489313 | 0.003507914 | 0.009730995 | 0.01406253 |
| r | 0.00028 | 0.00027 | 0.00680 | 0.01173 | 0.01858 |
| R | 0.00040 | 0.00417 | 0.00982 | 0.02725 | 0.03938 |
| 备注 | 1#样品江铜为离群实验室，3#样品紫金矿业、山东恒邦为离群实验室，未参与计算。 |
| 统计量 | 铅 |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| T1 | 0.3446 | 1.188 | 1.859 | 2.7995 | 4.7245 |
| T2 | 0.00133 | 0.01189 | 0.02818 | 0.06607 | 0.17896 |
| T3 | 131 | 120 | 132 | 132 | 132 |
| T4 | 1431 | 1310 | 1452 | 1452 | 1452 |
| T5 | 0.0000039 | 0.0000177 | 0.0000433 | 0.0001100 | 0.0001227 |
| Sr2 | 0.00000003 | 0.00000016 | 0.00000036 | 0.00000092 | 0.00000102 |
| SL2 | 0.00000350 | 0.00000118 | 0.00001650 | 0.00005526 | 0.00008144 |
| SR2 | 0.000003534 | 0.000001345 | 0.00001686 | 0.00005617 | 0.00008246 |
| Sr | 0.000181407 | 0.00040263 | 0.00060093 | 0.00095727 | 0.001011385 |
| SR | 0.001879977 | 0.001159842 | 0.004106401 | 0.007494925 | 0.00908094 |
| r | 0.00051 | 0.00113 | 0.00168 | 0.00268 | 0.00283 |
| R | 0.00526 | 0.00325 | 0.01150 | 0.02099 | 0.02543 |
| 备注 | 2#样品中长沙矿冶为离群实验室，未参与计算。 |
| 统计量 | 锌 |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| T1 | 0.1535 | 18.381 | 69.036 | 154.616 | 237.829 |
| T2 | 0.00027 | 2.57401 | 36.15124 | 182.53822 | 431.83838 |
| T3 | 131 | 132 | 132 | 131 | 131 |
| T4 | 1431 | 1452 | 1452 | 1431 | 1431 |
| T5 | 0.0000011 | 0.0011606 | 0.0140825 | 0.0726260 | 0.1907996 |
| Sr2 | 0.00000001 | 0.00000967 | 0.00011735 | 0.00061030 | 0.00160336 |
| SL2 | 0.00000071 | 0.00011860 | 0.00036460 | 0.00035095 | 0.00037408 |
| SR2 | 0.000000722 | 0.000128270 | 0.00048196 | 0.00096125 | 0.00197743 |
| Sr | 9.77091E-05 | 0.003109906 | 0.010832995 | 0.024704307 | 0.040041949 |
| SR | 0.000849665 | 0.011325615 | 0.021953541 | 0.031004075 | 0.044468357 |
| r | 0.00027 | 0.00871 | 0.03033 | 0.06917 | 0.11212 |
| R | 0.00238 | 0.03171 | 0.06147 | 0.08681 | 0.12451 |
| 备注 |  |
| 统计量 | 钴 |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| T1 | 0.5364 | 2.0117 | 10.8163 | 30.514 | 47.355 |
| T2 | 0.00248 | 0.03109 | 0.89448 | 7.06981 | 17.01096 |
| T3 | 131 | 131 | 131 | 132 | 132 |
| T4 | 1431 | 1431 | 1431 | 1452 | 1452 |
| T5 | 0.0000020 | 0.0000213 | 0.0002415 | 0.0032282 | 0.0077142 |
| Sr2 | 0.00000002 | 0.00000018 | 0.00000203 | 0.00002690 | 0.00006429 |
| SL2 | 0.00000240 | 0.00000159 | 0.00001158 | 0.00012971 | 0.00017891 |
| SR2 | 0.000002415 | 0.000001766 | 0.00001361 | 0.00015661 | 0.00024319 |
| Sr | 0.000129459 | 0.000422677 | 0.001424488 | 0.005186715 | 0.008017817 |
| SR | 0.001554 | 0.001328829 | 0.003689426 | 0.012514307 | 0.015594591 |
| r | 0.00036 | 0.00118 | 0.00399 | 0.01452 | 0.02245 |
| R | 0.00435 | 0.00372 | 0.01033 | 0.03504 | 0.04366 |
| 备注 |  |

3.4样品加标回收率

准确称取2#、3#、4#样品于烧杯中，按表6中的加标量加入一定量的待测元素，然后按照（2.3）制备出待测溶液，在电感耦合等离子体原子发射光谱仪最佳测定条件小测定元素含量，计算出元素的加标回收率。测定结果见表6。

表6 加标回收率的测定结果

| 元素 | 样品编号 | 原样品含量（mg） | 加入量（mg） | 加标后测定量（mg） | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 2# | 0.5368 | 0.500 | 1.012 | 95.0 |
|  |  | 0.5777 | 0.500 | 1.053 | 95.0 |
|  | 3# | 2.953 | 3.00 | 5.926 | 99.1 |
|  |  | 2.943 | 3.00 | 5.899 | 98.5 |
|  | 4# | 5.098 | 5.00 | 9.899 | 96.0 |
|  |  | 5.182 | 5.00 | 10.01 | 96.5 |
| Pb | 2# | 0.1445 | 0.100 | 0.2457 | 101.2 |
|  |  | 0.1555 | 0.100 | 0.2466 | 91.1 |
|  | 3# | 0.4219 | 0.500 | 0.9703 | 109.7 |
|  |  | 0.4204 | 0.500 | 0.9544 | 106.8 |
|  | 4# | 0.7183 | 1.00 | 1.807 | 108.9 |
|  |  | 0.7302 | 1.00 | 1.828 | 109.8 |
| Zn | 2# | 2.684 | 2.00 | 4.662 | 98.9 |
|  |  | 2.888 | 2.00 | 4.928 | 102.0 |
|  | 3# | 10.96 | 10.00 | 21.77 | 108.1 |
|  |  | 10.93 | 10.00 | 21.65 | 107.2 |
|  | 4# | 27.11 | 20.00 | 47.69 | 102.9 |
|  |  | 27.56 | 10.00 | 37.83 | 102.7 |
| Co | 2# | 0.2684 | 0.250 | 0.5141 | 98.2 |
|  |  | 0.2888 | 0.250 | 0.5355 | 98.6 |
|  | 3# | 1.708 | 1.00 | 2.685 | 97.7 |
|  |  | 1.703 | 2.00 | 3.654 | 97.5 |
|  | 4# | 5.098 | 5.00 | 9.862 | 95.2 |
|  |  | 5.182 | 2.00 | 7.014 | 91.6 |

试验表明：元素的加标回收率在91.1%～109.8%之间。

四、标准水平分析

4．1采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国外无相同类型的标准

4．2国际、国外同类标准水平的对比分析

经查，国外无相同类型的标准

4．3与现有标准及制定中标准协调配套的情况

经查，标准与现有标准及制定中的标准无重复交又情况。

经查，本标准不涉及国内外专利。

五、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套的情况

本标准完全满足现行法律、法规等的要求，标准格式规范。

六、标准中涉及到的专利

无

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无

八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议该标准作为推荐性行业标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

本标准是为协会标准《冶炼副产品硫酸镍》制订的配套分析方法，本标准的发布、实施，使冶炼副产品硫酸镍的分析检测有标准可依，将规范冶炼副产品硫酸镍的分析检测，通过对本标准的推广和应用，确保分析数据的准确性，将为国内冶炼副产品硫酸镍的贸易提供技术支撑和依据，从而能够有效地推动行业的健康发展，无疑具有重要的经济效总和社会效益。

十、废止现行有关标准的建议

本标准为首次起草，无废止/替代现行有关标准。

十一、其他应予说明的事项

无

北方铜业股份有限公司

2019年4月