《锆及锆合金化学分析方法  第7部分   锰量的测定

高碘酸钾分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法》

编制说明

一、工作简况

1  任务来源及计划要求

根据国标委《国家标准委关于下达2017年第四批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合〔2017〕128号）精神的文件精神，根据全国有色金属标准化技术委员会2018年3月14~16日昆明会议的“《锆及锆合金化学分析方法》标准任务落实会会议纪要”要求,批准由西北有色金属研究院负责起草《锆及锆合金化学分析方法第7部分 锰量的测定 高碘酸钾分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法》国家标准，项目计划编号为20173514-T-610，项目要求2019年度完成。

2  调研和分析工作的情况

锆是一种稀有金属，具有较高的抗腐蚀性能、极高的熔点、超高的硬度和强度等特性，被广泛用在航空航天、军工、核反应、原子能等领域。锆的热中子俘获截面小，有突出的核性能，是发展原子能工业不可缺少的材料，国内的大型核电站普遍都用锆材。用锆和锆合金作核潜艇的核燃料包套和压力管。锆粉在空气中易燃烧，锆还可作引爆雷管及无烟火药。日本海啸以后，核安全引起全世界的广泛关注。

锆及锆合金中微量锰的测定方法主要有分光光度法、原子发射光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）、电感耦合等离子体质谱光谱法（ICP-MS）、辉光放电质谱法（GD-MS）等。其中原子发射光谱法测定锆及锆合金锰含量存在标样制备繁琐、测定流程长的缺点，而电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）具有线性范围宽、灵敏度高、元素间干扰小、精密度好、仪器操作简便等优点，近年来已被国内外广泛应用。

3  起草单位情况

西北有色金属金属研究院成立于1965年。是我国重要的稀有金属材料研究基地和行业技术开发中心、是国内稀有金属科研生产基地项目和稀有金属材料加工国家工程研究中心、金属多孔材料国家重点实验室、超导材料制备国家工程实验室、中国有色金属工业西北质量监督检验中心、层状金属复合材料国家地方联合工程研究中心等的依托单位，地处西安、宝鸡两地六区。研究院现有资产总值64.6亿元，仪器设备3000多台套，占地3428亩，正式职工2874人，其中科技人员近千余人，有中国工程院院士1人，教授、高工200多人，博士、硕士300余名。形成了以钛产业为主业，覆盖超导材料、金属纤维及制品、稀贵金属材料等产业的多元化格局，其产品广泛应用于航空、航天、航海、信息、电子、能源、环保等国民经济重要领域。

材料分析中心其前身可追溯至成立于1966年11月的西北有色金属研究院第三研究室（金属物理研究室）和第二研究室（化学分析研究室）。在四十多年的发展中，中心完成各类课题320项，获奖成果24项，其中省部级科技进步二等奖4项、三等奖9项，市局级科技进步一等奖1项、二等奖1项。制/修订国家、行业标准50多项；主持了《钛及钛合金化学分析方法》、《锆及锆合金化学分析方法》等标准方法，研制了《钛合金化学成分标准物质》一套，并获得科技部三等奖；申报专利10余项，发表论文500余篇。中心资质齐全，通过了CMA、CAL、CNAS、DilAC认证，是全国(稀有金属)质量控制与评价实验室、中国有色金属工业西北质量监督检验中心、陕西省有色金属产品质量监督检验站、陕西省有色金属材料分析检测与评价中心、陕西省核工业用金属材料分析检测与评价中心的主体，同时也承担了钛及钛合金生产许可证、铜及铜合金管材生产许可证检验机构。中心主要业务：有色金属的矿冶产品和加工材、贵金属及其加工产品及钢铁类产品的化学成份分析及物理性能测试任务，授权承接国家和省级技术监督部门规定的定期检验、监督抽查、产品鉴定及企事业单位的委托检验和仲裁检验，同时提供技术咨询、实验室规划设计，分析方法研究，标准试样研制和人员培训等服务项目。中心现有资产4200万元，拥有光电能谱-俄歇能谱联用仪、原子力显微镜、扫描电镜等检测设备60台套。

4  主要工作过程和内容

4.1工作分工

4.1.1西北有色金属研究院负责该标准方法起草，完成试验报告并送验证单位验证，征求意见后最终形成讨论稿、预审稿以及送审稿。

4.1.2西部新锆核材料科技有限公司为第一验证单位，金堆城钼业公司、广东省工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司、西部金属材料股份有限公司、北矿检测技术有限公司、国核宝钛锆业股份公司等7家单位为第二验证单位。

4.2工作进度及标准编制过程

根据任务落实会议精神，我院材料分析中心成立《钛锆化学分析方法》修订课题小组，完成相应的方法研究工作，汇总各验证单位数据，完成标准撰写工作。

4.2.1 2018年3月14日～3月16日在云南省昆明市组织召开有色金属标准工作会议。形成《钛锆化学分析方法》标准任务落实会会议纪要，批准由西北有色金属研究院主持修订GB/T13747.7《锆及锆合金化学分析方法第7部分 锰量的测定 高碘酸钾分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法》。

4.2.2 2018年4月组建《钛锆化学分析方法》起草小组：撰写开题报告，落实课题组长及课题成员的任务，确定标准编审原则。

4.2.3 2018年5-6月完成相应的分析方法样品收集和研究内容，形成相应的征求意见稿、研究报告、征求意见表等，并连同验证样品一起分别寄往各验证单位。

4.2.4 2018年7月，陆续收到各验证单位的研究报告及反馈意见，汇总完成标准讨论稿、试验报告、意见汇总表及编制说明。

4.2.5 2018年7月25日～7月27日，参加全国稀有金属标准化技术委员会在哈尔滨召开的标准讨论会；会上各位专家对标准提出了以下修改意见：

①标准正文中的相关术语按GB/T 20001.4-2015进行修改；

②第2.6部分 试验数据处理表述应改为“锰的含量以锰的质量分数wMn计，按下列公式计算”；在公式中增加%符号；

③第3.5.3及3.5.5“称取0.500g金属锆”修改为“称取0.50g金属锆”。

④第3.5.6推荐分析线波长由：“257.6nm”改为“257.610nm”。

⑤将3.5.6.1和3.5.6.2合并为“3.5.6于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，于推荐的分析波长：257.610nm处，测定工作曲线溶液（3.5.5），当工作曲线线性r≥0.999时，进行试液（3.5.4）的测定，检查元素谱线的背景并在适当的位置进行校正，由计算机自动给出锰元素的质量浓度。”

⑥第3.6部分 试验数据处理将数字修约规则改为“计算结果保留两位有效数字。

编制小组根据会议汇总意见，采纳以上意见，对标准进行修改，形成本标准的预审稿。

二、标准的编制原则

2018年3月于昆明参加全国有色金属标准任务落实会，落实了《锆及锆合金化学分析方法》起草任务，批准由西北有色金属研究院主持修订GB/T13747.7《锆及锆合金化学分析方法第7部分 锰量的测定 高碘酸钾分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法》。2018年4月西北有色金属研究院组建了《钛锆化学分析方法》起草小组：撰写开题报告，落实课题组长及课题成员的任务，确定标准编审原则；

1 以满足我国锆及锆合金实际生产和使用的需要为原则。提高标准的适用性。

2 以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性。

3 充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

4完全按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》、GB/T20001.4-2015《标准编写规则 第四部分：试验方法标准》的要求对本部分进行了编写。

5 本标准的制定有利于促进国内外海绵锆、锆及锆合金市场公平贸易并与国际海绵锆、锆及锆合金的检验分析接轨，具有可操作性。

6本标准与原标准相比有以下优点：保留原方法一，满足中小企业检测要求，增加了方法二电感耦合等离子体原子发射光谱法，操作简便，效率更高，同时扩大了检测范围，更好的满足产品需要。

三、标准主要内容的确定依据

我国锆及锆合金化学分析方法GB/T13747-1992实施了近25年，原方法中分析元素及检测手段已不能完全满足产品快速发展的要求。生产单位和企业用户要求检测更多的元素，并要求更快速、简便、先进的分析方法。

高碘酸钾分光光度是金属及合金中锰含量测定的经典方法，以测定准确，结果稳定，对实验室环境要求低，仪器设备价格低廉等优点被广泛使用。考虑我国中小企业的检测要求保留原方法。电感耦合等离子体原子发射光谱仪能够最大限度的获取光谱信，具有线性范围宽、灵敏度高、元素间干扰小、精密度好、仪器操作简便等优点，近年来已被国内外广泛应用。经过对生产单位及多个实验室调研，确定增加电感耦合等离子体原子发射光谱法。

本标准对原保留方法一高碘酸钾分光光度进行相关技术条件试验；并确定方法的准确度及精密度。新制定方法二电感耦合等离子体原子发射光谱法，测定范围0.005%～0.40%。对电感耦合等离子体发射光谱法测定条件和测定方法进行系统研究，并确定方法的准确度及精密度，最终形成有色金属国家标准。

和原标准相比，主要变化如下：

1  修改了方法名称

将标准名称《锆及锆合金化学分析方法 高碘酸盐分光光度法测定锰量》修改为《锆及锆合金化学分析方法 第7部分：锰量的测定 高碘酸钾分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法》，标准正文做相应修改。

随着检测技术的不断发展，仪器分析方法正在日益普及。经过对生产单位及多个实验室调研，本标准在保留原方法的基础上，确定增加电感耦合等离子体原子发射光谱法。将原标准名称改为“锆及锆合金化学分析方法 第7部分：锰量的测定 高碘酸钾分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法”，提高分析检测精度及效率，拓宽分析检测范围，满足更多产品检测要求。

2  增加了前言

符合GB/T 1.1-2009的要求。

3  拓宽了适用范围

增加了海绵锆的测定，现海绵锆产品标准中锰的测定是在熔炼为小锭后取样测定，与锆是同一状态，实际生产检测中也完全相同，故适用范围增加海绵锆

4  扩大了测定范围。

随着锆产业的不断扩大，应用范围日益广泛，不同锰含量产品研制。因此在确定锆及锆合金锰元素的测定范围时，参考原标准13747.7-1992保留方法一的测定范围为“0.0010%-0.010%”，方法二同时考虑电感耦合等离子体原子发射光谱仪具有线性范围宽、灵敏度高、元素间干扰小的优点，以及起草单位与验证单位试验样品数据测定结果分析后，确定测定范围为“0.0050%-0.40%”，能够更好的满足产品检测的要求。

5  增加了仲裁分析方法

由于新增了方法二，并且测定范围与方法一互有交叉相同，因此需要规定仲裁方法，方法二测定高速，准确，广泛被各大实验室采用，根据第一验证单位的条件实验和数据，以及第二验证单位的数据进行分析方法二结果准确可靠，并根据对多个实验室调研，现阶段普遍采用方法二进行锆及锆合金中锰含量的测定，因此规定方法二为仲裁方法。

6  删除了引用标准的描述

在标准中未提到规范性引用文件，因此删除了原标准中“第2章 引用标准”的相关内容。

7  增加了实验室用水的要求

根据实验室超纯水指标标准GB6682-2008，制定相应的实验室用水要求，采用分析纯的试剂和实验室二级水可以满足测定锰含量的要求，由此制定实验室用水要求。

8  增加了试样取样的要求

锆及锆合金的取样应按照已颁布的相应标准方法进行。为保证所取样品的代表性，对取样规范化。

9 增加方法二原理描述

方法二电感耦合等离子体原子发射光谱法为新增方法，因此对方法二原理进行了描述。

10 增加方法二试剂的说明

增加的方法二采用了与方法一不同的试剂，增加这部分的介绍及要求。

11  增加方法二仪器设备的说明

方法二采用电感耦合等离子体发射光谱法测定海绵锆、锆及锆合金中的锰含量，使用了新的仪器，因此增加了方法二仪器设备和分辨率的介绍及要求。

12 为了减少误差，增加平行试验的规定

考虑试验中的样品及试验误差，增加“平行两份试验，取其平均值”的规定，更好保证结果的准确性。

13  方法二为了减少误差工作曲线进行基体匹配

通过考察了锆基体0 ,2000，4000，4500，5000，5500（mg/L）对Mn（1 mg/L）测定强度的影响，结果可见，锆基体对于锰的测定有一定程度的负干扰。因此采用基体匹配工作曲线,以消除基体的影响。通过起草单位和验证单位的试验表明，采用基体匹配后的工作曲线，可以保证结果的准确性。

14  增加了测定锰的分析谱线

电感耦合等离子体原子发射光谱法测定元素时，对于选择分析谱线尤为重要，选择满足灵敏度高，信噪比大，干扰小的元素波长。通过试验表明：推荐锰元素的分析线为257.6 nm。经第一验证单位谱线选择试验，与起草单位结论一致。同时第二验证单位对试验样品数据测定结果分析也表明该谱线检测满足要求。

15  增加了精密度要求

按照国家标准GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求，增加了精密度要求。

按照GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确性》的内容，通过对七家单位的试验数据进行汇总处理，根据方法一与方法二数据的不同，分别得到方法一高碘酸钾分光光度法和方法二电感耦合等离子体原子发射光谱法的重复性限与再现性限。

15.1高碘酸钾分光光度法

15.1.1精密度试验

起草单位与验证单位的试验结果统计对比见表1：

表1精密度试验结果

| 试验单位 |  | 西北有色金属研究院 | 西部新锆核材料科技公司 | 广东省工业分析检测中心 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 西部金属材料股份有限公司 | 北矿检测技术有限公司 | 金堆城钼业公司 | 国核宝钛锆业股份公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起草单位 | 第一验证单位 | 第二验证单位 | 第二验证单位 | 第二验证单位 | 第二验证单位 | 第二验证单位 | 第二验证单位 |
| 水平1 | x | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
|  | s | 0.00008 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00012 | 0.00010 | 0.00008 | 0.00007 | 0.00005 |
| 水平2 | x | 0.0049 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0050 | 0.0049 | 0.0048 | 0.0049 | 0.0051 |
|  | s | 0.00027 | 0.00029 | 0.00021 | 0.00014 | 0.00026 | 0.00021 | 0.00010 | 0.00032 |
| 水平3 | x | 0.0100 | 0.0101 | 0.0099 | 0.0101 | 0.0102 | 0.0099 | 0.0099 | 0.0105 |
|  | s | 0.00042 | 0.00037 | 0.00024 | 0.00030 | 0.00040 | 0.00029 | 0.00039 | 0.00003 |
| 备注 |  | x表示平均值，s表示标准偏差 |  |  |  |  |  |  |  |

由以上结果可知，使用本标准方法一高碘酸钾分光光度法，验证单位试验结果与起草单位结果无显著差异，锰含量的测定结果稳定，精密度良好。

15.1.2方法的重复性限和再现性限

按照各家数据，依照重复性和再现性计算方法，得到的重复性限（r）和再现性限（R），见表2：

表2 重复性和再现性统计结果

| wMn/% | 0.0010 | 0.0050 | 0.0100 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0003 | 0.0007 | 0.0009 |
| R/% | 0.0003 | 0.0007 | 0.0011 |

15.2电感耦合等离子体原子发射光谱法

15.2.1精密度试验

起草单位与验证单位的试验结果统计对比见表3：

表3精密度试验结果

| 试验单位 |  | 西北有色金属研究院 | 西部新锆核材料科技公司 | 广东省工业分析检测中心 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 西部金属材料股份有限公司 | 北矿检测技术有限公司 | 金堆城钼业公司 | 国核宝钛锆业股份公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起草单位 | 第一验证单位 | 第二验证单位 | 第二验证单位 | 第二验证单位 | 第二验证单位 | 第二验证单位 | 第二验证单位 |
| 水平1 | x | 0.0050 | 0.0052 | 0.0049 | 0.0050 | 0.0045 | 0.0050 | 0.0051 | 0.0052 |
|  | s | 0.00016 | 0.00034 | 0.00010 | 0.00018 | 0.00033 | 0.00013 | 0.00028 | 0.00004 |
| 水平2 | x | 0.101 | 0.0988 | 0.101 | 0.101 | 0.0996 | 0.100 | 0.102 | 0.104 |
|  | s | 0.0029 | 0.0028 | 0.0024 | 0.0031 | 0.00037 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0013 |
| 水平3 | x | 0. 300 | 0.301 | 0.298 | 0.301 | 0.300 | 0.299 | 0.302 | 0.311 |
|  | s | 0.0026 | 0.0029 | 0.0031 | 0.0042 | 0.0034 | 0.0035 | 0.0019 | 0.0022 |
| 备注 |  | x表示平均值，s表示标准偏差 |  |  |  |  |  |  |  |

由以上结果可知，使用本标准方法二电感耦合等离子体原子发射光谱法，验证单位试验结果与起草单位结果无显著差异，锰含量的测定结果稳定，精密度良好。

15.2.2方法的重复性限和再现性限

按照各家数据，依照重复性和再现性计算方法，得到的重复性限（r）和再现性限（R），见表4：

表4重复性和再现性统计结果

| wMn/% | 0.0050 | 0.100 | 0.300 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0007 | 0.007 | 0.009 |
| R/% | 0.0009 | 0.008 | 0.014 |

16 增加了试验报告条款

按照国家标准GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求，增加了试验报告条款。

四  标准水平分析

本标准是对GB/T 13747.7-1992版的修订，在原高碘酸钾分光光度法的基础上，增加电感耦合等离子体原子发射光谱法。在制定时经过检索，国内外均未查询到相同的国家及国际标准，与现有标准及制定中的标准无重复交叉情况。经查，本标准不涉及国内外专利，本标准涉及内容全面、条款详细、在制修订过程中吸纳了国内外相关新技术，该标准与其他国家、行业标准互为补充、衔接配套，整体达到国内先进水平。

五  与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准所规定的内容，完全满足相关国家法律、法规和强制性国家标准要求。

六  涉及国内外专利处置情况

经查，本标准不涉及国内外专利。

七  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 八、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准为推荐性国家标准，供相关组织参考采用。

- 九、贯彻标准的要求和措施建议

无

十  废止现行有关标准的建议

新标准实施后，建议废止GB/T 13747.7-1992

十一  其他应予说明的事项

本标准遵守下列基础标准：

GB/T 1.1-2009标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写

GB/T 20001.4-2015标准编写规则  第4部分：试验方法标准

GB/T 17433冶金产品化学分析基础术语

GB/T 11792测试方法的精密度  在重现性或再现性条件下所得测试结果可接受的检查和最终测试结果的确定。

GB/T 3101有关量、单位和符合的一般原则

GB/T 3102.8物理化学和分子物理学的量和单位

GB/T 1467冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

GB/T 8170数值修约规则与极限数值的表示和判定

十二 预期效果

本部分制定了海绵锆、锆及锆合金中锰含量的测定方法。在原有标准GB/T13747.7-92《锆及锆合金化学分析方法 高碘酸盐分光光度法》的基础上，增加了方法二电感耦合等离子体原子发射光谱法。本部分兼顾中小企业的分析检测能力保留原方法一，同时结合了我国现阶段实验室的发展水平，以及各生产及使用单位的意见后增加方法二-电感耦合等离子体原子发射光谱法。通过本标准的实施，将进一步规范海绵锆、锆及锆合金中锰量的分析检验工作，提高检测精度。能够满足海绵锆、锆及锆合金产业生产实际使用和未来发展的需求，对产品质量控制和公平贸易方面产生重要影响。

西北有色金属研究院材料分析中心

2018年11月15日