锆及锆合金化学分析方法

第12部分：硅含量的测定

钼蓝分光光度法

编制说明

（送审稿）

西北有色金属研究院

2018.12.10

《锆及锆合金化学分析方法 第12部分：硅含量的测定 钼蓝分光光度法》

编制说明

一、工作简况

1  任务来源及计划要求

根据国标委《国家标准委关于下达2017年第四批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合〔2017〕128号）精神的文件精神，由西北有色金属研究院负责起草国家标准《锆及锆合金化学分析方法 第12部分：硅含量的测定 钼蓝分光光度法》国家标准，项目计划编号为20173515-T-610，项目要求2019年度完成。

2  项目所涉及的方法简况

目前针对锆及锆合金中含硅量在0.0010%~0.040%的金属试样，国内外主要以钼蓝分光光度法、固体粉末进样的原子发射光谱法为主，其中钼蓝分光光度法灵敏度及稳定性均较高、设备投入小，应用最广泛。虽然也有电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硅量的报道，但测定结果的稳定性较差，测定下限难以达到0.0010%。原《锆及锆合金化学分析方法》GB/T13747.12-1992中硅的测定方法下限为0.0020%，无法满足高纯锆对硅量的测定要求。而且GB/T13747.12-1992已实施二十六年，有必要对其尽快修订，保证标准制/修订的连续性。

分光光度法是测定硅含量的常规方法，在各类金属试样中测定硅元素时得到了广泛应用。钼蓝分光光度法灵敏度及稳定性均较高、设备投入小，应用最广泛，因此本部分测定方法仍为钼蓝分光光度法。

3  起草单位情况

西北有色金属金属研究院成立于1965年，是我国重要的稀有金属材料研究基地和行业技术开发中心，是国内稀有金属科研生产基地项目和稀有金属材料加工国家工程研究中心、金属多孔材料国家重点实验室、超导材料制备国家工程实验室、中国有色金属工业西北质量监督检验中心、层状金属复合材料国家地方联合工程研究中心等的依托单位，地处西安、宝鸡两地六区。研究院现有资产总值64.6亿元，仪器设备3000多台套，占地3428亩，正式职工2874人，其中科技人员近千余人，有中国工程院院士1人，教授、高工200多人，博士、硕士300余名。形成了以钛产业为主业，覆盖超导材料、金属纤维及制品、稀贵金属材料等产业的多元化格局，其产品广泛应用于航空、航天、航海、信息、电子、能源、环保等国民经济重要领域。

材料分析中心其前身可追溯至成立于1966年11月的西北有色金属研究院第三研究室（金属物理研究室）和第二研究室（化学分析研究室）。在四十多年的发展中，中心完成各类课题320项，获奖成果24项，其中省部级科技进步二等奖4项、三等奖9项，市局级科技进步一等奖1项、二等奖1项。制/修订国家、国家标准50多项；主持了《钛及钛合金化学分析方法》、《锆及锆合金化学分析方法》等标准方法，研制了《钛合金化学成分标准物质》一套，并获得科技部三等奖；申报专利10余项，发表论文500余篇。中心资质齐全，通过了CMA、CAL、CNAS、DiLAC认证，是全国(稀有金属)质量控制与评价实验室、中国有色金属工业西北质量监督检验中心、陕西省有色金属产品质量监督检验站、陕西省有色金属材料分析检测与评价中心、陕西省核工业用金属材料分析检测与评价中心的主体，同时也承担了钛及钛合金生产许可证、铜及铜合金管材生产许可证检验机构。中心主要业务：有色金属的矿冶产品和加工材、贵金属及其加工产品及钢铁类产品的化学成份分析及物理性能测试任务，授权承接国家和省级技术监督部门规定的定期检验、监督抽查、产品鉴定及企事业单位的委托检验和仲裁检验，同时提供技术咨询、实验室规划设计，分析方法研究，标准试样研制和人员培训等服务项目。中心现有资产4200万元，各类检测设备60台套。

4  主要工作过程

根据任务落实会议精神，我院材料分析中心成立《钛锆化学分析方法》修订课题小组，完成相应的方法研究工作，汇总各验证单位数据，完成标准撰写工作。

4.1  2018年3月14日～3月16日在云南省昆明市组织召开有色金属标准工作会议。形成《钛锆化学分析方法》标准任务落实会会议纪要，确定了由西部金属材料股份有限公司为第一验证单位，广东省工业分析检测中心、西部新锆核材料科技有限公司、宝钛集团有限公司和贵州省分析测试研究院为第二验证单位。

4.2  2018年4月组建《钛锆化学分析方法》起草小组：撰写开题报告，落实课题组长及课题成员的任务，确定标准编审原则。

4.3  2018年5-6月完成相应的分析方法样品收集和研究内容，形成相应的征求意见稿、研究报告、征求意见表等，于2018年6月25日连同验证样品一起分别寄往各验证单位。

4.4  截至2018年7月17日，陆续收到宝钛集团有限公司、西部新锆核材料科技有限公司、贵州省分析测试研究院的研究报告及反馈意见，汇总完成标准讨论稿、试验报告、意见汇总表及编制说明。

4.5  2018年7月25日～7月27日，参加全国稀有金属标准化技术委员会在哈尔滨召开的标准讨论会；与会单位27家，51位专家对标准提出了修改意见，重点有：

（1）封面“ spectrophotometric method”改为 “spectrophotometry”；

（2）前言“本标准起草单位” 改为“本部分起草单位”；

（3）范围“硅量”修改为“硅含量”；

（4）表1字体与表2、表3统一，由五号字体改为小五号字体；

（5）6.2中“独立地进行两次测定”改为“平行做两份试验”；

（6）7中“式（1）”改为“公式（1）”；“μg”改为“单位为微克（μg）”；“g”改为“单位为克（g）”；补充“计算结果保留两位有效数字”；

（7）“表3 重复性限”改为“表3 再现性限”。

- 编制小组根据意见形成标准预审稿。

4.6 2018年12月3日～12月5日，参加全国稀有金属标准化技术委员会在福州召开的标准预审会；与会单位XX家，XX位专家对标准提出了修改意见，重点有：

（1）标准前言部分进行完善；

（2）重复性和再现性结果位数保留与试验数据处理要求统一；

编制小组根据意见形成标准送审稿。

- 二、标准编制原则

1、以满足我国锆及锆合金实际生产和使用的需要为原则，提高标准的适用性。

2、以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性。

3、充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

4、按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求对本部分进行了编写。

- 5、本标准的制定有利于促进国内外金属市场公平贸易并与国际金属锆的检验分析接轨，具有可操作性。

- 6、本标准与原标准相比有以下优点：方法测定范围由原0.0020%～0.040%，扩至0.0010%～0.040%，进一步满足高纯锆对硅含量的测定要求。

- 三、确定标准主要内容的依据

硅量是锆及锆合金中的杂质元素，一般工业用锆材对硅量要求不高，核级海绵锆、锆及锆合金则要求含硅不大于0.012%，某些高端锆产品要求硅含量不大于0.001%，原《锆及锆合金化学分析方法》GB/T13747.12-1992中硅的测定方法下限为0.0020%，无法满足高纯锆对硅量的测定要求。而且GB/T13747.12-1992已实施二十六年，有必要对其尽快修订，保证标准制/修订的连续性。锆及锆合金中微量硅的测定方法主要有分光光度法。针对含硅量在0.0010%~0.040%的金属试样，国内外目前主要以钼蓝分光光度法、固体粉末进样的原子发射光谱法为主，其中钼蓝分光光度法灵敏度及稳定性均较高、设备投入小，应用最广泛。虽然也有电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硅量的报道，但测定结果的稳定性较差，测定下限难以达到0.0010%。因此，本标准测定方法仍为钼蓝分光光度法，在GB/T13747.12-1992上拓宽分析范围，对锆及锆合金中硅的钼蓝光度法测定条件和测定方法进行系统研究，进行了精密度和准确度试验，重新确认方法的重现性和再现性。

和原标准相比，主要变化如下：

1、增加了前言

符合GB/T 1.1-2009的要求。

- 扩大了测定范围

一般工业用锆材对硅量要求不高，核级海绵锆、锆及锆合金则要求含硅不大于0.012%，某些高端锆产品要求硅含量不大于0.001%。随着锆及锆合金产品标准的不断提高，结合实际生产检测的需要，参考了GB/T13747.12-1992《锆及锆化学分析方法 钼蓝分光光度法测定硅量》的测定范围，在其基础上作了拓展，通过起草单位和验证单位的实验表明，本标准测定锆及锆合金中硅含量在>0.0010%～0.040%之间时，能更好地满足高纯锆对硅含量的测定要求。

- 删除了引用标准的描述

由于在标准中未提到规范性引用文件，因此删除了原标准中“第2章 引用标准”的相关内容。

- 增加了实验室用水的要求

根据实验室超纯水指标标准GB6682-2008，制定相应的实验室用水要求，采用分析纯的试剂和实验室二级水可以满足测定0.0010%～0.040%硅含量的要求，由此制定实验室用水要求。

- 增加了试样取样的要求

锆及锆合金的取样应按照已颁布的相应标准方法进行。为保证所取样品的代表性，对取样规范化。

- 增加方法中结果保留位数的要求

- 原标准对结果保留位数没有进行统一的规定，对于实验数据结果的出具造成一定的困扰，新标准征集各家意见，对此作出统一要求，对以后出具报告起到规范作用。

- 由于扩大了测定范围，对工作曲线进行了修改。

- 方法测定范围由原0.0020%～0.040%，扩至0.0010%～0.040%，故而调整了工作曲线，由原来的移取0mL、1.00mL、3.00mL、5.00mL、7.00、10.0mL硅标准溶液（10μg/ml），调整为移取0mL、0.50mL、1.00mL、3.00mL、5.00、10.0mL硅标准溶液（10μg/ml）。通过试验表明，线性相关系数大于0.9990，在0-100µg/100mL符合比尔定律。

- 增加了精密度要求

按照国家标准GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求，增加了精密度要求。

按照GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的内容，对6家单位的试验数据进汇总，分别按照重复性和再现性的公式进行计算，并通过线性拟合，得出了不同含量的重复性限和再现性限。

- （1）精密度试验

- 6家实验室对4个水平样的试验结果见表1：

表1 精密度试验结果

| 试验单位 |  | 西北有色金属研究院 | 西部金属材料股份有限公司 | 西部新锆核材料科技有限公司 | 广东省工业分析检测中心 | 宝钛集团有限公司 | 贵州省分析测试研究院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起草 | 一验 | 二验 | 二验 | 二验 | 二验 |
| 水平1 | x | 0.0012 | 0.0013 | 0.00126 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0012 |
|  | s | 0.000064 | 0.000103 | 0.0000893 | 0.000087 | 0.000075 | 0.000083 |
| 水平2 | x | 0.0019 | 0.0020 | 0.00192 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0021 |
|  | s | 0.000050 | 0.000091 | 0.000130 | 0.00010 | 0.000089 | 0.000111 |
| 水平3 | x | 0.012 | 0.011 | 0.0108 | 0.010 | 0.010 | 0.012 |
|  | s | 0.000707 | 0.00063 | 0.000467 | 0.00098 | 0.00065 | 0.00054 |
| 水平4 | x | 0.040 | 0.041 | 0.0401 | 0.040 | 0.040 | 0.0401 |
|  | s | 0.000837 | 0.0012 | 0.00131 | 0.0017 | 0.00098 | 0.00067 |
| 备注 |  | x表示平均值，s表示标准偏差 |  |  |  |  |  |

- 由结果可知，使用本标准的试验方法，验证单位试验结果与起草单位试验结果无明显差异，结果稳定，精密度良好。

- （2）方法的重复性限和再现性限

- 依照重复性和再现性计算方法，计算出方法的重复性限（r）和再现性限（R），见表2：

表2 方法的重复性限和再现性限

| wSi/% | 0.0012 | 0.0019 | 0.011 | 0.040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0003 | 0.0004 | 0.0021 | 0.0032 |
| R/% | 0.0003 | 0.0005 | 0.0027 | 0.0033 |

- 增加了试验报告条款

- 按照国家标准GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求，增加了试验报告条款。

- 四、标准水平分析

本标准在《锆及锆合金化学分析方法》GB/T13747.12-1992基础上，将方法测定范围由原0.0020%～0.040%，扩至0.0010%～0.040%，进一步满足高纯锆对硅量的测定要求，对锆及锆合金中硅的钼蓝光度法测定条件和测定方法进行系统研究，进行了精密度和准确度试验，重新确认方法的重现性和再现性。经查，本标准不涉及国内外专利，本标准涉及内容全面、条款详细、在制修订过程中吸纳了国内外相关新技术，该标准与其他国家、行业标准互为补充、衔接配套，整体达到国内先进水平。

- 五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准所规定的内容，完全满足相关国家法律、法规和强制性国家标准要求。

- 六、重大分歧意见的处理经过和依据

无

- 七、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准为推荐性国家标准，供相关组织参考采用。

- 八、贯彻标准的要求和措施建议

- 生产企业和相关部门、单位应按照锆产品质量控制及分析检验的要求，认真贯彻实施本标准内容。

- 九、废止现行有关标准的建议

新标准实施后，建议代替GB/T 13747.12-1992。

- 十、预期效果

近年来，随着我国有色金属工业的迅猛发展，其产量和质量均得到了极大的提高，硅量是锆及锆合金中的杂质元素，一般工业用锆材对硅量要求不高，核级海绵锆、锆及锆合金则要求含硅不大于0.012%，某些高端锆产品要求硅含量不大于0.001%，原《锆及锆合金化学分析方法》GB/T13747.12-1992中硅的测定方法下限为0.0020%，无法满足高纯锆对硅量的测定要求。

- 本标准对原GB/T 13747.12-1992进行了修订，在原有标准的基础上，方法测定范围由原0.0020%～0.040%，扩至0.0010%～0.040%，对锆及锆合金中硅含量的钼蓝光度法测定条件和测定方法进行系统研究，进行了精密度和准确度试验，重新确认方法的重现性和再现性，能更好地满足锆及锆合金对硅含量的测定要求。

西北有色金属研究院材料分析中心

2018年12月 10日