ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

GB/T 13747.27—201X

锆及锆合金化学分析方法

第27部分：痕量杂质元素的测定

电感耦合等离子体质谱法

Methods for chemical analysis of zirconium and zirconium alloys ——

Part 27：Determination of trace impurities content ——

Inductively coupled plasma mass spectrometry

(送审稿)

20××-××-××发布

- 20××-××-××实施实施实施

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会发布

前    言

GB/T 13747-201X《锆及锆合金化学分析方法》拟分为27部分：

——第1部分：锡量的测定  碘酸钾钾滴定法和苯基荧光铜-聚乙二醇辛基苯基醚分光光度法；

——第2部分：铁量的测定  1,10-二氮杂菲分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法；

——第3部分：镍量的测定  丁二酮肟分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法；

——第4部分：铬量的测定  二苯卡巴肼分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法；

——第5部分：铝量的测定  铬天青S-氯化十四烷基吡啶分光光度法；

——第6部分：铜量的测定  2,9-二甲基-1,10二氮杂菲分光光度法；

——第7部分：锰量的测定  高碘酸钾分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法；

——第8部分：钴量的测定  亚硝基R盐分光光度法；

——第9部分：镁量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第10部分：钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法；

——第11部分：钼量的测定  硫氰酸盐分光光度法；

——第12部分：硅量的测定  钼蓝分光光度法；

——第13部分：铅量的测定  极谱法；

——第14部分：铀量的测定  极谱法；

——第15部分：硼量的测定  姜黄素分光光度法；

——第16部分：氯量的测定  氯化银浊度法和离子选择性电极法；

——第17部分：镉量的测定  极谱法；

——第18部分：钒量的测定  苯甲酰苯基羟胺分光光度法；

——第19部分：钛量的测定   二安替比林甲烷分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法；

——第20部分：铪量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法；

——第21部分：氢量的测定  惰气熔融红外吸收法/热导法；

——第22部分：氧量和氮量的测定  惰气熔融红外吸收法/热导法

——第23部分：氮量的测定  蒸馏分离-奈斯勒试剂分光光度法；

——第24部分：碳量的测定  高频燃烧红外吸收法；

——第25部分：铌量的测定  5-Br-PADAP分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法；

——第26部分：合金及杂质元素的测定  电感耦合等离子体发射光谱法；

——第27部分：痕量杂质元素的测定  电感耦合等离子体质谱法。

GB/T 13747-201X《锆及锆合金化学分析方法》分为27部分：

本部分为GB/T 13747-201X的第27部分。

本部分由中国有色工业协会（SAC/TG 243）提出并归口。

本部分负责起草单位：西北有色金属研究院。

本部分参与起草单位：西北有色金属研究院、宝钛集团有限公司、广东省工业检测中心、北矿检测技术有限公司、有研亿金新材料有限公司、国核宝钛锆业股份公司、国标（北京）检验认证有限公司

本标准主要起草人：王金磊、马晓敏、刘婷、孙宝莲、罗琳、王津、刘春峰、刘朝方、白伟华、王伟华、汪澜、李刚、孙海峰、李满芝。

锆及锆合金化学分析方法

第27部分：痕量杂质元素的测定

电感耦合等离子体质谱法

1 范围

本部分规定了锆及锆合金中铝、硼、钴、铜、铬、铪、镁、锰、钼、镍、铅、锡、钛、铀、钒和钨含量的测定条件和测定方法。

本部分适用于锆及锆合金中铝、硼、钴、铜、铬、铪、镁、锰、钼、镍、铅、锡、钛、铀、钒和钨含量测定。其中铝、钴、铜、铬、铪、镁、锰、钼、镍、铅、锡、钛、铀、钒和钨的测定范围（质量分数）为0.0001%~0.010%；硼的测定范围（质量分数）为0.00005%~0.010%。

2 原理

试料经硝酸和氢氟酸溶解。用电感耦合等离子体质谱法测定铝、硼、钴、铜、铬、铪、镁、锰、钼、镍、铅、锡、钛、铀、钒和钨的含量；以内标法校正基体的影响。按工作曲线法计算各元素的质量浓度，以质量分数表示测定结果。

3 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和实验室一级水。

3.1 氢氟酸（ρ 1.13g/mL）。

3.2 硝酸（ 1.42 g/mL）。

3.3 铝、硼、钴、铜、铬、铪、镁、锰、钼、镍、铅、锡、钛、铀、钒、钨和铥标准贮存溶液（国家标准样品/国家标准物质），质量浓度为1000μg/mL。

3.4 混合标准溶液A：分别移取1.00 mL铝、硼、钴、铜、铬、铪、镁、锰、钼、镍、铅、锡、钛、铀、钒、钨标准贮存溶液于100 mL容量瓶中，补加2 mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL 分别含铝、硼、钴、铜、铬、铪、镁、锰、钼、镍、铅、锡、钛、铀、钒、钨各10μg。

3.5 混合标准溶液B：移取10.00mL混合标准溶液A于100mL塑料容量瓶中，补加2mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL 分别含铝、硼、钴、铜、铬、铪、镁、锰、钼、镍、铅、锡、钛、铀、钒、钨各1μg。

3.6 铥内标溶液：移取1.00ml铥元素标准储存液（3.3）于1000mL塑料容量瓶内，补加2mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL 含铥1μg。

3.7 液氩或高纯氩气（纯度≥99.99％）。

4 仪器设备

4.1电感耦合等离子体质谱仪，配耐氢氟酸进样系统，质量分辨率优于（0.8±0.1）amu。

4.2功率（W）1200。

4.3雾化气流量1.2 L/min。

4.4泵速（rpm）24。

4.5积分时间（ms）：1000。

4.6扫描方式：Peak Hopping。

5样品

试样应加工成边长不超过2mm的碎屑。

6 试验步骤

6.1 试料

称取0.10g试样（6），精确至0.0001g。

6.2测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3空白试验

随同试料作空白试验。

6.4测定

6.4.1 将试料（6.1）置于聚四氟乙烯烧杯中，沿杯壁吹入少量的水，加入3mL硝酸（3.2），加入1mL氢氟酸（3.1），低温加热至样品完全溶解，取下冷却至室温。移入100mL塑料容量瓶中，加入内标溶液（3.8）2mL，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2 将试液（6.4.1）于ICP-MS质谱仪上选定的质量数处，测量试液及随同试料空白溶液的强度值，从工作曲线（6.5）计算出被测元素的质量浓度。

6.5工作曲线的绘制

6.5.1于一系列100mL塑料容量瓶中，加入0mL、0.20mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、5.00mL、10.00mL混合标准溶液B（3.5），加入2.0mL内标溶液（3.6），加入2mL硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。该标准溶液对应含铝、硼、钴、铜、铬、铪、镁、锰、钼、镍、铅、锡、钛、铀、钒、钨的浓度依次为0ng/mL、2 ng /mL、5 ng /mL、10 ng /mL、20 ng /mL、50 ng /mL、100 ng /mL。

6.5.2元素质量数选择

表1 测定元素质量数

| 元素 | 质量数 |
| --- | --- |
| Al | 27 |
| B | 11 |
| Co | 59 |
| Cu | 63 |
| Cr | 52 |
| Hf | 180 |
| Mg | 24 |
| Mn | 55 |
| Mo | 98 |
| Ni | 60 |
| Pb | 208 |
| Sn | 118 |
| Ti | 49 |
| U | 238 |
| V | 51 |
| W | 184 |

6.5.3 于ICP-MS质谱仪上选定的质量数处，进行测定。以各待测元素的质量浓度为横坐标，测定强度值为纵坐标绘制工作曲线。工作曲线线性的线性相关系数应不小于0.9995。

7 分析结果的计算

待测元素含量以元素的质量分数wx计，以%表示，按式（1）计算：

………………………（1）

式中：

ρx——试液中被测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ0——空白溶液中待测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V ——试液总体积，单位毫升（mL）；

m ——试料质量，单位为克（g）。

分析结果铝、钴、铜、铬、铪、镁、锰、钼、镍、铅、锡、钛、铀、钒和钨元素应表示至小数点后四位；硼元素应表示至小数点后五位。

8  精密度

相对标准偏差（RSD）又叫标准偏差系数、变异系数、变动系数等，由标准偏差除以相应的平均值乘100%所得值，可在检验检测工作中分析结果的精密度。

表2相对标准偏差

| 元素 | wi/% | r/% |
| --- | --- | --- |
| Al | 0.00042 | 3.2 |
|  | 0.00093 | 3.2 |
|  | 0.0014 | 2.1 |
|  | 0.0035 | 0.83 |
|  | 0.0055 | 1.2 |
| B | <0.00005 | 5.0 |
|  | 0.00050 | \ |
|  | 0.0010 | 2.5 |
|  | 0.0030 | 0.73 |
|  | 0.0050 | 2.1 |
| Co | <0.00010 | 4.6 |
|  | 0.00051 | \ |
|  | 0.0011 | 2.6 |
|  | 0.0030 | 1.2 |
|  | 0.0049 | 1.3 |
| Cu | 0.00041 | 2.9 |
|  | 0.00092 | 3.5 |
|  | 0.0014 | 1.9 |
|  | 0.0034 | 1.7 |
|  | 0.0053 | 1.5 |
| Cr | 0.0039 | 0.73 |
|  | 0.0044 | 1.6 |
|  | 0.0049 | 1.6 |
|  | 0.0069 | 1.0 |
|  | 0.0087 | 2.4 |
| Hf | 0.0067 | 0.66 |
|  | 0.0072 | 0.80 |
|  | 0.0077 | 1.9 |
|  | 0.0097 | 1.5 |
|  | 0.0103 | 2.6 |
| Mg | 0.00063 | 4.6 |
|  | 0.0012 | 4.1 |
|  | 0.0016 | 2.3 |
|  | 0.0037 | 1.7 |
|  | 0.0055 | 2.5 |
| Mn | 0.00038 | 3.5 |
|  | 0.00090 | 2.8 |
|  | 0.0014 | 1.8 |
|  | 0.0033 | 1.2 |
|  | 0.0054 | 1.1 |
| Mo | <0.00010 | 5.1 |
|  | 0.00050 | \ |
|  | 0.0010 | 2.7 |
|  | 0.0030 | 0.86 |
|  | 0.0049 | 1.4 |
| Ni | 0.00017 | 3.0 |
|  | 0.00069 | 1.8 |
|  | 0.0012 | 2.1 |
|  | 0.0031 | 1.5 |
|  | 0.0052 | 1.6 |
| Pb | <0.00010 | 4.5 |
|  | 0.00050 | \ |
|  | 0.0010 | 3.0 |
|  | 0.0030 | 3.5 |
|  | 0.0050 | 1.7 |
| Sn | 0.0016 | 1.1 |
|  | 0.0021 | 2.3 |
|  | 0.0026 | 1.5 |
|  | 0.0046 | 1.3 |
|  | 0.0065 | 2.6 |
| Ti | 0.00011 | 3.6 |
|  | 0.00063 | 2.2 |
|  | 0.0011 | 1.3 |
|  | 0.0031 | 1.2 |
|  | 0.0052 | 2.8 |
| U | <0.00010 | 5.5 |
|  | 0.00050 | \ |
|  | 0.0010 | 2.4 |
|  | 0.0030 | 1.6 |
|  | 0.0050 | 1.0 |
| V | <0.00010 | 5.2 |
|  | 0.00050 | \ |
|  | 0.0011 | 2.5 |
|  | 0.0029 | 0.76 |
|  | 0.0051 | 2.3 |
| W | 0.00012 | 3.9 |
|  | 0.00059 | 0.9 |
|  | 0.0012 | 1.6 |
|  | 0.0031 | 1.1 |
|  | 0.0052 | 2.6 |

9  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——所使用的标准（GB/T 13747.12—201X）；

——结果；

——观察到的异常现象；

——试验日期。