前    言

GB/T 15076《钽铌化学分析方法》分为16个部分：

——第1部分：铌中钽量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第2部分：钽中铌量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法和色层分离重量法

——第3部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第4部分：铁量的测定 1,10-二氮杂菲分光光度法

——第5部分：钼量和钨量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第6部分：硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第7部分：铌中磷量的测定 4-甲基-戊酮-[2]萃取分离磷钼蓝分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第8部分：碳量和硫量的测定 高频燃烧红外吸收法

——第9部分：钽中铁、铬、镍、锰、钛、铝、铜、锡、铅和锆量的测定 直流电弧原子发射光谱法

——第10部分：铌中铁、镍、铬、钛、锆、铝和锰量的测定 直流电弧原子发射光谱法

——第11部分：铌中砷、锑、铅、锡和铋量的测定  直流电弧原子发射光谱法

——第12部分：钽中磷量的测定 乙酸乙酯萃取分离磷钼蓝分光光度法

——第13部分：氮量的测定 惰气熔融热导法

——第14部分：氧量的测定 惰气熔融红外吸收法

——第15部分：氢量的测定 惰气熔融红外吸收法/热导法

——第16部分：钠量和钾量的测定 火焰原子吸收光谱法

本部分为GB/T 15076的第6部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分代替GB/T 15076.6-1994《钽铌化学分析方法 钽中硅量的测定》。

本部分与GB/T 15076.6-1994相比，主要有如下变动：

——改变了测定方法, 由分光光度法修改为电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——扩大了测定范围，测定范围由0.0005％～0.070％修改为0.0005％～0.50％（见第1章，1994年版的第1章和第9章）；

——删除了引用标准（见1994年版的第2章）；

——增加了样品条款（见第5章）；

——增加了精密度条款（见第8章）；

——增加了试验报告条款（见第9章）。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：宁夏东方钽业股份有限公司 、广东广晟稀有金属光电新材料有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、九江有色金属冶炼有限公司、西安汉唐分析检测有限公司。

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 15076.6-1994。

钽铌化学分析方法

第6部分:硅量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

范围

本部分规定了钽、铌中硅含量的测定方法。

本部分适用于钽、铌及其氢氧化物、氧化物、碳化物和氟钽酸钾中硅含量的测定。测定范围：0.0005%～0.50%。

方法原理

试料用硝酸和氢氟酸溶解，在稀酸介质中，以氩等离子体为离子化源，直接进行电感耦合等离子体原子发射光谱测定。

试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为高纯的试剂和实验室二级水。

硝酸（ρ=1.42g/mL）。

氢氟酸（ρ=1.14g/mL）。

金属钽：wTa≥99.99%，wSi≤0.0001%。

金属铌：wNb≥99.99%，wSi≤0.0001%。

硅标准贮存溶液：称取2.1394g二氧化硅（wSiO2≥99.99%）于铂坩埚中，加入10g碳酸钠-碳酸钾混合熔剂，混匀，在喷灯上熔融至清亮，再灼烧10min。冷却后用热水浸取，加热到溶液澄清，冷却后移入1000mL容量瓶中，用水稀释到刻度，混匀。此溶液1mL含1mg硅。贮存于聚乙烯容量瓶中。

硅标准溶液：移取10.00 mL硅标准贮存溶液(3.5)于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液lmL含l00μg硅。贮存于聚乙烯容量瓶中。

氩气：体积分数不小于99.99%。

仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪，配耐氢氟酸进样系统，分辨率＜0.006nm（200nm处）。

推荐硅元素分析线为251.612nm。

样品

钽铌碳化物粒度小于150μm；铌粉粒度小于180μm。

钽粉应预先在80℃～150℃真空烘干4h，冷却至室温，并用复合铝箔袋真空包装；钽铌的氢氧化物、氧化物以及氟钽酸钾应预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

从铸锭顶部10cm处至中部任一部位，用刨床去除表皮后刨屑取样，其中碎屑颗粒大小要均匀，并且颗粒要尽量小。

试验步骤

试料

按表1称取样品（5），精确至0.0001g。

表1 称样量

| 硅的质量分数/% | 样品量/g | 工作曲线编号 |
| --- | --- | --- |
| 0.0005～<0.050 | 1.00 | Ⅰ |
| 0.050～0.50 | 0.20 | Ⅱ |

平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

空白试验

称取与试料对等的金属钽（3.3）或金属铌（3.4），随同试料做空白试验。

分析试液的制备

将钽铌试料（6.1）置于100mL聚乙烯烧杯中，以少许水湿润。

缓慢加入2mL硝酸（3.1），滴加4mL氢氟酸（3.2）待剧烈反应停止后，于电炉上沸水浴加热至溶解完全，取下冷却，补加2mL硝酸（3.1）。将溶液移入100mL聚乙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。当氧化物用此法不易溶解至澄清时，可采用热压消解装置溶解样品。将溶液移入100mL聚乙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

工作曲线的绘制

工作曲线Ⅰ

按表1称取6份与试料对等的金属钽（3.3）或金属铌（3.4），分别置于6个100mL聚乙烯塑料瓶中，分别加入0mL，0.050 mL，0.20 mL，0.50 mL，2.00 mL，5.00mL硅标准溶液（3.6），以下步骤按6.4.2条操作。

工作曲线Ⅱ

按表1称取6份与试料对等的金属钽（3.3）或金属铌（3.4），分别置于6个100mL聚乙烯塑料瓶中，分别加入0mL，0.50mL，1.00mL，2.00mL，5.00 mL，10.00 mL硅标准溶液（3.6），以下步骤按6.4.2条操作。

测定

仪器优化后，按推荐的分析线，由低到高测量绘制工作曲线的标准系列中被测元素的发射光强度。以质量浓度为横坐标，分析线发射光强度为纵坐标，计算机自动绘制工作曲线。当工作曲线的线性关系达到0.999以上时，测量试料空白溶液（6.3）与试料溶液（6.4.2）中被测元素的发射光强度，计算机自动由工作曲线计算出被测元素的质量浓度。

试验数据处理

硅含量以硅（Si）的质量分数wSi计，按公式（1）计算:

………………………………（1）

式中：

ρ1——试液中硅的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——空白溶液中硅的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——试液体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

当wSi＜0.0010%时，所得结果保留一位有效数字；当wSi≥0.0010%时，所得结果保留两位有效数字。

精密度

重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2 重复性限

| 硅的质量分数/% | 0.0008 | 0.0033 | 0.010 | 0.048 | 0.099 | 0.45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0002 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0028 | 0.0055 | 0.025 |

再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法获得：

表3 再现性限

| 硅的质量分数/% | 0.0008 | 0.0033 | 0.010 | 0.048 | 0.099 | 0.45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0003 | 0.0008 | 0.0013 | 0.0031 | 0.0061 | 0.027 |

试验报告

- 试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

- ——试验对象；

- ——所使用的标准（包括发布或出版年号）；

- ——所使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

- ——结果；

- ——观察到的异常现象；

- ——试验日期。

# Text boxes

发布

国  家  市  场  监  督  管  理  总  局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

××××-××-××实施

××××-××-××发布

钽铌化学分析方法                   第6部分:硅量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of tantalum and niobium—                Part 6:Determination of silicon content—

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（送审稿）

GB/T 15076.6—××××

代替GB/T 15076.6-1994

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 14