前    言

GB/T 15076《钽铌化学分析方法》分为16个部分：

——第1部分：铌中钽量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第2部分：钽中铌量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法和色层分离重量法

——第3部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第4部分：铁量的测定 1,10-二氮杂菲分光光度法

——第5部分：钼量和钨量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第6部分：硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第7部分：铌中磷量的测定 4-甲基-戊酮-[2]萃取分离磷钼蓝分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第8部分：碳量和硫量的测定 高频燃烧红外吸收法

——第9部分：钽中铁、铬、镍、锰、钛、铝、铜、锡、铅和锆量的测定  直流电弧原子发射光谱法

——第10部分：铌中铁、镍、铬、钛、锆、铝和锰量的测定 直流电弧原子发射光谱法

——第11部分：铌中砷、锑、铅、锡和铋量的测定 直流电弧原子发射光谱法

——第12部分：钽中磷量的测定 乙酸乙酯萃取分离磷钼蓝分光光度法

——第13部分：氮量的测定 惰气熔融热导法

——第14部分：氧量的测定 惰气熔融红外吸收法

——第15部分：氢量的测定 惰气熔融红外吸收法/热导法

——第16部分：钠量和钾量的测定 火焰原子吸收光谱法

本部分为GB/T 15076的第7部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分代替GB/T 15076.7-1994《钽铌化学分析方法 铌中磷量的测定》

本部分与GB/T 15076.7-1994相比，主要有如下变动：

——扩大了测定范围，将测定范围由0.0010%～0.050%修改为方法一的测定范围为0.0010%～0.050%和方法二的测定范围为0.0010%～0.080%（见第1章，1994年版的第1章）；

——增加了仲裁分析方法（见第1章）；

——删除了引用标准（见1994年版的第2章）；

——增加了样品条款（见第2章）

——增加了电感耦合等离子体原子发射光谱法（见第4章）；

——增加了精密度条款(见3.6和4.5)。

——增加了试验报告条款(见第5章)。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：宁夏东方钽业股份有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、九江有色金属冶炼有限公司、西北有色金属研究院、广东广晟稀有金属光电新材料有限公司。

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 15076.7-1994。

钽铌化学分析方法                                         第7部分:铌中磷量的测定                                             4-甲基-戊酮-[2]萃取分离磷钼蓝分光光度法

和电感耦合等离子体原子发射光谱法

范围

本部分规定了铌中磷含量的测定方法。

本部分适用于铌及氢氧化铌、碳化铌中磷含量的测定。方法一4-甲基-戊酮-[2]萃取分离磷钼蓝分光光度法测定范围：0.0010%～0.050%；方法二电感耦合等离子体原子发射光谱法测定范围：0.0010%～0.080%。当方法一与方法二的测定范围重叠时,方法一为仲裁分析方法。

样品

碳化铌粒度小于150μm；铌粉粒度小于180μm。

氢氧化铌应预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

从铸锭顶部10cm处至中部任一部位，用刨床去除表皮后刨屑取样，其中碎屑颗粒大小要均匀，并且颗粒要尽量小。

方法一 4-甲基-戊酮-[2]萃取分离磷钼蓝分光光度法

方法原理

试料用硝酸和氢氟酸溶解，铌与硝酸钾形成氟铌酸钾。磷在含硝酸和氢氟酸介质中与钼酸铵生成磷钼杂多酸，用4-甲基-戊酮-[2]萃取，以氯化亚锡还原为磷钼蓝，于分光光度计波长725nm处测量其吸光度。

试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和实验室二级水。

氢氟酸（ρ=1.14g/mL），优级纯。

盐酸（ρ=1.18g/mL），优级纯。

硝酸（ρ=1.42g/mL），优级纯。

硝酸-氢氟酸浸取液：取60mL硝酸（3.2.3）于塑料瓶中，加6mL氢氟酸（3.2.1），补加水至1000mL。

4-甲基-戊酮-[2]（MIBK）。

高锰酸钾。

硝酸钾。

亚硝酸钠。

钼酸铵。

氯化亚锡（SnCl2·2H2O）。

高锰酸钾溶液（20g/L）。

硝酸钾溶液（200g/L）。

亚硝酸钠溶液（100g/L）。

钼酸铵溶液（100g/L）。

氯化亚锡溶液（20g/L）：称取2g氯化亚锡（3.2.10）置于100mL烧杯中，加入34mL盐酸（3.2.2），加热溶解，冷却，加水至100mL，混匀。用时现配。

金属铌：wNb≥99.99%，wP≤0.0001%。

磷标准贮存溶液：称取4.2636克预先在105℃烘1h并置于干燥器中冷至室温的磷酸氢二铵（基准试剂）置于200mL烧杯中，加入50mL水溶解，转移入1000毫升容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg磷。

磷标准溶液A：移取10.00mL磷标准贮存溶液（3.2.17）置于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg磷。

磷标准溶液B：移取10.00mL磷标准贮存溶液（3.2.18）置于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg磷。

仪器

分光光度计。

试验步骤

试料

称取0.10g样品（2），精确至0.0001g。

平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

空白试验

随同试料做空白试验。

测定

将试料（3.4.1）置于30mL铂坩埚中，加入1mL硝酸（3.2.3），逐滴加入总量为0.5mL氢氟酸（3.2.1），待剧烈反应停止后，将坩埚置于沸水浴上，加热至试料完全溶解，滴加高锰酸钾溶液（3.2.11）至溶液呈紫红色不退，继续加热1min。取下，加入2mL硝酸钾溶液（3.2.12），滴加亚硝酸钠溶液（3.2.13）至试液无色，继续在水浴上蒸发试液至刚无流动相，盐类呈透明结晶状，取下。

向坩埚中加10mL硝酸-氢氟酸浸取液（3.2.4），用塑料棒搅拌使盐类完全溶解，将试液移入25mL容量瓶中，用10mL硝酸-氢氟酸浸取液（3.2.4）分两次洗涤坩埚，洗液并入25mL容量瓶中，以硝酸-氢氟酸浸取液（3.2.4）稀释至刻度，混匀。按表1移取试液于60mL分液漏斗中，补加硝酸-氢氟酸浸取液（3.2.4）至17mL。

表1 分取体积

| 磷的质量分数/% | 分取试液体积/mL |
| --- | --- |
| 0.0010～0.010 | － |
| ＞0.010～0.020 | 10.00 |
| ＞0.020～0.050 | 5.00 |

向分液漏斗中加6mL钼酸铵溶液（3.2.14），混匀，放置5min，加10.00mLMIBK（3.2.5），振荡1min，静置分层，弃去水相，加5mL硝酸-氢氟酸浸取液（3.2.4），振荡30s，静置分层，弃去水相。以下操作需在低于25℃时进行。

加5mL氯化亚锡溶液（3.2.15）于分液漏斗中，振荡30次，待有机相呈天蓝色后，弃去水相。

立即移取部分有机相于1cm干燥的比色皿中，以MIBK为参比，于分光光度计波长725nm处测量其吸光度。

减去随同试料空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的磷量。

工作曲线的绘制

移取0mL，0.10 mL，0.30 mL，0.50mL，0.70 mL，1.00mL磷标准溶液（3.2.19），分别置于一组60mL分液漏斗中，称取与试料对等的金属铌（3.2.16）。以下按3.4.4.1～3.4.4.5条操作。

减去试剂空白的吸光度，以磷量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

试验数据处理

磷含量以磷的质量分数wP计，按式（1）计算:

………………………………（1）

式中：

m1——从工作曲线上查得的磷量，单位为微克（μg）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）。

所得结果保留两位有效数字。

精密度

重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2 重复限性

| 磷的质量分数/% | 0.0017 | 0.0049 | 0.014 | 0.034 | 0.046 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0004 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0019 | 0.0025 |

再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表3 再现性限

| 磷的质量分数/% | 0.0017 | 0.0049 | 0.014 | 0.034 | 0.046 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0005 | 0.0007 | 0.0012 | 0.0021 | 0.0027 |

方法二 电感耦合等离子体原子发射光谱法

方法原理

试料用硝酸和氢氟酸溶解，在稀酸介质中，以氩等离子体为离子化源，直接进行电感耦合等离子体原子发射光谱测定。

试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和实验室二级水。

氢氟酸（ρ=1.14g/mL）。

硝  酸（ρ=1.42g/mL）。

金属铌：wNb≥99.99%，wP≤0.0001%。

磷标准贮存溶液：称取4.2636克预先在105℃烘1h并置于干燥器中冷至室温的磷酸氢二铵（基准试剂）置于200mL烧杯中，加入50mL水溶解，转移入1000毫升容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg磷。

磷标准溶液：移取10.00mL磷标准贮存溶液（4.2.4）置于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg磷。

氩气：体积分数不小于99.99%。

仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪，配耐氢氟酸进样系统，分辨率＜0.006nm（200nm处）。

推荐磷分析线为178.221nm。

试验步骤

试料

称取1.000g样品（2），精确至0.0001g。

平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

空白试验

称取与试料对等的金属铌（4.2.3），随同试料做空白试验。

分析试液的制备

将试料（4.4.1）置于100mL聚乙烯烧杯中，以少许水湿润。

缓慢加入2mL硝酸（4.2.2），滴加4mL氢氟酸（4.2.1）待剧烈反应停止后，于沸水浴加热至溶解完全，取下冷却，补加2mL硝酸（4.2.2）。将溶液移入100mL聚乙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

工作曲线的绘制

称取1.000g金属铌（4.2.3）六份置于100mL聚乙烯烧杯中，分别加入0mL，0.10mL，0.50mL，1.00mL，4.00mL，8.00mL磷标准溶液（4.2.5），以下步骤按4.4.4.2条操作。

测定

仪器优化后，按推荐的分析线，由低到高测量绘制工作曲线的标准系列中被测元素的发射光强度。以质量浓度为横坐标，分析线发射光强度为纵坐标，计算机自动绘制工作曲线。当工作曲线的线性关系达到0.999以上时，测量试料空白溶液（4.4.3）与试料溶液（4.4.4）中被测元素的发射光强度，计算机自动由工作曲线计算出被测元素的质量浓度。

试验数据处理

磷含量以磷（P）的质量分数wp计，按式（2）计算:

………………………………（2）

式中：

ρ1——试液中磷的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——空白溶液中磷的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V2——试液体积，单位为毫升（mL）；

m2——试料的质量，单位为克（g）。

所得结果保留两位有效数字。

精密度

重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法或外延法求得：

表4 重复性限

| 磷的质量分数/% | 0.0018 | 0.0049 | 0.015 | 0.047 | 0.070 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0005 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0019 | 0.0026 |

再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表5数据采用线性内插法或外延法求得：

表5 再现性限

| 磷的质量分数/% | 0.0018 | 0.0049 | 0.015 | 0.047 | 0.070 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0006 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0022 | 0.0030 |

试验报告

- 试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

- ——试验对象；

- ——所使用的标准（包括发布或出版年号）；

- ——所使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

- ——结果；

- ——观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

发布

国  家  市  场  监  督  管  理  总  局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

××××-××-××实施

××××-××-××发布

钽铌化学分析方法

第7部分:铌中磷量的测定                        4-甲基-戊酮-[2]萃取分离磷钼蓝分光光度法

和电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of tantalum and niobium—                Part 7:Determination of phospherus content in niobium—               4-Formyloxy-pentyl ketone-[2] extraction separation phosphomolybdate blue spectrophotometry and inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（送审稿）

GB/T 15076.7—××××

代替GB/T 15076.7-1994

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 14