ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

GB/T 15076.10—××××

代替GB/T 15076.10-1994

钽铌化学分析方法                   第10部分:铌中铁、镍、铬、钛、锆、铝和锰量的测定

直流电弧原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of tantalum and niobium—              Part 10:Determination of iron,nickel,chromium,titanium, zirconium,aluminum and manganese contents in niobium—            Direct current arc atomic emission spectrometry

（送审稿）

（报批稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

发布

国  家  市  场  监  督  管  理  总  局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

- 前    言

GB/T 15076《钽铌化学分析方法》分为16个部分：

——第1部分：铌中钽量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第2部分：钽中铌量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法和色层分离重量法

——第3部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第4部分：铁量的测定 1,10-二氮杂菲分光光度法

——第5部分：钼量和钨量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第6部分：硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第7部分：铌中磷量的测定 4-甲基-戊酮-[2]萃取分离磷钼蓝分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第8部分：碳量和硫量的测定 高频燃烧红外吸收法

——第9部分：钽中铁、铬、镍、锰、钛、铝、铜、锡、铅和锆量的测定 直流电弧原子发射光谱法

——第10部分：铌中铁、镍、铬、钛、锆、铝和锰量的测定 直流电弧原子发射光谱法

——第11部分：铌中砷、锑、铅、锡和铋量的测定 直流电弧原子发射光谱法

——第12部分：钽中磷量的测定 乙酸乙酯萃取分离磷钼蓝分光光度法

——第13部分：氮量的测定 惰气熔融热导法

——第14部分：氧量的测定 惰气熔融红外吸收法

——第15部分：氢量的测定 惰气熔融红外吸收法/热导法

——第16部分：钠量和钾量的测定 火焰原子吸收光谱法

本部分为GB/T 15076的第10部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分代替GB/T 15076.10-1994《钽铌化学分析方法 铌中铁、镍、铬、钛、锆、铝和锰量的测定》。

本部分与GB/T 15076.10-1994相比，主要有如下变动：

——改变了测试方法, 由直流电弧载体分馏原子发射光谱法改为直流电弧原子发射光谱法；

——扩大了测定范围，锆和锰含量的测定范围由0.0001％～0.010％修改为0.0001％～0.030％；铝含量的测定范围由0.0002％～0.010％修改为0.0002％～0.030％；钛含量的测定范围由0.0001％～0.020％修改为0.0001％～0.030％（见第1章，1994年版的第1章）；

——删除了引用标准（见1994年版的第2章）；

——增加了样品条款（见第5章）；

——增加了精密度条款（见第8章）；

——增加了试验报告条款（见第9章）。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：宁夏东方钽业股份有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、九江有色金属冶炼有限公司、西北有色金属研究院、国标（北京）检验认证有限公司。

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 15076.10-1994。

钽铌化学分析方法                                         第10部分:铌中铁、镍、铬、钛、锆、铝和锰含量的测定                                             直流电弧原子发射光谱法

- 范围

本部分规定了铌中铁、镍、铬、钛、锆、铝和锰含量的测定方法。

本部分适用于铌及氢氧化铌、氧化铌和碳化铌中铁、镍、铬、钛、锆、铝和锰含量的测定。测定范围见表1。

表1 元素与测定范围

| 元素 | 测定范围/％ |
| --- | --- |
| 铁、镍、铬 | 0.0003～0.030 |
| 钛、锆、锰 | 0.0001～0.030 |
| 铝 | 0.0002～0.030 |

- 方法原理

将金属铌及其氢氧化物和碳化物灼烧转化成五氧化二铌，用一定比例的石墨粉和氟化钠混合做缓冲剂，直流电弧阳极激发，进行光谱测定。

- 试剂和材料

  - 五氧化二铌：wNb2O5≥99.99%（单一的其它被测元素含量wx≤0.00001%），于马弗炉中，850℃灼烧2h，放入干燥器中冷却至室温，备用。

  - 三氧化二铁：wFe2O3≥99.99%。

  - 氧化亚镍：wNiO≥99.99%。

  - 三氧化二铬：wCr2O3≥99.99%。

  - 二氧化钛：wTiO2≥99.99%。

  - 二氧化锆：wZrO2≥99.99%。

  - 三氧化二铝：wAl2O3≥99.99%。

  - 二氧化锰：wMnO2≥99.99%。

  - 氟化钠：优级纯。

  - 石墨粉：光谱纯。

  - 缓冲剂：称取9.40g石墨粉（3.10），加入0.60g氟化钠（3.9），磨匀。

  - 压模：用有机玻璃棒车制成，顶端Φ·h，mm；2.9×2。

  - 氩气：体积分数不小于99.99%。

  - 石墨电极：光谱纯，上电极和下电极的结构及尺寸见图1。

单位为毫米

- a)上电极                      b)下电极

图1 石墨电极结构及尺寸

- 仪器

- 直流电弧原子发射光谱仪。

- 样品

  - 碳化铌粒度小于150μm，铌粉粒度小于180μm。

  - 氢氧化铌和氧化铌应预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

  - 从铸锭顶部10cm处至中部任一部位，用刨床去除表皮后刨屑取样，其中碎屑颗粒大小要均匀，并且颗粒要尽量小。

- 试验步骤

  - 试料处理

取约1g样品（5）置于瓷坩埚或铂坩埚中，于箱式电阻炉内，升温至900℃灼烧1h（铌丝、铌锭需灼烧4h以上），使其完全转化成五氧化二铌，取出，冷却至室温。

  - 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

  - 光谱试料的配制

    - 称取适量的氧化物试料（6.1）和缓冲剂（3.11）以2:1比例混合，研磨均匀。

    - 将试料（6.3.1）装入石墨电极（4.2）中，以压模（3.12）压紧，使试料低于电极口1mm，以备测定。

  - 测定

    - 标准配制

准确称取8.9344g五氧化二铌(3.1)，依次加入0.1430g三氧化二铁（3.2），0.1273g氧化亚镍（3.3），0.1462g三氧化二铬（3.4），0.1668g二氧化钛（3.5），0.1351g二氧化锆（3.6），0.1890g三氧化二铝（3.7），0.1582g二氧化锰（3.8），研磨均匀，配制成各测定元素含量为1％的主标准，再用五氧化二铌（3.1）逐步稀释成标准系列，各标准点杂质元素含量见表2。

分别称取适量的各号标准与缓冲剂（3.11）按（6.3）处理。

表2 标样配制表

| 元素 | 标准系列中各元素质量分数/％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 铁、镍、铬 | 0 | 0.0003 | 0.0010 | 0.0030 | 0.010 | 0.030 |
| 铝 | 0 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0030 | 0.010 | 0.030 |
| 钛、锆、锰 | 0 | 0.0001 | 0.0010 | 0.0030 | 0.010 | 0.030 |

    - 测定条件

仪器测定条件如下：

——光源：直流电弧、电流15.5A；

——电极间距：2mm；

——预燃时间：2s；

——曝光时间：50s；

- ——推荐各元素分析谱线见表3。

表3 推荐分析谱线

| 元素 | 波长/nm |
| --- | --- |
| 铁 | 259.940 |
| 镍 | 305.082 |
| 铬 | 302.156 |
| 钛 | 307.865 |
| 锆 | 343.823 |
| 铝 | 257.510 |
| 锰 | 293.930 |

    - 测量

于直流电弧原子发射光谱仪（4.1），按推荐的分析谱线，测定工作曲线标准（6.4.1）和分析试料（6.3.2），检查元素谱线的背景并在适当的位置进行校正，由计算机自动给出五氧化二铌中被测元素的质量分数。

- 试验数据处理

被测元素的含量以被测元素的质量分数wM计，按公式（1）计算：

…………………………………………（1）

式中：

ƒ——五氧化二铌换算为铌及其氢氧化物和碳化物的系数（ƒNb=1.431，ƒNb(OH)5=0.747，ƒNbC=1.267）；

w——五氧化二铌中被测元素的质量分数，单位为百分含量（%）。

当wM<0.0010%时，所得结果保留一位有效数字；当wM≥0.0010%时，所得结果保留两位有效数字。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法或外延法求得：

表4 重复性限

| 铁的质量分数/% | 0.0005 | 0.0021 | 0.0053 | 0.010 | 0.016 | 0.026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0001 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0013 | 0.0019 | 0.0031 |
| 镍的质量分数/% | 0.0005 | 0.0021 | 0.0052 | 0.0097 | 0.015 | 0.250 |
| r/% | 0.0001 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0013 | 0.0019 | 0.0031 |
| 铬的质量分数/% | 0.0005 | 0.0023 | 0.0052 | 0.0098 | 0.015 | 0.026 |
| r/% | 0.0001 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0013 | 0.0020 | 0.0033 |
| 钛的质量分数/% | 0.0005 | 0.0021 | 0.0050 | 0.0097 | 0.015 | 0.025 |
| r/% | 0.0001 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0013 | 0.0020 | 0.0032 |
| 锆的质量分数/% | 0.0005 | 0.0021 | 0.0050 | 0.0092 | 0.015 | 0.025 |
| r/% | 0.0001 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0013 | 0.0020 | 0.0033 |
| 铝的质量分数/% | 0.0005 | 0.0021 | 0.0051 | 0.0097 | 0.016 | 0.026 |
| r/% | 0.0001 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0030 |
| 锰的质量分数/% | 0.0005 | 0.0021 | 0.0051 | 0.0096 | 0.015 | 0.025 |
| r/% | 0.0001 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0011 | 0.0017 | 0.0027 |

  - 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表5给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（R），超过重复性限（R）的情况不超过5%，重复性限（R）按表5数据采用线性内插法或外延法求得：

表5 再现性限

| 铁的质量分数/% | 0.0005 | 0.0021 | 0.0053 | 0.010 | 0.016 | 0.026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0002 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0022 | 0.0036 |
| 镍的质量分数/% | 0.0005 | 0.0021 | 0.0052 | 0.0097 | 0.015 | 0.250 |
| R /% | 0.0002 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0035 |
| 铬的质量分数/% | 0.0005 | 0.0023 | 0.0052 | 0.0098 | 0.015 | 0.026 |
| R /% | 0.0002 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0022 | 0.0037 |
| 钛的质量分数/% | 0.0005 | 0.0021 | 0.0050 | 0.0097 | 0.015 | 0.025 |
| R /% | 0.0002 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0023 | 0.0036 |
| 锆的质量分数/% | 0.0005 | 0.0021 | 0.0050 | 0.0092 | 0.015 | 0.025 |
| R /% | 0.0002 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0023 | 0.0037 |
| 铝的质量分数/% | 0.0005 | 0.0021 | 0.0051 | 0.0097 | 0.016 | 0.026 |
| R /% | 0.0002 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0014 | 0.0022 | 0.0036 |
| 锰的质量分数/% | 0.0005 | 0.0021 | 0.0051 | 0.0096 | 0.015 | 0.025 |
| R /% | 0.0002 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0013 | 0.0019 | 0.0031 |

- 试验报告

- 试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

- ——试验对象；

- ——所使用的标准（包括发布或出版年号）；

- ——所使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

- ——结果；

- ——观察到的异常现象；

- ——试验日期。