纯钯化学分析方法

铂、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬、铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、锌、硅量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

编制说明

(预审稿)

2019年3月

- 工作简况

1.1 任务来源

目前国内在纯钯纯度检测的标准方法有直流电弧发射光谱法[1]，直流电弧发射光谱法因基体成本高，Mg、Al、Si杂质元素易被污染和分析速度慢等问题，国内检测机构已普遍采用电感耦合等离子体发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法代替直流电弧发射光谱法测定海绵钯中的18个杂质元素含量[2-7]。

分析结果的准确和分析方法的标准化是保证产品质量，指导公平、公正交易，维护最佳秩序，促进最佳共同效益的必要条件之一，故制定该标准是很有必要的。为此，2016年10月,贵研铂业股份有限公司向全国有色金属标准化技术委员会提交了制定纯钯分析方法行业标准建议书。2017年4月有色金属行业标准委下达该标准的制定任务，项目起止时间为2018年～2019年，计划文工信厅科[2017]40号，计划号：2017-0138T-YS。技术归口单位为全国有色金属标准技术委员会，起草单位为贵研铂业股份有限公司及贵研检测科技（云南）有限公司。接到标准制订任务后，根据任务落实会会议精神，组建了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定纯钯中杂质元素标准起草小组，主要由贵研铂业股份有限公司检测中心技术人员组成。

本标准于2017年8月23日由全国有色金属标准化技术委员会主持，在山东泰安市召开了任务落实会，根据任务落实会会议精神和与会专家的意见，于2019年2月完成讨论稿。第一验证单位为：广东省工业分析检测中心、徐州浩通、江西省汉氏贵金属有限公司；第二验证单位为：江西铜业股份有限公司、南京市产品质量监督检验院、山东恒邦冶炼股份有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、北京有色金属与稀土应用研究所。

本标准于2019年XX月，由全国有色金属标准化技术委员会主持，在XXX召开了预审会，共有XX个单位的XX名代表参加了会议。会上，与会专家首先认真听取了标准起草人介绍编制说明等技术文件，以严谨、科学的态度对本标准进行了认真审查、讨论，提出了中肯的修改意见。标准起草单位认真听取了专家们的意见，采纳了合理的意见使之更加完善。于2019年XX月完成了标准送审稿。

- 1.2 主要工作过程、标准主要起草人及其所做工作

接到标准制定任务后，贵研铂业股份有限公司明确了标准制定的进度安排、任务分工，确定了编制标准的工作计划及技术路线。为确保制定标准的质量和水平，于2019年3月初，贵研铂业股份有限公司主持召开了该标准的内部预审会。2019年XX月下旬，根据全国有色金属标准化技术委员会的要求，起草单位将相关方法讨论稿、编制说明和样品寄送验证单位进行验证。上述八家单位均在XX月返回了验证报告。2019年XX月参加标委会预审会议。会上专家及验证单位提出了如下意见：

- 标准编制原则和确定标准主要内容的依据

2.1编制原则

编制本标准的原则是以G B/ T 1420-2015《海绵钯》产品标准、YS/T362-2006、Q/GYB115-2014等标准为基础，根据国情制订海绵钯及其相关的分析技术规范，力求与国外先进的技术规范接轨，本着分析技术的先进性、适用性和可操作性。针对目前海绵钯行业广泛使用的分析技术的实际质量水平，以及尽量减少贵金属损耗和保护环境的目的，以G B/ T 1420-2015《海绵钯》标准规定所测元素为参考依据，制订本标准。

2.2 确定标准主要内容的依据

2.2.1 杂质元素含量范围确定及使用检测手段确定

根据G B/ T 1420-2015《海绵钯》产品标准中规定，海绵钯中杂质元素的允许量最低0.001%；最高0.04%。检测方法应覆盖此范围。因此，本标准确定的检测元素及范围为：Pt、Rh、Ir、Ru、Au、Ag、Al、Cr、Cu、Fe、Mg、Mn、Ni、Pb、Bi为 0.0005%～0.05%；Sn、Si为0.001%～0.05%。对于多元素的检测，从普及程度及成本方面考虑，电感耦合等离子体原子发射光谱无疑是首选。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.2.2 样品溶解试验及样品用量确定

考虑到样品的代表性，选择称样量为0.2g,又要考虑到检出限问题，采用旋流雾室系统进样，提高检出限。

- 2.2.2.1 纯钯样品溶液的制备

称取0.2克（精确至0.0001g）纯钯样品至100 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入1mL硝酸和3mL盐酸，低温加热溶解完全，蒸至小体积，转入10mL容量瓶中，用水洗涤聚四氟乙烯杯盖及杯壁，合并洗涤液至容量瓶中并用水稀释至刻度。混匀。（当铂粉末样品中含有难溶铑、铱、钌＞0.01%时采用的溶解方法见结果与讨论4.8）。 样品处理过程中，同时做一份空白溶液。

- 2.2.2.2 纯钯粉末样品（铑、铱、钌＞0.01%时）溶液的制备

称取0.2克（精确至0.0001g）纯钯粉末样品置于聚四氟乙烯消解罐中，加入1mL硝酸和3mL盐酸，放入烘箱中150℃±5℃溶解8小时，取出，冷却，用水转入100 mL聚四氟乙烯烧杯中，低温浓缩至约2mL，转入10mL容量瓶中，用水洗涤聚四氟乙烯杯盖及杯壁，合并洗涤液至容量瓶中并用水稀释至刻度。混匀。样品处理过程中，同时做一份空白溶液。

2.2.3 干扰及消除

纯钯中对杂质元素含量测定产生干扰的主要有钯基体的干扰。不存在光谱干扰。通过干扰实验，确定了下列检测波长可避开大部分钯基体的干扰。而对于基体效应，可以通过选择合适的测定波长背景点进行扣除。选取的测定波长见表1。

表1  推荐的分析线波长

| 元素 | Pt | Rh | Ir | Ru | Au | Ag | Al |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长/nm | 299.797 | 343.489 | 224.268 | 349.894 | 267.595 | 338.289 | 396.153 |
| 元素 | Cr | Cu | Fe | Mg | Mn | Zn | Ni |
| 波长/nm | 284.325 | 324.752 | 259.939 | 280.271 | 257.610 | 206.200 | 341.476 |
| 元素 | Si | Sn | Bi | Pb |  |  |  |
| 波长/nm | 288.158 | 189.927 242.170 | 306.766 223.061 | 217.000 283.306 |  |  |  |

2.2.4 杂质元素的检出限试验

采用旋流雾室系统进样，提高检出限，通过标准溶液制作工作曲线，用20mg/mL钯基体溶液测定其在各杂质元素所选波长处的质量浓度值，平行测定9次，计算标准偏差，以标准偏差的3倍来作为方法的检出限。纯钯中各杂质元素的检出限分别列于表2。

表2  纯钯中各杂质元素的检出限     ug/mL

| 元素 | 检出限 | 元素 | 检出限 | 元素 | 检出限 | 元素 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pt | 0.040 | Ag | 0.0063 | Cu | 0.0054 | Si | 0.036 |
| Rh | 0.016 | Bi | 0.030 | Fe | 0.012 | Sn | 0.088 |
| Ir | 0.017 | Al | 0.0039 | Mg | 0.0015 | Zn | 0.060 |
| Ru | 0.0066 | Cr | 0.019 | Mn | 0.0033 | Pb | 0.078 |
| Au | 0.045 | Ni | 0.045 |  |  |  |  |

2.2.5纯钯粉末样品中含有难溶贵金属铑、铱、钌的转化试验

称取钯基体3份，每份0.2g，分别加入1mL硝酸和3mL盐酸低温溶解。溶解后1、2份加入铑、铱、钌杂质标准溶液各含2ug/mL（质量百分数为0.01%），第3份加入铑、铱、钌杂质标准溶液各含10ug/mL（质量百分数为0.05%），浓缩至小体积，加入3mL盐酸赶硝酸一次。进干后加入2mL水，5mL饱和氯化氨 ，红外灯下烘干。通氢还原。通氢还原后1份放入聚四氟乙烯烧杯中溶解，2、3份放入聚四氟乙烯消化罐中溶解8h（烘箱温度150℃±5℃）。回收结果见表3。可以看出质量百分数≤0.01%时用聚四氟乙烯烧杯溶解，质量百分数＞0.01%用聚四氟乙烯消化罐溶解。

表3  难溶贵金属铑铱钌的转化试验

| 元素 | 编号 | 加入值ug/mL | 测定值ug/mL | 回收率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rh | 1 | 1.998 | 2.004 | 106.8 |
|  | 2 | 1.998 | 2.133 | 100.3 |
|  | 3 | 9.990 | 10.99 | 110.0 |
| Ir | 1 | 2.421 | 2.520 | 104.1 |
|  | 2 | 2.421 | 2.814 | 116.2 |
|  | 3 | 12.10 | 12.07 | 99.7 |
| Ru | 1 | 2.002 | 2.292 | 114.5 |
|  | 2 | 2.002 | 2.261 | 112.9 |
|  | 3 | 10.01 | 9.320 | 93.1 |

2.2.6 样品加标回收率

称取钯样品6份，每份0.2g，3份做本底，另外3份加入不同含量的杂质标准溶液，按实验方法处理后进行测定，结果见表4。从表4可以看出，合成样品的低量加标回收率90.0%～122.0%，中量加标回收率88.1%～117.6%，高量加标回收率85.3%～115.6%，能够满足实际样品分析对准确度的要求。

表4 钯样品加标回收率 %

| 元素 |  | 低量ug/mL |  |  | 中量ug/mL |  |  | 高量ug/mL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本底值 | 加入值 | 测定值 | 回收率 | 加入值 | 测定值 | 回收率 | 加入值 | 测定值 | 回收率 |
| Pt | 0.117 | 0.100 | 0.221 | 104.0 | 1.00 | 1.233 | 111.6 | 10.00 | 10.61 | 104.9 |
| Rh | -0.054 | 0.100 | 0.063 | 117.0 | 1.00 | 1.100 | 115.4 | 10.00 | 10.98 | 110.3 |
| Ir | 0.194 | 0.100 | 0.298 | 104.0 | 1.00 | 1.189 | 99.5 | 10.00 | 9.741 | 95.5 |
| Ru | 0.046 | 0.100 | 0.168 | 121.9 | 1.00 | 1.222 | 117.6 | 10.00 | 11.61 | 115.6 |
| Au | 0.046 | 0.100 | 0.149 | 102.6 | 1.00 | 1.060 | 101.4 | 10.00 | 9.589 | 95.4 |
| Ag | 0.004 | 0.100 | 0.113 | 108.6 | 1.00 | 1.004 | 100.0 | 10.00 | 9.411 | 94.1 |
| Al | 0.003 | 0.100 | 0.125 | 122.0 | 1.00 | 1.089 | 108.6 | 10.00 | 10.21 | 102.1 |
| Bi | 0.039 | 0.100 | 0.129 | 90.0 | 1.00 | 0.920 | 88.1 | 10.00 | 8.567 | 85.3 |
| Cr | -0.014 | 0.100 | 0.082 | 96.0 | 1.00 | 0.893 | 90.7 | 10.00 | 8.770 | 87.8 |
| Cu | 0.015 | 0.100 | 0.125 | 110.3 | 1.00 | 1.074 | 105.9 | 10.00 | 10.23 | 102.2 |
| Fe | 0.045 | 0.100 | 0.141 | 96.0 | 1.00 | 0.978 | 93.3 | 10.00 | 8.759 | 87.1 |
| Mg | 0.021 | 0.100 | 0.133 | 111.7 | 1.00 | 1.081 | 106.0 | 10.00 | 10.23 | 102.1 |
| Mn | -0.037 | 0.100 | 0.060 | 97.4 | 1.00 | 0.899 | 93.6 | 10.00 | 8.759 | 88.0 |
| Ni | -0.041 | 0.100 | 0.0701 | 111.1 | 1.00 | 1.043 | 108.4 | 10.00 | 10.61 | 106.5 |
| Pb | 0.067 | 0.100 | 0.163 | 96.1 | 1.00 | 1.067 | 100.0 | 10.00 | 9.037 | 89.7 |
| Si | 0.145 | 0.100 | 0.245 | 100.0 | 1.00 | 1.102 | 95.7 | 10.00 | 10.38 | 102.3 |
| Sn | 0.030 | 0.100 | 0.120 | 90.0 | 1.00 | 0.923 | 89.3 | 10.00 | 8.713 | 86.8 |
| Zn | -0.037 | 0.100 | 0.055 | 92.5 | 1.00 | 0.876 | 91.3 | 10.00 | 8.683 | 87.2 |

2.2.7方法精密度

根据钯产品标准99.99%允许最低单个杂质元素含量0.001%、99.95%允许最低单个杂质元素含量0.005%、99.9%允许最低单个杂质元素含量0.01%。用钯样品加入标准溶液进行实验（加入值见表5）。配制21份实验样品，1～7份加入标准溶液含各杂质元素0.2 ug/mL（质量分数为0.001%）、8～14份加入标准溶液含各杂质元素1ug/mL（质量分数为0.005%）、15～21份加入标准溶液含各杂质元素5ug/mL（质量分数为0.025%），各段分别进行7次实验测定，统计平均值和RSD。结果列入表6。从表6可以看出，7次测定的相对标准偏差（RSD）在0.91%～11.6％范围内。

表5 纯钯样品精密度实验加入值 μg/mL

|  | 纯钯样品 |  |  |  | 纯钯样品 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元素 | 低量 | 中量 | 高量 | 元素 | 低量 | 中量 | 高量 |
| Pt | 0.2 | 1 | 5 | Rh | 0.2 | 1 | 5 |
| Ir | 0.2 | 1 | 5 | Ru | 0.2 | 1 | 5 |
| Au | 0.2 | 1 | 5 | Ag | 0.2 | 1 | 5 |
| Al | 0.2 | 1 | 5 | Bi | 0.2 | 1 | 5 |
| Cr | 0.2 | 1 | 5 | Cu | 0.2 | 1 | 5 |
| Fe | 0.2 | 1 | 5 | Mg | 0.2 | 1 | 5 |
| Mn | 0.2 | 1 | 5 | Ni | 0.2 | 1 | 5 |
| Pb | 0.2 | 1 | 5 | Sn | 0.2 | 1 | 5 |
| Sn | 0.2 | 1 | 5 | Si | 0.2 | 1 | 5 |

表6   方法精密度 %

| 元素 | 测定值 % | 平均值% | 精密度% |
| --- | --- | --- | --- |
| Pt | 0.0014 0.0013 0.0014 0.0014 0.0014 0.0013 0.0013 0.0055 0.0053 0.0054 0.0055 0.0056 0.0055 0.0054 0.026 0.026 0.026 0.025 0.025 0.025 0.026 | 0.0014 0.0055 0.026 | 5.05 1.96 2.72 |
| Rh | 0.0011 0.0011 0.0013 0.0013 0.0013 0.0014 0.0014 0.0054 0.0053 0.0053 0.0055 0.0054 0.0053 0.0055 0.027 0.027 0.027 0.028 0.028 0.027 0.027 | 0.0013 0.0054 0.027 | 9.93 1.69 2.14 |
| Ru | 0.00093 0.00091 0.00091 0.00090 0.00092 0.00092 0.00094 0.0054 0.0054 0.0055 0.0055 0.0057 0.0057 0.0056 0.028 0.029 0.029 0.028 0.029 0.028 0.029 | 0.00092 0.0055 0.029 | 1.47 2.46 2.44 |
| Si | 0.0016 0.0017 0.0017 0.0018 0.0017 0.0017 0.0018 0.0057 0.0058 0.0059 0.0059 0.0059 0.0058 0.0059 0.022 0.022 0.022 0.022 0.021 0.021 0.021 | 0.0017 0.0058 0.022 | 4.16 1.57 3.21 |
| Ag | 0.0010 0.0010 0.0010 0.00099 0.00098 0.0010 0.0010 0.0048 0.0049 0.0048 0.0049 0.0048 0.0048 0.0048 0.023 0.024 0.024 0.025 0.023 0.024 0.023 | 0.0010 0.0048 0.024 | 0.91 1.20 3.40 |
| Al | 0.00091 0.00090 0.00092 0.00093 0.00087 0.00087 0.00089 0.0048 0.0048 0.0049 0.0049 0.0048 0.0048 0.0047 0.024 0.024 0.023 0.024 0.023 0.024 0.023 | 0.00090 0.0048 0.024 | 2.60 1.47 2.95 |
| Cr | 0.00092 0.00091 0.00091 0.00094 0.00092 0.00092 0.00093 0.0048 0.0047 0.0050 0.0049 0.0049 0.0049 0.0048 0.023 0.023 0.022 0.022 0.024 0.022 0.022 | 0.00092 0.0049 0.023 | 1.17 2.20 3.97 |
| Cu | 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0010 0.0011 0.0011 0.0053 0.0054 0.0055 0.0053 0.0054 0.0055 0.0053 0.026 0.026 0.026 0.026 0.025 0.027 0.026 | 0.0011 0.0054 0.026 | 3.71 1.69 2.22 |
| Fe | 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0010 0.0011 0.0011 0.0048 0.0048 0.0048 0.0050 0.0049 0.0049 0.0049 0.022 0.022 0.023 0.022 0.022 0.024 0.022 | 0.0011 0.0049 0.022 | 3.71 1.67 4.15 |
| Mg | 0.0010 0.0010 0.0010 0.00098 0.00097 0.0010 0.0010 0.0048 0.0049 0.0049 0.0049 0.0050 0.0049 0.0050 0.024 0.024 0.024 0.025 0.025 0.025 0.024 | 0.00099 0.0049 0.024 | 1.30 1.44 2.95 |
| Mn | 0.00095 0.0095 0.00094 0.00097 0.00096 0.00095 0.00093 0.0043 0.0043 0.0043 0.0044 0.0044 0.0043 0.0043 0.022 0.022 0.022 0.024 0.024 0.022 0.023 | 0.00095 0.0043 0.023 | 1.36 1.34 4.35 |
| Zn | 0.00094 0.00094 0.00095 0.00095 0.00096 0.00094 0.00094 0.0049 0.0050 0.0051 0.0052 0.0053 0.0053 0.0051 0.022 0.021 0.022 0.022 0.023 0.023 0.021 | 0.00095 0.0051 0.022 | 0.96 3.00 3.71 |
| Ir | 0.0021 0.0021 0.0021 0.0022 0.0021 0.0021 0.0021 0.0062 0.0062 0.0062 0.0064 0.0063 0.0062 0.0064 0.028 0.029 0.027 0.028 0.027 0.026 0.027 | 0.0021 0.0063 0.027 | 1.94 1.59 4.00 |
| Au | 0.0010 0.0012 0.0012 0.0010 0.0010 0.00098 0.00097 0.0049 0.0048 0.0050 0.0049 0.0047 0.0049 0.0048 0.023 0.023 0.024 0.024 0.023 0.024 0.023 | 0.0010 0.0049 0.023 | 11.6 2.20 2.36 |
| Bi | 0.00098 0.00098 0.00096 0.00097 0.00096 0.00097 0.0010 0.0045 0.0043 0.0044 0.0045 0.0046 0.0045 0.0046 0.020 0.020 0.021 0.020 0.020 0.020 0.020 | 0.00097 0.0045 0.020 | 1.52 2.40 2.04 |
| Ni | 0.0010 0.0010 0.0011 0.00099 0.0011 0.0011 0.0011 0.0051 0.0051 0.0051 0.0050 0.0052 0.0052 0.0053 0.026 0.026 0.026 0.026 0.027 0.026 0.026 | 0.0010 0.0051 0.026 | 8.16 2.12 2.22 |
| Pb | 0.0013 0.0013 0.0013 0.0012 0.0012 0.0012 0.0014 0.0054 0.0054 0.0052 0.0053 0.0052 0.0055 0.0055 0.024 0.024 0.024 0.023 0.024 0.025 0 .024 | 0.0013 0.0054 0.024 | 6.28 2.51 2.41 |
| Sn | 0.0012 0.0012 0.0012 0.0011 0.0012 0.0012 0.0013 0.0045 0.0045 0.0046 0.0046 0.0046 0.0047 0.0047 0.022 0.023 0.022 0.021 0.023 0.022 0.022 | 0.0012 0.0046 0.022 | 4.81 1.78 3.21 |

三、标准水平分析

经过资料搜索，纯钯中杂质元素的检测方法国内有GB/T1420-2015《海绵钯》附录A、Q/GYB115-2014 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钯中杂质元素、YS/T1119-2016 电感耦合等离子体质谱法测定海绵钯中杂质元素；YS/T 362-2006纯钯中杂质元素的发射光谱分析（粉末法）。该方法操作烦琐费时，且需要用钯基体配制相应的光谱粉末标样，成本高，准确度低，可操作性差。

本文采用电感耦合等离子体原子发射光谱法进行纯钯中18个杂质元素的测定，采用旋流雾室系统进样，提高杂质元素检出限，样品的加标回收率在85.3%～122.0%之间，相对标准偏差（RSD）为0.91%～11.6％。方法满足GB/T1420-2015《海绵钯》产品的测定要求。

四、与现行法规、标准的关系

本标准完全满足现行国家法规的要求，标准格式规范。

五、标准实施的建议

建议该标准作为推荐性行业标准。

六、 参考文献

[1]中华人民共和国有色金属行业标准YS/T362-2006 发射光谱法；

[2]中华人民共和国国家标准GT/T1420-2015《海绵钯》附录A；

[3]贵研铂业股份有限公司企业标准Q/GYB115-2014：电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钯中杂质元素；

[4] 李光俐, 徐光, 何姣, 等. 多元光谱拟合ICP-AES法同时测定钯中22个杂质元素[J]. 贵金属, 2012, 33(2): 52-58；

[5] 中华人民共和国有色金属行业标准YS/T1119-2016海绵钯化学分析方法 电感耦合等离子体质谱法；

[6] 中华人民共和国有色金属行业标准YS/T1197-2017钯化合物化学分析方法电感耦合等离子体原子发射光谱法；

[7] 李秋莹，甘建壮，李立新，等.ICP-MS法测定高纯钯中18个痕量杂质元素.贵金属 ，2017，38(4)：49-55。