铑化合物化学分析方法

砷含量的测定

原子荧光光谱法

编制说明

贵研铂业股份有限公司

二O一九年二月

铑化合物化学分析方法

砷含量的测定

原子荧光光谱法

一、工作简况

1.1 方法概况

1.1.1 项目的必要性

贵金属化合物铑化合物是用于电镀，制造釉彩/玻璃彩、异相催化剂、电子陶瓷电容器的原料。 近几年，硝酸铑、硫酸铑化合物市场需求量加大，而与外企的合作生产越来越多，在生产过程中准确、精密、快速测定并控制其中有害元素砷含量对生产研制有重要意义，也是提高产品质量的重要技术指标，因此建立铑化合物中砷含量的测定标准刻不容缓。目前，我国尚未见到铑化合物中砷含量的测定标准。

1.1.2 适用范围

本标准适用于硝酸铑溶液、硫酸铑溶液中砷含量的测定。测定范围：0.00005 %～0.001 %。

1.1.3可行性

我公司大量生产贵金属化合物，在产品交易中越来越多的商家要求砷量作为一个技术指标，而原子荧光法测定贵金属化合物中的砷量灵敏度高、抗干扰能力强、准确度强于ICP-AES法测定，特别在铑基体存在下，ICP-AES法基本不能检测砷量。

贵研铂业股份有限公司，在国内贵金属及有色金属分析领域具有权威地位。标准起草人员多次参与有色行业标准的起草、验证等工作，具有丰富的方法研究经验。

1.1.4 要解决的主要问题

我们查阅了国内外相关分析对象的标准分析方法，我国尚未见到铑化合物中砷含量的测定标准，在生产过程中准确、精密、快速测定并控制其中有害元素砷含量对生产研制有重要意义

1.2 任务来源

贵研铂业股份有限公司于2016年向上级主管部门提出制定 “铑化合物分析方法 砷含量的测定 原子荧光光谱法” 行业标准计划书，于2017年11月获全国有色金属标准化技术委员会批准，项目批准文号为工信厅科[2017]40号,计划编号为2017-0165T-YS，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会，标准起草单位为贵研铂业股份有限公司。完成年限2019年。

1.3 本标准编制单位、起草人及所做工作

本标准由贵研铂业股份有限公司负责起草，主要起草人为金娅秋、付仕梅、刘桂华XXX，主要负责本标准的方法制定、资料收集、技术参数的确定及标准条款的编写工作。

本部分参与起草单位包括广东省工业分析检测中心、中国桂林矿产地质研究院有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、江西省汉氏贵金属有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、昆明西科工贸有限公司等。参与起草人：主要负责本标准的验证工作。

1.4 主要工作过程

2016年由贵研铂业股份有限公司提交项目申请书，2017年全国有色金属标准化技术委员会下达了“关于印发8月23日泰安市贵金属标准项目任务落实会会议纪要的通知》（有色标委[2017]62号）及相关会议纪要的文件精神，下达《铑化合物分析方法 砷含量的测定 原子荧光光谱法》任务落实，确定了标准参与验证单位，落实了标准计划项目的进度安排和分工。

二、标准编制原则

本标准是根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求进行编写的。

三、标准主要内容的确定依据

3.1载气流量及屏蔽气流量的设备条件试验

因需要检测铑化合物中的低含量的砷，且要求荧光强度值保持比较高，所以我们对仪器设备的载气流量与屏蔽气流量进行优化比例的试验。

按照载气流量与屏蔽气流量的比为1:1、1:2、1:3、1.5:2进行砷荧光强度值的比较和砷工作曲线的比较，证实当载气流量与屏蔽气流量的比为1:2时含砷1.00 ug/L的荧光强度值最大且强度值均可大于200，这个强度对要求工作曲线最低点为0.50 ug/L是能满足的

3.2测定介质的选择

根据所要测定的铑化合物样品（硝酸铑、硫酸铑）进行硝酸介质、盐酸介质、硫酸介质的测定对比（载液匹配相应的浓度的酸）。

3.3盐酸酸度试验

在盐酸介质中酸度大于5%测得As的回收率在98%～102%。试验硫酸铑样品时，因加入硫脲，当酸度低时易有沉淀形成。

3.4硫脲溶液的用量实验

因铑基体的存在同时会消耗硫脲，因此铑基体一并进行实验。

3.5 样品精密度实验

表1 样品精密度

| 样品名称 | 测得As量（%） | 平均测定As量（%） | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 硝酸铑 | 0.0007653 0.0007814 0.0007445 0.0007746 0.0007600 0.0007599 0.0007511 0.0007916 0.0007610 0.0007465 0.0007505 | 0.000762 | 1.96 |
| 硫酸铑B液 | ＜0.00005 | / | / |
| 硫酸铑C液 | 0.0002227 0.0002324 0.0002329 0.0002167 0.0002284 0.0002283 0.0002219 0.0002203 0.0002210 0.0002239 0.0002238 | 0.000225 | 2.29 |

3.6样品加标回收率

按样品分析方法进行样品加标回收实验，样品加标回收率在91.00%～105.00%之间。

表2样品加标回收率

| 样品名称 | 样重 （g） | 取液 （mL） | 试液含As量（ug/L） | 加入标准As量(ug/L) | 测得As量(ug/L) | 测定标准As量(ug/L) | 回收率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硝酸铑 | 0.8097 | 5.00/100/50 | 6.17 | 4.00 | 10.28 | 4.11 | 102.75 |
|  |  |  |  |  | 10.31 | 4.14 | 103.50 |
|  |  |  |  | 10.00 | 16.07 | 9.90 | 99.00 |
|  |  |  |  |  | 16.00 | 9.83 | 98.30 |
|  |  |  |  | 15.00 | 20.98 | 14.81 | 98.73 |
|  |  |  |  |  | 21.08 | 14.91 | 99.40 |
| 硫酸铑B液 | 0.1280 | /50 | ～0.20 | 1.00 | 1.11 | 0.91 | 91.00 |
|  | 0.1303 |  |  |  | 1.14 | 0.94 | 94.00 |
|  | 0.1523 |  |  | 4.00 | 4.13 | 3.93 | 98.25 |
|  | 0.1140 |  |  |  | 4.07 | 3.87 | 96.75 |
|  | 0.1242 |  |  | 8.00 | 8.09 | 7.89 | 98.62 |
|  | 0.1211 |  |  |  | 8.05 | 7.85 | 98.12 |
| 硫酸铑C液 | 0.0905 | /50 | 4.07 | 5.00 | 9.32 | 5.25 | 105.00 |
|  | 0.0948 |  | 4.27 |  | 9.38 | 5.11 | 102.20 |
|  | 0.0983 |  | 4.42 | 10.00 | 14.16 | 9.74 | 97.40 |
|  | 0.0997 |  | 4.49 |  | 14.27 | 9.78 | 97.80 |
|  | 0.0865 |  | 3.89 | 20.00 | 23.64 | 19.75 | 98.75 |
|  | 0.0984 |  | 4.43 |  | 23.67 | 19.24 | 96.20 |

四、标准水平分析

五、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套的情况

本标准完全满足现行法律、法规等的要求，标准格式规范。

六、标准中涉及到的专利

无

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无

八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议该标准作为推荐性国家标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无

十、废止现行有关标准的建议

本标准为首次起草，无废止/替代现行有关标准。

十一、其他应予说明的事项