铑化合物化学分析方法 砷含量的测定 原子荧光光谱法

试验报告

（预审稿） 贵研铂业股份有限公司

二O一九年三月

铑化合物化学分析方法

砷含量的测定

原子荧光光谱法

金娅秋 付仕梅 刘桂华 杨辉 朱武勋 曾荷峰 鲁瑞智

（贵研铂业股份有限公司稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室，昆明 650106）

1．前言

微量砷的测定我国已经在焊料、有色合金、化学试剂、食品等方面制定了标准如： GB/T 10574.5-2003锡铅焊料化学分析方法　砷量的测定、 GB/T 12689.2-2004锌及锌合金化学分析方法　砷量的测定　原子荧光光谱法、GB/T 3253.1-2001锑化学分析方法　砷量的测定、GB/T 8151.7-2000锌精矿化学分析方法　砷量的测定、GB/T 4324.5-2012 钨化学分析方法　第5部分：砷量的测定　氢化物原子吸收光谱法、GB/T 11064.14-2013碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法　第14部分：砷量的测定　钼蓝分光光度法、GB/T 23273.3-2009 草酸钴化学分析方法　第3部分：砷量的测定　氢化物发生—原子荧光光谱法、GB/T 25934.3-2010 高纯金化学分析方法　第3部分：乙醚萃取分离-ICP-AES法　测定杂质元素的含量等采用的方法有原子荧光光谱法、氢化物原子吸收光谱法、ICP-AES法、分光光度法等，但在贵金属化合物方面未有正式的标准发布，本标准起草人对国内标准进性了查阅，迄今为止，尚未见到铑化合物中砷含量的测定标准分析方法的发布。本标准起草人已对该类化合物进行过砷的监测，客户反映良好。我公司大量生产贵金属化合物，在产品交易中越来越多的商家要求砷量作为一个技术指标，而原子荧光法测定贵金属化合物中的砷量灵敏度高、抗干扰能力强、准确度强于ICP-AES法测定，特别是在铑基体存在下，ICP-AES法基本不能直接检测砷量。实验结果表明，所拟定的分析方法适用于硝酸铑溶液和硫酸铑溶液中0.00005%～0.001%砷含量的测定。本方法的准确度及精密度均能满足要求。本方法操作简便、易于掌握、精密度好。

2. 实验部分

2.1 试剂

2.1.1 除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和电阻率不大于18.2MΩ.cm-1的一级水。

- 2.1.2 硫脲。

- 2.1.3 氢氧化钾。

2.1.4 硼氢化钾。

2.1.5 盐酸（ρ1.19 g/mL）。

2.1.6 硝酸（ρ1.42 g/mL）。

- 2.1.7 硫酸（ρ1.84 g/mL）。

- 2.1.8 盐酸溶液（1+19）。

- 2.1.9 硫酸溶液（1+1）。

- 2.1.10氢氧化钠钾溶液(200 g/L)。

- 2.1.11 硫脲溶液(50 g/L)。

- 2.1.12 硼氢化钾-氢氧化钾溶液：称取5.0 g氢氧化钾和20.0 g硼氢化钾于聚乙烯烧杯中，用水溶解并稀释至1000 mL，贮存于聚乙烯瓶中，该溶液现用现配。

- 2.1.13 砷标准贮存溶液（100 µg/mL）：称取0.1320 g三氧化二砷（预先在110 ℃～105 ℃烘1h，置于干燥器中冷却至室温）置于100 mL烧杯中，加入5 mL氢氧化钾溶液，低温进入使其溶解，加水50 mL，2滴酚酞乙醇溶液（1 g/L），用硫酸溶液（1+1）中和至红色刚消失，再过量2 mL,移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 µg。

- 2.1.14 砷标准溶液 (1000 µg/L)：移取1.00 mL砷标准贮存溶液（2.1.13）置于100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 L含砷1000 ug。

- 2.1.15 砷标准稀释溶液 (100 µg/L)：移取10.00 mL砷标准溶液（2.1.14）置于100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 L含砷100 ug，现用现配。

2.1.16  氩气（Ar≥99.99%）。

2.2 实验方法

2.2.1移取0mL，0.25mL，0.50mL，1.00mL，2.00mL，4.00 mL，5.00 mL砷标准稀释溶液（2.1.15）分别置于一组50 ml容量瓶中，加入2.5 mL盐酸（2.1.5），用水冲洗容量瓶口，加入10 mL硫脲溶液（2.1.11），以水稀释至刻度，混匀。在15℃～25℃下放置60min。

2.2.2移取0mL， 2.50mL， 5.00mL，7.50mL，10.00mL，12.50 mL砷标准稀释溶液（2.1.13）分别置于一组50 ml容量瓶中，加入2.5 mL盐酸（2.1.5），用水冲洗容量瓶口，加入10 mL硫脲溶液（2.1.11），以水稀释至刻度，混匀。在15℃～25℃下放置60min。

2.2.3 将系列标准溶液（2.2.1、2.2.2）和硼氢化钾-氢氧化钾溶液（2.1.12），以盐酸（2.1.8）做载液，引入原子荧光光谱仪测量荧光强度值，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的荧光强度值，以砷的质量浓度为横坐标，荧光强度值为纵坐标，绘制工作曲线。

3. 结果与讨论

3.1 载气流量及屏蔽气流量的设备条件试验

因需要检测铑化合物中的低含量的砷，且要求荧光强度值保持比较高，所以我们对仪器设备的载气流量与屏蔽气流量进行优化比例的试验。

按照载气流量与屏蔽气流量的比为1:1、1:2、1:3、1.5:2进行砷荧光强度值的比较和砷工作曲线的比较，证实当载气流量与屏蔽气流量的比为1:2时含砷1.00 ug/L的荧光强度值最大且强度值均可大于200，这个强度对要求工作曲线最低点为0.50 ug/L是能满足的。我们采用载气流量为300 mL/min,屏蔽气流量为600 mL/min进行以下实验。

3.2 测定介质的选择

根据所要测定的铑化合物样品（硝酸铑、硫酸铑）进行硝酸介质、盐酸介质、硫酸介质的测定对比（载液匹配相应的浓度的酸），结果见表1如下：

表1 介质试验

| 介质 | As(ug/L) | IF |
| --- | --- | --- |
| 硝酸（1+19） | 1.00 | 209.01 |
|  | 1.00 | 208.89 |
|  | 4.00 | 841.18 |
|  | 4.00 | 841.26 |
|  | 10.00 | 2045.71 |
|  | 10.00 | 2045.89 |
| 盐酸（1+19） | 1.00 | 228.65 |
|  | 1.00 | 228.57 |
|  | 4.00 | 937.70 |
|  | 4.00 | 937.21 |
|  | 10.00 | 2278.22 |
|  | 10.00 | 2279.04 |
| 硫酸（1+19） | 1.00 | 146.78 |
|  | 1.00 | 145.23 |
|  | 4.00 | 646.05 |
|  | 4.00 | 648.78 |
|  | 10.00 | 1516.13 |
|  | 10.00 | 1517.54 |

当As质量浓度相同时，硝酸介质与盐酸介质的荧光强度值（IF）基本一致，而硫酸介质的荧光强度值偏低。试验了硝酸铑样品采用硝酸介质或盐酸介质，测定结果基本一致，硫酸铑样品采用硝酸介质时，放置一段时间会有NO2逸出，部分样品会发生化学反应，而采用盐酸介质，结果稳定。综合后我们选择使用盐酸介质进行以下试验，同时载液也选择盐酸溶液（1+19）。

3.3 盐酸酸度试验

表2 盐酸酸度的试验

| 加入As量（ug/L） | 含盐酸（%） | 测得As量(ug/L) | 回收率 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.00 | 2.0 | 3.3994 | 84.98 |
| 4.00 | 2.0 | 3.3850 | 84.62 |
| 4.00 | 5.0 | 3.9857 | 99.64 |
| 4.00 | 5.0 | 3.9571 | 98.93 |
| 4.00 | 8.0 | 4.0229 | 100.57 |
| 4.00 | 8.0 | 3.9536 | 98.84 |
| 4.00 | 10.0 | 3.9871 | 99.68 |
| 4.00 | 10.0 | 3.9941 | 99.85 |
| 4.00 | 12.0 | 4.0345 | 100.86 |
| 4.00 | 12.0 | 4.0787 | 101.97 |
| 4.00 | 15.0 | 3.9721 | 99.30 |
| 4.00 | 15.0 | 3.9845 | 99.61 |

在盐酸介质中酸度大于5%测得As的回收率在98%～102%。试验硫酸铑样品时，因加入硫脲，当酸度低时易有沉淀形成，因此我们选择使用盐酸（1+9）为测定酸度。

3.4 硫脲溶液的用量实验

取As标准溶液于一组50 mL容量瓶中分别含As 4.00 ug/L、8.00 ug/L、15.00 ug/L，加入不同量的硫脲溶液，因铑基体的存在同时会消耗硫脲，因此铑基体一并进行实验（按最高含铑量1.8 mg/mL加入），结果见表3。

表3 硫脲溶液的用量

| 铑量 （mg/mL） | 加入As量 （ug/L） | 加入硫脲溶液量 （mL） | 测得As量 （ug/L） | 回收率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | 0 | 0 | 0.0023 |  |
|  | 0 | 5.0 | 0.0032 |  |
|  | 0 | 10.0 | 0.0011 |  |
|  | 4.00 | 0 | 0.8484 | 21.21 |
|  |  | 2.0 | 3.2613 | 81.53 |
|  |  | 5.0 | 3.8873 | 97.18 |
|  |  | 10.0 | 4.0123 | 100.31 |
|  |  | 15.0 | 4.0340 | 100.85 |
|  | 8.00 | 0 | 1.0893 | 13.62 |
|  |  | 2.0 | 7.0672 | 88.34 |
|  |  | 5.0 | 7.9567 | 99.46 |
|  |  | 10.0 | 8.0125 | 100.16 |
|  |  | 15.0 | 8.0456 | 100.57 |
|  | 15.00 | 0 | 0.5432 | 3.62 |
|  |  | 2.0 | 8.7893 | 58.60 |
|  |  | 5.0 | 14.9076 | 99.38 |
|  |  | 10.0 | 14.9976 | 99.98 |
|  |  | 15.0 | 15.1097 | 100.73 |

加入5mL～15mL的硫脲溶液，放置约60min后测得砷含量的回收率在97.18%～

100.85%，能满足要求。

3.5基体铑离子的影响及消除

取As标准溶液于50 mL容量瓶中，加入不同量的硫脲溶液，因铑基体的存在同时会消耗硫脲，本实验中铑化合物中铑含量＜30%，称样量控制在0.3g以内，试验结果见表4。

表4 基体铑离子的影响及消除

| 加入Rh量 （mg） | 加入硫脲溶液 （mL） | 加入As量 (ug/L) | 测得As量 (ug/L) | 回收率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.0 | 5.0 | 4.00 | 3.8674 3.8645 | 96.68 96.61 |
|  | 10.0 | 4.00 | 3.9776 3.9587 | 99.44 98.97 |
|  | 15.0 | 4.00 | 3.9767 3.9982 | 99.42 99.96 |
| 60.0 | 5.0 | 20.00 | 19.6586 19.7452 | 98.29 98.73 |
|  | 10.0 | 20.00 | 20.0321 20.0387 | 100.16 100.19 |
|  | 15.0 | 20.00 | 20.0023 20.0108 | 100.01 100.05 |

因铑基体的存在同时会消耗硫脲，硫脲使五价砷预还原为三价砷也会消耗硫脲，而从表4得出在含60 mg铑基体时测定20 ug/L As量加10.0 mL及以上硫脲溶液（5 g/L）回收率达到98.97%～100.19%。选择加10.0 mL硫脲溶液（5 g/L）做以下试验。

3.7共存元素的影响实验

试验了存在下述元素时对As测定的影响，结果如表5。

表5其它共存元素的影响

| 加入M量（ug/L） |  | 加入As量（ug/L） | 测得As量（ug/L） | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cr（Ⅲ） Pb（Ⅱ） Fe（Ⅲ） Na(Ⅰ) Ca（Ⅱ） Mg（Ⅱ） Pt（Ⅳ） Zn（Ⅱ） Ni（Ⅱ） Pd（Ⅱ） Al（Ⅲ） Si(Ⅳ) | 40 | 4.00 | 4.0030 4.0031 4.0027 | 100.07 100.08 100.07 |
|  | 200 |  | 3.9784 3.9800 3.9962 | 99.46 99.50 99.90 |
|  | 400 |  | 3.9946 3.9755 3.9745 | 99.86 99.39 99.36 |
|  | 2000 |  | 4.0572 4.0674 4.0678 | 101.43 101.68 101.70 |
|  | 4000 |  | 4.1222 4.1036 4.1256 | 103.06 102.59 103.14 |

所试验的共存元素均为产品标准中需测定的元素，当As含量为4.00 ug/L时500倍的上述共存元素存在As的回收率在99.36%～101.70%，基本不影响测定结果。

4．样品分析

按表6 称取试样，精确至0.0001 g。

表6 试料质量

| 质量分数 /% | 试料质量 /g | 工作曲线 |
| --- | --- | --- |
| 0.00005～0.0005 | 0.10～0.15 | 2.2.1条 |
| ≥0.0005～0.001 | 0.08～0.12 | 2.2.2条 |

- 将试料置于50 mL容量瓶中，用水冲洗容量瓶口，加入2.5 mL盐酸（2.1.4），用水冲洗容量瓶口，加入10 mL硫脲溶液（2.1.9），以水稀释至刻度，混匀。在15℃～25℃下放置60min。随同试料做空白试验。

4. 1 样品精密度实验

硫酸铑C液和硫酸铑B液采用2.2.1进行工作曲线的绘制并计算砷的质量数；硝酸铑采用2.2.2进行工作曲线的绘制并计算砷的质量数。

表7 样品精密度

| 样品名称 | 测得As量（%） | 平均测定As量（%） | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 硝酸铑 | 0.0007653 0.0007814 0.0007445 0.0007746 0.0007600 0.0007599 0.0007511 0.0007916 0.0007610 0.0007465 0.0007505 | 0.000762 | 1.96 |
| 硫酸铑B液 | ＜0.00005 | / | / |
| 硫酸铑C液 | 0.0002227 0.0002324 0.0002329 0.0002167 0.0002284 0.0002283 0.0002219 0.0002203 0.0002210 0.0002239 0.0002238 | 0.000225 | 2.29 |

4. 2 样品加标回收实验

按样品分析方法进行样品加标回收实验，由表8看出样品加标回收率在91.00%～105.00%之间。

表8样品加标回收率

| 样品名称 | 样重 （g） | 取液 （mL） | 试液含As量（ug/L） | 加入标准As量(ug/L) | 测得As量(ug/L) | 测定标准As量(ug/L) | 回收率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硝酸铑 | 0.8097 | 5.00/100/50 | 6.17 | 4.00 | 10.28 | 4.11 | 102.75 |
|  |  |  |  |  | 10.31 | 4.14 | 103.50 |
|  |  |  |  | 10.00 | 16.07 | 9.90 | 99.00 |
|  |  |  |  |  | 16.00 | 9.83 | 98.30 |
|  |  |  |  | 15.00 | 20.98 | 14.81 | 98.73 |
|  |  |  |  |  | 21.08 | 14.91 | 99.40 |
| 硫酸铑B液 | 0.1280 | /50 | ～0.20 | 1.00 | 1.11 | 0.91 | 91.00 |
|  | 0.1303 |  |  |  | 1.14 | 0.94 | 94.00 |
|  | 0.1523 |  |  | 4.00 | 4.13 | 3.93 | 98.25 |
|  | 0.1140 |  |  |  | 4.07 | 3.87 | 96.75 |
|  | 0.1242 |  |  | 8.00 | 8.09 | 7.89 | 98.62 |
|  | 0.1211 |  |  |  | 8.05 | 7.85 | 98.12 |
| 硫酸铑C液 | 0.0905 | /50 | 4.07 | 5.00 | 9.32 | 5.25 | 105.00 |
|  | 0.0948 |  | 4.27 |  | 9.38 | 5.11 | 102.20 |
|  | 0.0983 |  | 4.42 | 10.00 | 14.16 | 9.74 | 97.40 |
|  | 0.0997 |  | 4.49 |  | 14.27 | 9.78 | 97.80 |
|  | 0.0865 |  | 3.89 | 20.00 | 23.64 | 19.75 | 98.75 |
|  | 0.0984 |  | 4.43 |  | 23.67 | 19.24 | 96.20 |

5  小结

硝酸铑溶液和硫酸铑溶液中0.00005%～0.001%砷含量的测定，采用原子荧光光谱法，不需分离基体直接处理测定，方法操作简便、易于掌握、精密度好，加标回收率为91.00%～105.00%。