ICS 77.120.99

H 68

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

金镍铬铁硅硼合金化学分析方法

第3部分：铬、铁、硅、硼含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of gold nickel chromium iron silicon boron alloy

Part 3：Determination of chromium, iron, silicon and boron contents

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

(预审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家技术监督检验检疫总局

国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布

- 前    言

GB/T XXXX《金镍铬铁硅硼化学分析方法》分为3个部分：

——第1部分：金含量的测定  硫酸亚铁电流滴定法；

——第2部分：镍含量的测定  丁二酮肟重量法；

——第3部分：铬、铁、硅、硼含量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法。

本部分为GB/T XXXX《金镍铬铁硅硼化学分析方法》的第3部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分负责起草单位：贵研铂业股份有限公司。

本部分参加起草单位：

本部分主要起草人： 金娅秋 贾贵发  XXX

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

金镍铬铁硅硼合金化学分析方法

第3部分：铬、铁、硅、硼含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

1  范围

本部分规定了金镍铬铁硅硼合金中铬、铁、硅、硼量的测定方法。

本部分适用于金镍铬铁硅硼合金中铬、铁、硅、硼量的测定。测定范围：Cr:4.00%～7.00%; Fe、Si、B:1.00%～5.00%。

2  方法原理

试料用盐酸、硝酸溶解，测定硅时用盐酸、硝酸和氢氟酸溶解，使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪在选定的条件下，测定试液中铬、铁、硅、硼元素的质量浓度，计算铬、铁、硅、硼质量分数。

- 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和一次蒸馏水。

  - 氢氧化钾。

  - 硼酸。

  - 盐酸(ρ1.19 g/mL)。

  - 硝酸(ρ1.42 g/mL)。

  - 氢氟酸（ρ1.12 g/mL）,优级纯。

  - 饱和硼酸溶液。

  - 铬标准贮存溶液：称取0.1000 g金属铬（质量分数≥99.99%），置于250mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.3），1 mL硝酸（3.4），盖上表面皿，置于电热板上低温加热溶解。冷却至室温。移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1 mg 铬；

  - 铁标准贮存溶液：称取0.1000g金属铁粉（质量分数≥99.99%）,置于250 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（3.3），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1 mL含1.0 mg 铁。

  - 硅标准贮存溶液：称取0.1000g单质硅（质量分数≥99.99%），置于聚四氟乙烯消化罐中，加入2 g氢氧化钾（3.1），放入烘箱中，于150℃下溶解16 h，取出，冷却，移入100 mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1 mL含1.0 mg 硅。

  - 硼标准贮存溶液：称取0.5720g在40℃～45℃烘干1h的光谱纯硼酸（H3BO3）,置于100mL石英烧杯中，用水溶解完全后，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0 mg 硼。

  - 铬、铁、硼、混合标准溶液：分别移取10.00 mL铬、铁、硼标准贮存溶液(3.7、3.8、3.10)于100 mL塑料容量瓶中，加入10 mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1 mL含100.0 µg铬、铁、硼。

  - 硅标准溶液：分别移取10.00 mL硅标准贮存溶液(3.9)于100 mL塑料容量瓶中，加入10 mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1 mL含100.0 µg硅。

  - 氩气（质量分数≥99.99%）。

4  仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪（工作参数见附录A）。

在仪器最佳工作条件下凡是能达到下列指标者均可使用：

——光源：氩等离子体光源，发生器最大输出功率不小于1.30kW。

——分辨率：200nm时光学分辨率不大于0.010nm；400nm时光学分辨率不大于0.020nm。

——仪器稳定性：仪器1h内漂移不大于2.0%。

5  试样

试样粒度应不大于0.095 mm。

- 6 分析步骤

6.1  试料

称取试样0.10 g，精确至0.0001 g。

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

- 6.4测定

6.4.1测定铬、铁、硼的试料溶解：将试料（6.1）置于200 mL烧杯中，以少许水润湿，加入20 mL盐酸（3.3）、10 mL硝酸（3.4）盖上表皿，低温加热溶解至不溶渣为白色。取下，冷却至室温，将试液及不溶渣转入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。

6.4.2测定硅的试料溶解：将试料（6.1）置于200 mL聚四氟乙烯烧杯中，以少许水润湿，加入20 mL盐酸（3.3）、10 mL硝酸（3.4）盖上杯盖，低温加热溶解至少量不溶渣，滴加5d氢氟酸（3.5），继续低温加热溶解完全。取下，冷却至室温，用30 mL饱和硼酸溶液（3.6）冲洗杯盖及杯壁，摇匀，加2 g硼酸（3.2），摇动溶液，将试液及硼酸固体一起转入100 mL容量瓶中。用水稀释至刻度。混匀。

6.4.3 移取10.00 mL试液（6.4.1、6.4.2）于50 mL容量瓶中，加5 mL盐酸(3.3)，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.3 于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，在选定的仪器工作条件下，当工作曲线线性相关系数r≥0.9995时，测量试液及随同试料空白中被测元素的谱线强度，从工作曲线上查出被测元素的质量浓度。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  分别移取0mL 、1.00 mL 、5.00 mL 、10.00 mL、 15.00 mL、20.00 mL铬、铁、硼混合标准溶液(3.11)和硅标准溶液（3.12）于两组100mL容量瓶中，加10 mL盐酸(3.3)，用水稀释至刻度，混匀。

6.5.2  在推荐的仪器工作条件下，依次测定系列标准溶液和样品溶液中的铬、铁、硼和硅的谱线强度值，计算机自动绘制工作曲线并计算出硼、铁、铬、硅的质量分数。

7  分析结果的计算

按公式（1）计算杂质元素的质量分数w(X),数值以%表示：

w(X)＝(ρ1−ρ0)×V1×V3×10−6m0×V2×100…………………………………………(1)

式中：

——待测元素铬、铁、硼、硅；

ρ0——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ1——试料溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V1——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V2——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V3——测定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料质量，单位为克（g）。

所得结果应表示至小数点后第二位

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

表1  重复性限

| 铬的质量分数/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性限r /% |  |  |  |
| 铁的质量分数/% |  |  |  |
| 重复性限r / % |  |  |  |
| 硼的质量分数/% |  |  |  |
| 重复性限r/% |  |  |  |
| 硅的质量分数/% |  |  |  |
| 重复性限r/% |  |  |  |

- 8.2 相对允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列相对允许差。

表2  相对允许差

| 铬的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 4.00～7.00 |  |
| 铁、硅、硼的质量分数/% | 允许差/% |
| 1.00～5.00 |  |

9 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

试样；

使用的标准（包括发布和出版年号）；

分析结果及其表示；

与基本分析步骤的差异；

测定中观察到的异常现象；

试验日期。

附录A

（资料性附录）

推荐的元素谱线

表A 元素谱线

| 元素 | Fe | B | Cr | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长/nm | 259.939 | 249.772 | 283.563 | 251.611 |