前  言

《铑化合物化学分析方法》共分为2个部分：

—第1部分：铑化合物分析方法  铑量的测定硝酸六氨合钴重量法；

—第2部分：铑化合物化学分析方法   银、金、铂、钯、铱、钌、铅、镍、铜、铁、锡、锌、镁、锰、铝、钙、钠、钾、铬、硅的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法。

本部分为第2部分。

本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：贵研检测科技（云南）有限公司、贵研铂业股份有限公司。

本部分参加起草单位：

本部分主要起草人：

铑化合物化学分析方法

第2部分：银、金、铂、钯、铱、钌、铅、镍、铜、铁、

锡、锌、镁、锰、铝、钙、钠、钾、铬、硅的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

1  范围

本部分规定了铑化合物中银、金、铂、钯、铱、钌、铅、镍、铜、铁、锡、锌、镁、锰、铝、钙、钠、钾、铬、硅的测定方法。

本部分适用于碘化铑、辛酸铑、、三氯化铑中杂质含量的测定。测定范围为0.0010%～0.10%

2  方法提要

试料用盐酸-硝酸混合酸于聚四氟乙烯烧杯中加热溶解，在稀盐酸介质中，用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定，计算杂质元素的质量分数。

3  试剂和材料

除非另有说明，仅使用确认为优级纯的试剂和电阻率≥18MΩ．Cm-1的一级水。

3.1  氢氧化钾。

3.2  硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.3  盐酸(ρ1.19g/mL)。

3.4  硝酸(1+1)。

3.5  30%过氧化氢。

3.6 铂标准贮备溶液：称取金属铂（w(Pt) ≥99.99%）1.000克至100mL烧杯中，加入10

mL盐酸﹙3.3﹚和3mL硝酸﹙3.2﹚，盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸﹙3.2﹚，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg  铂；

3. 7 钯标准贮备溶液：称取金属钯（w(Pd) ≥99.99%）0.1000克至100mL烧杯中，加入3mL盐酸﹙3.3﹚和1mL硝酸﹙3.2﹚，盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸﹙3.3﹚，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 钯；

3. 8 铱标准贮存溶液：称取0.1000 g铱粉（质量分数≥99.99%），置于硬质玻璃封管中，加入已用冰水冷却的8 mL盐酸（3.3）、2 mL过氧化氢（3.5），立即用汽油喷灯火焰熔化硬质玻璃封管的管口并密封，置于盛有煤油的钢弹中，盖上内盖，旋紧外盖，再置于马弗炉中升温至300 ℃±5 ℃，恒温溶解72 h。取出，冷却，置于冰箱中冷冻2 h。取出，立即用石英砂划开硬质玻璃封管的管口，将管内试液用盐酸（3.3）洗入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1 mL含1.0mg铱。

3.9 钌标准贮备溶液：称取钌粉（w(Ir) ≥99.95%）0.1000克至100mL石英玻璃管中，加入10mL盐酸﹙3.3﹚和3mL过氧化氢﹙3.5﹚150℃下封管溶解完全，用30mL盐酸﹙3.3﹚移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 钌；

3. 10 锡标准贮备溶液：称取金属锡（w(Sn) ≥99.99%）0.1000克至100mL烧杯中，加入10mL盐酸﹙3.3﹚，盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶，加入10mL盐酸﹙3.3﹚，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 锡；

3.11锰标准贮备溶液：称取金属锰（w(Mn) ≥99.99%）0.1000克至100mL烧杯中，加入4.0mL硝酸（1+1），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸﹙3.3﹚，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 锰；

3.12铅标准贮备溶液：称取金属铅（w(Pb) ≥99.99%）0.1000克至100mL烧杯中，加入10mL硝酸（1+1），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铅；

3. 13 金标准贮备溶液：称取金属金（w(Au) ≥99.99%）0.1000克至100mL烧杯中，加入3mL盐酸﹙3.3﹚和1mL硝酸﹙3.2﹚，盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸﹙3.3﹚，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 金；

3.14锌标准贮备溶液：称取金属锌（w(Zn) ≥99.99%）0.1000克至100mL烧杯中，加入10mL盐酸﹙3.3﹚，盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 锌；

3. 15 银标准贮备溶液：称取金属银（w(Ag) ≥99.99%）0.1000克至100mL烧杯中，加入2mL硝酸﹙3.2﹚，盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入50mL盐酸﹙3.3﹚，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 银；

3. 16 铜标准贮备溶液：称取金属铜（w(Cu) ≥99.99%）0.1000克至100mL烧杯中，加入2mL硝酸﹙3.2﹚，盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸﹙3.3﹚，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铜；

3. 17 铝标准贮备溶液：称取金属铝（w(Al) ≥99.99%）0.1000克至100mL烧杯中，加入10mL盐酸﹙3.3﹚，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸﹙3.3﹚，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铝；

3.18 镁标准贮备溶液：称取碳酸镁（w(Mg2CO3) ≥99.95%）0.3469克至100mL烧杯中，缓慢加入10mL盐酸﹙3.3﹚，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 镁；

3.19 铁标准贮备溶液：称取光谱纯三氧化二铁（（w(Fe2O3≥99.95%）0.1429克至100mL烧杯中，加入5mL硝酸（1＋1），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸﹙3.3﹚，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铁；

3.20 镍标准贮备溶液：称取金属镍（w(Ni) ≥99.99%）0.1000克至100mL烧杯中，加入5mL硝酸（1+1），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸﹙3.3﹚，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 镍；

3.21 钠标准贮备溶液：称取0.2541g氯化钠（优级纯）,置于100mL烧杯中，加入10mL水，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg钠；

3.22钾标准贮备溶液：称取0.1909g氯化钾（优级纯），置于100mL烧杯中，加入10mL水，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg钾；

3.23钙标准贮备溶液：称取碳酸钙（质量分数≥99.95%）0.2812g至100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.3），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg钙 ；

3.24 铬标准贮存溶液：称取0.1000g金属铬（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL盐酸（3.3），1mL硝酸（3.2），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铬。

3.25 硅标准贮备溶液：称取0.100 0g单质硅（w(Si) ≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯消化罐中，加入2g氢氧化钾（3.1），放入烘箱中，于150℃下溶解16h，取出，冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 硅。

3.26 混合标准溶液A:分别移取5.00 mL标准贮存溶液（3.6～3.11），置于100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含50.0µg铂、钯、铱、钌、锡、锰。

3.27混合标准溶液B:分别移取5.00 mL标准贮存溶液（3.12～3.24），置于100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含50.0µg铅、金、锌、银、铜、铝、镁、铁、镍、钠、钾、钙、铬。

3.28硅标准溶液:移取10.00 mL标准贮存溶液（3.25），置于100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含100.0µg硅。

3.30 氩气（质量分数≥99.99%）。

4 仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标着均可使用。

4.1 光源：氩气等离子体光源，发生器最大输出功率不小于1.3kW。

4.2 分辨率：200nm左右时的光学分辨率优于0.010nm；400nm左右时的光学分辨率优于0.020nm。

4.3 仪器稳定性：仪器1h内稳定性（RSD）不大于2.0%。

4.4 推荐的元素分析谱线见附录表A。（不同设备可根据实际情况选择不同的分析谱线。）

5 试样

试样（固体或液体），固体直接称取；液体用移液管移取至烧杯称取。

6 分析步骤

6.1 试料

称取0.10g试样，精确至0.0001g。

6.2测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3空白试验

随同试料做一份空白试验。

6.4  测定

6.4.1三氯化铑试液的制备

将三氯化铑试料（6.1）置于100mL烧杯中，加入1 mL水,加入2 mL盐酸（3.3），盖上表面皿，低温加热至试料完全溶解，加3mL盐酸（3.3）1mL硝酸（3.1），溶解试液至清亮，蒸至小体积，冷却至室温。转入10mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。待测。

6.4.2碘化铑试液的制备

将碘化铑（6.1）置于100mL烧杯中，加入3 mL硝酸（3.1），盖上表面皿，低温加热至试料完全溶解，加3mL盐酸（3.3）1mL硝酸（3.1），溶解试液至清亮，蒸至小体积，冷却至室温。转入10mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。待测。

6.4.3辛酸铑试液的制备

将辛酸铑试料（6.1置于100mL烧杯中，加入3 mL硝酸（3.1），盖上表面皿，低温加热至湿盐状，再反复滴加硝酸（3.1）2-3次，每次1mL，直至试料完全溶解，加3mL盐酸（3.3）1mL硝酸（3.1），溶解试液至清亮，蒸至小体积，冷却至室温。转入10mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。待测。

6.4.4工作曲线的绘制

于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，在与工作曲线测定相同条件下，当工作曲线线性r≥0.9995时，测量试液及随同试料空白中被测元素的谱线强度，从工作曲线上查出被测元素的质量浓度。

6.4.5级差溶液的配制

分别移取一定体积的混合标准溶液（3.25，3.26，3.27）于三组100mL容量瓶中，加入15mL盐酸（3.3），配制成表1所示的混合标准级差溶液，见表1。

表1．杂质元素标准级差溶液浓度（μg/mL）

| 元素 | Std-0# | Std-1# | Std-2# | Std-3# | Std-4# | Std-5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pt、Pd、Ir、Ru、Sn、Mn | 0.00 | 0.10 | 0.50 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
| Pb、Au、Zn、Ag、Cu、Al、Mg、Fe、Ni、Na、K、Ca、Cr | 0.00 | 0.10 | 0.50 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
| Si | 0.00 | 0.10 | 0.50 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |

6.4.6空白溶液及分析试液的测定

测试空白试液 (6.3)及分析试液 (6.4.1)、(6.4.2)和（6.4.3）。仪器根据标准工作曲线，进行扣背景消除干扰，自动进行数据处理，计算并输出铂、钯、铱、钌、锡、锰、铅、金、锌、银、铜、铝、镁、铁、镍、钠、钾、钙、铬、硅的质量分数。

7  分析结果的计算

按公式（1）计算杂质元素的质量分数w(X),数值以%表示：

w(X)＝…………………………………………(1)

式中：

——待测元素铂、钯、铱、钌、锡、锰、铅、金、锌、银、铜、铝、镁、铁、镍、钠、钾、钙、铬、硅；

——试料溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

——测定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

——试料质量，单位为克（g）。

分析结果保留至小数点后两位有效数字。

8精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表3采用线性內插法获得。

表3  重复性限

| Ag | 质量分数/% | 0.0010 | 0.010 | 0.050 | 0.100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r/% | 0.0001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
| Au | 质量分数/% | 0.0010 | 0.010 | 0.050 | 0.100 |
|  | r/% | 0.0001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 |
| Pt | 质量分数/% | 0.0010 | 0.010 | 0.050 | 0.100 |
|  | r/% | 0.0001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 |
| Pd | 质量分数/% | 0.0010 | 0.010 | 0.050 | 0.100 |
|  | r/% | 0.0001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 |
| Ir | 质量分数/% | 0.0010 | 0.010 | 0.050 | 0.100 |
|  | r/% | 0.0001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
| Ru | 质量分数/% | 0.0010 | 0.010 | 0.050 | 0.100 |
|  | r/% | 0.0001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
| Pb | 质量分数/% | 0.0010 | 0.010 | 0.050 | 0.100 |
|  | r/% | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
| Ni | 质量分数/% | 0.0010 | 0.010 | 0.050 | 0.100 |
|  | r/% | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
| Cu | 质量分数/% | 0.0010 | 0.010 | 0.050 | 0.100 |
|  | r/% | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
| Fe | 质量分数/% | 0.0010 | 0.010 | 0.050 | 0.100 |
|  | r/% | 0.0001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
| Sn | 质量分数/% | 0.0010 | 0.010 | 0.050 | 0.100 |
|  | r/% | 0.0001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
| Zn | 质量分数/% | 0.0010 | 0.010 | 0.050 | 0.100 |
|  | r/% | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
| Mg | 质量分数/% | 0.0010 | 0.010 | 0.050 | 0.100 |
|  | r/% | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| Mn | 质量分数/% | 0.0010 | 0.010 | 0.050 | 0.100 |
|  | r/% | 0.0002 | 0.001 | 0.001 | 0.004 |
| Al | 质量分数/% | 0.0010 | 0.010 | 0.050 | 0.100 |
|  | r/% | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
| Ca | 质量分数/% | 0.0010 | 0.010 | 0.050 | 0.100 |
|  | r/% | 0.0001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
| Na | 质量分数/% | 0.0010 | 0.010 | 0.050 | 0.100 |
|  | r/% | 0.0001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
| K | 质量分数/% | 0.0010 | 0.010 | 0.050 | 0.100 |
|  | r/% | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| Si | 质量分数/% | 0.0010 | 0.010 | 0.050 | 0.100 |
|  | r/% | 0.0001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
| Cr | 质量分数/% | 0.0010 | 0.010 | 0.050 | 0.100 |
|  | r/% | 0.0001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 |

8.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3  允许差

| 元素 | 质量分数 /% | 相对允许差 /% |
| --- | --- | --- |
| Pt、Pd、Ir、Ru、Sn、Mn 、Pb、Au、Zn、Ag、Cu、Al、Mg、Fe、Ni、Na、K、Ca、Cr、Si | 0.0010～0.0050 | 25 |
|  | ＞0.0050～0.0 10 | 15 |
|  | ＞0.0 10～0.10 | 10 |

9 试验报告

——试样；

——使用的标准；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（资料性附录）

推荐的元素谱线

表A 元素谱线

| 元素 | 波长（nm） | 元素 | 波长（nm） | 元素 | 波长（nm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag | 338.289 | Pd | 340.458 | Ir | 224.268 |
| Al | 396.153 | Mg | 280.271 | Si | 251.611 |
| Pt | 299.797 | Mn | 257.610 | Sn | 283.988 |
| Au | 208.209 | Ni | 231.604 | Ru | 240.272 |
| Cu | 324.752 | Pb | 220.353 | K | 766.490 |
| Ca | 396.847 | Fe | 259.939 | Na | 589.592 |
| Zn | 206.200 | Cr | 283.56 |  |  |

# Text boxes

发布

中华人民共和国国家技术监督检验检疫总局

国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

××××-××-××实施

××××-××-××发布

铑化合物化学分析方法

第2部分：银、金、铂、钯、铱、钌、铅、镍、铜、铁、锡、锌、镁、锰、铝、钙、钠、钾、铬、硅的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of  Rhodium compounds-

Part two: Determination of siliver ，gold，Platinum， palladium，，iridium，ruthenium，lead，nickel，copper，iron，tin，zinc，magnesium，manganese，aluminium，calcium，sodium，potassium ，chromium，silicon content -

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

(报批稿)

GB/T ××××—××××

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 68