标准征求意见稿意见处理汇总表

标准名称：航空用钛合金薄板高温拉伸蠕变试验方法

起草单位：西安汉唐分析检测有限公司                       联系人：

电话：            传真：                      E-mail：

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 建议补充：范围 | 宝钛集团有限公司 | 采纳 | / |
| 2 | 3 | 建议术语和定义增加“GB/T 2039和GB/T 10623介定的以及下列术语适用于本文件” | 西安三角防务股份有限公司 | 采纳 | / |
| 3 | 3 | 建议删除原3.1、3.1.1、3.1.2、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、3.10、3.11、3.12、3.13、3.14、3.15 | 西部钛业有限责任公司 | 采纳 | / |
| 4 | 5 | 将 “最终获得3.6～3.15测量结果”修改为“以保证最终可以获得图1中的测量结果” | 西安三角防务股份有限公司 | 采纳 | / |
| 5 | 6.1 | 删除校准周期1年 | 西部钛业有限责任公司 | 采纳 | / |
| 6 | 6.1 | 建议增加“同轴度不大于8%。” | 宝钛集团有限公司 | 采纳 | / |
| 7 | 6.2 | 删除“变形装置每12个月校准1次” | 西部钛业有限责任公司 | 采纳 | / |
| 8 | 6.3.1 | 建议将 “≤800℃”为“350～650” | 西部钛业有限责任公司 | 采纳 | / |
| 9 | 6.3.1 | 建议删除“高温炉均达到20mm…校准周期一年” | 西安三角防务股份有限公司 | 采纳 | / |
| 10 | 6.3.2 | 建议删除校准周期1年和“注” | 宝钛集团有限公司 | 采纳 | / |
| 11 | 6.3.3 | 热电偶修改为：热电偶采用满足JJG276中不低于Ⅰ级或相同级别的热电偶 | 西安三角防务股份有限公司 | 采纳 | / |
| 12 | 6.3.4 | 修改尺寸测量装置精度要求 | 中航金属材料理化检测科技有限公司 | 采纳 | / |
| 13 | 6.3.5 | 删除夹具章节 | 宝钛集团有限公司 | 采纳 | / |
| 14 | 6.3.6 | 删除6.3.6环境要求 | 宝钛集团有限公司 | 采纳 | / |
| 15 | 8.1 | 将实验前用酒精…圆台修改为“试验前清洗试样” | 西安三角防务股份有限公司 | 采纳 | / |
| 16 | 8.2 | 横截面积的测定改为：在试样参考长度两端、中间3个位置分别测量试样宽度、厚度，计算三个位置横截面积，取最小横截面积为计算值 | 宝钛集团有限公司 | 采纳 | / |
| 17 | 8.4 | 建议删除原 “采用三只热电偶…如果不合格应重新开炉检查” | 中航金属材料理化检测科技有限公司 | 采纳 | / |
| 18 | 8.4 | 在8.4中增加安装变形测量装置 | 西安三角防务股份有限公司 | 采纳 | / |
| 19 | 8.7 | 将8.7改为：加载，对加载细节进行规定 | 西部钛业有限责任公司 | 采纳 | / |
| 20 | 8.8 | 建议增加数据记录章节 | 中航金属材料理化检测科技有限公司 | 采纳 | / |
| 21 | 9 | 建议增加9实验数据处理 | 西部钛业有限责任公司 | 采纳 | / |
| 22 | 11 | 建议增加11不确定度 | 宝钛集团有限公司 | 采纳 | / |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：4家；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：4家；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数4家：4家；

（4）没有回函的单位数：0家。