ICS 71.100.10

H 21

YS/T 273.9-201X

代替YS/T 273.9-2006

冰晶石化学分析方法

和物理性能测定方法

第9部分：钼蓝分光光度法

测定五氧化二磷含量

Chemical analysis methods and physical properties of cryolite—

Part 9: Determination of phosphorous pentoxide by molybdenum blue photometric method

（草案）

201X－XX－XX 发布                         201X－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国有色金属行业标准

YS／T 273.9—2006

代替YS／T 273.9—1994

冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

第9部分：钼蓝分光光度法测定五氧化二磷含量

前    言

YS／T 273《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》共分为13部分：

——第1部分：重量法测定湿存水含量；

——第2部分：灼烧减量的测定；

——第3部分：蒸馏-硝酸钍容量法测定氟含量；

——第4部分；EDTA容量法测定铝含量；

——第5部分：火焰原子吸收光谱法测定钠含量；

——第6部分：钼蓝分光光度法测定二氧化硅含量；

——第7部分：邻二氮杂菲分光光度法测定三氧化二铁含量；

——第8部分：硫酸钡重量法测定硫酸根含量；

——第9部分：钼蓝分光光度法测定五氧化二磷含量；

——第10部分：重量法测定游离氧化铝含量；

——第11部分：X射线荧光光谱分析法测定硫含量；

——第12部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化钙含量；

——第13部分：试样的制备和贮存。

本部分为第9部分。

本部分是对YS／T 273.9—2006的修订，除进行编辑性修改外，主要变化如下：

——将测定波长由662nm改为815nm；

——试剂硝酸（1+1）改为硫酸（1+1）；

——修改了显色条件。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由国家轻金属质量监督检验中心、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由XXX、XXX参加起草。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS／T 273.9—1994。

——YS／T 273.9—2006。

冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

第9部分：钼蓝分光光度法

测定五氧化二磷含量

1  范围

本部分规定了冰晶石中五氧化二磷含量的测定方法。

本部分适用于冰晶石中五氧化二磷含量的测定。测定范围（质量分数）：0.0010 %~0.50 %。

2  方法提要

试料用碳酸钠和硼酸混合熔剂熔融，以硫酸酸化。用氢氧化钠调节酸度，在pH 0.3或0.3以下时加入钼酸铵使磷形成磷钼杂多酸，经还原成磷钼蓝后，于分光光度计波长815 nm处测量其吸光度。

3  试剂

3.1  无水碳酸钠（优级纯）。

3.2  硼酸（优级纯）。

3.3  硫酸（ρ=1.84 g/mL），优级纯。

3.4  硫酸（1+1）。

3.5  钼酸铵酸性溶液（25 g/L）：称取25 g四水合钼酸铵[（NH4）6MO7O24·4H2O]，用200 mL热水溶解。冷却后，加硫酸（1+1）约434 mL，用水稀释至1 L，混匀。此溶液贮存于聚乙烯瓶中。

3.6  抗坏血酸溶液（20 g/L）。

3.7  氢氧化钠溶液（200 g/L）。

3.8  五氧化二磷标准贮存溶液：称取0.1944 g一水合磷酸二氢钠[NaH2PO4·H2O]，用水溶解后移入1 L容量瓶中，稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含0.100 mg五氧化二磷。

3.9  五氧化二磷标准溶液：移取50.00 mL磷标准贮存溶液（3.7）置于500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含0.010 mg五氧化二磷。

3.10  酚酞乙醇溶液（10 g/L）。

4  仪器及设备

4.1  铂皿：直径70 mm，高35 mm，带铂盖。

4.2  高温炉：能控制温度在850℃±20℃。

4.3  水浴锅：能控制温度在80℃±2℃。

4.4  分光光度计。

5  试样

试样应符合YS／T 273.13中3.3的要求。

6  分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1

| 五氧化二磷量的质量分数／％ | 试料/g | 分取试液量／mL | 吸收池厚度/cm |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤0.040 | 1.00 | 50.00 | 5 |
| ＞0.040～0.10 | 0.50 | 50.00 | 1 |
| ＞0.10～0.25 | 0.50 | 25.00 | 1 |
| ＞0.25～0.50 | 0.50 | 10.00 | 1 |

6.2  测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1  将试料（6.1）置于铂皿（4.1）中，加入6 g无水碳酸钠（3.1）和2 g硼酸（3.2），小心地用铂勺混匀，盖上铂盖。将铂皿置于850 ℃±20 ℃的高温炉（4.2）中熔融30 min（空白熔5 min），取出，冷却至室温。

6.4.2  向铂皿中加入热水并加热至熔块完全溶解，将试液移入盛有5 mL硫酸溶液（3.4）的300 mL聚四氟乙烯烧杯中，用3 mL硫酸溶液（3.4）洗净铂皿，并小心用热水洗涤皿及皿盖，洗液合并于烧杯中，加热使盐类全部溶解，冷却至室温。将试液移入250 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.3  按表1分取试液（6.4.2）置于100 mL容量瓶中。

6.4.4  加入3滴酚酞乙醇溶液（3.10），滴加氢氧化钠溶液（3.7）至试液显微红色，加入10 mL钼酸铵酸性溶液（3.5），用水稀释至80 mL（此时溶液的pH值应≤0.3）混匀，加入5 mL抗坏血酸溶液（3.6），用水稀释至刻度，混匀。将容量瓶放置于80℃±2℃的水浴锅（4.3）中加热20 min，取出，流水冷却至室温。

6.4.5  将部分溶液（6.4.4）移入吸收池（表1）中，以水为参比，于分光光度计（4.4）波长815 nm处测量其吸光度。将所测吸光度减去随同试样的空白溶液吸光度后，从工作曲线上查出相应的五氧化二磷量。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  当五氧化二磷质量分数≤0.040 %时：移取0.00 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL五氧化二磷标准溶液（3.9），分别置于一组100 mL容量瓶中，以下按分析步骤6.4.4进行。

6.5.2  当五氧化二磷质量分数＞0.040 %时：移取0.00 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、15.00 mL、20.00 mL五氧化二磷标准溶液（3.9），分别置于一组100 mL容量瓶中，以下按分析步骤6.4.4进行。

6.5.3  将部分溶液（6.5.1或6.5.2）移入吸收池（表1）中，以水为参比，于分光光度计（4.4）波长815 nm处测量其吸光度，减去试剂空白溶液吸光度后，以五氧化二磷含量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按公式（1）计算五氧化二磷的质量分数（％）：

………………………………（1）

式中：

m1——从工作曲线上查得的五氧化二磷量，单位为克（g）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两次测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5％。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

五氧化二磷量的质量分数（％）：0.0034   0.065   0.176   0.423

重复性限             r（％）：0.0008   0.0040  0.0050   0.012

8.2  允许差

实验室之间分析结果的差值不应大于表2所列允许差：

表2

| 五氧化二磷量的质量分数／％ | 允许差／％ |
| --- | --- |
| ≤0.010 | 0.001 |
| ＞0.010～0.050 | 0.005 |
| ＞0.050～0.100 | 0.008 |
| ＞0.100～0.250 | 0.01 |
| ＞0.250～0.500 | 0.025 |

9  质量保证与控制

应用国家标推样品或行业级标准样品，每6个月校核一次本部分的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。