ICS 71.100.10

H 21

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXX -XXXX

冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  第16部分：锂含量的测定

火焰原子吸收光谱法

Chemical analysis methods and physical properties of cryolite—Part 16：Determination of lithium  content —Flame atomic absorption spectrometric method

(预审稿）

- 前    言

YS/T 273《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》分为18部分：

——第1部分:湿存水含量的测定  重量法

——第2部分:灼烧减量的测定 重量法；

——第3部分:氟含量的测定；

——第4部分:铝含量的测定  EDTA容量法；

——第5部分:钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第6部分:二氧化硅含量的测定 钼蓝分光光度法；

——第7部分:三氧化二铁含量的测定  邻二氮杂菲分光光度法；

——第8部分:硫酸根含量的测定 硫酸钡重量法；

——第9部分:五氧化二磷含量测定  钼蓝分光光度法；

——第10部分:游离氧化铝含量的测定 重量法；

——第11部分:钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第12部分:钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第13部分:试样的制备和贮存；

——第14部分:元素含量的测定 X射线荧光光谱法；

——第15部分:镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第16部分:锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第17部分:元素含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法；

——第18部分：物相定性分析  X—射线衍射法。

本部分为第16部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：中国铝业郑州有色金属研究院有限公司、XXX、XXX。

本部分主要起草人：XXX、XXX、 XXX、XXX。

本部分为首次发布。

冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

第16部分：锂含量的测定

火焰原子吸收光谱法

- 范围

本标准规定了冰晶石中元素Li含量的测定方法。

本标准适用于冰晶石中元素Li含量的测定。测定范围（质量分数）Li：0.010%～1.5%。

2　方法提要

试料用高氯酸赶氟，加热至高氯酸烟冒尽后用盐酸和水溶解，试液于原子吸收光谱仪波长670.8nm处，以空气—乙炔火焰测定其吸光度。

3.　试剂

3.1  高氯酸

3.2  盐酸（1+1）。

3.3  冰晶石（光谱纯）

3.4  锂标准溶液：移取1000μg/mL锂标准贮存溶液10mL于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg锂。

4  仪器

4.1 原子吸收光谱仪，附锂空心阴极灯

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

—灵敏度：在与测量试料溶液的基体相一致的溶液中，锂的特征浓度应不大于0.018μg/mL.

—精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；

用最低浓度的标准溶液（不是零浓度溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标

准溶液平均吸光度的0.5%；

—标准曲线线性：等差浓度标准溶液中，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应

不小于0.7。

4.2 铂坩埚100mL

4.3 烘箱，额定温度不小于200℃，控温精度±5℃。

4.4干燥器，用硅胶做干燥剂。

5　试样

试料研磨通过74μm标准筛，置于烘箱（4.3）中，于110℃±5℃干燥2h，取出，置于干燥器（4.4）中，冷却至室温。

6  分析步骤

6.1试料

称取0.5000g试样，精确至0.0001g。

6.2　测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

称取与试料等量的冰晶石基体（3.3），随同试料做空白试验。

6.4 将试料（6.1）置于铂坩埚中，加入少量水、10mL高氯酸，高温加热至冒尽白烟，取下冷至室温，加入10mL盐酸（1+1）和30mL水，加热溶解盐类，取下冷至室温，将溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.5 根据试料中锂元素的质量分数，按表1移取相应体积的试液（6.4）于容量瓶中，加入10mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。

表1

| 质量分数/% | 分取试液体积/mL | 最终体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.01%～0.15% | 0 | 100 |
| ＞0.15%～1.5% | 5.000 | 100 |

6.6 测量

在原子吸收光谱仪上，使用空气—乙炔火焰，于670.8nm波长处，以水调零，测定试液及随同试料空白的吸光度。从工作曲线计算得到经空白校正后锂的质量分数。

6.7 工作曲线的绘制

6.7.1  称取0.5000g冰晶石基体（3.3）于一组铂坩埚中，按6.4处理后，移入100mL容量瓶中，分别加入0.00mL、0.50mL、1.0mL、2.0mL、4.0mL、6.0mL、8.0mL锂标准溶液（3.4），用水稀释至刻度，混匀。

6.7.2 称取0.0250g冰晶石基体（3.3）于一组铂坩埚中，按6.4处理后，移入100mL容量瓶中，分别加入0.00mL、0.50mL、1.0mL、3.0mL、5.0mL、10.0mL锂标准溶液（3.4），用水稀释至刻度，混匀。

6.7.3 将系列标准溶液在原子吸收光谱仪上，使用空气—乙炔火焰，以水调零，于波长670.80nm处，测定锂的吸光度，减去标准系列中“零”质量浓度溶液的吸光度。以锂的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7 分析结果的计算

按公式（1）计算冰晶石中锂元素含量的质量分数：

…………………………（1）

式中：C—自工作曲线上查得被测元素的质量浓度（μg/mL）；

C0—自工作曲线上查得空白试液中被测元素的质量浓度（μg/mL）；

V—测定试液的体积（mL）；

m0—试料的质量（g）；

R—稀释系数。

8　精密度

8.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得。

| 表2 锂的质量分数/％ | 0.030 | 0.13 | 1.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性限 /％ | 0.0065 | 0.0068 | 0.028 |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性（R），超过再现性（R）的情况不超过5%。再现性（R）按表3数据采用线性内插法求得。

表3

| 被测元素 | 质量分数（%） | 再现性限R（%） |
| --- | --- | --- |
| Li | 0.030 |  |
|  | 0.13 |  |
|  | 1.3 |  |

9质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。