《稀土长余辉荧光粉试验方法 第2部分：余辉亮

度的测定》编制说明

# 工作简况

# 立项的目的和意义

稀土长余辉荧光粉由于其可以利用日光或灯光储光在夜晚或黑暗处发光，因而广

泛应用在夜间应急指示，光电子器件或元件、仪表显示，弱光照明，建筑装饰，工艺美术及国防军事(如夜行地图)等诸多方面。目前使用的国家标准《稀土长余辉荧光粉》是2010年制定的。该标准涉及了相对亮度、中心粒径、发射主峰、发光颜色和色品坐标这五个指标。

# 随着稀土长余辉产业的发展，以及其应用范围的不断扩大，稀土长余辉荧光粉的

# 应用领域有了新的拓展，尤其是近年来在发光纤维、发光油墨、发光陶瓷等方面的需求越来越广。另外，随着稀土长余辉发光制品应用技术的改进，对现有的稀土长余辉荧光粉的粒度和亮度指标均有了新的要求。尤其是，原标准经过几年的使用，发现相对亮度这个指标没有实际意义，生产企业与应用客户的沟通均采用余辉亮度这个指标，特别是国外客户明确提出几个时刻点的余辉亮度要达到多少mcd/m2才属于合格产品。鉴于以上几点，2010年制定的《稀土长余辉荧光粉》的产品标准已经不能很好地适应目前市场的需求。为了使新修订的产品标准能真实地反应市场的需求，更好地服务于客户，使生产企业的产品和客户的需求紧密联系在一起，编制组进行了大量的调研，收集汇总了目前生产企业：内蒙古天彩稀土发光材料有限责任公司，四川新力光源有限公司，大连路明集团，淄博天鸿新材料有限公司，济南陆美斯发光材料有限公司，佛山钜亮光学材料有限公司等和应用客户的意见，建议在国家标准中增加1~10µm长余辉荧光粉的性能指标，细化中心粒径范围。结合生产企业和客户的使用意见，本次标准的修订是在原有标准的基础上对级别，中心粒径范围和牌号做了适当的调整。将相对亮度更改为余辉亮度，因为企业在使用长余辉荧光粉时只考察荧光粉的余辉亮度，并不考察其相对亮度，而且原国家标准GB/T 24980-2010中相对亮度的测定，需要测试待测样品的余辉亮度和国家标准样品的余辉亮度，待测样品的余辉亮度除以国家标准样品的余辉亮度，得到待测试样的相对亮度，测试程序复杂。为此，急需对国家标准《稀土长余辉荧光粉》GB/T 24980-2010进行修订，引导行业健康发展。

# 1.2任务来源

全国稀土标准化委员会于2018年1月14日至15日在浙江省桐乡市召开了全国稀土标准化技术委员会2018年第一次会议。根据国家标准化管理委员会“关于转发2017年稀土国家、行业标准制修订计划通知”（稀土标委[2018]1号文件）要求，，正式下达了《稀土长余辉荧光粉 第1部分：发射主峰和色品坐标的测定》国家标准的编制任务，计划号20173576-T-469，由广东省稀有金属研究所负责起草，参与单位有

有研稀土新材料股份有限公司、江苏博睿光电有限公司、厦门大学、天津东方科捷科技有限公司、北京大学、兰州大学，任务完成时间为2019年12月。

1.3起草单位情况

广东省稀有金属研究所，隶属于广东省科学院。2015年6月28日，经广东省编委批准以具有四十多年历史的广州有色金属研究院稀有金属研究所为基础组建了广东省稀有金属研究所，公益二类事业单位。

依托本研究所建设了国家钛及稀有金属粉末冶金工程技术研究中心、稀有金属分离与综合利用国家重点实验室、广东省金属材料公共实验室、广东省稀土开发及应用重点实验室。研究所建有六个研究中心，其中的发光材料研发中心主要从事稀土发光材料、稀土功能材料的研发、生产、销售及相关技术服务。课题组近5年来承担了10多项国家、省、市课题，具有年产200吨的稀土三基色荧光粉、100吨稀土长余辉荧光粉中试生产线和年产10吨的LED用荧光粉中试生产线。公司产品行销国内外，部分产品出口到美洲、欧洲、中东等地。研究所现拥有CY-1000B长余辉荧光粉光学性能测试系统、YT-ACM全自动色度仪、 F-7000荧光光谱仪、激光粒度仪、 PMS-50紫外-可见-近红外光谱分析仪、YF1000光色电综合分析系统、ST-86LA亮度测试仪、热释光谱测试仪等检测设备。曾参与稀土长余辉荧光粉国家标准的制定，参与灯用稀土三基色荧光粉国家标准的制定，参与白光LED用黄色荧光粉国家标准的制定，等等，是全国稀土标准化技术委员会的会员单位。

1.4主要工作过程和工作内容

根据任务落实会议精神，我公司组建了标准编制组，主要由技术中心、品管部、工艺组、销售部等多名人员组成。主要工作如下：

1.4.1 确立《稀土长余辉荧光粉试验方法 第1部分：发射主峰和色品坐标的测定》国家标准起草遵循的基本原则；

1.4.2 对生产、使用厂家进行调研、收集材料；

1.4.3查阅相关标准；

1.4.4 确定试验方法；

1.4.5 确定建立仲裁分析方法；

1.4.6对样品进行分析测试；

1.4.7 根据测试数据确定技术指标取值范围；

1.4.8 编写征求意见稿草案。

1.5 工作进度安排

1）标准编制前的查询、调研、论证：2018年1月~4月；

2）完成试验报告，将验证报告及统一样发给其他起草单位及验证单位：2018年8月31日前；

3）一验单位提出验证报告，并返回至起草单位：2018年10月15日前；

4）意见汇总形成预审稿：2019年4月

5）预审时间：2019年5月

6）审定时间：

# 二 标准编制原则和标准的主要内容

# 2.1本标准在编制时主要遵循五大原则

# 满足GB/T 1.1-2009《标准化工作原则》、GB/T 1.3-20001.4-2001

# 《标准编写规则》及其他标准化工作导则和指南要求；

# （二）充分满足市场要求的原则；

# （三）经济合理的原则；

# （四）有利于创新发展的原则；

# （五）通用性原则，即同时具备科学性、实用性和可操作性。

# 2.2 标准主要内容的确定

# 2.2.1依据

# 目前国内有十多家稀土长余辉荧光粉生产企业在生产此类长余辉荧光粉，但由于各家性能指标与测试仪器不同导致产品质量不一，与下游应用企业无法协调一致，影响了整个行业的良性快速发展。本标准是结合国内稀土长余辉荧光粉企业生产水平的差异及下游客户的要求编制出来的。若企业还有特殊需求，应在合同中注明，本标准不一定包含全部特殊使用要求。

# 2.2.2标准的主要内容

# 本标准的主要内容涵盖了适用于稀土长余辉荧光粉的余辉亮度性能指标，以及稀土长余辉荧光粉的余辉亮度的测试方法。

# 2.3 本标准主要技术内容的说明

# 本标准与原GB/T24981.2-2010相比，做了以下修订：

# 1、 修改了标准名称。

# 将《稀土长余辉荧光粉试验方法 第2部分：相对亮度的测定》修改为《稀土长余辉荧光粉试验方法 第2部分：余辉亮度的测定》，并将原标准中涉及的相对亮度全部改为余辉亮度。

# 2、 修改了方法原理中的激发光源及测试原理。

# 将“使用氙灯作为激发光源，以规定的照度直接照射试样，在规定的时间激发后关闭氙灯，通过亮度计测量，并以规定的时间间隔点记录试样余辉荧光的亮度值，与相同分类的稀土蓄光型荧光粉相对亮度国家标准样品在相同测试条件下的亮度值比较，得到试样的相对亮度。”修改为“使用色温5500K~6500K的光源作为激发光源，以规定的照度直接照射试样，待试样激发饱和后（在规定的时间激发后）关闭激发光源，通过亮度计测量，并以规定的时间间隔点记录试样余辉荧光的亮度值，得到试样的余辉亮度。”

# 3、修改了3.3激发光源的种类。

# “将色温5500K~6500K，显色指数大于95的石英玻壳氙灯”修改为“色温5500K~6500K的关源（氙灯、日光灯或LED灯）。

# 4、调整了表1中的待测试样荧光粉牌号，删除了国家标准样品编号及名称，增加了一些牌号。

# （1）将“常规黄绿色碱土铝酸盐的牌号由207001A、207001B、207001C、207002A、207002B、207002C、207003A、207003B”调整为“207001A、207001B、207001C、207001D、207001E、207002A、20702B、207002C、207002D、207002E。”

# （2）将“常规蓝绿色碱土铝酸盐的牌号由207001D、207001E、207002D、207002E”调整为“207001F、207001G、207001H、207001K、207002F、20702G、207002H。”

# （3）将“颗粒型黄绿色碱土铝酸盐的牌号由207004A、207004B、207004C”调整为“207003A、207003B、207003C。”

# （4）将“弱光型黄绿色碱土铝酸盐的牌号由207005A、207005B”调整为“207004A、207004B。”

5、删除了测试步骤5.3.6和5.3.7。

三 主要试验（或验证）的分析、综述报告

该标准共有五家验证单位。包头稀土研究院、江苏博睿光电有限公司为一验单位，兰州大学、厦门大学、中国科学院长春应用化学研究所为二验单位。

3.1方法的条件实验与标准编制

使用色温5500K~6500K的光源作为激发光源，以规定的照度直接照射试样，待试样激发饱和，测试其在不同时刻点的余辉发光亮度，通过多次测试，进行对比数据分析，完成精密度与准确度数据统计，最终确定测定方法。

3.2 验证实验与数据分析

分析第一验证单位及第二验证单位与起草单位的数据，将数据汇总到试验报告中（具体数据见试验报告）。通过数据分析，表明方法是准确可靠的。

3.3反馈意见分析

在本标准起草和编制过程中，起草单位同国内多家稀土长余辉荧光粉生产、应用企业进行了紧密的合作，在验证单位的大力配合下对方法进行了验证，将存在问题及时沟通并改进，顺利完成了方法的试验报告，形成了预审稿。

# 四 与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

# 本标准与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准无冲突。

# 五 标准中如涉及专利、应有明确的知识产权说明

# 本标准未涉及专利知识产权的问题。

# 六 重大分歧意见的处理依据和结果

# 在本标准起草和编制过程中，征求了生产、技术、检测、应用客户等相关单位意见，同意该标准确定的相关技术内容。

# 七 标准作为强制性或推荐性国家标准的建议

修订后的《稀土长余辉荧光粉试验方法 第2部分：余辉亮度的测定》标准非常适

应市场的需求，建议本标准为推荐性国家标准。

# 八 贯彻标准的要求和措施建议

# 修订后的标准颁布实施后，需要国家有关部门组织大力宣传和贯彻，使各企业及相关贸易单位掌握标准的各项技术内容，使标准的应用真正落到实处。

# 九 废止现行有关标准的建议

# 本标准代替GB/T 24981.1-2010《稀土长余辉荧光粉试验方法 第2部分：相对亮度的测定》，无废止标准的建议。

# 十 其他予以说明的事项

# 无。

# 十一 预期效果

# 本标准的制定将为生产、应用、贸易三方提供最基本的技术依据，以本标准为基础，促使生产方和使用方更加正确评价稀土长余辉荧光粉的性能方法，完善检测手段，为用户提供更加公正、合理的评价。

# 广东省稀有金属研究所

# 二零一九年五月二十日