铝及铝合金化学分析方法

第18部分：铬含量的测定

方法二：火焰原子吸收光谱法

9  范围

本方法规定了铝及铝合金中铬含量的测定方法。

本方法适用于铝及铝合金中铬含量的测定。测定范围：0.010%~0.60%。

10  方法提要

试料用盐酸和过氧化氢溶解，于原子吸收光谱仪波长357.9nm处，以空气―乙炔（或一氧化二氮-乙炔）富燃性火焰测量铬的吸光度。

11  试剂

11.1  高纯铝 [ω(Al)≥99.99 %，不含铬]。

11.2  硝酸（ρ1.42 g/mL）。

11.3  氢氟酸（ρ1.14 g/mL）。

11.4  过氧化氢(ρ1.10 g/mL)。

11.5  盐酸（ρ1.19g/mL）。

11.6  盐酸（1+1）。

11.7  硫酸（1+1）。

11.8  铝基体溶液（20 g/L）：称取20.00g经酸洗的高纯铝（11.1），置于1000 mL烧杯中，盖上表皿。分次加入总量为600 mL的盐酸（11.6），加1滴汞助溶。待剧烈反应停止后，缓慢加热至完全溶解，然后加入数滴过氧化氢（11.4），煮沸数分钟，分解过量的过氧化氢，冷却。将溶液移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

11.9  氯化镧溶液：称取100g氧化镧，置于500 mL烧杯中，加入200 mL盐酸（11.5）溶解。移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

11.10  铬标准溶液：称取1.414g预先在140℃下烘干并于干燥器中冷却的基准重铬酸钾，置于400mL烧杯中，盖上表皿。用20mL水和10 mL 盐酸（11.6）溶解。滴加10 mL过氧化氢（11.4），放置12 h~24 h至溶液黄色完全消失，温热（不要煮沸）分解过量的过氧化氢，冷却。将溶液移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含0.5 mg铬。

11.11  铬标准溶液：移取25.00 mL铬标准溶液（11.10）于500 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含0.025 mg铬。

12  仪器

原子吸收光谱仪，附铬空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

灵敏度：在与测量试料溶液的基体相一致的溶液中，铬的特征浓度应不大于0.1µg/mL。

精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零浓度”溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的

吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.7。

13  试样

将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

14  分析步骤

14.1 试料

称取1.00g试样，精确至0.0001g。

14.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

14.3  空白试验

称取1.00g高纯铝（11.1）代替试料（14.1）随同试料做空白试验。

14.4  测定

14.4.1  将试料（14.1）置于250mL烧杯中，盖上表皿，加入30mL～40mL水，分次加入总量为30mL的盐酸（11.6），待剧烈反应停止后，缓慢加热至试料完全溶解，滴加适量的过氧化氢（11.4），煮沸数分钟以分解过量的过氧化氢，冷却。

14.4.2  如有不溶物，过滤、洗涤。将残渣连同滤纸置于铂坩埚中，灰化，在约550℃灼烧，冷却。加入2 mL硫酸（11.7）和5mL氢氟酸（11.3），并滴加硝酸（11.2）至溶液清亮。加热蒸发至干，在700℃灼烧数分钟，冷却。用尽量少的盐酸（11.6）溶解残渣（必要时过滤）。将此试液合并于原滤液中。

14.4.3  根据试料中铬的质量分数分别按下述处理：

铬的质量分数为0.010%～0.20 % 时，将试液（14.4.1）或处理不溶物后合并的试液移入100 mL容量瓶中[若用空气―乙炔火焰测定并认为必需时，加入5mL氯化镧溶液（11.9）]，以水稀释至刻度，混匀。

铬的质量分数为＞0.20 %～0.60 % 时，将试液（15.4.1）或处理不溶物后合并的试液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。分取10.00mL此试液于100mL容量瓶中，加入45.00mL铝基体溶液（11.8）[若用空气―乙炔火焰测定并认为必需时，加入5mL氯化镧溶液（11.9）]，以水稀释至刻度，混匀。

14.4.4  将随同试料所做的空白试验（14.3）溶液及根据试料中铬的质量分数而制备的试液（14.4.3）于原子吸收光谱仪波长357.9nm处，用空气―乙炔（或一氧化二氮-乙炔）富燃性火焰，以水调零，测量铬的吸光度。所测吸光度减去空白试验（14.3）溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的铬浓度。

14.5  工作曲线的绘制

14.5.1  系列标准溶液的制备

移取0mL、1.00mL、2.00mL、4.00mL、8.00mL、20.00mL铬标准溶液（11.11）和2.00mL、3.00mL、4.00mL铬标准溶液（11.10），分别置于9个100mL容量瓶中，各加入50.00mL铝基体溶液（11.8）[若用空气―乙炔火焰测定并认为必需时，加入5mL氯化镧溶液（11.9）]。以水稀释至刻度，混匀。

14.5.2  在与试液测定相同条件下测量系列标准溶液的吸光度。以铬浓度为横坐标，吸光度（减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度）为纵坐标，绘制工作曲线。

15  分析结果的计算

按式（1）计算铬的质量分数（％）：

ω(Cr)=c……………………………………(1)

式中：

C　　 自工作曲线上查得的铬浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V     试液体积，单位为毫升（mL）；

m0    试料的质量，单位为克（g）；

R     稀释系数，14.4.3中两种情况的R值分别为1和10。

16  精密度

16.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法或外延法求得：

表4  重复性限

| wCr/ % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r / % |  |  |  |

16.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表5数据采用线性内插法或外延法求得：

表5  再现性限

| wCr / % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R / % |  |  |  |