铝及铝合金化学分析方法

第36部分：银含量的测定 火焰原子吸收光谱法

编制说明（征求意见稿）

一、  工作简况

1、任务来源及计划要求

根据国标委《国家标准委关于下达2017年第四批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合〔2017〕128号）文件精神，《铝及铝合金化学分析方法 第36部分：银含量的测定 火焰原子吸收光谱法》由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，由广东省工业分析检测中心负责，项目计划编号为20173517-T-610，完成时间为2019年。

2018年3月14日～3月16日，全国有色金属标准化技术委员会于云南省昆明市组织召开有色金属标准工作会议，会议对国家标准《铝及铝合金化学分析方法第36部分：银含量的测定 火焰原子吸收光谱法》进行任务落实，由广东省工业分析检测中心负责起草，参与起草单位有北京有色金属与稀土应用研究所理化中心、昆明冶金研究院、西安汉唐分析检测有限公司、贵州省分析测试研究所、山东兖矿轻合金有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、广东省韶关市质量计量监督检验所。

2、调研和分析工作的情况

在当前国家“一带一路”、“中国制造2025”、国际产能和装备制造合作等战略发展形势下，随着国内外铁路、航空、电力和核发展等有力推动，促使轻量化结构材料---铝合金的需求量不断增长。随着铝工业的不断发展，产品质量的提高，用户需求的要求水平提高，出现了许多新增的铝合金广泛应用于航空航天、国防军事装备领域及汽车等民用产品中。如新增的合金牌号X2A68系列，Ag的组份在0.40%～0.80%。

现有的铝化学分析方法标准系列中无涉及此范围银的检测方法。GB/T20975系列 《 铝及铝合金化学分析方法》中没有银的检测方法，而现有的涉及铝及铝合金中银元素的检测方法有YS/T  870-2013 《高纯铝化学分析方法  痕量杂质元素测定  等离子体质谱法 》、YS/T  871-2013 《高纯铝化学分析方法  痕量杂质元素测定  辉光质谱法 》和YS/T244.6-2008《高纯铝化学分析方法 第6部分 催化锰-过硫酸反应体系法测定银含量》测定范围分别为0.00005%～0.005%、0.0000005%～0.001%和0.00002%-0.0001%，不适合合金牌号X2A68系列0.40%～0.80%的银的测定，因此有必要制定新的银检测标准，满足现代铝加工行业发展的需求。

低含量银的测定方法有原子吸收光谱法，电感耦合等离子体原子发射光谱法，分光光度法等。电感耦合等离子体原子发射光谱法操作简便、快速、精密度高，但仪器较昂贵；分光光度法虽然仪器便宜，但是操作繁杂。而原子吸收光谱法具有测定结果准确度高、操作简便、无需昂贵的分析仪器等特点，目前仍被国内外实验室广泛采用。因此考虑采用原子吸收光谱法测定银。对铝及铝合金中银的原子吸收光谱法测定条件和测定方法进行系统研究，并确定方法的准确度及精密度，最终形成国家标准。方法测定范围为0.005%～2.00%。

3、起草单位情况

广东省工业分析检测中心是我国南方从事金属材料、冶金产品、化工产品、再生资源质量检测、欧盟环保（RoHS）指令的有害物质检测、金属材料综合利用检测与咨询、评价以及分析测试技术研究的专业机构。先后隶属于广州有色金属研究院、广东省工业技术研究院（广州有色金属研究院），2015年12月经广东省机构编制委员会批准成为广东省科学院属下的独立事业法人单位。中心是一个检测设备配套齐全、检测技术完备、人员结构合理、管理科学的检测机构。近十年来获得省部级科技进步奖20项。累计申请专利15件，其中授权发明专利5件、授权实用新型专利2件。承担国家、省级各类项目50余项，主持和参与国家、行业标准300余项，发表专著5部，发表论文300余篇。

4、主要工作过程

根据任务落实会议精神，我中心成立《铝及铝合金化学分析方法》起草课题小组，明确了标准的进度安排、任务分工、确定了编制标准的工作计划及技术路线，完成相应的方法研究工作，完成标准相关工作。

（1）2018年3月14日～3月16日在云南省昆明市组织召开有色金属标准工作会议。对《铝及铝合金化学分析方法 第36部分：银含量的测定 火焰原子吸收光谱法》标准进行了任务落实，批准了由广东省工业分析检测中心负责起草，北京有色金属与稀土应用研究所理化中心、昆明冶金研究院、西安汉唐分析检测有限公司、贵州省分析测试研究所、山东兖矿轻合金有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、广东省韶关市质量计量监督检验所7家单位协助起草，确定了该标准的完成时间节点。

编制组对铝企业、用户进行了调研，征求对《铝及铝合金化学分析方法 第36部分：银含量的测定 火焰原子吸收光谱法》的意见，广泛收集国内外关于铝及铝合金中银的测定技术资料，进行汇总整理，经过认真分析、研究和讨论，于2018年9月形成标准草案稿。草案稿形成后及时发送相关生产企业、用户和科研机构征求意见，相关专家对本标准的草案稿提出了宝贵意见和建议，标准编制小组对所有反馈的意见和建议讨论后进行了修改完善，形成了讨论稿。

（2）2019年1月9日～10日，全国有色金属标准化技术委员会在黑龙江省哈尔滨市召开了《铝及铝合金化学分析方法》系列标准工作会议，就标准存在的问题及后续工作进行了充分的讨论。

（3）会后，根据会议精神，对讨论稿和编制说明进行了认真修改、补充、完善，形成了征求意见稿，并发送到相关生产企业、用户和科研机构征集意见。

二、标准的编制原则

1、符合性：该标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求对本部分进行了编写。

2、合理性：以满足我国铝及铝合金产品实际生产和使用的需要为原则，与实际相结合，提高标准的适用性。反映当前国内各生产企业的技术水平，宜于应用，经济上合理，兼顾现有资源的合理配置，提高了标准的可操作性。

3、先进性：该方法操作简便，系统稳定，工作效率高，精密度和准确度好，能很好地满足产品的需要。

# 确定标准主要内容的依据

原子吸收光谱法具有测定结果准确度高、操作简便、无需昂贵的分析仪器等特点，目前仍被国内外实验室广泛采用。因此考虑采用原子吸收光谱法测定银。对铝及铝合金中银的原子吸收光谱法测定条件和测定方法进行系统研究，并确定方法的准确度及精密度，最终形成国家标准。主要内容：

1、测定范围的确定

随着铝工业的不断发展，产品质量的提高，用户需求的要求水平提高，出现了许多新增的铝合金广泛应用于航空航天、国防军事装备领域及汽车等民用产品中。如新增的合金牌号X2A68系列，Ag的组份在0.40%～0.80%。因此在确定铝及铝合金中银元素的测定范围时，结合日常检测的实际情况，确定了方法测定范围为0.005%～2.00%。通过试验表明，本标准测定铝及铝合金中银含量范围在0.005%～2.00%之间时，能够更好地满足铝及铝合金中银含量的检测要求。

2、试样溶解条件的确定

选取4#试样进行试样溶解条件试验，进行了四个方案的溶解试验，分别是A、20mLHCl(1+1)+1mLH2O2   B、20mLHCl(1+1) +1mLHNO3   C、20mLHCl(1+1)+3mLHNO3   D、20mLHCl(1+1)+5mLHNO3  。 结果见表1。

表1  试样溶解试验

| 方案 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现象 | 溶解不完全，有黑色悬浮物 | 溶解完全 | 溶解完全 | 溶解完全 |
| 结果 | 偏低 | 2.00 | 1.98 | 1.99 |

B、C、D、三个方案能溶解完全，综合考虑，选用B方案。经过第一验证单位（北京有色金属与稀土应用研究所理化中心）试验,确定与起草单位结论一致。

3、原子吸收测定酸度的确定

试验盐酸、硝酸及其酸度对测定的影响。移取2.00mL银标准溶液（100ug/mL）分别置于100mL容量瓶中，各加入1mLHNO3,再分别加入20mLHCl、25mLHCl，用水定容，混匀。按实验步骤进行测定，测量的吸光度数值一致，结果表明：HCl（1+3）和HCl（1+4）对测定无影响。选择银含量最高的4号样品，按实验方法进行溶解完全后，分别加入10mLHCl、15mLHCl，用水定容，混匀。溶液均无氯化银沉淀析出，银离子完全被络合。按实验步骤进行测定，结果分别为2.01%和1.99%。综合考虑，本实验选用HCl（1+4）作为测定酸度试验了盐酸、硝酸及其酸度对测定的影响。经过第一验证单位（北京有色金属与稀土应用研究所理化中心）试验, 选用HCl（1+4）作为测定介质时，与起草单位结论一致。

3、试验的酸度

试验盐酸、硝酸及其酸度对测定的影响。移取2.00mL银标准溶液（100ug/mL）分别置于100mL容量瓶中，各加入1mLHNO3,再分别加入20mLHCl、25mLHCl，用水定容，混匀。按实验步骤进行测定，测量的吸光度数值一致，结果表明：HCl（1+3）和HCl（1+4）对测定无影响。选择银含量最高的4号样品，按实验方法进行溶解完全后，分别加入10mLHCl、15mLHCl，用水定容，混匀。溶液均无氯化银沉淀析出，银离子完全被络合。按实验步骤进行测定，结果分别为2.01%和1.99%。综合考虑，本实验选用HCl（1+4）作为测定酸度。第一验证单位（北京有色金属与稀土应用研究所理化中心）试验, 选用HCl（1+4）作为测定介质时，银离子络合完全,与起草单位结论一致。

4、铝基体干扰试验

分别称取约0.10g、0.20g、0.40g不含银的纯铝，按实验方法进行溶解，加入1mL50ug/mL银标准溶液，按实验步骤进行测定，结果表明，溶液含0.1克 、0.2克铝，测量的吸光度基本不变；溶液含0.4克纯铝，测量的吸光度稍微降低。综合考虑，确定试样称样量为0.20g。第一验证单位（北京有色金属与稀土应用研究所理化中心）的验证试验说明,与起草单位结论一致,确定试样称样量为0.20g。

5、共存元素干扰试验

查阅GB/T 3190；GB/T 8733-2016;GB/T 27677-2017;GB/T 1196-2017;YS/T 665-2008;YS/T 275-2009等标准，确定了干扰元素的种类以及其最大含量为：Si10%、Fe0.3%、Cu7%、 Mn0.8%、 Mg2.9%、 Cr0.25%、 Ni0.05%、 Zn8 %、Ti0.2%、Li2%、Zr0.25%。加入相当0.20g试样中可能存在的干扰元素最大量，考察共存元素对银质量浓度为0.50 ug/mL测定的影响，进行干扰试验。结果表明：存在的干扰元素最大量对银的测定均无影响。第一验证单位（北京有色金属与稀土应用研究所理化中心）对可能存在的干扰元素进行试验, 确认存在的干扰元素对银的测定均无影响，与起草单位结论一致。

6加标回收实验

称取3号样品，分别加入1.00mL、2.00mL银标准溶液（1mg/mL），按本方法的分析步骤进行加标回收试验，结果见表2。

表1  加标回收试验

| 3#样品/g | 样品含银量/ug | 加入银量/ug | 测得银量/ug | 回收率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2116 | 1100 | 1000 | 2104 | 100.4 |
| 0.2054 | 1068 | 2000 | 3125 | 102.8 |

第一验证单位（北京有色金属与稀土应用研究所理化中心）验证实验结果见表2，验证结果表明，加标回收率在99.9%~101.3%之间，加标回收率良好，与起草单位一致。

表2  加标回收试验

| 3#样品（g） | 样品中银含量（µg） | 加入银量（µg） | 测得银量（µg） | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2004 | 1000 | 1000 | 1999 | 99.9 |
| 0.2078 | 1036 | 2000 | 3049 | 101.3 |

7方法检出限

用试剂空白溶液喷雾，在1min左右的时间记录11次吸光度（用分析用水调零）计算标准偏差，另一标准溶液ρ=0.50µg/mL，同时测定其吸光度，结果见表3，满足测定要求。

表3  检出限

| 类别 | 吸光度 | 标准偏差 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 银空白 | 0.002 0.000 0.001 -0.001 0.001 0.000 0.002 -0.001 0.001 -0.001 0.001 | 0.00113 | D==0.012µg/mL |
| 银标液 0.50µg/mL | 0.140 | / |  |

第一验证单位（（北京有色金属与稀土应用研究所理化中心））验证结果见表4，银元素检出限为0.012µg/mL，与起草单位结论一致。

表4检出限

| 类别 | 吸光度 | 标准偏差 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 银空白 | 0.001;0.002;0;0.001;0;0.002;0;0.001;0;0.002;-0.001 | 0.00101 | 0.012 |
| 银标液0.50µg/mL | 0.123 | / |  |

8精密度

按照国家标准GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求，新增了精密度要求。

按照GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的内容，通过对八家单位的试验数据和验证数据分别按照重复性和再现性的公式进行计算，并通过线性拟合，得出不同含量的重复性限和再现性限。

北京有色金属与稀土应用研究所理化中心负责一验，昆明冶金研究院、西安汉唐分析检测有限公司、贵州省分析测试研究所、山东兖矿轻合金有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、广东省韶关市质量计量监督检验所等单位负责二验。试验结果统计对比见表5。

表5试验结果对比

| 实验室 | 实验室 Ag% |
| --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 广东省工业分析检测中心（起草） | 0.0075，0.0077，0.0074， 0.0076，0.0074，0.0076，0.0075，0.0076，0.0078，0.0074，0.0078 | 0.054，0.053，0.054，0.053，0.053，0.053，0.055，0.053，0.054，0.055，0.053 | 0.51, 0.52，0.52，0.51 ，0.52，0.52，0.52，0.52，0.53，0.53，0.52 | 1.99 ，1.98，2.00，2.02 1.97， 1.98，1.97，2.02 ，1.98，1.97，1.97 |
| 北京有色金属与稀土应用研究所理化中心（一验） | 0.0075，0.0076，0.0075，0.0076，0.0078，0.0075，0.0074，0.0077，0.0074，0.0077，0.0076 | 0.054，0.055，0.054，0.053，0.055，0.053，0.056，0.055，0.054，0.054，0.056 | 0.51， 0.52， 0.52， 0.53，0.52，0.53，0.52，0.53，0.52，0.53，0.52 | 1.99 1.97 1.98 2.00 1.99 2.01 2.00 2.01 2.01 1.97 1.98 |
| 昆明冶金研究院（二验） | 0.0080 0.0078 0.0082 0.0079 0.0081 0.0076 0.0079 0.0080 0.0075 0.0078 0.0082 | 0.058 0.054 0.055 0.056 0.054 0.054 0.053 0.054 0.056 0.055 0.054 | 0.52 0.53 0.52 0.51 0.53 0.52 0.52 0.53 0.51 0.52 0.52 | 1.95 1.97 1.97 1.97 1.99 1.96 1.98 2.03 2.01 2.00 1.97 |
| 西安汉唐分析检测有限公司（二验） | 0.0076 0.0076 0.0076 0.0074 0.0073 0.0076 0.0074 0.0076 0.0078 0.0076 0.0076 | 0.0541 0.0551 0.0537 0.0535 0.0541 0.0541 0.0542 0.0538 0.0531 0.0543 0.0551 | 0.522 0.522 0.519 0.531 0.517 0.526 0.522 0.525 0.531 0.516 0.519 | 1.993 1.990 2.012 2.012 1.995 1.990 1.988 2.000 2.010 1.988 2.012 |
| 贵州省分析测试研究所（二验） | 0.0073 0.0067 0.0069 0.0074 0.0074 0.0069 0.0073 0.0074 0.0068 0.0072 0.0074 | 0.050 0.051 0.052 0.052 0.049 0.053 0.049 0.050 0.054 0.052 0.053 | 0.51 0.52 0.50 0.54 0.53 0.53 0.52 0.50 0.50 0.51 0.50 | 1.92 2.03 2.00 2.02 1.93 2.00 1.96 2.02 1.95 1.96 1.95 |
| 山东兖矿轻合金有限公司（二验） | 0.0070,0.0073,0.0072,0.0075,0.0074 0.0071，0.0076,0.0072,0.0076,0.0072 | 0.056,0.058,0.055,0.059,0.057，0.058, 0.055, 0.056,0.057, 0.054 | 0.50,0.52,0.53,0.52,0.53 0.51, 0.50, 0.51,0.54,0.51 | 2.01 2.02 2.01 2.04 2.03 2.02 2.00 2.02 2.04 2.01 |
| 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 0.0074 0.0075 0.0076 0.008 0.0074 0.0076 0.0071 0.0085 0.0079 0.0082 0.0081 | 0.049 0.052 0.051 0.054 0.047 0.051 0.05 0.055 0.054 0.0551 0.0534 | 0.531 0.512 0.498 0.5 0.512 0.518 0.489 0.523 0.509 0.521 0.517 | 2.021 1.902 1.889 1.984 1.996 2.001 2.012 1.978 1.968 1.976 1.983 |
| 广东省韶关市质量计量监督检验所 | 0.0074 0.0077 0.0075 0.0074 0.0075 0.0074 0.0076 | 0.052 0.053 0.054 0.053 0.052 0.054 0.051 | 0.50 0.51 0.50 0.51 0.50 0.52 0.53 | 1.98 1.95 1.99 1.97 1.95 1.97 1.91 |

由结果可知，使用本标准的试验方法1，验证单位试验结果与起草单位结果无显著性差异，铝及铝合金铁含量结果稳定，精密度良好。

四、标准水平分析

本标准采用原子吸收光谱法测定银，操作简便，分析结果准确、可靠，分析设备成本低，便于推广应用，与现有标准及制定中的标准无重复交叉情况。经查，本标准不涉及国内外专利，本标准涉及内容全面、条款详细、在制修订过程中吸纳了国内外相关新技术，该标准与其他国家、行业标准互为补充、衔接配套，整体达到国内先进水平。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准所规定的内容，完全满足相关国家法律、法规和强制性国家标准要求。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、标准作为强制性或推荐性的建议

建议本标准为推荐性国家标准，供相关组织参考采用。

八、贯彻标准的要求和措施建议

生产企业和相关部门、单位应按照产品质量控制及分析检验的要求，认真贯彻实施本标准内容。

九、废止现行有关标准的建议

无

十、预期效果

标准制定了铝及铝合金中银量的分析方法。通过本标准的实施，将进一步规范铝及铝合金中银量的分析检验工作，保证检测精度。满足铝及铝合金产业的实际使用和未来发展的需求，对产品质量控制和公平贸易方面产生重要影响。

《铝及铝合金化学分析方法 第36部分：银量的测定》标准编制组

2019-04-30