- YS

# 前    言

- YS/T ××××《铪化学分析方法》共分为12个部分：

- ——第1部分：铅量的测定  极谱法；

- ——第2部分：铀量的测定  极谱法；

- ——第3部分：硼量的测定  姜黄素分光光度法；

- ——第4部分：氯量的测定  氯化银分光光度法；

- ——第5部分：镉量的测定  极谱法；

- ——第6部分：磷量的测定  萃取分光光度法；

- ——第7部分：硅量的测定  钼蓝分光光度法；

- ——第8部分：钠量的测定  火焰原子吸收光谱法；

- ——第9部分：氢量的测定  惰气熔融红外吸收法/热导法；

- ——第10部分：氧量、氮量的测定  惰气熔融红外吸收法/热导法；

- ——第11部分：碳量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法；

- ——第12部分：痕量杂质元素的测定  电感耦合等离子体质谱法。

- 本部分为YS/T ××××的第1部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本部分起草单位：西安汉唐分析检测有限公司、宝钛集团有限公司、核工业二〇三研究所、湖南出入境检验检疫局、瑞士万通中国有限公司。

本部分主要起草人：

本部分是首次制定。

## 铪化学分析方法

## 第1部分：铅量的测定

## 极谱法

## 1  范围

YS/T ××××的本部分规定了铪中铅含量的测定方法。

本部分适用于铪中铅含量的测定。测定范围：0.0005 % ~ 0.030 %。

## 2  原理

试料以氢氟酸溶解，用柠檬酸铵掩蔽锆，在pH 9 ~ 10的氨性介质中，用双硫腙-三氯甲烷萃取分离铅，在稀盐酸底液中用示波极谱法测定铅。

## 3  试剂

### 除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和实验室二级水。

3.1  氢氟酸（ρ=l.13 g/mL）。

3.2  硝酸（ρ=l.42 g/mL）。

3.3  高氯酸（ρ=l.68 g/mL）。

3.4  氨水（ρ=0.9 g/mL），液氨经蒸馏水吸收提纯。

3.5  盐酸（1+9）。

3.6  柠檬酸三铵溶液（300 g/L）：称取150 g 柠檬酸三铵溶于约300 mL水中，加入100 mL 饱和硼酸（优级纯）溶液，以水稀释至500 mL 体积，混匀。

3.7  双硫腙-三氯甲烷萃取剂（0.5 g/L）：称取2.5 g 双硫腙溶于约400 mL 三氯甲烷中，移入1000 mL 分液漏斗中。加入200 mL氨水（1+9），振荡3min。分层后将有机相放入另一个分液漏斗中，水相放入500 mL 烧杯中保留。有机相中再加入200 mL 氨水（1+9）提取一次，弃去有机相。合并水相，用脱脂棉滤去不溶物。滴加盐酸使水相酸化，双硫腙沉淀完全后移入分液漏斗中。分二次共加入500 mL 三氯甲烷振荡提取，使双硫腙溶于有机相。合并有机相，用500 mL水振荡洗涤一次，有机相于棕色瓶中密封保存。此有机相1 L 含5 g 双硫腙，用时以三氯甲烷稀释至0.5 g/L。

3.8  柠檬酸铵-氨水洗涤液：称取3.0 g 柠檬酸三铵于150 mL 烧杯中，加入50 mL 水，1 mL 氨水（3.4），移入100 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.9  铅标准溶液 A：称取0.1000 g 金属铅（≥99.9%）溶于30 mL 硝酸（1+2）中，加热除去氮的氧化物，冷却。移入1000 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL 含100 μg铅。

3.10  铅标准溶液 B：移取50.0 mL 铅标准溶液A（3.9）于500 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL 含10 μg 铅。

3.11  氮气（体积分数≥99.99%）。

## 4  仪器设备

4.1  示波极谱仪。附滴汞电极、汞池阳极或三电极体系。

仪器的检测下限对Cd2+不大于1×10-7 mol/L，分辨率不大于35 mV 。

## 5  样品

## 5.1  取样

铪的取样应按照已颁布的相应标准方法进行。

## 5.2 试样处理

将试样剪成长度不大于5 mm 的碎屑。

## 6  试验步骤

## 6.1  试料

称取0.50 g 样品（5），精确至0.1 mg。

## 6.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

## 6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

## 6.4  分析试液的制备

6.4.1  将试料（6.1）置于100 mL 聚四氟乙烯烧杯中，加入10 mL ~15 mL 水，分次滴加约2 mL 氢氟酸（3.1）溶解试料，滴加2 ~ 3滴硝酸（3.2）加热至完全溶解。冷却后加入5 mL 柠檬酸三铵溶液（3.6），用水稀释至约40 mL 体积，用氨水（3.4）调节pH 9~10。

6.4.2  将溶液移入100 mL 分液漏斗中，加入10 mL 双硫腙-三氯甲烷萃取剂（3.7），振荡3min。静置分层，将有机相放入另一个分液漏斗中，再向水相中加入10 mL 双硫腙-三氯甲烷萃取剂（3.7），重复萃取一次（如果试料含杂质量较高，需重复萃取操作，直到萃取后有机相绿色保持不变为止）。合并有机相，弃去水相。

6.4.3  加入相当于有机相体积1.5 倍的柠檬酸三铵-氨水洗涤液（3.8），振荡洗涤1 min ，静置分层，有机相放入干燥的50 mL 烧杯中。

6.4.4  将有机相低温蒸干。加入6mL高氯酸（3.3），加热冒烟至近干。冷却后加入2.00 mL 盐酸（3.5）溶解盐类（如溶液混浊可置于50 ℃ ~ 60 ℃水浴中放置1 min，使溶液澄清），混匀。

## 6.5  工作曲线溶液的配制

移取0.00 mL，0.50 mL，1.00 mL，2.00 mL，3.00 mL，4.00 mL铅标准溶液B（3.10）和0 mL，0.30 mL，0.60 mL，0.90 mL，1.20 mL，1.50 mL 铅标准溶液A（3.9），分别置于二组50mL烧杯中，低温加热蒸干。各加入2 mL 高氯酸（3.3），加热冒烟至干。冷却后加入2.00 mL 盐酸（3.5）溶解盐类，混匀。

## 6.6  测定

将工作曲线溶液倒入预先加汞的电解池中，通氮气（3.11）5 min。使用示波极谱仪、阴极化扫描、起始电位-0.20V，以适当的电流倍率测量铅的一次导数波高。减去试剂空白波高，以铅量为横坐标，波高为纵坐标，分别绘制适用于铅含量为0.0005 % ~ 0.007 %和铅含量>0.007 % ~ 0.030 %的二条工作曲线。当工作曲线线性相关系数r≥0.999时，进行分析试液（6.4）的测定。减去空白试验溶液的波高，从工作曲线上查得相应的铅量。

## 7  试验数据处理

铅含量以铅的质量分数wPb计，按式（1）计算：

………………………………（1）

式中：

m1——自工作曲线上查得的铅量，单位为微克（µg）；

m0 ——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果保留至小数点后五位。

## 8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得：

表1  重复性限

| 铅的质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限/% |  |  |  |  |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2  再现性限

| 铅的质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限/% |  |  |  |  |

## 9  试验报告

试验报告应包括下列内容：

——样品；

——使用的标准（包括发布和出版年号）；

——分析结果及其表示；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H 14

20××-××-××实施

20××-××-××发布

铪化学分析方法

第1部分：铅量的测定

极谱法

Methods for chemical analysis of hafnium—

Part 1：Determination of plumbum content—

Polarography method

（讨论稿）

YS/T XXXX—20XX

中华人民共和国有色金属行业标准

中华人民共和国工业和信息化部 发布