## 铪化学分析方法

## 第2部分：铀量的测定 极谱法

## 编

## 制

## 说

## 明

## 西安汉唐分析检测有限公司

## 2019年2月27日

## 铪化学分析方法

## 第2部分：铀量的测定 极谱法

编制说明

一、工作简况

- 项目的必要性简述

铪具有熔点高、热中子截面高、高温耐腐蚀和抗氧化性好等优点。其中最为重要的特性是其核性能，常用做核反应堆的控制棒，特别是用于水冷高功率、长寿命堆。添加了铪元素的合金，其材料强度、耐腐蚀性等会有显著改善，如含铪10％的铌合金可用做登月火箭喷嘴、金属铪粉还可用于火箭推进剂。此外，在耐热合金如钨、钼、钽中，铪可作为硬质合金添加剂，提高合金的熔点。

铀是铪合金中的有害元素，标准《YS/T 399-2013 海绵铪》中规定了原子能级的HHf-01中铀含量＜0.0001%。铀的准确测定对铪合金的生产、研制和应用等有极其重要的作用。

- 适用范围

本标准规定了极谱法测定铪中铀含量。本标准铪中铀的测定范围为：0.0001%-0.0005%。

- 可行性

西安汉唐分析检测有限公司是西北有色金属研究院（集团）下属的第三方检测机构。1965年成立至今，公司已在西安宝鸡两地三区建成标准化实验室，检测面积10000余平方米，设备200余台（套），设备资产上亿元。现有员工124名，其中技术人员70余名（教授8名，高级工程师32名，注册计量师10名）。公司是国内最大的钛合金检测机构、国内最全面的金属复合材料检测机构、国内唯一核电堆芯材料的检测机构、金属材料全领域检测机构。

公司是中国有色金属工业西北质量监督检验中心、陕西省有色金属产品质量监督检验站、陕西省有色金属材料分析检测与评价中心、陕西省核工业用金属材料检测与评价服务平台、稀有金属检测信息化管理及共享平台、稀有金属材料安全评估与失效分析中心、工业（稀有金属）产品质量控制和技术评价实验室的主体单位，同时被国家质量监督检验检疫总局确定为钛及钛合金加工产品、铜及铜合金管材生产许可证检验机构实施单位，先后通过国家认证认可监督委员会(CMA)、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)和国防科技工业实验室认可委员会(DILAC)认证，是由政府部门授权、具有法定第三方公正地位的产品质量检验机构。

- 拟要解决的主要问题

本标准旨在确定一种准确可靠的分析方法测定铪中铀量。试料用氢氟酸—硝酸溶解，在硝酸介质中用磷酸三丁酯—甲苯萃取分离铀。在铜铁试剂存在下，用示波极谱仪测量铀的吸附催化波。方法确定过程中重点考察了工作曲线的绘制、溶样酸用量、铜铁试剂用量、萃取次数、共存元素干扰等因素。

—任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会《关于转发2018年第一批有色金属行业、协会标准制（修）订项目计划的通知》（有色标委〔2018〕33号）精神，由西安汉唐分析检测有限公司负责起草《铪化学分析方法 第2部分：铀量的测定》行业标准，×××参加起草。计划编号为2018-0568T-YS，项目完成年限为2020年。

—标准项目编制单位、起草人

本标准由西安汉唐分析检测有限公司负责起草。

本标准由×××参加起草。

本标准主要起草人：

—主要工作过程

（1）2018年3月在接到标准制定任务后，成立了标准编制工作组，确定了各成员的工作职能和任务，制定了工作计划和进度安排，填写了“行业标准项目建议书”。

（2）2018年5月编制小组收集、整理相关文献资料，形成了分析方法的整体思路并开始了方法试验等工作。

（3）2018年7月哈尔滨会议进行了任务落实，确定项目参与起草单位为西安汉唐分析检测有限公司，×××。

（4）2019年2月编制小组完成相应的分析方法研究，形成了行业标准《铪化学分析方法 第2部分：铀量的测定》的征求意见稿、研究报告及征求意见表的撰写等，交×××进行意见征集，并连同验证样品一同寄往各验证单位。

二、标准编制原则

2.1符合性：该标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》、GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的要求进行了编写。

2.2合理性：反映当前国内各生产企业的技术水平，宜于应用，经济上合理，兼顾现有资源的合理配置。

2.3先进性：本标准涉及的内容，技术水平不低于当前国内水平。

三、标准主要内容的确定依据

本标准是首次制定，并且在充分调研了生产的实际水平后完成的。

1. 铀元素测量范围的确定

在制定本标准中铀元素测定范围时，参考了标准《YS/T 399-2013 海绵铪》中铀元素的含量，其中原子能级海绵铪要求铀含量＜0.0001%而工业级海绵铪中铀含量无要求，并在此基础上结合日常检测样品的实际情况，最终确定出本标准中铀元素的测定范围为0.0001%~0.00005%。

2. 溶样酸的选择

铪合金通常采用氢氟酸在常温条件下溶解，溶解后期溶液底部若出现的黑色不溶物，一般是难溶的碳化物或氮化物，通过滴加硝酸并加热使之完全溶解。通过试验分别考察了不同氢氟酸用量下，样品溶解情况。最终确定采用2mL氢氟酸溶解样品较为适宜。

3. 工作曲线溶液的配制

本标准中铀元素的测定范围为0.0001%~0.0005%，以铀量为横坐标，波高电流Ip´（“后谷”测量）为纵坐标绘制工作曲线1，结果见表1。

表1  测定范围和线性方程

| 测定范围/% | 线性方程 | 相关系数 |
| --- | --- | --- |
| 0.0001-0.0005 | y=1.3543x+0.1071 | 0.9962 |

4. 硝酸（1+3）用量的确定

样品溶液蒸干后，需加入1+3硝酸溶解，通过加入不同体积的1+3硝酸，观察溶解情况，发现选择加入1+3硝酸溶液15ml时，盐类能够完全溶解。

5. 反取次数的确定

反萃取的目的是将有机相中的铀萃取至水相中，萃取次数与萃取率的有直接关系。试验表明，通过一次萃取，萃取率能达到90.5%以上；两次萃取，萃取率达到97%以上。本试验选择萃取次数为两次。

6.铜铁试剂用量的确定

通过向工作曲线中加入不同体积的铜铁试剂，计算工作曲线的线性相关系数R2值，试验结果见表4：

表4

| 铜铁试剂加入量，ml | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R2 | 0.7746 | 0.8842 | 0.9958 | 0.9969 |

试验结果表明，加入0.5ml以上铜铁试剂，线性相关系数R2大于0.99，但加入体积过大会影响测试溶液的体积，本试验选择加入铜铁试剂0.5ml。

7. 共存元素干扰情况

按照标准《YS/T 399-2013 海绵铪》中海绵铪化学成分的规定，对可能共存元素的最高含量的单项及混合元素，考察各元素对1ug、2 ug铀测定的干扰情况。试验结果表明：1mg的铁、镁；100ug铝、钴、铜、铬、锰、钨、钼、硅、钛、钒、铅、镉均不干扰铀的测定。

8. 精密度试验

精密度试验分为重复性试验及再现性试验。内容包括：

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3 重复性限

| 铀的质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限/% |  |  |  |  |

8.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按表4数据采用线性内插法或外延法求得：

表4 再现性限

| 铀的质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限/% |  |  |  |  |

四、标准水平分析

4.1 采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国外无相同类型的国际标准。

4.2国际、国外同类标准水平的对比分析

经查，国外无相同类型的国际标准。

4.3与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

无。

五、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

本标准与现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

六、标准中的专利及涉及知识产权

本标准起草过程中，没有检索到专利和知识产权问题。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

编制组严格按既定编制原则进行编写，本标准起草过程中未发生重大的分歧意见。

八、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准为行业标准，供相关组织参考采用。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无。

十、废止现行有关标准的建议

本标准为新制定标准，无废止其它标准的建议。

十一、其他应予说明的事项

本标准充分考虑了我国铪合金生产企业和使用加工企业的生产工艺技术水平。本标准颁布执行后，有利于生产采用统一的分析方法开展产品质量检验工作，有利于市场公平交易环境的形成，具有较大的社会效益。因此在本标准实施后，可以积极向生产厂家及国内外用户推荐采用本标准。