- YS

# 前    言

- YS/T ××××《铪化学分析方法》共分为12个部分：

- ——第1部分：铅量的测定  极谱法；

- ——第2部分：铀量的测定  极谱法；

- ——第3部分：硼量的测定  姜黄素分光光度法；

- ——第4部分：氯量的测定  氯化银分光光度法；

- ——第5部分：镉量的测定  极谱法；

- ——第6部分：磷量的测定  萃取分光光度法；

- ——第7部分：硅量的测定  钼蓝分光光度法；

- ——第8部分：钠量的测定  火焰原子吸收光谱法；

- ——第9部分：氢量的测定  惰气熔融红外吸收法/热导法；

- ——第10部分：氧量、氮量的测定  惰气熔融红外吸收法/热导法；

- ——第11部分：碳量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法；

- ——第12部分：痕量杂质元素的测定  电感耦合等离子体质谱法。

- 本部分为YS/T ××××的第5部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本部分起草单位：西安汉唐分析检测有限公司。

本部分主要起草人：

本部分是首次制定。

## 铪化学分析方法

## 第5部分：镉量的测定

## 极谱法

1  范围

YS/T ××××的本部分规定了铪中镉含量的测定方法。

本部分适用于铪中镉含量的测定。测定范围：0.00005 % ~ 0.0005 %。

2  原理

试料以氢氟酸溶解，用柠檬酸铵掩蔽铪，在pH 9 ~ 10的氨性介质中，用双硫腙-三氯甲烷萃取分离镉，在稀盐酸底液中用示波极谱仪测量镉的阴极化二次导数波高。

铅含量大于0.005%时，对镉的测定产生干扰。在工作曲线溶液中加入与试料溶液等同浓度的铅量以消除干扰。

3  试剂

### 除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和实验室二级水。

3.1  氢氟酸（ρ=l.13 g/mL）。

3.2  硝酸（ρ=l.42 g/mL）。

3.3  高氯酸（ρ=l.68 g/mL）。

3.4  氨水（ρ=0.9 g/mL），液氨经蒸馏水吸收提纯。

3.5  盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

3.6  金属铪（wHf≥99.95%）。

3.7  柠檬酸三铵溶液 （300 g/L）：称取150 g柠檬酸三铵溶于300 mL 水中，加入100 mL 硼酸饱和溶液，以水稀释至500 mL，混匀。

3.8  双硫腙-三氯甲烷萃取剂（0.5 g/L），称取2.5 g 双硫腙溶于400 mL 三氯甲烷中，移入1000 mL分液漏斗中。加入200 mL 氨水（1+9），振荡3 min，静置分层，有机相放入另一个分液偏斗中，水相放入500 mL 烧杯中保留。有机相中再加入200 mL 氨水（1+9），振荡3min，静置分层，弃去有机相，合并水相，用脱脂棉滤去不溶物。滴加盐酸使水相酸化，双硫腙沉淀完全后移入分液漏斗中分两次共加入500 mL 三氯甲烷振荡提取，使双硫腙溶于有机相。合并有机相，用500 mL 水振荡洗涤一次。有机相置于棕色瓶中密封保存。此有机相1 L含5 g 双硫腙。用时以三氯甲烷稀释至0.5 g/L。

3.9  柠檬酸三铵-氨水洗涤液：称取3.0 g 柠檬酸三铵于150 mL 烧杯中，加入50 mL 水，1 mL 氨水（3.4），移入100 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.10  镉标准贮存溶液：称取0.1000 g 金属镉（wCd≥99.99%）于150 mL 烧杯中，加入20 mL 盐酸（1+1），加热溶解，冷却，移入1000 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL 含100 μg 镉。

3.11  镉标准溶液：移取10.00 mL 镉标准贮存溶液（3.10）于1000 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL 含l μg 镉。

3.12  铅标准溶液：称取0.1000 g 金属铅（wPb≥99.99%）于150 mL 烧杯中，加入20 mL 硝酸（1+2），加热溶解，冷却，移入1000 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL 含100 μg 铅。

3.13  氮气（体积分数≥99.99%）。

4  仪器设备

示波极谱仪，附滴汞电极、汞池阳极或三电极体系。

仪器的检测下限对Cd2+不大于1×10-7 mol/L，分辨率不大于35 mV 。

5  样品

5.1  取样

铪的取样应按照已颁布的相应标准方法进行。

5.2  试样处理

将试样剪成长度不大于5mm的碎屑。

## 6  试验步骤

6.1  试料

称取0.50 g 试料，精确至0.1 mg。

6.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

6.3  空白试验

称取与试料质量相当的金属铪（3.6），随同试料做空白试验。

6.4  分析试液的制备

6.4.1  将试料（6.1）置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入10 mL ~ 15 mL 水，分次滴加约2 mL 氢氟酸（3.1）溶解试料。滴加2 ~ 3滴硝酸（3.2）加热至完全溶解。冷却后加入5 mL 柠檬酸三铵溶液（3.7），用水稀释至约40 mL，用氨水（3.4）调节pH 9 ~ 10。

6.4.2  将溶液移入100 mL 分液漏斗中，加入10 mL 双硫腙-三氯甲烷萃取剂（3.8），振荡3 min。静置分层，将有机相放入另一个分液漏斗中，再向水相中加入10 mL 双硫腙-三氯甲烷萃取剂（3.8），重复萃取一次（如果试料含杂质量较高，需重复萃取操作，直到萃取后有机相绿色保持不变为止）。合并有机相，弃去水相。

6.4.3  加入相当于有机相体积1.5 倍的柠檬酸三铵-氨水洗涤液（3.9），振荡洗涤1 min，静置分层，有机相放入干燥的50 mL 烧杯中。

6.4.4  将有机相低温蒸干。加入6 mL 高氯酸（3.3），加热冒烟至干。冷却后加入2.00 mL 盐酸（3.5）溶解盐类（如溶液混浊可置于50 ℃~60 ℃水浴中放置1min，使溶液澄清），混匀。

6.5  工作曲线溶液的配制

移取0 mL，0.20 mL，0.80 mL，1.40 mL，2.00 mL，2.50 mL 镉标准溶液（3.11），置于一组50 mL烧杯中，低温加热蒸干。各加入2 mL 高氯酸（3.3），加热冒烟至干。冷却后加入2.00 mL 盐酸（3.5）溶解盐类，混匀。

试料含铅量大于0.005 % 时，需在工作曲线溶液中各加入与试料含铅量相应的铅标准溶液（3.12）。

6.6  测定

将工作曲线溶液倒入预先加汞的电解池中，通氮气（3.13）5 min。使用示波极谱仪、阴极化扫描、起始电位-0.20 V，以适当的电流倍率测量镉的一次导数波高。减去空白试验溶液的波高，以镉量为横坐标，波高为纵坐标，绘制工作曲线。当工作曲线线性相关系数r≥0.999时，进行分析试液（6.4）的测定，减去空白试验溶液的波高，从工作曲线上查得相应的镉量。

7  试验数据处理

镉含量以镉的质量分数wCd计，按式（1）计算：

…………………………………………（1）

式中：

m1——自工作曲线上查得的镉量，单位为微克（µg）；

m0 ——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果保留至小数点后五位。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得：

表1  重复性限

| 镉的质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限/% |  |  |  |  |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2  再现性限

| 镉的质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限/% |  |  |  |  |

9  试验报告

试验报告应包括下列内容：

——样品；

——使用的标准（包括发布和出版年号）；

——分析结果及其表示；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H 14

20××-××-××实施

20××-××-××发布

铪化学分析方法

第5部分：镉量的测定

极谱法

Methods for chemical analysis of hafnium—

Part 1：Determination of cadmium content—

Polarography method

（讨论稿）

YS/T XXXX—20XX

中华人民共和国有色金属行业标准

中华人民共和国工业和信息化部 发布