中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—20XX

铪化学分析方法

第6部分：磷量的测定

萃取分光光度法

Method for chemical analysis of hafnium—

Part 6: Determination of phosphorus content—

Extraction-Spectrophotometry

（讨论稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

ICS 77.120.99

H 14

- YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

- YS/T ××××《铪化学分析方法》共分为12个部分：

- ——第1部分：铅量的测定  极谱法；

- ——第2部分：铀量的测定  极谱法；

- ——第3部分：硼量的测定  姜黄素分光光度法；

- ——第4部分：氯量的测定  氯化银浊度法；

- ——第5部分：镉量的测定  极谱法；

- ——第6部分：磷量的测定  萃取分光光度法；

- ——第7部分：硅量的测定  钼蓝分光光度法；

- ——第8部分：钠量的测定  火焰原子吸收光谱法；

- ——第9部分：氢量的测定  惰气熔融红外吸收法/热导法；

- ——第10部分：氧量、氮量的测定  惰气熔融红外吸收法/热导法；

- ——第11部分：碳量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法；

- ——第12部分：痕量杂质元素的测定  电感耦合等离子体质谱法。

- 本部分为YS/T ××××的第6部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本部分起草单位：西安汉唐分析检测有限公司。

本部分主要起草人：

本部分是首次制定。

- 铪化学分析方法

- 第6部分：磷量的测定

- 萃取分光光度法

- 1  范围

YS/T ××××的本部分规定了铪中磷含量的测定方法。

本部分适用于铪中磷含量的测定。测定范围：0.0004 % ~ 0.020 %。

- 2  原理

试样用氢氟酸溶解，以硼酸掩蔽氟离子，用高锰酸钾将亚磷酸氧化为磷酸。在硝酸介质中，磷酸离子与钼酸铵形成磷钼黄杂多酸，用正丁醇-三氯甲烷混合溶液萃取，以氯化亚锡将磷钼黄还原为磷钼蓝并反萃取到水相中。用分光光度计测量其吸光度。

- 3  试剂

- 除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和实验室二级水。

3.1  氢氟酸（ρ=l.13 g/mL），优级纯。

3.2  盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

3.3  硝酸（1+1）。

3.4  硼酸饱和溶液。

3.5  高锰酸钾溶液（40 g/L）。

3.6  亚硝酸钠溶液（100 g/L）。

3.7  钼酸铵溶液（100 g/L）。

3.8  正丁醇-三氯甲烷混合溶液（1+3）。

3.9  氯化亚锡溶液（10 g/L）：称取1 g 氯化亚锡，置于干燥烧杯中，加入8 mL 盐酸（3.2）溶解，用水稀释至100 mL，混匀。用时现配。

3.10  磷标准贮存溶液：称取0.4394 g 预先在105 ℃ ～ 110 ℃ 烘干2 h 的磷酸二氢钾（优级纯），置于250 mL 烧杯中，用水溶解，移入1000 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液每毫升含100 μg磷。

3.11  磷标准溶液：移取10.00 mL 磷标准溶液（3.10），置于100 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液每毫升含10 μg 磷。

3.12  金属铪（wHf≥99.95%）。

- 4  仪器设备

分光光度计。

- 5  样品

- 5.1  取样

铪的取样应按照已颁布的相应标准方法进行。

- 5.2  试样处理

将试样剪成长度不大于5 mm的碎屑。

- 6  试验步骤

- 6.1  试料

按照表1称取 样品，精确至0.1mg。

表1  试料量及分取试液体积

| 磷的质量分数/% | 试料量/g | 试液总体积/mL | 分析试液体积/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0002~0.001 | 1 | - | 全量 |
| >0.001~0.005 | 1 | 100 | 20 |
| >0.005~0.02 | 0.5 | 100 | 10 |

- 6.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

- 6.3  空白试验

称取与试料质量相当的金属铪（3.12），随同试料做空白试验。

- 6.4  分析试液的制备

6.4.1  将试料（6.1）置于铂皿中，加入10 mL ~ 15 mL水，分次滴加约4 mL 氢氟酸（3.1）溶解试料。滴加2 ~ 3滴硝酸（3.3）加热至完全溶解。

6.4.2  冷却后加入15 mL 硼酸饱和溶液（3.4），加入4 mL 硝酸（3.3），滴加高锰酸钾溶液（3.5）至试液呈稳定的紫红色并过量3 ~ 5滴，加热煮沸2 min ~ 3 min，滴加亚硝酸钠溶液（3.6）至紫红色消失，继续煮沸3 min ~ 5 min，驱尽氮的氧化物。

6.4.3  取下冷却至室温，将溶液移入125 mL分液漏斗中，加水使溶液体积约为45 mL。对磷量大于0.001%的试样，按表1分取试液于125 mL分液漏斗中，加入15 mL饱和硼酸溶液（2.2.3）和4 mL（1+1）硝酸（2.2.2），加水使溶液体积约为45 mL。

6.4.4  加入25 mL 正丁醇-三氯甲烷混合溶液（3.8），6 mL 钼酸铵溶液（3.7），震荡一分钟，静置分层。将有机相放入另一组125 mL 分液漏斗中。于水相中加入10 mL 正丁醇-三氯甲烷混合溶液再萃取一次，以确保萃取完全。将两次萃取的有机相合并，加入15.00 mL 氯化亚锡溶液（3.9）震荡15秒，静置分层，弃去有机相。

6.4.5  将部分水相移入1 cm 比色皿中，以随同试料空白为参比，于分光光度计620 nm 处测量其吸光度，从工作曲线上查出相应的磷含量。

- 6.5  工作曲线溶液的配制

移取0 mL，0.20 mL，0.40 mL，0.60 mL，0.80 mL，1.00 mL 磷标准溶液（3.11），分别置于一组100 mL 铂皿中，加入4 mL 氢氟酸（3.1），加入15 mL 硼酸饱和溶液（3.4），摇匀加入4 mL 硝酸（3.2），放置5 min ～ 10 min 后移入125 mL 分液漏斗中，加水使溶液体积约为45 mL。以下分析步骤按6.4.3进行。将部分水相移入1 cm 比色皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计620 nm 处测量工作曲线的吸光度。

以磷含量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

- 7  试验数据处理

磷含量以磷的质量分数wP计，按式（1）计算：

………………………………（1）

式中：

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m1——自工作曲线上查得的磷量，单位为微克（µg）；

m0 ——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果保留至小数点后四位。

- 8  精密度

- 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得：

表1  重复性限

| 磷的质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限/% |  |  |  |  |

- 8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2  再现性限

| 磷的质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限/% |  |  |  |  |

- 9 试验报告

试验报告应包括下列内容：

——样品；

——使用的标准（包括发布和出版年号）；

——分析结果及其表示；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。