## 铪化学分析方法

## 第6部分：磷量的测定

## 萃取钼蓝光度法

编制说明

一、工作简况

1. 任务来源及计划要求

根据全国有色金属标准化技术委员会《关于转发2018年第一批有色金属行业、协会标准制（修）订项目计划的通知》（有色标委〔2018〕33号）精神，由西安汉唐分析检测有限公司（西部金属材料股份有限公司）负责起草《铪化学分析方法 第6部分：磷量的测定》行业标准，×××参加起草。计划编号为2018-0572T-YS，项目完成年限为2020年。

2 项目所涉及的方法简况

铪具有可塑性、易加工、耐高温抗腐蚀的特点，是原子能工业的重要材料。铪的热中子捕获截面大，是较理想的中子吸收体，可作为原子反应堆的控制棒和保护装置。铪粉可作火箭的推进器。在电器工业上可制造X射线管的阴极。铪合金可作火箭喷嘴和滑翔式重返大气层的飞行器的前沿保护层。此外，在耐热合金如钨、钼、钽中，铪可作为硬质合金添加剂，提高合金的熔点。磷是铪合金中的有害元素，标准《YS/T 399-2013 海绵铪》中规定了原子能级的HHf-01中磷含量＜0.002%。

本标准采用氢氟酸溶解样品，滴加硝酸氧化不溶碳化物或氮化物，加入饱和硼酸络合氟离子。在酸性介质中，磷酸离子与钼酸铵形成磷钼杂多酸，可用正丁醇-三氯甲烷萃取分离，再以氯化亚锡还原并反萃取至水相中，以光度法测定铪中磷的含量。磷的准确测定对海绵铪、结晶铪的生产、研制和应用等有极其重要的指导作用。标准中包含方法提要、试剂、仪器设备、试验步骤、数据处理和精密度分析等。

- 3. 起草单位情况

- 西安汉唐分析检测有限公司，重组前为西北有色金属研究院、西部金属材料股份有限公司、西部超导科技股份有限公司三家共同出资成立的检测机构。公司自1965年发展至今，，已建成地跨西安宝鸡两地三区的区域化实验室，实验室检车面积10000余平方米，，设备200余台，设备资产上亿元，

在四十多年的发展中，共开设各类课题320项（含所控课题），获奖成果26项，其中省部级科技进步二等奖4项、三等奖8项，市局级科技进步一等奖1项、二等奖1项。制定、修订：GB/T 8653-1988《金属材料杨氏模量、弦线模量、切线模量和泊松比试验方法》、GB/T 4698-1996《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法》、《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法增补》、GB/T 13747-1992《锆及锆合金化学分析方法》、GB/T 4698.1～16-1986《钛及钛合金分析方法》、GB/T 2038-1980《利用JR阻力曲线确定材料延性断裂韧性》、GB/T 23514-2009《核级银铟镉合金化学分析方法》、YS/T 574-2009《电真空锆粉化学分析方法》等国家和行业标准；研制了《钛合金化学成分标准物质》，申报了《显示钛合金组织的一种新方法-衬膜彩色偏光法》专利，共发表论文500余篇。

- 4. 主要工作过程

（1）2018年3月在接到标准制定任务后，成立了标准编制工作组，确定了各成员的工作职能和任务，制定了工作计划和进度安排，填写了“行业标准项目建议书”。

（2）2018年5月编制小组收集、整理相关文献资料，形成了分析方法的整体思路并开始了方法试验等工作。

（3）2018年7月哈尔滨会议进行了任务落实，确定项目参与起草单位为西安汉唐分析检测有限公司(西部金属材料股份有限公司)×××。

（4）2019年2月编制小组完成相应的分析方法研究，形成了行业标准《铪化学分析方法 第6部分：磷量的测定》的征求意见稿、研究报告及征求意见表的撰写等，交×××进行意见征集，并连同验证样品一同寄往各验证单位。

- 二、标准编制原则

1. 标准制定的原则

标准的制定原则：制定此标准时，充分考虑目前企业实际需要。

2. 遵守标准

本标准遵守下列基础标准：

GB/T 1.1-2009 标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写

GB/T 20001.4-2015 标准编写规则 第4部分：试验方法标准

GB/T 6379.2-2004测量方法与结果的准确度

3. 起草、验证人员

本标准由西安汉唐分析检测有限公司（西部金属材料股份有限公司）负责起草。

本标准由×××参加起草。

本标准主要起草人：

三、标准主要内容的确定依据

本标准是首次制定，并且在充分调研了生产的实际水平后完成的。

1. 磷元素测量范围的确定

在制定本标准中磷元素测定范围时，参考了标准《YS/T 399-2013 海绵铪》中原子能级海绵铪（磷含量＜0.002%）及工业级海绵铪（磷含量无要求）中磷元素的含量要求，并在此基础上结合日常检测样品的实际情况，最终确定出本标准中磷元素的测定范围为0.0005%~0.010%。

2. 溶样酸的选择

海绵铪、铪金属通常采用氢氟酸在常温条件下溶解，溶解后期溶液底部出现的黑色不溶物，一般是难溶的碳化物或氮化物，可以通过滴加硝酸使之完全溶解，保证溶液清亮。通过试验分别考察了不同氢氟酸用量下，样品溶解情况。最终确定出了采用5mL氢氟酸溶解样品比较适宜。

3. 工作曲线溶液的配制

因为本标准中磷元素的测定范围为0.0005%~0.010%，范围跨度较大，因此在配置工作曲线时，分别配置测定范围为0.0005%~0.002%与>0.002% ~0.010%的两条工作曲线。称样量不变，均为1g。在拟定测定条件下，以磷量为横坐标，吸光度A为纵坐标，通过计算得到工作曲线A与工作曲线B的线性方程及相关系数，见表1。

表1 测定范围和线性方程

| 名称 | 测定范围/% | 线性方程 | 相关系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作曲线A | 0.0005-0.002 | y=0.2571x-0.0262 | 0.9995 |
| 工作曲线B | >0.002~0.010 | y=0.1343x-0.0233 | 0.9991 |

4.显色酸度的确定

分取含磷5ug的标准溶液于一组分液漏斗中，分别加入1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ml硝酸（1+1），按试验方法萃取，加入15mL氯化亚锡溶液反萃取。以试剂空白为参比，于分光光度计700nm处测量其吸光度，考察硝酸加入量对磷显色的影响，见表2。

表2 硝酸加入量对磷显色的影响

| 硝酸用量/mL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度/A | 0.069 | 0.075 | 0.083 | 0.100 | 0.102 | 0.101 | 0.099 | 0.098 | 0.095 | 0.081 |

从上表可以看出，当硝酸的加入量为4～8mL时，样品有较大的吸光度，因此本实验选择硝酸的加入量为4mL。

5. 萃取次数的确定

通过试验分别考察磷加入量为10ug、20ug时，萃取次数对萃取率的影响。试验结果表明，经过两次萃取，萃取率能达到98%以上。因此，本标准选择当磷含量<0.002%时萃取次数为一次，当磷含量≥0.002%时，采用两次萃取。

6. 共存元素干扰情况

按照标准《YS/T 399-2013 海绵铪》中海绵铪化学成分的规定，以杂质含量上限为研究对象，考察其对磷含量的干扰情况，见表3。

表3  海绵铪中杂质含量上限

| 产品级别 | 原子能级 | 工业级 |
| --- | --- | --- |
| 产品牌号 | HHf-01 | HHf-1 |
| 杂质含量 （质量分数），不大于/% | Zr | 3.0 | - |
|  | Mg | 0.080 | - |
|  | Fe | 0.050 | 0.075 |
|  | Al | 0.015 | 0.050 |
|  | Cr | 0.010 | 0.050 |
|  | Nb | 0.010 | - |
|  | Ta | 0.020 | - |
|  | Ti | 0.010 | 0.050 |
|  | W | 0.001 | 0.015 |
|  | Si | 0.002 | 0.050 |
|  | Cl | 0.030 | 0.050 |

试验结果表明，30mg锆；800ug铁、镁；500ug铝、铬、钛、硅、氯；200ug铌、钽、钨均不干扰磷的测定。

7. 精密度试验

精密度试验分为重复性试验及再现性试验。内容包括：

7.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按表4数据采用线性内插法或外延法求得：

表4 重复性限

| 磷的质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限/% |  |  |  |  |

7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按表5数据采用线性内插法或外延法求得：

表5 再现性限

| 磷的质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限/% |  |  |  |  |

四、标准水平分析

本标准技术内容具有国内先进水平。

五、与现有标准及制定中标准协调配套的情况

本标准的制定与现行标准没有冲突，且符合我国目前法律、法规的规定。

六、重大分歧意见的处理和依据

无。

七、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准为行业标准，供相关组织参考采用。

八、贯彻标准的要求和措施建议

无。

九、废止现有有关标准的建议

本标准为新制定标准，无废止其它标准的建议。

十、其他应予说明的事项

无。

十一、预期效果

本标准充分考虑了我国铪合金生产企业和使用加工企业的生产工艺技术水平。本标准颁布执行后，有利于生产采用统一的分析方法开展产品质量检验工作，有利于市场公平交易环境的形成，具有较大的社会效益。因此在本标准实施后，可以积极向生产厂家及国内外用户推荐采用本标准。