- YS

# 前    言

- YS/T ××××《铪化学分析方法》共分为12个部分：

- ——第1部分：铅量的测定  极谱法；

- ——第2部分：铀量的测定  极谱法；

- ——第3部分：硼量的测定  姜黄素分光光度法；

- ——第4部分：氯量的测定  氯化银分光光度法；

- ——第5部分：镉量的测定  极谱法；

- ——第6部分：磷量的测定  萃取分光光度法；

- ——第7部分：硅量的测定  钼蓝分光光度法；

- ——第8部分：钠量的测定  火焰原子吸收光谱法；

- ——第9部分：氢量的测定  惰气熔融红外吸收法/热导法；

- ——第10部分：氧量、氮量的测定  惰气熔融红外吸收法/热导法；

- ——第11部分：碳量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法；

- ——第12部分：痕量杂质元素的测定  电感耦合等离子体质谱法。

- 本部分为YS/T ××××的第7部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本部分起草单位：西安汉唐分析检测有限公司。

本部分主要起草人：

本部分是首次制定。

## 铪化学分析方法

## 第7部分：硅量的测定

## 钼蓝分光光度法

## 1  范围

YS/T ××××的本部分规定了铪中硅含量的测定方法。

本部分适用于铪中硅含量的测定。测定范围：0.0010%~0.050%。

## 2  方法原理

试料用氢氟酸和硝酸溶解，用硼酸掩蔽氟离子，在pH 1.5 左右硅与钼酸铵生成黄色硅钼杂多酸，用还原剂将其还原为硅钼蓝后，用分光光度计测量其吸光度。

## 3  试剂

除另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和实验室二级水。

3.1  氢氟酸（1+4），优级纯。

3.2  硝酸（1+1），优级纯。

3.3  硼酸饱和溶液。

3.4  高锰酸钾溶液（1 g/L）。

3.5  钼酸铵溶液（100 g/L）。

3.6  酒石酸溶液（200g/L）。

3.7  还原剂溶液：称取20 g 亚硫酸钠溶于160 mL 水中，再加入0.4 g 1-氨基-2-萘酚-4-磺酸，溶解完全后加40 mL 水，用时现配。

3.8  硅标准贮存溶液：称取1.0697 g 预先在1000 ℃ 灼烧30 min 并于干燥器中冷却至室温的二氧化硅（优级纯）于铂坩埚中，加入5 g 碳酸钠、5 g 碳酸钾，混匀。在1000 ℃ 高温炉中熔融20 min，取出冷却，于聚四氟乙烯烧杯中用热水浸出熔块，冷却后移入500 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，贮存于聚乙烯瓶中。此溶液1 mL 含1 mg 硅。

3.9  硅标准溶液：移取10.00 mL 硅标准贮存溶液（3.8）于1000 mL 容量瓶，用水稀释至刻度，混匀，贮存于聚乙烯瓶中。此溶液1 mL 含10 μg 硅。

## 4  仪器设备

分光光度计。

## 5  样品

## 5.1  取样

铪的取样应按照已颁布的相应标准方法进行。

## 5.2  试样处理

将试样加工成长度不大于5 mm 的碎屑。

## 6  试验步骤

## 6.1 试料

按表1称取样品（5），精确至0.1 mg。

表1  试料量

| 硅的质量分数/% | 试料量/g |
| --- | --- |
| 0.0010 ~ 0.010 | 1.00 |
| >0.010 ~ 0.020 | 0.50 |
| >0.020 ~ 0.050 | 0.20 |

## 6.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

## 6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

## 6.4  测定

6.4.1  将试料（6.1）置于200 mL 聚乙烯瓶中，加入2 ml 水润湿试料，加入8 mL 氢氟酸（3.1），立即盖上聚乙烯瓶盖，溶解试料，待剧烈反应停止后，加入1.0 mL 硝酸（3.2），加盖，于50 ℃ ~ 70℃ 水浴中，继续加热溶解至溶液清亮，冷却至室温。

6.4.2  加入60 mL 硼酸饱和溶液（3.3），滴加高锰酸钾溶液（3.4）至微红色，混匀，加入5 mL 钼酸铵溶液（3.5），混匀，置于25 ℃ ~ 30 ℃水浴中，放置15 min。

6.4.3  加入5 mL 酒石酸溶液（3.6）、5 mL 还原剂溶液（3.7），每加入一种试剂均需混匀。移入100 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，放置15 min。

6.4.4  移取部分溶液于1 cm 吸收皿中，以水为参比，于分光光度计波长800 nm 处，测量其吸光度，从工作曲线上查得相应的硅量。

## 6.5  工作曲线溶液的配制

移取0 mL、1.00 mL、3.00 mL、5.00 mL、7.00 mL、10.00 mL 硅标准溶液（3.9）分别置于一组100 mL 聚乙烯容量瓶中，各加入1.0 mL 硝酸（3.2），用水稀释至约10 mL 体积。以下按6.4.2 ~ 6.4.4条进行。以硅含量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

## 7  试验数据处理

硅含量以硅的质量分数wSi计，按公式（1）计算：

……………………………………（1）

式中：

m1——自工作曲线上查得的硅量，单位为微克（μg）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果保留两位有效数字。

## 8  精密度

## 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得：

表1  重复性限

| 硅的质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限/% |  |  |  |  |

## 8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2  再现性限

| 硅的质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限/% |  |  |  |  |

## 9  试验报告

试验报告应包括下列内容：

——样品；

——使用的标准（包括发布和出版年号）；

——分析结果及其表示；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H 14

20××-××-××实施

20××-××-××发布

铪化学分析方法

第7部分：硅量的测定

钼蓝分光光度法

Methods for chemical analysis of hafnium—

Part 7：Determination of silicon content—

Molybdenum blue spectrophotometry

（讨论稿）

YS/T XXXX—20XX

中华人民共和国有色金属行业标准

中华人民共和国工业和信息化部 发布