中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXXX.8—201×

铪化学分析方法

第8部分：钠量的测定

火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of hafnium—

Part 8：Determination of sodium content —

Flame atomic absorption spectrometry

（征求意见稿）

Chemical analysis for alloys——Determination of  content

第 部分：电感耦合等离子体发射光谱法

Part ：Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.120.99

H14

- 前  言

YS/T XXXX《铪化学分析方法》分为12个部分：

——第1部分：铅量的测定

——第2部分：铀量的测定

——第3部分：硼量的测定

——第4部分：氯量的测定

——第5部分：镉量的测定  钼蓝分光光度法；

——第6部分：磷量的测定  钼蓝分光光度法；

——第7部分：硅量的测定  钼蓝分光光度法；

——第8部分：钠量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第9部分：氢量的测定  惰气熔融红外吸收法-热导法

——第11部分：碳量的测定  高频燃烧-红外吸收法；

——第10部分：氧氮量的测定  惰气熔融-红外吸收法；

——第12部分：痕量杂质元素的测定  电感耦合等离子体-质谱法。

本部分为YS/T XXXX的第8部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：广东省工业分析检测中心、西北有色金属研究院、宁夏东方钽业股份有限公司、北矿检测技术有限公司、西部金属材料股份有限公司。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

铪化学分析方法

第8部分：钠量的测定

火焰原子吸收光谱法

1  范围

本部分规定了铪中钠量的测定方法。

本部分适用于铪中钠量的测定。测定范围：0.001%~0.020%。

2  方法提要

试样以氢氟酸、硝酸溶解。在稀硝酸介质中，以饱和硼酸掩蔽氟离子，于原子吸收光谱仪波长589.0nm处，使用空气-乙炔火焰，测量钠的吸光度。

3  试剂

除另有说明外，本部分所用试剂均为优级纯试剂，水为一级水。

3.1  硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.2  氢氟酸（ρ1.14g/mL）。

3.3  铪基体（wHf≥99.95%，wNa≤0.0001%）。

3.4  硼酸饱和溶液。

3.5  钠标准贮存溶液：准确称取2.5421g基准氯化钠（预先在450℃-500℃的马弗炉中灼烧到无爆裂声）置于300mL聚乙烯烧杯中，加水溶解，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。贮存于塑料瓶中。此溶液1mL含1mg钠。

3.6  钠标准溶液A：移取20.00mL钠标准贮存溶液于200mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀，贮存于塑料瓶中。此溶液1mL含100µg钠。

3.7  钠标准溶液B：移取20.00mL钠标准溶液（3.6）于200mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀，贮存于塑料瓶中。此溶液1mL含10µg钠。

4仪器

原子吸收光谱仪，附钠空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——特征浓度：在与测量溶液的基体相一致的溶液中，钠的特征浓度应不大于0.015µg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0％；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5％。

——工作曲线线性：将标准曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.70。

5  试样

试样应加工成厚度不大于1mm的碎屑。

6  分析步骤

6.1  试料

称取0.250g试样（5），精确至0.0001g。

6.2  测定次数

独立进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试样做空白试验。

6.4  分析步骤

6.4.1  将试料（6.1）置于聚四氟乙烯杯中，以少许水润湿，加入1mL硝酸（3.1）、0.5mL氢氟酸（3.2），低温加热至试料溶解完全，取下冷却。

6.4.2  加入10mL硼酸饱和溶液（3.4）。

6.4.3  将溶液移入50mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.4  使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪589.0nm波长处，以水调零，于系列标准溶液平行，测量钠的吸光度，减去随同试料空白试验的吸光度。从工作曲线上分别查出相应的钠的质量浓度。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  称取5份与试料量相当的铪基体（3.3）分别置于一组聚四氟乙烯杯中，加入0 mL、0.25mL、0.50mL、1.00 mL、2.00 mL 、3.00 mL、4.00 mL 、5.00mL的钠标准溶液（3.7），以下按6.4.1-6.4.3操作。

6.5.2  在与测量试液（6.4.4）相同条件下，以水调零，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中零浓度溶液的吸光度值，以钠的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制标准曲线。

7  分析结果的计算

钠含量以质量分数wNa计，按公式（1）计算：

%…………………（1）

式中：

ρ1——从工作曲线上查得的试液中钠的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——从工作曲线上查得的空白溶液中钠的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——试液体积，单位为毫升（mL）；

m0——试样的质量，单位为克（g）。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

表1  重复性限

| wNa/% | 0.0012 | 0.010 | 0.018 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |

- 8.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法和外延法求得：

表2  再现性限

| wNa/% | 0.0012 | 0.010 | 0.018 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |

9  试验报告

试验报告应包含以下几方面内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示：

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。