铪化学分析方法 第 9 部分：氢量的测定 惰性气体熔融红外吸收法/热导法

编制说明

（征求意见稿）

宝钛集团有限公司 宝鸡钛业股份有限公司 2019.4.9

铪化学分析方法

第 9 部分：氢量的测定

惰性气体熔融红外吸收法/热导法

编制说明

一、工作简况

1 项目的必要性简述

铪具有可塑性、易加工、耐高温抗腐蚀的特点，是原子能工业的重要材料。铪中氢含量对其最终材料性能有着重要影响，因此必须限定在一定含量范围内，YS/T 399-2013《海绵铪》中规定原子能级、工业级海绵铪中氢含量均不大于0.005%。因此，准确测定铪中氢含量对铪的加工工艺、应用性能都具有重要的实际意义。

惰性气体熔融红外吸收/热导法具有精密度好、检测效率高等优点，已普遍应用于铪中氢元素含量的测定。制定性气体熔融红外吸收/热导法测定铪中氢含量的有色行业标准，有效促成铪中氢检测方法的一致化，保证检测结果的一致性和准确性，同时提高检测效率，对铪产品的生产研发、质量保证和应用领域不断扩大均有重要意义。

- 2 适用范围

本部分适用于海绵、铪及铪合金中氢量的测定。测定范围：0.0005%～0.0080%。

3 可行性

宝钛集团有限公司，现隶属于陕西有色金属控股集团有限责任公司。是我国“三五”期间为满足国防军工和尖端科技发展需要，以“902”为工程代号投资兴建的国家重点企业。现拥有“宝鸡钛业股份有限公司”、“南京宝色股份公司”和“上海远东公司”等10多个控股公司，5个全资子公司和宽厚板、复合板、装备设计制造等10多个二级单位，可生产钛、锆、铪、钨、钼、钽、铌、镍等有色金属及其合金达110多个牌号，产品类型包括：板、管、棒、丝、箔、铸件、锻件及复合材料共6000多种产品。宝鸡钛业股份有限公司是由宝钛集团有限公司作为主发起人和控股股东设立的股份有限公司，公司拥有完备的稀有金属材料生产体系、质量保证体系和装备制造能力。

宝钛实验中心成立于2003年，隶属宝钛集团有限公司（宝鸡钛业股份有限公司），检测能力涵盖钛、锆、铪、铌、钽、钨、钼、镍、钢等产品和原辅材料的化学成分分析、金相组织检验和力学性能检测。目前已获得国际宇航NADCAP材料实验室认证和国内CMA实验室资质认定。2006年以来，承担了钛、锆、铪、铌、钽、钨、钼、镍等有色金属检测检验方法标准制定项目80余项。

4 拟要解决的主要问题

通过研究试验，确定惰性气体熔融红外吸收法/热导法测定海绵铪、铪及铪合金中氢含量测定的所需试剂、设备条件、检测流程和步骤，并制定惰性气体熔融红外吸收法/热导法测定海绵铪、铪及铪合金中氢含量的检测方法标准。

5 任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会《关于转发2018年第一批有色金属行业、协会标准制（修）订项目计划的通知》（有色标委〔2018〕33号）精神，确定了《铪化学分析方法 第9部分：氢量的测定 惰性气体熔融红外吸收法/热导法》有色行业标准制定项目，计划编号为2018-0575T-YS，项目完成年限为2020年。

6 标准项目编制单位、起草人及其所做工作

2018年7月25日～27日在哈尔滨召开的有色金属标准工作会议上，经过任务落实，《铪化学分析方法 第9部分：氢量的测定 惰性气体熔融红外吸收法/热导法》有色行业标准由宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司负责起草；国标（北京）检验认证有限公司、西北有色金属研究院、西部金属材料股份有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、国核宝钛锆业股份公司等单位参与起草。主要起草人有：×××，其中×××负责方案制定并实施，×××负责具体研究试验开展，×××负责资料收集、测定参数确定以及标准条款编写，×××负责实验验证。

7 主要工作过程

（1）2018年7月在接到标准制定任务后，成立了标准编制工作组，确定了各成员的工作职能和任务，制定了工作计划和进度安排，填写了“推荐性行业标准项目任务书”。

（2）2018年9~10月编制小组进行了调研工作，对铪产品当前和预期检测的需求进行了充分调研；对国标（北京）检验认证有限公司、西北有色金属研究院分析测试中心、西部金属材料股份有限公司分析测试中心、宁夏东方钽业股份有限公司分析测试中心、国核宝钛锆业股份公司分析测试中心等同行业实验室采用的铪中氢含量检测方法的情况进行了充分了解，并就各家实验室具体采用的检测流程和步骤与相关专家进行了广泛沟通和深入讨论。经过调研发现，同行业实验室均采用惰性气体熔融红外吸收法/热导法对海绵铪、铪及铪合金中氢含量进行测定，所使用的标准物质为钛基或锆基标样。

（3）2018年11~12月编制小组查阅、整理和收集相关文献资料，对GB/T4698.15-2011《海绵钛、钛及钛合金中氢量的测定》、ASTM E1447《钛及钛合金中氢量的测定》GB/T13747.21-2017《锆及锆合金中氢量的测定》等相关标准进行了深入研究，形成了分析方法的整体研究思路；并开展了试验样品搜集和前期探究性试验等工作。

（4）2019年1~4月编制小组完成征求意见稿Ⅰ、研究报告和编制说明的撰写，5月份交国标（北京）检验认证有限公司、西北有色金属研究院、西部金属材料股份有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司进行意见征求，并连同验证样品一同寄往各验证单位。

- 标准编制原则

1、建立的检测方法要确保实用性

本标准中采用惰性气体熔融红外吸收法/热导法对海绵铪、铪及铪合金中氢含量进行测定，国内实验室普遍具备此设备能力；在方法中明确了试剂及材料、仪器软硬件参数、试样规格和称取量、检测流程和具体步骤等规定，保证标准能准确实施和执行，确保了检测数据一致性；并且该方法流程简短、操作方便，提高了检测效率。

2、标准测定范围涵盖所有产品类型中不同氢含量水平的检测

经过调研，充分考虑铪产品当前和预期检测的需要，检测范围涵盖了当前铪产品中需检测的对应范围；

3、借鉴国内外相关标准成果确保标准先进性

标准制定过程中参阅了大量文献资料，充分了借鉴国内外相关标准中的先进思路和方法，涉及的内容，技术水平不低于当前国内水平。

4、严格按照要求编写确保规范性

标准完全按照GB/T 1.1-2015 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》和GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的要求进行编制，并且遵守国家安全、卫生、环保等法律、法规的要求。

三、标准主要内容的确定依据

1 范围：标准中氢含量的测定范围包涵盖了YS/T 399-2013《海绵铪》、ASTM B737《热轧和/或冷加工的铪棒和铪线材以及ASTM B776《铪及铪合金板、带和箔材》中所有产品的氢含量范围，并结合了当前和预期对海绵铪、铪及铪合金中氢含量的测定需求，经过实验，确定了标准测定范围为0.0005%~0.0080%。

2 方法提要：标准依据了惰性气体熔融红外吸收法/热导法的检测原理，并结合其在海绵铪、铪及铪合金产品氢含量测定中的具体应用，对方法原理进行了准确、科学阐述。

3 试剂：本标准全面考虑了国内实验室的具体检测条件，并根据实际检测的需要，对试剂种类、纯度做了规定。

4 仪器设备：标准综合了国内实验室的设备状况，及铪中氢含量测定时对氢元素分析仪的要求，对仪器条件进行了规定。

5 试样：样品的规格直接影响分析检测的释放效果，样品清洁程度直接影响检测结果的准确度，因此根据研究试验结果对试样规格、清洗及防污染措施进行了规定。

6 分析步骤：标准在在确保科学实验且获得准确测定结果的前提下，对分析步骤中的仪器准备、仪器预热、仪器检漏、仪器校准、空白检测、试样分析步骤及指标进行了规定。具体如下：

（1）空白检测：空白检测结果对方法检出限和准确度均有影响，为保证方法测定下限0.0005%氢含量能准确测定，规定空白值为0.0000%±0.00005%。

（2）仪器校准：根据气体分析仪本身的特点，规定了仪器校准的每种标准样品要平行测定3~5次。

（3）标准物质/样品：当前国际和国内均没有铪中氢含量测定的有证标准物质，职能选用材质与其接近的钛或锆标准样品，因此标准中规定：选择与试料成分，氢含量相近的标准物质或其他适用标准物质/样品。

（4）试样称样量、助熔剂与试样质量比都直接决定检测结果的准确度，因此经过条件试验（具体见试验情况6.5），确定了试样称样量为0.05g～0.20 g，锡助熔剂与试料质量比不小于1.5:1。

7 精密度：精密度试验依据氢含量水平为0.0014%、0.0026%和0.0067%的3个样品的测定结果，按照GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》中的方法，对测定结果进行了统计分析，确定了方法的重复性限和允许差。

（8）试验报告：依据GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》中的要求，规定了试验报告中的内容。

四、标准水平分析

本标准在国内为首次制定，国外也没有铪中氢含量的检测标准。与国内外钛中氢和锆中氢含量测定的检测标准进行比对发现，采用的方法、设备、试剂及材料、检测步骤均基本一致，因此本标准具有国内先进水平。

五、与现行的法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准符合我国目前法律、法规的规定，与强制性国家标准没有冲突，可以与海绵铪、铪及铪合金产品标准调配。

- 六、标准中设计专利和知识产权情况

- 标准中不涉及专利等其他知识产权的使用问题。

- 七、重大分歧意见的处理和依据

无。

- 八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议该标准为推荐性有色行业标准。

- 九、贯彻标准的要求和措施建议

无。

- 十、废止现有有关标准的建议

- 无。

- 十一、其他应予说明的事项

本标准充分考虑了国内铪产品当前及预期对氢含量的测定需求。通过本标准的实施，将进一步规范铪中氢量的分析检验工作，提高检测精度，有利于市场公平交易环境的形成，具有较大的社会效益，可以积极向生产厂家及国内外用户推荐采用本标准。