中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—20XX

铪化学分析方法

第12部分：痕量杂质元素的测定

电感耦合等离子体质谱法

Method for chemical analysis of hafnium—

Part 12：Determination of trace impurities content—

Inductively coupled plasma-mass spectrum method

（讨论稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

ICS 77.120.99

H 14

- YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

- YS/T ××××《铪化学分析方法》共分为12个部分：

- ——第1部分：铅量的测定  极谱法；

- ——第2部分：铀量的测定  极谱法；

- ——第3部分：硼量的测定  姜黄素分光光度法；

- ——第4部分：氯量的测定  氯化银分光光度法；

- ——第5部分：镉量的测定  极谱法；

- ——第6部分：磷量的测定  萃取分光光度法；

- ——第7部分：硅量的测定  钼蓝分光光度法；

- ——第8部分：钠量的测定  火焰原子吸收光谱法；

- ——第9部分：氢量的测定  惰气熔融红外吸收法/热导法；

- ——第10部分：氧量、氮量的测定  惰气熔融红外吸收法/热导法；

- ——第11部分：碳量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法；

- ——第12部分：痕量杂质元素的测定  电感耦合等离子体质谱法。

- 本部分为YS/T ××××的第12部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本部分起草单位：西安汉唐分析检测有限公司。

本部分主要起草人：

本部分是首次制定。

- 铪化学分析方法

第5部分：痕量杂质元素的测定

- 电感耦合等离子体质谱法

- 1  范围

YS/T ××××的本部分规定了铪中铝、硼、钴、铬、铜、铁、镁、锰、钼、铌、镍、铅、锡、钽、钛、钒和钨含量的测定方法。

本部分适用于铪中铝、硼、钴、铬、铜、铁、镁、锰、钼、铌、镍、铅、锡、钽、钛、钒和钨含量测定。其中铝、钴、铬、铜、铁、镁、锰、钼、铌、镍、铅、锡、钽、钛、钒和钨的测定范围为0.0001%~0.010%；硼的测定范围为0.00005%~0.010%。

- 2  原理

试料经硝酸和氢氟酸溶解。用电感耦合等离子体质谱法测定铪及铪合金中铝、硼、钴、铬、铜、铁、镁、锰、钼、铌、镍、铅、锡、钽、钛、钒和钨的含量；以内标法校正基体的影响。按工作曲线法计算各元素的质量浓度，以质量分数表示测定结果。

- 3  试剂

- 除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和实验室一级水。

3.1  氢氟酸（=1.42 g/mL）。

3.2  硝酸（=1.43 g/mL）。

3.3  盐酸（=1.19 g/mL）。

3.4  铝、硼、钴、铬、铜、铁、镁、锰、钼、铌、镍、铅、锡、钽、钛、钒、钨和铥标准贮存溶液（国家标准样品/国家标准物质），质量浓度为1000 μg/mL。

3.5  混合标准溶液A：分别移取1.00 mL 铝、钴、铬、铜、镁、锰、镍、铅和钒标准贮存溶液于100 mL容量瓶中，补加2 mL 硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL 分别含铝、钴、铬、铜、镁、锰、镍、铅和钒各10 μg。

3.6  混合标准溶液B：移取10.00 mL 混合标准溶液A于100 mL 塑料容量瓶中，补加2 mL 硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL 分别含铝、钴、铬、铜、镁、锰、镍、铅和钒各1 μg。

3.7  混合标准溶液C：分别移取1.00 mL 硼、钼、铌、锡、钽、钛和钨标准贮存溶液于100 mL容量瓶中，补加2 mL 硝酸（3.2）和1 mL 氢氟酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL 分别含硼、钼、铌、锡、钽、钛、钨和锆各10 μg。

3.8  混合标准溶液D：移取10.00 mL 混合标准溶液C于100 mL 塑料容量瓶中，补加2 mL 硝酸（3.2）和1 mL 氢氟酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL 分别含硼、钼、铌、锡、钽、钛和钨各1 μg。

3.9  铁标准溶液1：移取1.00 mL 铁标准贮存溶液于100 mL 容量瓶中，补加2 mL 盐酸（3.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含铁10 μg。

3.10  铁标准溶液2：移取10.00 mL 铁标准溶液1于100 m L塑料容量瓶中，补加2 mL 盐酸（3.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL 含铁1μg。

3.11  铥内标溶液：移取1.00 mL 铥元素标准储存液（3.4）于1000 mL 塑料容量瓶内，补加2 mL 硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL 含铥1 μg。

3.12  氩气（体积分数≥99.99%）。

- 4  仪器设备

4.1  电感耦合等离子体质谱仪：质量分辨率优于（0.8±0.1）u；配备耐氢氟酸进样系统；配备能够消除干扰离子如38Ar1H+、40Ar+和40Ar16O+等的部件。

4.2  各元素测定同位素见表1。

表1  各元素同位素质量数

| 元素 | 同位素质量数 | 元素 | 同位素质量数 | 元素 | 同位素质量数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 27 | Mg | 24 | Sn | 118 |
| B | 11 | Mn | 55 | Ta | 181 |
| Co | 59 | Mo | 98 | Ti | 49 |
| Cr | 52 | Nb | 93 | V | 51 |
| Cu | 63 | Ni | 60 | W | 184 |
| Fe | 57 | Pb | 208 |  |  |

- 5  样品

- 5.1  取样

铪的取样应按照已颁布的相应标准方法进行。

- 5.2  试样处理

将试样剪成长度不大于5 mm 的碎屑。

- 6  试验步骤

- 6.1  试料

称取0.100 g 试料，精确至0.0001 g。

- 6.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

- 6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

- 6.4  分析试液的制备

6.4.1  将试料（6.1）置于聚四氟乙烯烧杯中，加入3 mL 硝酸（3.2），加入1 mL 氢氟酸（3.1），低温加热至样品完全溶解，取下冷却至室温。移入100 mL 塑料容量瓶中，加入内标溶液（3.11）2 mL，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2  将试液（6.4.1）于ICP-MS质谱仪上选定的质量数处，测量试液及随同试料空白溶液的强度值，从工作曲线（6.5）计算出被测元素的质量浓度。

- 6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  于一系列100 mL 塑料容量瓶中，移入0 mL、0.20 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL 标准贮存溶液（3.6），加入2.0 mL 内标溶液（3.11），加入2 mL 硝酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。该标准溶液对应含铝、钴、铬、铜、镁、锰、镍、铅和钒的浓度依次为0ng/mL、2 ng /mL、5 ng /mL、10 ng /mL、20 ng /mL、50 ng /mL、100 ng /mL。

6.5.2  于一系列100 mL 塑料容量瓶中，移入0 mL、0.20 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL标准贮存溶液（3.8），加入2.0 mL 内标溶液（3.11），加入2 mL 硝酸（3.2）和1 mL 氢氟酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。该标准溶液对应含硼、钼、铌、锡、钽、钛和钨的浓度依次为0ng/mL、2 ng /mL、5 ng /mL、10 ng /mL、20 ng /mL、50 ng /mL、100 ng /mL。

6.5.3  于一系列100mL塑料容量瓶中，移入0mL、0.20mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、5.00mL、10.00mL 标准贮存溶液（3.10），加入2.0 mL 内标溶液（3.11），加入2 mL 盐酸（3.3），用水稀释至刻度，混匀。该标准溶液对应含铁浓度依次为0 ng/mL、2 ng /mL、5 ng /mL、10 ng /mL、20 ng /mL、50 ng /mL、100 ng /mL。

6.5.4  于ICP-MS质谱仪上选定的质量数处，进行测定。以各待测元素的浓度为横坐标，测定强度值为纵坐标绘制工作曲线，工作曲线线性的线性相关系数应不小于0.9995。

- 7  试验数据处理

待测元素含量以元素的质量分数wx计，以%表示，按式（1）计算：

…………………………………（1）

式中：

ρx——试液中被测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ0——空白溶液中待测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V——试液总体积，单位毫升（mL）；

m——试料质量，单位为克（g）。

分析结果铝、钴、铬、铜、铁、镁、锰、钼、铌、镍、铅、锡、钽、钛、钒和钨元素应表示至小数点后四位；硼元素应表示至小数点后五位。

- 8  精密度

- 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得：

表1  重复性限

| 杂质元素的质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限/% |  |  |  |  |

- 8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2  再现性限

| 杂质元素的质量分数/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限/% |  |  |  |  |

- 9  试验报告

试验报告应包括下列内容：

——样品；

——使用的标准（包括发布和出版年号）；

——分析结果及其表示；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。