ICS 77.120.99

H 68

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××××—201×

纯钯化学分析方法

铂、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬、铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、锌、硅量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of pure palladinum -Determination of platinum, rhodium, iridium, ruthenium, gold, silver, aluminum , bismuth , chromium, copper, iron, nickel, lead, magnesium, manganese, tin, zinc, silicon content-Inductively  coupled  plasma  atomic  emission  spectrometry

（预审稿)

201×－××－××  发布　　　　　　　　　201×－××－×× 实施

中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：贵研铂业股份有限公司、贵研检测科技（云南）有限公司。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

纯钯化学分析方法

铂、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬、铜、铁、

镍、铅、镁、锰、锡、锌、硅量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

  - 范围

- 本标准规定了纯钯中铂、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬、铜、铁、镍、          铅、镁、锰、锡、锌、硅量的测定方法。

- 本标准适用于纯钯中铂、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬、铜、铁、镍、          铅、镁、锰、锡、锌、硅量的测定。测定范围见表1。

- 表1   测定范围

| - 测定元素 | - 测定范围 |
| --- | --- |
| - Pt、Rh、Ir、Ru、Au、Ag、Al、Cr、Cu、Fe、Ni、Pb、Mg、Mn、Bi、Zn | - 0.00050%~0.050% |
| - Sn、Si | - 0.0010%~0.050% |

2  方法提要

试料（含铑、铱、钌≤0.01%）用盐酸-硝酸于聚四氟乙烯烧杯中溶解；粉末试料（含铑、铱、钌＞0.01%）用盐酸-硝酸于聚四氟乙烯消化罐中溶解。在稀盐酸介质中，使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定各元素的量。

3  试剂

除非另有说明，仅使用确认为优级纯的试剂和一级水或电阻率≥18MΩ．cm-1的水。

3.1  氢氧化钾。

3.2 硝酸（ρ=1.42g/mL）。

3.3 盐酸（ρ=1.19g/mL）。

3.4  过氧化氢（30%，v/v）。

3.5  盐酸(1+1)。

3.6 铂标准贮存溶液：称取0.1000g金属铂（质量分数≥99.99%），置于聚四氟乙烯消化罐中，加入6mL盐酸（3.3），2mL硝酸（3.2），置于150℃±5℃烘箱中溶解8h，取出，冷却，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铂。

3.7 铑标准贮存溶液：称取0.1000g铑粉（质量分数≥99.99%），置于50 mL玻璃管中，加入8 mL盐酸（3.3），2 mL过氧化氢（3.4），封管。在150℃下溶解48 h，冷却、开管。将管内试液用盐酸（3.5）洗入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1mL含1.0 mg铑。

3.8  铱标准贮存溶液：称取0.1000g铱粉（质量分数≥99.99%），置于硬质玻璃封管中，加入已用冰水冷却的8 mL盐酸（3.3）、2 mL过氧化氢（3.4），立即用汽油喷灯火焰熔化硬质玻璃封管的管口并密封，置于盛有煤油的钢弹中，盖上内盖，旋紧外盖，再置于马弗炉中升温至300 ℃±5 ℃，恒温溶解72 h。取出，冷却，置于冰箱中冷冻2 h。取出，立即用石英砂划开硬质玻璃封管的管口，将管内试液用盐酸（3.5）洗入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1 mL含1.0mg铱。

3.9  钌标准贮存溶液：称取0.1000g钌粉（质量分数≥99.99%），置于硬质玻璃封管中，加入已用冰水冷却的8 mL盐酸（3.3）、2 mL过氧化氢（3.4），立即用汽油喷灯火焰熔化硬质玻璃封管的管口并密封，置于钢管（两头开口）中，再置于烘箱中升温至150℃±5 ℃，恒温溶解72 h。取出，冷却，置于冰箱中冷冻2 h。取出，立即用石英砂划开硬质玻璃封管的管口，将管内试液用盐酸（3.5）洗入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1 mL含1.0 mg钌。

3.10 金标准贮存溶液：称取0.1000g金属金（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入6mL盐酸（3.3），2mL硝酸（3.2），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 金。

3.11 锌标准贮存溶液：称取0.1000g金属锌（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL盐酸（3.3），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 锌。

3.12铅标准贮存溶液：称取0.1000g金属铅（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL硝酸（3.2），盖上表面皿，低温加热溶解完全，用盐酸（3.5）移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铅。

3.13 铋标准贮存溶液：称取0.1000g金属铋（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL硝酸（3.2）, 盖上表面皿，低温加热溶解完全，用盐酸（3.5）移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg铋。

3.14 锡标准贮存溶液：称取0.1000g金属锡（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL盐酸（3.3），0.5mL硝酸（3.2），盖上表面皿，低温加热溶解完全，用盐酸（3.5）移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 锡。

3.15 锰标准贮存溶液：称取0.1000g金属锰（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL硝酸（3.2），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 锰。

3.16 镁标准贮存溶液：称取0.1000g金属镁（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL盐酸（3.3），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 镁。

3.17 铝标准贮存溶液：称取0.1000g金属铝（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL盐酸（3.3），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铝。

3.18 铜标准贮存溶液：称取0.1000g金属铜（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL硝酸（3.2），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铜。

3.19银标准贮存溶液：称取0.1000g金属银（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入4mL硝酸（3.2），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入70mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 银。

3.20 铁标准贮存溶液：称取0.1000g金属铁粉（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL盐酸（3.3），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铁。

3.21 镍标准贮存溶液：称取0.1000g金属镍（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL盐酸（3.3），1mL硝酸（3.2），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 镍。

3.22 铬标准贮存溶液：称取0.1000g金属铬（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL盐酸（3.3），1mL硝酸（3.2），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铬。

3.23 硅标准贮存溶液：称取0.1000g单质硅（质量分数≥99.99%），置于30mL聚四氟乙烯消化罐中，加入2g氢氧化钾（3.1），放入烘箱中，于150℃下溶解16h，取出，冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg硅。

3.24 混合标准溶液A:分别移取5.00 mL标准贮存溶液（3.6～3.14），置于100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含50.0µg铂、铑、铱、钌、金、锌、铅、铋、锡。

3.25混合标准溶液B:分别移取5.00mL标准贮存溶液(3.15～3.22)置于100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含50.0µg锰、镁、铝、铜、银、铁、镍、铬。

3.26 硅标准溶液:移取5.00 mL标准贮存溶液（3.23），置于100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含50.0µg硅。

3.27 氩气（质量分数≥99.99%）。

3.28 聚四氟乙烯消解罐，容积30mL。

4  仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标着均可使用。

4.1 光源：氩气等离子体光源，发生器最大输出功率不小于1.3kW。

4.2 分辨率：200nm左右时的光学分辨率优于0.010nm；400nm左右时的光学分辨率优于0.020nm。

4.3 仪器稳定性：仪器1h内稳定性（RSD）不大于2.0%。

4.4 推荐的元素分析谱线见附录表A。（不同设备可根据实际情况选择不同的分析谱线）。

5	试样

试样（钻屑或薄片）加工成碎屑，用丙酮去除油污，用水洗净、烘干、混匀。粉末样直接称取。

6  分析步骤

- 6.1 试料

称取0.2 g试样，精确至0.0001 g。

- 6.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

- 6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

- 6.4.1 纯钯样品试料溶液的制备

称取0.2克（精确至0.0001g）纯钯样品至100 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入1mL硝酸和3mL盐酸，低温加热溶解完全，浓缩至约2mL，转入10mL容量瓶中，用水洗涤聚四氟乙烯杯盖及杯壁，合并洗涤液至容量瓶中并用水稀释至刻度。混匀。待测。

- 6.4.2纯钯粉末样品（铑、铱、钌＞0.01%时）试料溶液的制备

称取0.2克（精确至0.0001g）纯钯粉末样品置于聚四氟乙烯消解罐中，加入1mL硝酸和3mL盐酸，放入烘箱中150℃±5℃溶解8小时，取出，冷却，用水转入100 mL聚四氟乙烯烧杯中，低温浓缩至约2mL，转入10mL容量瓶中，用水洗涤聚四氟乙烯杯盖及杯壁，合并洗涤液至容量瓶中并用水稀释至刻度。混匀。待测。

6.4.3 工作曲线的绘制

于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，在与工作曲线测定相同条件下，当工作曲线线性r≥0.9995时，测量试液及随同试料空白中被测元素的谱线强度，从工作曲线上查出被测元素的质量浓度。

6.4.4 级差溶液的配置

分别移取一定体积的混合标准溶液（3.24，3.25）及硅标准溶液（3.26）于三组100mL容量瓶中，加入15mL盐酸（3.3），配制成表2所示的混合标准级差溶液，见表2。

表2．杂质元素标准级差溶液浓度                  μg/mL

| 序号 | 元素 | STD-1 | STD-2 | STD-3 | STD-4 | STD-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A组 | Pt、Rh、Ir、Ru、Au、Bi、Pb、Sn、Zn | 0.10 | 0.50 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
| B组 | Ag、Al、Cr、Cu、Fe、Mg、Mn、Ni | 0.10 | 0.50 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
| C组 | Si | 0.10 | 0.50 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |

6.4.5  空白溶液及分析试液的测定

测试空白试液 (6.3)及分析试液 (6.4.1)和(6.4.2)。仪器根据标准工作曲线，进行扣背景消除干扰，自动进行数据处理，计算并输出铂、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬、铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、锌、硅的质量分数。

7  分析结果的计算

按公式（1）计算铂、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬、铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、锌、硅的质量分数w(X)：

w(X)＝(ρ2−ρ1)×Vm×106×100…………………………………………(1)

式中：

——待测元素铂、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬、铜、铁、镍、          铅、镁、锰、锡、锌、硅；

ρ2——试料溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——测定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

ρ1——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

m——试料质量，单位为克（g）；

分析结果保留至小数点后两位有效数字。

8  精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表3采用线性內插法获得。

表 3  重复性限

| Pt | 质量分数/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r/% |  |  |  |
| Rh | 质量分数/% |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |
| Ir | 质量分数/% |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |
| Ru | 质量分数/% |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |
| Au | 质量分数/% |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |
| Ag | 质量分数/% |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |
| Al | 质量分数/% |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |
| Bi | 质量分数/% |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |
| Cr | 质量分数/% |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |
| Cu | 质量分数/% |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |
| Fe | 质量分数/% |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |
| Ni | 质量分数/% |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |
| Pb | 质量分数/% |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |
| Mg | 质量分数/% |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |
| Mn | 质量分数/% |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |
| Sn | 质量分数/% |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |
| Zn | 质量分数/% |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |
| Si | 质量分数/% |  |  |  |
|  | r/% |  |  |  |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限(R)的情况不超过5%。再现性限(R)按表4采用线性內插法获得。

表4  再现性限

| Pt | 质量分数/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R/% |  |  |  |
| Rh | 质量分数/% |  |  |  |
|  | R/% |  |  |  |
| Ir | 质量分数/% |  |  |  |
|  | R/% |  |  |  |
| Ru | 质量分数/% |  |  |  |
|  | R/% |  |  |  |
| Au | 质量分数/% |  |  |  |
|  | R/% |  |  |  |
| Ag | 质量分数/% |  |  |  |
|  | R/% |  |  |  |
| Al | 质量分数/% |  |  |  |
|  | R/% |  |  |  |
| Bi | 质量分数/% |  |  |  |
|  | R/% |  |  |  |
| Cr | 质量分数/% |  |  |  |
|  | R/% |  |  |  |
| Cu | 质量分数/% |  |  |  |
|  | R/% |  |  |  |
| Fe | 质量分数/% |  |  |  |
|  | R/% |  |  |  |
| Ni | 质量分数/% |  |  |  |
|  | R/% |  |  |  |
| Pb | 质量分数/% |  |  |  |
|  | R/% |  |  |  |
| Mg | 质量分数/% |  |  |  |
|  | R/% |  |  |  |
| Mn | 质量分数/% |  |  |  |
|  | R/% |  |  |  |
| Sn | 质量分数/% |  |  |  |
|  | R/% |  |  |  |
| Zn | 质量分数/% |  |  |  |
|  | R/% |  |  |  |
| Si | 质量分数/% |  |  |  |
|  | R/% |  |  |  |

- 9 试验报告

——试样；

——使用的标准；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（资料性附录）

推荐的元素谱线

表A 元素谱线

| 元素 | Pt | Rh | Ir | Ru | Au | Ag | Al |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长/nm | 299.797 | 343.489 | 224.268 | 349.894 | 267.595 | 338.289 | 396.153 |
| 元素 | Cr | Cu | Fe | Mg | Mn | Zn | Si |
| 波长/nm | 284.325 | 324.752 | 259.939 | 285.213 | 257.610 | 213.857 | 288.158 |
| 元素 | Ni | Sn | Bi | Pb |  |  |  |
| 波长/nm | 341.476 | 189.927 | 306.766 223.061 | 217.000 283.306 |  |  |  |