纯铂化学分析方法

钯、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬、铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、锌、硅量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

编制说明

(预审稿)

2019年6月

一、工作简况，包括:

——任务来源

目前国内在纯铂纯度检测的标准方法有直流电弧发射光谱法[1]，直流电弧发射光谱法因基体成本高，Mg、Al、Si杂质元素易被污染和分析速度慢等问题，国内检测机构已普遍采用电感耦合等离子体发射光谱法，代替直流电弧发射光谱法测定海绵铂中的18个杂质元素含量[2-6]。对于铂含量≥99.99%的产品，已有标准分析方法GB/T33909-2017电感耦合等离子体质谱法[7]。

分析结果的准确和分析方法的标准化是保证产品质量，指导公平、公正交易，维护最佳秩序，促进最佳共同效益的必要条件之一，故制定该标准是很有必要的。为此，2016年10月,贵研铂业股份有限公司向全国有色金属标准化技术委员会提交了制定纯铂分析方法行业标准建议书。2017年4月有色金属行业标准委下达该标准的制定任务，项目起止时间为2018年～2019年，计划文工信厅科[2017]40号，计划号：2017-0139T-YS。技术归口单位为全国有色金属标准技术委员会，起草单位为贵研铂业股份有限公司及贵研检测科技（云南）有限公司。接到标准制订任务后，根据任务落实会会议精神，组建了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定纯铂中杂质元素标准起草小组，主要由贵研铂业股份有限公司检测中心技术人员组成。

本标准于2017年8月23日全国有色金属标准化技术委员会主持，在山东泰安市召开了任务落实会，根据任务落实会会议精神和与会专家的意见，于2019年2月完成讨论稿。第一验证单位为：江西省汉氏贵金属有限公司、徐州浩通、广东省工业分析检测中心；第二验证单位为：北京矿冶研究总院、铜陵有色金属集团控股有限公司、北方铜业股份有限公司、江西铜业股份有限公司、浙江富冶集团有限公司。

本标准于2019年4月，由全国有色金属标准化技术委员会主持，在苏州桐乡召开了讨论会，共有14个单位的60名代表参加了会议。会上，与会专家首先认真听取了标准起草人介绍编制说明等技术文件，以严谨、科学的态度对本标准进行了认真审查、讨论，提出了中肯的修改意见。标准起草单位认真听取了专家们的意见，采纳了合理的意见使之更加完善。于2019年6月完成了标准预审稿。

- —— 主要工作过程、标准主要起草人及其所做工作

接到标准制定任务后，贵研铂业股份有限公司明确了标准制定的进度安排、任务分工，贵研检测科技（云南）有限公司确定了编制标准的工作计划及技术路线。2019年3月下旬，根据全国有色金属标准化技术委员会的要求，起草单位将相关方法讨论稿、编制说明和样品寄送验证单位进行验证。2019年4月参加标委会讨论会议。会上专家及验证单位提出了如下意见：

- 标准章条编号6.4.1、6.4.2建议把称样量0.2g，定容体积10mL改为：称样量0.25g，定容体积25mL或称样量0.5g，定容体积50mL；不采纳。由于改为0.25g/25mL或0.5g/50mL。测定下限达不到要求。

- 编制说明格式需要修改；采纳。

- 建议增加一组加高中低基体含量进行回收实验，以证明高含量基体对测定结果无影响；不采纳。实验报告4.2中已有20mg/mL钯基体影响说明。

- 建议红外灯下烘干，通氢还原补充详细实验操作；采纳。

- Cu224.700nm浓度太高是否会对Ir224.268nm有影响。Cu浓度高时有影响。Cu浓度高时Ir谱线选择237.277。

6、标准章条编号6.4.1与6.4.2纯铂粉末样品亦是纯铂金属样品，6.4.1与6.4.2标题有重叠部分，在表达上是否再斟酌下。不采纳。因纯铂粉末样品不是金属样品，结构不同的，溶解难度不一样。

7、实验报告2.1删除观测高度。采纳。

8、实验报告6表5加入量建议直接换算成含量。不采纳。因μg/mL较为直观。

9、标准内加基体与不加基体的影响。不采纳。参照实验报告4.2没有影响。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据（修订标准时，应曾有新旧标准水平对比）

编制本标准的原则是以G B/ T 1419-2015《海绵铂》产品标准、YS/T361-2006、Q/GYB114-2014等标准为基础，根据国情制订海绵铂及其相关的分析技术规范，力求与国外先进的技术规范接轨，本着分析技术的先进性、适用性和可操作性。针对目前海绵铂行业广泛使用的分析技术的实际质量水平，以及尽量减少贵金属损耗和保护环境的目的，以G B/ T 1419-2015《海绵铂》标准规定所测元素为参考依据，制订本标准。

根据G B/ T 1419-2015《海绵铂》产品标准中规定，海绵铂中杂质元素的允许量最低0.001%；最高0.04%。检测方法应覆盖此范围。因此，本标准确定的检测元素及范围为：Pd、Rh、Ir、Ru、Au、Ag、Al、Cr、Cu、Fe、Mg、Mn、Ni、Pb、Bi为 0.0005%～0.05%；Sn、Si为0.001%～0.05%。对于多元素的检测，从普及程度及成本方面考虑，电感耦合等离子体原子发射光谱无疑是首选。

三、主要试验（或验证）的分析、综述报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1、 样品溶解试验及样品用量确定

考虑到样品的代表性，选择称样量为0.2g,又要考虑到检出限问题，采用旋流雾室系统进样，提高检出限。

- 1.1、 铂粉末样品溶液的制备

称取0.2克（精确至0.0001g）铂粉末样品至100 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入1mL硝酸和3mL盐酸，低温加热溶解完全，蒸至小体积，转入10mL容量瓶中，用水洗涤聚四氟乙烯杯盖及杯壁，合并洗涤液至容量瓶中并用水稀释至刻度。混匀。（当铂粉末样品中含有难溶铑、铱、钌＞0.01%时采用的溶解方法见2.2.2.2）。 样品处理过程中，同时做一份空白溶液。

- 1.2、 铂金属样品溶液的制备

称取0.2克（精确至0.0001g）铂金属样品至20 mL聚四氟乙烯消解罐中，加入1mL硝酸和3mL盐酸，放入烘箱中150℃±5℃溶解8小时，冷却，用水转入100 mL聚四氟乙烯烧杯中，低温浓缩至约2mL，转入10mL容量瓶中，用水洗涤聚四氟乙烯杯盖及杯壁，合并洗涤液至容量瓶中并用水稀释至刻度。混匀。样品处理过程中，同时做一份空白溶液。

2、 铂基体的影响及谱线选择

考察铂基体对杂质元素测定的干扰及影响时，先对混合杂质元素标准级差溶液进行测定，制作工作曲线，再测定20mg/mL的铂基体溶液在各杂质元素所选波长处的干扰质量浓度值。结果均小于±0.1ug/mL。从所测结果说明铂基体对所测元素基本无影响。通过选择合适的测定波长背景点，确定了下列检测波长可避开大部分铂基体的影响选取的测定波长见表1。

表1  推荐的分析线波长

| 元素 | Pd | Rh | Ir | Ru | Au | Ag | Al |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长/nm | 340.458 | 343.489 | 224.268 | 349.894 | 267.595 | 338.289 | 396.153 |
| 元素 | Cr | Cu | Fe | Mg | Mn | Zn | Ni |
| 波长/nm | 284.325 | 324.752 | 259.939 | 280.271 | 257.610 | 206.200 | 221.648 |
| 元素 | Si | Sn | Bi | Pb |  |  |  |
| 波长/nm | 288.158 | 242.170 283.998 | 306.766 223.061 | 220.353 405.781 |  |  |  |

3、杂质元素的检出限试验

采用旋流雾室系统进样，提高检出限，通过标准溶液制作工作曲线，用20mg/mL铂基体溶液测定其在各杂质元素所选波长处的质量浓度值，平行测定9次，计算标准偏差，以标准偏差的3倍来作为方法的检出限。纯铂中各杂质元素的检出限分别列于表2。

表2   纯铂中各杂质元素的检出限       ug/mL

| 元素 | 检出限 | 元素 | 检出限 | 元素 | 检出限 | 元素 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pd | 0.0060 | Ag | 0.0022 | Cu | 0.0011 | Si | 0.010 |
| Rh | 0.0054 | Bi | 0.013 | Fe | 0.0048 | Sn | 0.014 |
| Ir | 0.0094 | Al | 0.0014 | Mg | 0.0013 | Zn | 0.0049 |
| Ru | 0.0051 | Cr | 0.0042 | Mn | 0.0026 | Pb | 0.012 |
| Au | 0.011 | Ni | 0.0061 |  |  |  |  |

4、纯铂粉末样品中含有难溶贵金属铑、铱、钌的转化试验

称取铂基体3份，每份0.2g，分别加入1mL硝酸和3mL盐酸低温溶解。溶解后1、2份加入铑、铱、钌杂质标准溶液各含2ug/mL（质量百分数为0.01%），第3份加入铑、铱、钌杂质标准溶液各含10ug/mL（质量百分数为0.05%），浓缩至小体积，加入3mL盐酸赶硝酸一次。进干后加入2mL水，5mL饱和氯化氨 ，红外灯下烘干，转入石英舟中，把石英舟放入石英管中，在通氢还原装置中通氢还原。温度分别升到200℃时保温30分钟、400℃时保温30分钟、600℃时保温30分钟、800℃时保温30分钟。通氢还原后1份放入聚四氟乙烯烧杯中溶解，2、3份放入聚四氟乙烯消化罐中溶解8h（烘箱温度150℃±5℃）。回收结果见表3。可以看出质量百分数≤0.01%时用聚四氟乙烯烧杯溶解，质量百分数＞0.01%用聚四氟乙烯消化罐溶解。

表3  难溶贵金属铑铱钌的转化试验

| 元素 | 编号 | 加入值ug/mL | 测定值ug/mL | 回收率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rh | 1 | 1.998 | 1.936 | 96.9 |
|  | 2 | 1.998 | 2.050 | 102.6 |
|  | 3 | 9.990 | 9.079 | 90.9 |
| Ir | 1 | 2.421 | 2.233 | 92.2 |
|  | 2 | 2.421 | 2.404 | 99.3 |
|  | 3 | 12.10 | 11.79 | 97.4 |
| Ru | 1 | 2.002 | 1.964 | 98.1 |
|  | 2 | 2.002 | 2.050 | 102.4 |
|  | 3 | 10.01 | 9.754 | 97.5 |

5、样品加标回收率

称取铂样品6份，每份0.2g，3份做本底，另外3份加入不同含量的杂质标准溶液，按实验方法处理后进行测定，结果见表4。从表4可以看出，合成样品的低量加标回收率86.8%～118.0%，中量加标回收率85.8%～113.5%，高量加标回收率88.4%～105.9%，能够满足实际样品分析对准确度的要求。

表4  铂样品加标回收率%

| 元素 |  | 低量ug/mL |  |  | 中量ug/mL |  |  | 高量ug/mL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本底值 | 加入值 | 测定值 | 回收率 | 加入值 | 测定值 | 回收率 | 加入值 | 测定值 | 回收率 |
| Pd | 0.272 | 0.100 | 0.384 | 112.0 | 1.00 | 1.292 | 102.0 | 10.00 | 10.49 | 102.2 |
| Rh | 1.531 | 0.100 | 1.637 | 106.0 | 1.00 | 2.566 | 103.5 | 10.00 | 11.27 | 97.4 |
| Ir | -0.046 | 0.100 | 0.072 | 118.0 | 1.00 | 0.913 | 96.0 | 10.00 | 9.582 | 96.3 |
| Ru | 0.130 | 0.100 | 0.223 | 93.0 | 1.00 | 1.115 | 98.5 | 10.00 | 10.14 | 100.1 |
| Au | 0.038 | 0.100 | 0.137 | 99.0 | 1.00 | 1.022 | 98.4 | 10.00 | 9.633 | 96.0 |
| Ag | 0.081 | 0.100 | 0.181 | 100.0 | 1.00 | 0.939 | 85.8 | 10.00 | 9.334 | 92.5 |
| Al | 0.079 | 0.100 | 0.166 | 86.8 | 1.00 | 1.031 | 95.2 | 10.00 | 10.46 | 103.8 |
| Bi | -0.024 | 0.100 | 0.081 | 104.8 | 1.00 | 0.910 | 93.4 | 10.00 | 8.816 | 88.4 |
| Cr | 0.036 | 0.100 | 0.134 | 98.1 | 1.00 | 1.031 | 99.5 | 10.00 | 9.774 | 97.4 |
| Cu | 0.004 | 0.100 | 0.102 | 97.8 | 1.00 | 0.986 | 98.2 | 10.00 | 9.984 | 99.8 |
| Fe | 0.137 | 0.100 | 0.235 | 98.0 | 1.00 | 1.194 | 105.7 | 10.00 | 10.12 | 99.8 |
| Mg | -0.028 | 0.100 | 0.082 | 109.4 | 1.00 | 0.990 | 101.8 | 10.00 | 9.541 | 95.7 |
| Mn | -0.039 | 0.100 | 0.064 | 103.3 | 1.00 | 0.985 | 102.4 | 10.00 | 9.726 | 97.6 |
| Ni | 0.008 | 0.100 | 0.100 | 92.1 | 1.00 | 0.924 | 91.6 | 10.00 | 9.451 | 95.7 |
| Pb | 0.028 | 0.100 | 0.130 | 101.6 | 1.00 | 0.986 | 95.8 | 10.00 | 9.660 | 96.3 |
| Si | 0.145 | 0.100 | 0.245 | 100.0 | 1.00 | 1.102 | 95.7 | 10.00 | 10.38 | 102.3 |
| Sn | 0.078 | 0.100 | 0.190 | 112.0 | 1.00 | 1.213 | 113.5 | 10.00 | 10.67 | 105.9 |
| Zn | 0.014 | 0.100 | 0.115 | 101.0 | 1.00 | 1.072 | 105.8 | 10.00 | 10.14 | 101.3 |

6、方法精密度

根据铂产品标准99.99%允许最低单个杂质元素含量0.001%、99.95%允许最低单个杂质元素含量0.005%、99.9%允许最低单个杂质元素含量0.01%。用铂样品加入标准溶液进行实验（加入值见表5）。配制21份实验样品，1～7份加入标准溶液含各杂质元素0.2 ug/mL（质量分数为0.001%）、8～14份加入标准溶液含各杂质元素1ug/mL（质量分数为0.005%）、15～21份加入标准溶液含各杂质元素5ug/mL（质量分数为0.025%），各段分别进行7次实验测定，统计平均值和RSD。结果列入表6。从表6可以看出，7次测定的相对标准偏差（RSD）在1.26%～9.09％范围内。

表5 纯铂样品精密度实验加入值 μg/mL

|  | 纯铂样品 |  |  |  | 纯铂样品 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元素 | 低量 | 中量 | 高量 | 元素 | 低量 | 中量 | 高量 |
| Pd | 0.2 | 1 | 5 | Rh | 0.2 | 1 | 5 |
| Ir | 0.2 | 1 | 5 | Ru | 0.2 | 1 | 5 |
| Au | 0.2 | 1 | 5 | Ag | 0.2 | 1 | 5 |
| Al | 0.2 | 1 | 5 | Bi | 0.2 | 1 | 5 |
| Cr | 0.2 | 1 | 5 | Cu | 0.2 | 1 | 5 |
| Fe | 0.2 | 1 | 5 | Mg | 0.2 | 1 | 5 |
| Mn | 0.2 | 1 | 5 | Ni | 0.2 | 1 | 5 |
| Pb | 0.2 | 1 | 5 | Sn | 0.2 | 1 | 5 |
| Sn | 0.2 | 1 | 5 | Si | 0.2 | 1 | 5 |

表6   方法精密度 %

| 元素 | 测定值 % | 平均值% | 精密度% |
| --- | --- | --- | --- |
| Pd | 0.0021 0.0023 0.0023 0.0021 0.0020 0.0020 0.0020 0.0070 0.0071 0.0073 0.0070 0.0072 0.0074 0.0069 0.027 0.027 0.026 0.026 0.026 0.027 0.026 | 0.0021 0.0071 0.026 | 6.45 2.57 2.72 |
| Rh | 0.0081 0.0076 0.0075 0.0083 0.0082 0.0084 0.0081 0.012 0.012 0.012 0.011 0.014 0.011 0.012 0.031 0.032 0.033 0.032 0.032 0.034 0.031 | 0.0080 0.012 0.032 | 4.33 8.33 3.38 |
| Ru | 0.0016 0.0016 0.0016 0.0015 0.0016 0.0015 0.0016 0.0053 0.0054 0.0053 0.0054 0.0055 0.0053 0.0053 0.026 0.026 0.025 0.025 0.025 0.026 0.026 | 0.0016 0.0054 0.026 | 3.61 1.69 2.72 |
| Si | 0.0016 0.0017 0.0017 0.0016 0.0015 0.0014 0.0015 0.0056 0.0057 0.0055 0.0056 0.0057 0.0055 0.0054 0.025 0.026 0.025 0.026 0.024 0.026 0.025 | 0.0016 0.0056 0.025 | 7.22 2.06 3.27 |
| Ag | 0.0014 0.0013 0.0013 0.0014 0.0014 0.0014 0.0015 0.0046 0.0047 0.0050 0.0047 0.0048 0.0048 0.0049 0.023 0.023 0.022 0.022 0.022 0.023 0.023 | 0.0014 0.0048 0.023 | 5.05 2.82 3.07 |
| Al | 0.0011 0.0011 0.0013 0.0011 0.0010 0.0011 0.0010 0.0048 0.0051 0.0047 0.0045 0.0045 0.0046 0.0052 0.021 0.021 0.022 0.021 0.021 0.021 0.021 | 0.0011 0.0048 0.021 | 9.09 5.89 1.94 |
| Cr | 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0012 0.0012 0.0050 0.0050 0.0049 0.0049 0.0048 0.0048 0.0050 0.024 0.025 0.025 0.025 0.025 0.024 00.024 | 0.0011 0.0049 0.025 | 5.25 1.86 2.83 |
| Cu | 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0011 0.0048 0.0049 0.0048 0.0046 0.0048 0.0047 0.0047 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.025 0.024 | 0.0010 0.0048 0.024 | 4.08 2.25 1.70 |
| Fe | 0.0021 0.0022 0.0022 0.0021 0.0021 0.0023 0.0020 0.0060 0.0061 0.0063 0.0061 0.0061 0.0060 0.0064 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.027 0.026 | 0.0021 0.0061 0.026 | 5.14 2.59 1.57 |
| Mg | 0.00096 0.00092 0.00095 0.00095 0.00095 0.00099 0.00097 0.0048 0.0048 0.0050 0.0048 0.0047 0.0047 0.0049 0.024 0.024 0.024 0.025 0.024 0.024 0.026 | 0.00096 0.0048 0.024 | 8.77 2.25 3.80 |
| Mn | 0.00087 0.0086 0.00086 0.00085 0.00086 0.00087 0.00088 0.0047 0.0048 0.0047 0.0048 0.0048 0.0049 0.0048 0.024 0.024 0.025 0.025 0.025 0.024 0.025 | 0.00086 0.0048 0.025 | 1.26 1.47 2.83 |
| Zn | 0.0012 0.0011 0.0012 0.0012 0.0011 0.0012 0.0013 0.0052 0.0053 0.0053 0.0053 0.0051 0.0050 0.0050 0.025 0.026 0.026 0.025 0.025 0.025 0.026 | 0.0012 0.0052 0.025 | 5.89 2.22 2.83 |
| Ir | 0.0010 0.00096 0.00099 0.00099 0.00097 0.00098 0.0010 0.0045 0.0046 0.0044 0.0045 0.0047 0.0046 0.0044 0.024 0.025 0.024 0.024 0.024 0.024 0.023 | 0.00098 0.0045 0.024 | 1.61 2.57 2.41 |
| Au | 0.0011 0.00096 0.00095 0.0010 0.0011 0.0011 0.0010 0.0049 0.0050 0.0049 0.0048 0.0049 0.0047 0.0052 0.025 0.025 0.024 0.024 0.024 0.024 0.023 | 0.0010 0.0049 0.024 | 7.54 3.23 2.95 |
| Bi | 0.00089 0.00087 0.00090 0.00096 0.00088 0.00097 0.00086 0.0044 0.0043 0.0043 0.0044 0.0043 0.0044 0.0047 0.022 0.022 0.021 0.021 0.021 0.022 0.021 | 0.00090 0.0044 0.021 | 4.86 3.21 3.37 |
| Ni | 0.0010 0.00097 0.0010 0.00099 0.00097 0.0011 0.0010 0.0045 0.0046 0.0046 0.0044 0.0044 0.0046 0.0046 0.023 0.023 0.022 0.023 0.023 0.023 0.023 | 0.0010 0.0045 0.023 | 4.45 2.22 1.78 |
| Pb | 0.00097 0.00093 0.00093 0.00092 0.00095 0.00090 0.00090 0.0048 0.0048 0.0049 0.0046 0.0047 0.0047 0.0046 0.024 0.025 0.024 0.023 0.024 0.024 0 .024 | 0.00093 0.0047 0.024 | 2.74 2.46 2.41 |
| Sn | 0.0017 0.0015 0.0016 0.0016 0.0016 0.0018 0.0017 0.0065 0.0065 0.0067 0.0068 0.0066 0.0066 0.0065 0.034 0.034 0.034 0.035 0.034 0.034 0.034 | 0.0016 0.0066 0.034 | 6.75 1.75 1.20 |

- 标准水平分析，包括：

——采用国际标准和国外先进标准的程度（IDT、MOD或NEQ）

无。

——国际、国外同类标准水平的对比分析

经过资料搜索，纯铂中杂质元素的检测方法国内有GB/T1419-2015《海绵铂》附录A、Q/GYB114-2014 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铂中杂质元素、GT/T33909-2017 电感耦合等离子体质谱法测定纯铂中杂质元素；YS/T 361-2006纯铂中杂质元素的发射光谱分析（粉末法）。该方法操作烦琐费时，且需要用铂基体配制相应的光谱粉末标样，成本高，准确度低，可操作性差。

本文采用电感耦合等离子体原子发射光谱法进行纯铂中18个杂质元素的测定，采用旋流雾室系统进样，提高杂质元素检出限，样品的加标回收率在85.8%～118.0%之间，相对标准偏差（RSD）为1.26%～9.09％。方法满足GB/T1419-2015《海绵铂》产品的测定要求。

——与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

无。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准完全满足现行国家法律、法规的要求，标准格式规范。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性行业标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议，包括

——组织措施

——技术措施

——过度办法

- 废止现行有关标准的建议

建议废止YS/T 362-2006纯钯中杂质元素的发射光谱分析（粉末法）

- 其他应予说明的事项

无。

- 预期效果

本标准的制定，对考察物料平衡，公平、公正交易，维护行业最佳秩序，促进最佳共同效益和推广应用具有重要意义。同时，也为产品质量保证提供有力支撑。