征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称： 铑化合物中杂质分析                   承办人：  共 01 页   第 01 页

标准项目负责起草单位：贵研铂业股份有限公司 电  话：0871-68328532 2019年6月14日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编制说明格式 | 有色金属技术经济研究院 | 采纳 |  |
|  | 6.1 | 称样量和稀释体积小 | 国合通用、国标公司、广州有色 | 采纳 | 改为0.25g/25mL |
|  | 6.4.1 | 增加对Si影响实验；增加使用盐酸赶硝步骤 | 国合通用 | 不采纳，样品中含Si较低，用HF会腐蚀进样系统，反而影响Si的测定结果。硝酸用量较少，加之在溶样过程中已经分解大部分，且蒸至小体积后硝酸残余很少，不影响结果。 |  |
|  |  | 标准中有三种化合物，但只提供一种。 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 不采纳。本实验对三种化合物均做了条件实验、精密度实验、加标回收实验等。影响测定的最大因素是Rh基体影响，而RhCl3中Rh含量是最高的，基体影响已经涵盖了其他两种化合物，另外因贵金属价格较高，为节约成本，故本实验最终只邮寄了RhCl3一种化合物。 |  |
|  |  | Na的精密度数据出现异常，Mn、Fe、Ca、Ru、K加高标回收率不理想。 |  | 不采纳。从其他验证单位反馈的数据看，均为出现该问题。 |  |
|  |  | Au的低量和中量数据异常，建议确认不同厂家不同型号ICP之间是否存在差异。 |  | 不采纳。从返回的验证单位仪器型号看，有PE、热电、斯派克，均未出现该问题。 |  |
|  | 6.4.5 | 增加工作曲线15ug/mL浓度点 | 长春黄金研究院有限公司 | 不采纳。从实际检测工作中，几类产品的杂质含量均不会超过0.01%，故标准级差溶液不需要作调整。 |  |
|  | 6.4.1 | 用（15+85）盐酸溶液转移试液； |  | 采纳。 |  |
|  |  | 采用10ml塑料容量瓶 |  | 不采纳。玻璃瓶对测定Si影响不大，加之塑料瓶在定容时不易观察。 |  |
|  |  | 回函无意见 | 江苏中铭新型材料有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 陕西瑞科新材料股份有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 江西省君鑫贵金属科技材料有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 徐州浩通材料科技股份有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 江西省汉氏贵金属有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：11 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 8个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：2 个；

（4）没有回函的单位数：3个。