征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铑化合物化学分析方法 氯离子、硝酸根离子测定 离子色谱法

承办人：   金娅秋                                          共 01 页   第 01 页

标准项目负责起草单位：贵研铂业股份有限公司

电  话：0871-68328173     2019年6月16日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1#硫酸铑样品硝酸含量较低且受附近杂峰影响较大，造成精密度数据较差。建议提高方法测定上限或采纳其他合理办法提高低含量样品结果的精密度。 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 采纳 | 讨论会后已补充 |
| 2. |  | 基体浓度对保留时间有影响。与用纯水配置的标准溶液相比，试样加入氨水后保留时间缩短。在绘制工作曲线时，建议标准溶液的配置与样品处理同步进行，即用氨水调节PH后再进样，保持与待测样品背景的一致性。 | 北矿检测技术有限公司 | 采纳 | 讨论会后已补充 |
| 3 |  | 2. 本方法规定了适用于硝酸铑溶液和硫酸铑溶液中0.0005%～0.05%的NO3-、Cl-的测定，但在验证的几个样品中NO3-最低0.07%、Cl-最低0.17%，缺少低浓度点证明是否能达到0.0005%的测定范围下限。建议在高纯铑的化合物溶液中加入低浓度标准，做低点的加标回收实验加以佐证。 | 北矿检测技术有限公司 | 不采纳 | 现无低量样品 |
| 4 |  | 预审稿中取试样量不明确。 | 北矿检测技术有限公司 | 采纳 | 讨论会后已补充 |
| 5 |  | 1.容量瓶无法作为反应容器，可以在烧杯中调节pH，再转移到容量瓶中 | 浙江冶金研究院 | 不采纳 | 步骤越多，越容易引入待测离子 |
| 6 |  | 调节pH后可以用离心机离心沉淀 | 浙江冶金研究院 | 不采纳 | 急需测定样品可离心 |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：4个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：3个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：3个；

（4）没有回函的单位数：1个。